## display
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
startup | L | o | w | - | c | u | r | r | e | n | t |  | D | C |  | m | e | t | e | r
[5 empty] | V | e | r | s | i | o | n |  | 1 | . | 0
| m | a | x |  | c | u | r | r | e | n | t | : |  | 1 | 5 | 0 | 0 | m | A
[5 empty] | r | a | t | e | : |  | 2 | 0 | 0 | 0 | / | S
operation | N | o | w |  | x | . | x | x | x | V |  | x | x | x | . | x | x | x | m | A
|  |  |  | x | x | . | x | x | x | W |  |  | t | t | t | t | t | . | t | S
| A | v | g |  | x | . | x | x | x | V |  | x | x | x | . | x | x | x | m | A
| C | u | m |  | x | x | x | x | . | x | x | x: x; x: m; .: A; x: H
stopped | W | a | s | …
| A | v | g | …
| C | u | m | …

## calcs
TI INA219 calculations
[6 empty] | PGA | #bits of result | V shunt max?
|  |  | PGA divisor (1,2,4,8) | 8 |  | 1 | 12 | 0.04096
|  |  | V shunt max | 0.32 | V | 2 | 13 | 0.08192
|  |  | V bus max | 16 | v | 4 | 14 | 0.16384
|  |  | V shunt LSB | 10 | uV | 8 | 15 | 0.32768
|  |  | V bus LSB | 4 | mV
Using the calculating engine inside the chip:
R shunt | current LSB | MaxPossible I, MaxExpected I | max power, W | min LSB | max LSB | chosen current LSB | calibration register | power LSB | max current | max current before overflow | max shunt voltage | max shunt voltage before overflow | max power
ohms | uA | mA | mW | uA | uA | uA |  | mW | mA | mA | V | V | mW
0.1 | 100 | 3200 | 1024 | 97.6592 | 781.25 | 25 | 16384 | 100 | 819.175 | 819.175 | 0.081918 | 0.081918 | 13106.8
1 | 10 | 320 | 102.4 | 9.7659 | 78.125 | 2.5 | 16384 | 10 | 81.9175 | 81.9175 | 0.081918 | 0.081918 | 1310.68
10 | 1 | 32 | 10.24 | 0.97659 | 7.8125 | 0.25 | 16384 | 1 | 8.1918 | 8.1918 | 0.081918 | 0.081918 | 131.068
100 | 0.1 | 3.2 | 1.024 | 0.097659 | 0.78125 | 0.025 | 16384 | 0.1 | 0.81917 | 0.81917 | 0.081918 | 0.081918 | 13.1068
Doing our own calculations based on the raw data:
R shunt | current LSB | max current | max shunt power | max load power | short-circuit shunt current | short-circuit shunt power
ohms | uA | mA | W |  | A | W
0.2 | 50 | 1600 | 0.512 | 25.6 | 80 | 1280
1 | 10 | 320 | 0.1024 | 5.12 | 16 | 256
10 | 1 | 32 | 0.01024 | 0.512 | 1.6 | 25.6
100 | 0.1 | 3.2 | 0.001024 | 0.0512 | 0.16 | 2.56
|  | samples/sec | usec/sample
|  | 2000 | 500
|  | 1000 | 1000
|  | 500 | 2000
|  | 250 | 4000
|  | 100 | 10000
|  | 50 | 20000
|  | 10 | 100000
|  | 1 | 1000000

## parts
Low-current power meter parts
1 | 2-pole 4-position rotary switch | C&K | R20407RR03Q | Digikey | CKN9482-ND | 4.67
1 | TI INA219B high-side current/power monitor | TI | INA219BIDR | Digikey | 296-27899-1-ND | 2.46
1 | 0.2 ohm 1% resistor
1 | 1.0 ohm 1% resistor
1 | 10 ohm 1% resistor
1 | 100 ohm 1% resistor
1 | power jack
1 | 4x20 LCD display kit
3 | pushbutton switch
1 | 51 ohm 1/4W resistor
1 | Teensy 3.2 microprocessor
3 | 0.1 ufd decoupling caps
1 | 10 ufd 15V tantalum filter cap
2 | 5.1K 1/8W 5% resistors
1 | custom PCB or breadboard
1 | enclosure, 8" x 4.7" x 2.2" | http://www.amazon.com/gp/product/B00XP5QUB0/

## averaging algorithm tests
See http://www.codeproject.com/Articles/807195/Precise-and-safe-calculation-method-for-the-averag
|  |  | (An*n+v)/(n+1) |  |  |  | An + (v-An)/(n+1) |  | CMA/CMR method
vbus_mV | real avg |  |  | arduino | excel | error |  | error | cma | cmr | addendum | error
|  | count | prev | new | new |  |  |  | 0 | 0
3164 | 3164 | 0 | 0 | 3164 | 3164 | 0 | 3164 | 0 | 3164 | 0 | 3164 | 0
3088 | 3126 | 1 | 3164 | 3126 | 3126 | 0 | 3126 | 0 | 3126 | 0 | -76 | 0
2964 | 3072 | 2 | 3126 | 3072 | 3072 | 0 | 3072 | 0 | 3072 | 0 | -162 | 0
3348 | 3141 | 3 | 3072 | 3141 | 3141 | 0 | 3141 | 0 | 3141 | 0 | 276 | 0
2964 | 3105.6 | 4 | 3141 | 3105 | 3105 | 0.6 | 3106 | -0.4 | 3106 | -2 | -177 | -0.4
3520 | 3174.6667 | 5 | 3105 | 3174 | 3174 | 0.66667 | 3174 | 0.66667 | 3174 | 4 | 412 | 0.66667
3584 | 3233.1429 | 6 | 3174 | 3232 | 3232 | 1.1429 | 3233 | 0.14286 | 3233 | 1 | 414 | 0.14286
3552 | 3273 | 7 | 3232 | 3272 | 3272 | 1 | 3272 | 1 | 3273 | 0 | 320 | 0
2820 | 3222.6667 | 8 | 3272 | 3221 | 3221 | 1.6667 | 3222 | 0.66667 | 3223 | -3 | -453 | -0.33333
2856 | 3186 | 9 | 3221 | 3184 | 3184 | 2 | 3185 | 1 | 3186 | 0 | -370 | 0
2852 | 3155.6364 | 10 | 3184 | 3153 | 3153 | 2.6364 | 3154 | 1.6364 | 3156 | -4 | -334 | -0.36364
3416 | 3177.3333 | 11 | 3153 | 3174 | 3174 | 3.3333 | 3175 | 2.3333 | 3177 | 4 | 256 | 0.33333
3364 | 3191.6923 | 12 | 3174 | 3188 | 3188 | 3.6923 | 3189 | 2.6923 | 3191 | 9 | 191 | 0.69231
3348 | 3202.8571 | 13 | 3188 | 3199 | 3199 | 3.8571 | 3199 | 3.8571 | 3202 | 12 | 166 | 0.85714
2876 | 3181.0667 | 14 | 3199 | 3177 | 3177 | 4.0667 | 3177 | 4.0667 | 3182 | -14 | -314 | -0.93333
3004 | 3170 | 15 | 3177 | 3166 | 3166 | 4 | 3166 | 4 | 3170 | 0 | -192 | 0
3112 | 3166.5882 | 16 | 3166 | 3162 | 3162 | 4.5882 | 3163 | 3.5882 | 3167 | -7 | -58 | -0.41176
3504 | 3185.3333 | 17 | 3162 | 3181 | 3181 | 4.3333 | 3181 | 4.3333 | 3185 | 6 | 330 | 0.33333
3424 | 3197.8947 | 18 | 3181 | 3193 | 3193 | 4.8947 | 3194 | 3.8947 | 3197 | 17 | 245 | 0.89474
3176 | 3196.8 | 19 | 3193 | 3192 | 3192 | 4.8 | 3192 | 4.8 | 3197 | -4 | -4 | -0.2
3120 | 3193.1429 | 20 | 3192 | 3188 | 3188 | 5.1429 | 3189 | 4.1429 | 3194 | -18 | -81 | -0.85714
3348 | 3200.1818 | 21 | 3188 | 3195 | 3195 | 5.1818 | 3195 | 5.1818 | 3200 | 4 | 136 | 0.18182
3160 | 3198.4348 | 22 | 3195 | 3193 | 3193 | 5.4348 | 3193 | 5.4348 | 3199 | -13 | -36 | -0.56522
2848 | 3183.8333 | 23 | 3193 | 3178 | 3178 | 5.8333 | 3179 | 4.8333 | 3184 | -4 | -364 | -0.16667
3304 | 3188.64 | 24 | 3178 | 3183 | 3183 | 5.64 | 3183 | 5.64 | 3188 | 16 | 116 | 0.64
3360 | 3195.2308 | 25 | 3183 | 3189 | 3189 | 6.2308 | 3190 | 5.2308 | 3195 | 6 | 188 | 0.23077
2944 | 3185.9259 | 26 | 3189 | 3179 | 3179 | 6.9259 | 3180 | 5.9259 | 3186 | -2 | -245 | -0.074074
2856 | 3174.1429 | 27 | 3179 | 3167 | 3167 | 7.1429 | 3167 | 7.1429 | 3175 | -24 | -332 | -0.85714
2980 | 3167.4483 | 28 | 3167 | 3160 | 3160 | 7.4483 | 3161 | 6.4483 | 3168 | -16 | -219 | -0.55172
2880 | 3157.8667 | 29 | 3160 | 3150 | 3150 | 7.8667 | 3151 | 6.8667 | 3158 | -4 | -304 | -0.13333
3272 | 3161.5484 | 30 | 3150 | 3153 | 3153 | 8.5484 | 3154 | 7.5484 | 3161 | 17 | 110 | 0.54839
3500 | 3172.125 | 31 | 3153 | 3163 | 3163 | 9.125 | 3164 | 8.125 | 3172 | 4 | 356 | 0.125
3312 | 3176.3636 | 32 | 3163 | 3167 | 3167 | 9.3636 | 3168 | 8.3636 | 3176 | 12 | 144 | 0.36364
3084 | 3173.6471 | 33 | 3167 | 3164 | 3164 | 9.6471 | 3165 | 8.6471 | 3174 | -12 | -80 | -0.35294
3244 | 3175.6571 | 34 | 3164 | 3166 | 3166 | 9.6571 | 3166 | 9.6571 | 3175 | 23 | 58 | 0.65714
3316 | 3179.5556 | 35 | 3166 | 3170 | 3170 | 9.5556 | 3170 | 9.5556 | 3179 | 20 | 164 | 0.55556
3408 | 3185.7297 | 36 | 3170 | 3176 | 3176 | 9.7297 | 3176 | 9.7297 | 3185 | 27 | 249 | 0.72973
3532 | 3194.8421 | 37 | 3176 | 3185 | 3185 | 9.8421 | 3185 | 9.8421 | 3194 | 32 | 374 | 0.84211
3288 | 3197.2308 | 38 | 3185 | 3187 | 3187 | 10.2308 | 3188 | 9.2308 | 3197 | 9 | 126 | 0.23077
3060 | 3193.8 | 39 | 3187 | 3183 | 3183 | 10.8 | 3184 | 9.8 | 3194 | -8 | -128 | -0.2
3092 | 3191.3171 | 40 | 3183 | 3180 | 3180 | 11.3171 | 3181 | 10.3171 | 3192 | -28 | -110 | -0.68293
3576 | 3200.4762 | 41 | 3180 | 3189 | 3189 | 11.4762 | 3189 | 11.4762 | 3200 | 20 | 356 | 0.47619
3104 | 3198.2326 | 42 | 3189 | 3187 | 3187 | 11.2326 | 3187 | 11.2326 | 3199 | -33 | -76 | -0.76744
3516 | 3205.4545 | 43 | 3187 | 3194 | 3194 | 11.4545 | 3194 | 11.4545 | 3205 | 20 | 284 | 0.45455
3372 | 3209.1556 | 44 | 3194 | 3197 | 3197 | 12.1556 | 3198 | 11.1556 | 3209 | 7 | 187 | 0.15556
3452 | 3214.4348 | 45 | 3197 | 3202 | 3202 | 12.4348 | 3203 | 11.4348 | 3214 | 20 | 250 | 0.43478
2812 | 3205.8723 | 46 | 3202 | 3193 | 3193 | 12.8723 | 3194 | 11.8723 | 3206 | -6 | -382 | -0.12766
3000 | 3201.5833 | 47 | 3193 | 3188 | 3188 | 13.5833 | 3189 | 12.5833 | 3202 | -20 | -212 | -0.41667
3036 | 3198.2041 | 48 | 3188 | 3184 | 3184 | 14.2041 | 3185 | 13.2041 | 3199 | -39 | -186 | -0.79592
3180 | 3197.84 | 49 | 3184 | 3183 | 3183 | 14.84 | 3184 | 13.84 | 3198 | -8 | -58 | -0.16
2928 | 3192.549 | 50 | 3183 | 3178 | 3178 | 14.549 | 3178 | 14.549 | 3193 | -23 | -278 | -0.45098
3104 | 3190.8462 | 51 | 3178 | 3176 | 3176 | 14.8462 | 3177 | 13.8462 | 3191 | -8 | -112 | -0.15385
3216 | 3191.3208 | 52 | 3176 | 3176 | 3176 | 15.3208 | 3177 | 14.3208 | 3191 | 17 | 17 | 0.32075
2832 | 3184.6667 | 53 | 3176 | 3169 | 3169 | 15.6667 | 3170 | 14.6667 | 3185 | -18 | -342 | -0.33333
3332 | 3187.3455 | 54 | 3169 | 3171 | 3171 | 16.3455 | 3172 | 15.3455 | 3187 | 19 | 129 | 0.34545
3028 | 3184.5 | 55 | 3171 | 3168 | 3168 | 16.5 | 3168 | 16.5 | 3185 | -28 | -140 | -0.5
2856 | 3178.7368 | 56 | 3168 | 3162 | 3162 | 16.7368 | 3163 | 15.7368 | 3179 | -15 | -357 | -0.26316
3064 | 3176.7586 | 57 | 3162 | 3160 | 3160 | 16.7586 | 3160 | 16.7586 | 3177 | -14 | -130 | -0.24138
3596 | 3183.8644 | 58 | 3160 | 3167 | 3167 | 16.8644 | 3167 | 16.8644 | 3183 | 51 | 405 | 0.86441
3044 | 3181.5333 | 59 | 3167 | 3164 | 3164 | 17.5333 | 3165 | 16.5333 | 3182 | -28 | -88 | -0.46667
3144 | 3180.918 | 60 | 3164 | 3163 | 3163 | 17.918 | 3164 | 16.918 | 3181 | -5 | -66 | -0.081967
3160 | 3180.5806 | 61 | 3163 | 3162 | 3162 | 18.5806 | 3163 | 17.5806 | 3181 | -26 | -26 | -0.41935
3528 | 3186.0952 | 62 | 3162 | 3167 | 3167 | 19.0952 | 3168 | 18.0952 | 3186 | 6 | 321 | 0.095238
3016 | 3183.4375 | 63 | 3167 | 3164 | 3164 | 19.4375 | 3165 | 18.4375 | 3184 | -36 | -164 | -0.5625
3340 | 3185.8462 | 64 | 3164 | 3166 | 3166 | 19.8462 | 3167 | 18.8462 | 3185 | 55 | 120 | 0.84615
3568 | 3191.6364 | 65 | 3166 | 3172 | 3172 | 19.6364 | 3172 | 19.6364 | 3191 | 42 | 438 | 0.63636
3436 | 3195.2836 | 66 | 3172 | 3175 | 3175 | 20.2836 | 3176 | 19.2836 | 3195 | 19 | 287 | 0.28358
3048 | 3193.1176 | 67 | 3175 | 3173 | 3173 | 20.1176 | 3173 | 20.1176 | 3194 | -60 | -128 | -0.88235
2920 | 3189.1594 | 68 | 3173 | 3169 | 3169 | 20.1594 | 3169 | 20.1594 | 3190 | -58 | -334 | -0.84058
3496 | 3193.5429 | 69 | 3169 | 3173 | 3173 | 20.5429 | 3174 | 19.5429 | 3193 | 38 | 248 | 0.54286
3484 | 3197.6338 | 70 | 3173 | 3177 | 3177 | 20.6338 | 3177 | 20.6338 | 3197 | 45 | 329 | 0.6338
2804 | 3192.1667 | 71 | 3177 | 3171 | 3171 | 21.1667 | 3172 | 20.1667 | 3193 | -60 | -348 | -0.83333
2980 | 3189.2603 | 72 | 3171 | 3168 | 3168 | 21.2603 | 3168 | 21.2603 | 3190 | -54 | -273 | -0.73973
3268 | 3190.3243 | 73 | 3168 | 3169 | 3169 | 21.3243 | 3169 | 21.3243 | 3190 | 24 | 24 | 0.32432
2964 | 3187.3067 | 74 | 3169 | 3166 | 3166 | 21.3067 | 3166 | 21.3067 | 3188 | -52 | -202 | -0.69333
2824 | 3182.5263 | 75 | 3166 | 3161 | 3161 | 21.5263 | 3162 | 20.5263 | 3183 | -36 | -416 | -0.47368
3164 | 3182.2857 | 76 | 3161 | 3161 | 3161 | 21.2857 | 3161 | 21.2857 | 3183 | -55 | -55 | -0.71429
2896 | 3178.6154 | 77 | 3161 | 3157 | 3157 | 21.6154 | 3158 | 20.6154 | 3179 | -30 | -342 | -0.38462
3512 | 3182.8354 | 78 | 3157 | 3161 | 3161 | 21.8354 | 3161 | 21.8354 | 3182 | 66 | 303 | 0.83544
3008 | 3180.65 | 79 | 3161 | 3159 | 3159 | 21.65 | 3159 | 21.65 | 3181 | -28 | -108 | -0.35
3356 | 3182.8148 | 80 | 3159 | 3161 | 3161 | 21.8148 | 3161 | 21.8148 | 3182 | 66 | 147 | 0.81481
3012 | 3180.7317 | 81 | 3161 | 3159 | 3159 | 21.7317 | 3159 | 21.7317 | 3181 | -22 | -104 | -0.26829
3352 | 3182.7952 | 82 | 3159 | 3161 | 3161 | 21.7952 | 3161 | 21.7952 | 3182 | 66 | 149 | 0.79518
3164 | 3182.5714 | 83 | 3161 | 3161 | 3161 | 21.5714 | 3161 | 21.5714 | 3182 | 48 | 48 | 0.57143
3488 | 3186.1647 | 84 | 3161 | 3164 | 3164 | 22.1647 | 3165 | 21.1647 | 3186 | 14 | 354 | 0.16471
3432 | 3189.0233 | 85 | 3164 | 3167 | 3167 | 22.0233 | 3167 | 22.0233 | 3189 | 2 | 260 | 0.023256
3108 | 3188.092 | 86 | 3167 | 3166 | 3166 | 22.092 | 3166 | 22.092 | 3189 | -79 | -79 | -0.90805
2892 | 3184.7273 | 87 | 3166 | 3162 | 3162 | 22.7273 | 3163 | 21.7273 | 3185 | -24 | -376 | -0.27273
3556 | 3188.8989 | 88 | 3162 | 3166 | 3166 | 22.8989 | 3166 | 22.8989 | 3188 | 80 | 347 | 0.89888
3248 | 3189.5556 | 89 | 3166 | 3166 | 3166 | 23.5556 | 3167 | 22.5556 | 3189 | 50 | 140 | 0.55556
3432 | 3192.2198 | 90 | 3166 | 3168 | 3168 | 24.2198 | 3169 | 23.2198 | 3192 | 20 | 293 | 0.21978
3316 | 3193.5652 | 91 | 3168 | 3169 | 3169 | 24.5652 | 3170 | 23.5652 | 3193 | 52 | 144 | 0.56522
3496 | 3196.8172 | 92 | 3169 | 3172 | 3172 | 24.8172 | 3173 | 23.8172 | 3196 | 76 | 355 | 0.8172
3036 | 3195.1064 | 93 | 3172 | 3170 | 3170 | 25.1064 | 3171 | 24.1064 | 3196 | -84 | -84 | -0.89362
3056 | 3193.6421 | 94 | 3170 | 3168 | 3168 | 25.6421 | 3169 | 24.6421 | 3194 | -34 | -224 | -0.35789
3060 | 3192.25 | 95 | 3168 | 3166 | 3166 | 26.25 | 3167 | 25.25 | 3193 | -72 | -168 | -0.75
3228 | 3192.6186 | 96 | 3166 | 3166 | 3166 | 26.6186 | 3167 | 25.6186 | 3193 | -37 | -37 | -0.38144
3420 | 3194.9388 | 97 | 3166 | 3168 | 3168 | 26.9388 | 3169 | 25.9388 | 3194 | 92 | 190 | 0.93878
3236 | 3195.3535 | 98 | 3168 | 3168 | 3168 | 27.3535 | 3169 | 26.3535 | 3195 | 35 | 134 | 0.35354
2852 | 3191.92 | 99 | 3168 | 3164 | 3164 | 27.92 | 3165 | 26.92 | 3192 | -8 | -308 | -0.08
2820 | 3188.2376 | 100 | 3164 | 3160 | 3160 | 28.2376 | 3161 | 27.2376 | 3189 | -77 | -380 | -0.76238
3124 | 3187.6078 | 101 | 3160 | 3159 | 3159 | 28.6078 | 3160 | 27.6078 | 3188 | -40 | -142 | -0.39216
3064 | 3186.4078 | 102 | 3159 | 3158 | 3158 | 28.4078 | 3158 | 28.4078 | 3187 | -61 | -164 | -0.59223
2912 | 3183.7692 | 103 | 3158 | 3155 | 3155 | 28.7692 | 3156 | 27.7692 | 3184 | -24 | -336 | -0.23077
2948 | 3181.5238 | 104 | 3155 | 3153 | 3153 | 28.5238 | 3153 | 28.5238 | 3182 | -50 | -260 | -0.47619
3416 | 3183.7358 | 105 | 3153 | 3155 | 3155 | 28.7358 | 3155 | 28.7358 | 3183 | 78 | 184 | 0.73585
3336 | 3185.1589 | 106 | 3155 | 3156 | 3156 | 29.1589 | 3157 | 28.1589 | 3185 | 17 | 231 | 0.15888
3300 | 3186.2222 | 107 | 3156 | 3157 | 3157 | 29.2222 | 3157 | 29.2222 | 3186 | 24 | 132 | 0.22222
3192 | 3186.2752 | 108 | 3157 | 3157 | 3157 | 29.2752 | 3157 | 29.2752 | 3186 | 30 | 30 | 0.27523
3140 | 3185.8545 | 109 | 3157 | 3156 | 3156 | 29.8545 | 3157 | 28.8545 | 3186 | -16 | -16 | -0.14545
3020 | 3184.3604 | 110 | 3156 | 3154 | 3154 | 30.3604 | 3155 | 29.3604 | 3185 | -71 | -182 | -0.63964
3228 | 3184.75 | 111 | 3154 | 3154 | 3154 | 30.75 | 3155 | 29.75 | 3185 | -28 | -28 | -0.25
3188 | 3184.7788 | 112 | 3154 | 3154 | 3154 | 30.7788 | 3154 | 30.7788 | 3185 | -25 | -25 | -0.22124
3212 | 3185.0175 | 113 | 3154 | 3154 | 3154 | 31.0175 | 3155 | 30.0175 | 3185 | 2 | 2 | 0.017544
2988 | 3183.3043 | 114 | 3154 | 3152 | 3152 | 31.3043 | 3153 | 30.3043 | 3184 | -80 | -195 | -0.69565
3580 | 3186.7241 | 115 | 3152 | 3155 | 3155 | 31.7241 | 3156 | 30.7241 | 3186 | 84 | 316 | 0.72414
3300 | 3187.6923 | 116 | 3155 | 3156 | 3156 | 31.6923 | 3156 | 31.6923 | 3187 | 81 | 198 | 0.69231
3308 | 3188.7119 | 117 | 3156 | 3157 | 3157 | 31.7119 | 3157 | 31.7119 | 3188 | 84 | 202 | 0.71186
3312 | 3189.7479 | 118 | 3157 | 3158 | 3158 | 31.7479 | 3158 | 31.7479 | 3189 | 89 | 208 | 0.7479
2880 | 3187.1667 | 119 | 3158 | 3155 | 3155 | 32.1667 | 3156 | 31.1667 | 3188 | -100 | -220 | -0.83333
2876 | 3184.595 | 120 | 3155 | 3152 | 3152 | 32.595 | 3153 | 31.595 | 3185 | -49 | -412 | -0.40496
3000 | 3183.082 | 121 | 3152 | 3150 | 3150 | 33.082 | 3151 | 32.082 | 3184 | -112 | -234 | -0.91803
3056 | 3182.0488 | 122 | 3150 | 3149 | 3149 | 33.0488 | 3149 | 33.0488 | 3183 | -117 | -240 | -0.95122
3112 | 3181.4839 | 123 | 3149 | 3148 | 3148 | 33.4839 | 3149 | 32.4839 | 3182 | -64 | -188 | -0.51613
2892 | 3179.168 | 124 | 3148 | 3145 | 3145 | 34.168 | 3146 | 33.168 | 3180 | -104 | -354 | -0.832
2804 | 3176.1905 | 125 | 3145 | 3142 | 3142 | 34.1905 | 3142 | 34.1905 | 3177 | -102 | -480 | -0.80952
3132 | 3175.8425 | 126 | 3142 | 3141 | 3141 | 34.8425 | 3142 | 33.8425 | 3176 | -20 | -147 | -0.15748
3512 | 3178.4688 | 127 | 3141 | 3143 | 3143 | 35.4688 | 3144 | 34.4688 | 3178 | 60 | 316 | 0.46875
3400 | 3180.186 | 128 | 3143 | 3144 | 3144 | 36.186 | 3145 | 35.186 | 3180 | 24 | 282 | 0.18605
2984 | 3178.6769 | 129 | 3144 | 3142 | 3142 | 36.6769 | 3143 | 35.6769 | 3179 | -42 | -172 | -0.32308
2960 | 3177.0076 | 130 | 3142 | 3140 | 3140 | 37.0076 | 3141 | 36.0076 | 3178 | -130 | -261 | -0.99237
3100 | 3176.4242 | 131 | 3140 | 3139 | 3139 | 37.4242 | 3140 | 36.4242 | 3177 | -76 | -208 | -0.57576
3312 | 3177.4436 | 132 | 3139 | 3140 | 3140 | 37.4436 | 3140 | 37.4436 | 3177 | 59 | 59 | 0.44361
3172 | 3177.403 | 133 | 3140 | 3140 | 3140 | 37.403 | 3140 | 37.403 | 3177 | 54 | 54 | 0.40299
2896 | 3175.3185 | 134 | 3140 | 3138 | 3138 | 37.3185 | 3138 | 37.3185 | 3176 | -92 | -227 | -0.68148
3340 | 3176.5294 | 135 | 3138 | 3139 | 3139 | 37.5294 | 3139 | 37.5294 | 3176 | 72 | 72 | 0.52941
2840 | 3174.073 | 136 | 3139 | 3136 | 3136 | 38.073 | 3137 | 37.073 | 3175 | -127 | -264 | -0.92701
3048 | 3173.1594 | 137 | 3136 | 3135 | 3135 | 38.1594 | 3135 | 38.1594 | 3174 | -116 | -254 | -0.84058
2816 | 3170.5899 | 138 | 3135 | 3132 | 3132 | 38.5899 | 3133 | 37.5899 | 3171 | -57 | -474 | -0.41007
3160 | 3170.5143 | 139 | 3132 | 3132 | 3132 | 38.5143 | 3132 | 38.5143 | 3171 | -68 | -68 | -0.48571
3036 | 3169.5603 | 140 | 3132 | 3131 | 3131 | 38.5603 | 3131 | 38.5603 | 3170 | -62 | -203 | -0.43972
2916 | 3167.7746 | 141 | 3131 | 3129 | 3129 | 38.7746 | 3129 | 38.7746 | 3168 | -32 | -316 | -0.22535
3396 | 3169.3706 | 142 | 3129 | 3130 | 3130 | 39.3706 | 3131 | 38.3706 | 3169 | 53 | 196 | 0.37063
3400 | 3170.9722 | 143 | 3130 | 3131 | 3131 | 39.9722 | 3132 | 38.9722 | 3170 | 140 | 284 | 0.97222
2832 | 3168.6345 | 144 | 3131 | 3128 | 3128 | 40.6345 | 3129 | 39.6345 | 3169 | -53 | -198 | -0.36552
3068 | 3167.9452 | 145 | 3128 | 3127 | 3127 | 40.9452 | 3128 | 39.9452 | 3168 | -8 | -154 | -0.054795
2952 | 3166.4762 | 146 | 3127 | 3125 | 3125 | 41.4762 | 3126 | 40.4762 | 3167 | -77 | -224 | -0.52381
2984 | 3165.2432 | 147 | 3125 | 3124 | 3124 | 41.2432 | 3124 | 41.2432 | 3166 | -112 | -260 | -0.75676
3120 | 3164.9396 | 148 | 3124 | 3123 | 3123 | 41.9396 | 3124 | 40.9396 | 3165 | -9 | -158 | -0.060403
2888 | 3163.0933 | 149 | 3123 | 3121 | 3121 | 42.0933 | 3121 | 42.0933 | 3164 | -136 | -286 | -0.90667
3256 | 3163.7086 | 150 | 3121 | 3121 | 3121 | 42.7086 | 3122 | 41.7086 | 3164 | -44 | -44 | -0.29139
3188 | 3163.8684 | 151 | 3121 | 3121 | 3121 | 42.8684 | 3121 | 42.8684 | 3164 | -20 | -20 | -0.13158
2988 | 3162.719 | 152 | 3121 | 3120 | 3120 | 42.719 | 3120 | 42.719 | 3163 | -43 | -196 | -0.28105
2964 | 3161.4286 | 153 | 3120 | 3118 | 3118 | 43.4286 | 3119 | 42.4286 | 3162 | -88 | -242 | -0.57143
2980 | 3160.2581 | 154 | 3118 | 3117 | 3117 | 43.2581 | 3117 | 43.2581 | 3161 | -115 | -270 | -0.74194
3400 | 3161.7949 | 155 | 3117 | 3118 | 3118 | 43.7949 | 3119 | 42.7949 | 3161 | 124 | 124 | 0.79487
3560 | 3164.3312 | 156 | 3118 | 3120 | 3120 | 44.3312 | 3121 | 43.3312 | 3164 | 52 | 523 | 0.33121
3284 | 3165.0886 | 157 | 3120 | 3121 | 3121 | 44.0886 | 3121 | 44.0886 | 3165 | 14 | 172 | 0.088608
3072 | 3164.5031 | 158 | 3121 | 3120 | 3120 | 44.5031 | 3121 | 43.5031 | 3165 | -79 | -79 | -0.49686
3140 | 3164.35 | 159 | 3120 | 3120 | 3120 | 44.35 | 3120 | 44.35 | 3165 | -104 | -104 | -0.65
2960 | 3163.0807 | 160 | 3120 | 3119 | 3119 | 44.0807 | 3119 | 44.0807 | 3164 | -148 | -309 | -0.91925
3176 | 3163.1605 | 161 | 3119 | 3119 | 3119 | 44.1605 | 3119 | 44.1605 | 3164 | -136 | -136 | -0.83951
3084 | 3162.6748 | 162 | 3119 | 3118 | 3118 | 44.6748 | 3119 | 43.6748 | 3163 | -53 | -216 | -0.32515
3044 | 3161.9512 | 163 | 3118 | 3117 | 3117 | 44.9512 | 3118 | 43.9512 | 3162 | -8 | -172 | -0.04878
2920 | 3160.4848 | 164 | 3117 | 3115 | 3115 | 45.4848 | 3116 | 44.4848 | 3161 | -85 | -250 | -0.51515
3272 | 3161.1566 | 165 | 3115 | 3115 | 3115 | 46.1566 | 3116 | 45.1566 | 3161 | 26 | 26 | 0.15663
3172 | 3161.2216 | 166 | 3115 | 3115 | 3115 | 46.2216 | 3115 | 46.2216 | 3161 | 37 | 37 | 0.22156
3128 | 3161.0238 | 167 | 3115 | 3115 | 3115 | 46.0238 | 3115 | 46.0238 | 3161 | 4 | 4 | 0.02381
2820 | 3159.0059 | 168 | 3115 | 3113 | 3113 | 46.0059 | 3113 | 46.0059 | 3160 | -168 | -337 | -0.99408
3444 | 3160.6824 | 169 | 3113 | 3114 | 3114 | 46.6824 | 3115 | 45.6824 | 3160 | 116 | 116 | 0.68235
3432 | 3162.269 | 170 | 3114 | 3115 | 3115 | 47.269 | 3116 | 46.269 | 3162 | 46 | 388 | 0.26901
3160 | 3162.2558 | 171 | 3115 | 3115 | 3115 | 47.2558 | 3115 | 47.2558 | 3162 | 44 | 44 | 0.25581
3544 | 3164.4624 | 172 | 3115 | 3117 | 3117 | 47.4624 | 3117 | 47.4624 | 3164 | 80 | 426 | 0.46243
3368 | 3165.6322 | 173 | 3117 | 3118 | 3118 | 47.6322 | 3118 | 47.6322 | 3165 | 110 | 284 | 0.63218
3268 | 3166.2171 | 174 | 3118 | 3118 | 3118 | 48.2171 | 3119 | 47.2171 | 3166 | 38 | 213 | 0.21714
3260 | 3166.75 | 175 | 3118 | 3118 | 3118 | 48.75 | 3119 | 47.75 | 3166 | 132 | 132 | 0.75
3064 | 3166.1695 | 176 | 3118 | 3117 | 3117 | 49.1695 | 3118 | 48.1695 | 3166 | 30 | 30 | 0.16949
3192 | 3166.3146 | 177 | 3117 | 3117 | 3117 | 49.3146 | 3117 | 49.3146 | 3166 | 56 | 56 | 0.31461
2916 | 3164.9162 | 178 | 3117 | 3115 | 3115 | 49.9162 | 3116 | 48.9162 | 3165 | -15 | -194 | -0.083799
3260 | 3165.4444 | 179 | 3115 | 3115 | 3115 | 50.4444 | 3116 | 49.4444 | 3165 | 80 | 80 | 0.44444
3548 | 3167.558 | 180 | 3115 | 3117 | 3117 | 50.558 | 3117 | 50.558 | 3167 | 101 | 463 | 0.55801
3188 | 3167.6703 | 181 | 3117 | 3117 | 3117 | 50.6703 | 3117 | 50.6703 | 3167 | 122 | 122 | 0.67033
3348 | 3168.6557 | 182 | 3117 | 3118 | 3118 | 50.6557 | 3118 | 50.6557 | 3168 | 120 | 303 | 0.65574
3536 | 3170.6522 | 183 | 3118 | 3120 | 3120 | 50.6522 | 3120 | 50.6522 | 3170 | 120 | 488 | 0.65217
2840 | 3168.8649 | 184 | 3120 | 3118 | 3118 | 50.8649 | 3118 | 50.8649 | 3169 | -25 | -210 | -0.13514
3532 | 3170.8172 | 185 | 3118 | 3120 | 3120 | 50.8172 | 3120 | 50.8172 | 3170 | 152 | 338 | 0.8172
3240 | 3171.1872 | 186 | 3120 | 3120 | 3120 | 51.1872 | 3121 | 50.1872 | 3171 | 35 | 222 | 0.18717
3172 | 3171.1915 | 187 | 3120 | 3120 | 3120 | 51.1915 | 3120 | 51.1915 | 3171 | 36 | 36 | 0.19149
3056 | 3170.582 | 188 | 3120 | 3119 | 3119 | 51.582 | 3120 | 50.582 | 3171 | -79 | -79 | -0.41799
2936 | 3169.3474 | 189 | 3119 | 3118 | 3118 | 51.3474 | 3118 | 51.3474 | 3170 | -124 | -314 | -0.65263
3444 | 3170.7853 | 190 | 3118 | 3119 | 3119 | 51.7853 | 3120 | 50.7853 | 3170 | 150 | 150 | 0.78534
3092 | 3170.375 | 191 | 3119 | 3118 | 3118 | 52.375 | 3119 | 51.375 | 3170 | 72 | 72 | 0.375
3280 | 3170.943 | 192 | 3118 | 3118 | 3118 | 52.943 | 3119 | 51.943 | 3170 | 182 | 182 | 0.94301
2848 | 3169.2784 | 193 | 3118 | 3116 | 3116 | 53.2784 | 3117 | 52.2784 | 3170 | -140 | -140 | -0.72165
3104 | 3168.9436 | 194 | 3116 | 3115 | 3115 | 53.9436 | 3116 | 52.9436 | 3169 | -11 | -206 | -0.05641
3000 | 3168.0816 | 195 | 3115 | 3114 | 3114 | 54.0816 | 3114 | 54.0816 | 3169 | -180 | -180 | -0.91837
2832 | 3166.3756 | 196 | 3114 | 3112 | 3112 | 54.3756 | 3113 | 53.3756 | 3167 | -123 | -517 | -0.62437
3508 | 3168.101 | 197 | 3112 | 3114 | 3114 | 54.101 | 3114 | 54.101 | 3168 | 20 | 218 | 0.10101
3328 | 3168.9045 | 198 | 3114 | 3115 | 3115 | 53.9045 | 3115 | 53.9045 | 3168 | 180 | 180 | 0.90452
3140 | 3168.76 | 199 | 3115 | 3115 | 3115 | 53.76 | 3115 | 53.76 | 3168 | 152 | 152 | 0.76
3292 | 3169.3731 | 200 | 3115 | 3115 | 3115 | 54.3731 | 3116 | 53.3731 | 3169 | 75 | 276 | 0.37313
2864 | 3167.8614 | 201 | 3115 | 3113 | 3113 | 54.8614 | 3114 | 53.8614 | 3168 | -28 | -230 | -0.13861
3436 | 3169.1823 | 202 | 3113 | 3114 | 3114 | 55.1823 | 3115 | 54.1823 | 3169 | 37 | 240 | 0.18227
3356 | 3170.098 | 203 | 3114 | 3115 | 3115 | 55.098 | 3115 | 55.098 | 3170 | 20 | 224 | 0.098039
3208 | 3170.2829 | 204 | 3115 | 3115 | 3115 | 55.2829 | 3115 | 55.2829 | 3170 | 58 | 58 | 0.28293
2972 | 3169.3204 | 205 | 3115 | 3114 | 3114 | 55.3204 | 3114 | 55.3204 | 3170 | -140 | -140 | -0.67961
3540 | 3171.1111 | 206 | 3114 | 3116 | 3116 | 55.1111 | 3116 | 55.1111 | 3171 | 23 | 230 | 0.11111
3040 | 3170.4808 | 207 | 3116 | 3115 | 3115 | 55.4808 | 3116 | 54.4808 | 3171 | -108 | -108 | -0.51923
3160 | 3170.4306 | 208 | 3115 | 3115 | 3115 | 55.4306 | 3115 | 55.4306 | 3171 | -119 | -119 | -0.56938
3440 | 3171.7143 | 209 | 3115 | 3116 | 3116 | 55.7143 | 3117 | 54.7143 | 3171 | 150 | 150 | 0.71429
3364 | 3172.6256 | 210 | 3116 | 3117 | 3117 | 55.6256 | 3117 | 55.6256 | 3172 | 132 | 343 | 0.62559
2952 | 3171.5849 | 211 | 3117 | 3116 | 3116 | 55.5849 | 3116 | 55.5849 | 3172 | -88 | -88 | -0.41509
3356 | 3172.4507 | 212 | 3116 | 3117 | 3117 | 55.4507 | 3117 | 55.4507 | 3172 | 96 | 96 | 0.4507
3408 | 3173.5514 | 213 | 3117 | 3118 | 3118 | 55.5514 | 3118 | 55.5514 | 3173 | 118 | 332 | 0.5514
3136 | 3173.3767 | 214 | 3118 | 3118 | 3118 | 55.3767 | 3118 | 55.3767 | 3173 | 81 | 81 | 0.37674
2920 | 3172.2037 | 215 | 3118 | 3117 | 3117 | 55.2037 | 3117 | 55.2037 | 3173 | -172 | -172 | -0.7963
3132 | 3172.0184 | 216 | 3117 | 3117 | 3117 | 55.0184 | 3117 | 55.0184 | 3173 | -213 | -213 | -0.98157
3184 | 3172.0734 | 217 | 3117 | 3117 | 3117 | 55.0734 | 3117 | 55.0734 | 3173 | -202 | -202 | -0.92661
3228 | 3172.3288 | 218 | 3117 | 3117 | 3117 | 55.3288 | 3118 | 54.3288 | 3173 | -147 | -147 | -0.67123
2856 | 3170.8909 | 219 | 3117 | 3115 | 3115 | 55.8909 | 3116 | 54.8909 | 3171 | -24 | -464 | -0.10909
3456 | 3172.181 | 220 | 3115 | 3116 | 3116 | 56.181 | 3117 | 55.181 | 3172 | 40 | 261 | 0.181
3504 | 3173.6757 | 221 | 3116 | 3117 | 3117 | 56.6757 | 3118 | 55.6757 | 3173 | 150 | 372 | 0.67568
2820 | 3172.0897 | 222 | 3117 | 3115 | 3115 | 57.0897 | 3116 | 56.0897 | 3173 | -203 | -203 | -0.91031
2952 | 3171.1071 | 223 | 3115 | 3114 | 3114 | 57.1071 | 3114 | 57.1071 | 3172 | -200 | -424 | -0.89286
2864 | 3169.7422 | 224 | 3114 | 3112 | 3112 | 57.7422 | 3113 | 56.7422 | 3170 | -58 | -508 | -0.25778
3064 | 3169.2743 | 225 | 3112 | 3111 | 3111 | 58.2743 | 3112 | 57.2743 | 3170 | -164 | -164 | -0.72566
2940 | 3168.2643 | 226 | 3111 | 3110 | 3110 | 58.2643 | 3110 | 58.2643 | 3169 | -167 | -394 | -0.73568
3248 | 3168.614 | 227 | 3110 | 3110 | 3110 | 58.614 | 3111 | 57.614 | 3169 | -88 | -88 | -0.38596
3488 | 3170.0087 | 228 | 3110 | 3111 | 3111 | 59.0087 | 3112 | 58.0087 | 3170 | 2 | 231 | 0.0087336
2856 | 3168.6435 | 229 | 3111 | 3109 | 3109 | 59.6435 | 3110 | 58.6435 | 3169 | -82 | -312 | -0.35652
3024 | 3168.0173 | 230 | 3109 | 3108 | 3108 | 60.0173 | 3109 | 59.0173 | 3169 | -227 | -227 | -0.98268
3392 | 3168.9828 | 231 | 3108 | 3109 | 3109 | 59.9828 | 3109 | 59.9828 | 3169 | -4 | -4 | -0.017241
3360 | 3169.8026 | 232 | 3109 | 3110 | 3110 | 59.8026 | 3110 | 59.8026 | 3169 | 187 | 187 | 0.80258
2936 | 3168.8034 | 233 | 3110 | 3109 | 3109 | 59.8034 | 3109 | 59.8034 | 3169 | -46 | -46 | -0.19658
3232 | 3169.0723 | 234 | 3109 | 3109 | 3109 | 60.0723 | 3110 | 59.0723 | 3169 | 17 | 17 | 0.07234
3508 | 3170.5085 | 235 | 3109 | 3110 | 3110 | 60.5085 | 3111 | 59.5085 | 3170 | 120 | 356 | 0.50847
3088 | 3170.1603 | 236 | 3110 | 3109 | 3109 | 61.1603 | 3110 | 60.1603 | 3170 | 38 | 38 | 0.16034
3212 | 3170.3361 | 237 | 3109 | 3109 | 3109 | 61.3361 | 3109 | 61.3361 | 3170 | 80 | 80 | 0.33613
3276 | 3170.7782 | 238 | 3109 | 3109 | 3109 | 61.7782 | 3110 | 60.7782 | 3170 | 186 | 186 | 0.77824
2840 | 3169.4 | 239 | 3109 | 3107 | 3107 | 62.4 | 3108 | 61.4 | 3170 | -144 | -144 | -0.6
3028 | 3168.8133 | 240 | 3107 | 3106 | 3106 | 62.8133 | 3107 | 61.8133 | 3169 | -45 | -286 | -0.18672
3188 | 3168.8926 | 241 | 3106 | 3106 | 3106 | 62.8926 | 3106 | 62.8926 | 3169 | -26 | -26 | -0.10744
3372 | 3169.7284 | 242 | 3106 | 3107 | 3107 | 62.7284 | 3107 | 62.7284 | 3169 | 177 | 177 | 0.7284
3480 | 3171 | 243 | 3107 | 3108 | 3108 | 63 | 3109 | 62 | 3171 | 0 | 488 | 0
2952 | 3170.1061 | 244 | 3108 | 3107 | 3107 | 63.1061 | 3107 | 63.1061 | 3171 | -219 | -219 | -0.89388
3500 | 3171.4472 | 245 | 3107 | 3108 | 3108 | 63.4472 | 3109 | 62.4472 | 3171 | 110 | 110 | 0.44715
3328 | 3172.081 | 246 | 3108 | 3108 | 3108 | 64.081 | 3109 | 63.081 | 3172 | 20 | 267 | 0.080972
3060 | 3171.629 | 247 | 3108 | 3107 | 3107 | 64.629 | 3108 | 63.629 | 3172 | -92 | -92 | -0.37097
3084 | 3171.2771 | 248 | 3107 | 3106 | 3106 | 65.2771 | 3107 | 64.2771 | 3172 | -180 | -180 | -0.72289
3156 | 3171.216 | 249 | 3106 | 3106 | 3106 | 65.216 | 3106 | 65.216 | 3172 | -196 | -196 | -0.784
3032 | 3170.6614 | 250 | 3106 | 3105 | 3105 | 65.6614 | 3106 | 64.6614 | 3171 | -85 | -336 | -0.33865
2860 | 3169.4286 | 251 | 3105 | 3104 | 3104 | 65.4286 | 3104 | 65.4286 | 3170 | -144 | -396 | -0.57143
3300 | 3169.9447 | 252 | 3104 | 3104 | 3104 | 65.9447 | 3105 | 64.9447 | 3170 | -14 | -14 | -0.055336
3460 | 3171.0866 | 253 | 3104 | 3105 | 3105 | 66.0866 | 3105 | 66.0866 | 3171 | 22 | 276 | 0.086614
3392 | 3171.9529 | 254 | 3105 | 3106 | 3106 | 65.9529 | 3106 | 65.9529 | 3171 | 243 | 243 | 0.95294
3388 | 3172.7969 | 255 | 3106 | 3107 | 3107 | 65.7969 | 3107 | 65.7969 | 3172 | 204 | 460 | 0.79688
2804 | 3171.3619 | 256 | 3107 | 3105 | 3105 | 66.3619 | 3106 | 65.3619 | 3172 | -164 | -164 | -0.63813
3088 | 3171.0388 | 257 | 3105 | 3104 | 3104 | 67.0388 | 3105 | 66.0388 | 3172 | -248 | -248 | -0.96124
3416 | 3171.9846 | 258 | 3104 | 3105 | 3105 | 66.9846 | 3105 | 66.9846 | 3172 | -4 | -4 | -0.015444
3032 | 3171.4462 | 259 | 3105 | 3104 | 3104 | 67.4462 | 3105 | 66.4462 | 3172 | -144 | -144 | -0.55385
3392 | 3172.2912 | 260 | 3104 | 3105 | 3105 | 67.2912 | 3105 | 67.2912 | 3172 | 76 | 76 | 0.29119
2976 | 3171.542 | 261 | 3105 | 3104 | 3104 | 67.542 | 3105 | 66.542 | 3172 | -120 | -120 | -0.45802
2924 | 3170.6008 | 262 | 3104 | 3103 | 3103 | 67.6008 | 3103 | 67.6008 | 3171 | -105 | -368 | -0.39924
3204 | 3170.7273 | 263 | 3103 | 3103 | 3103 | 67.7273 | 3103 | 67.7273 | 3171 | -72 | -72 | -0.27273
3064 | 3170.3245 | 264 | 3103 | 3102 | 3102 | 68.3245 | 3103 | 67.3245 | 3171 | -179 | -179 | -0.67547
3148 | 3170.2406 | 265 | 3102 | 3102 | 3102 | 68.2406 | 3102 | 68.2406 | 3171 | -202 | -202 | -0.7594
2916 | 3169.2884 | 266 | 3102 | 3101 | 3101 | 68.2884 | 3101 | 68.2884 | 3170 | -190 | -457 | -0.71161
3176 | 3169.3134 | 267 | 3101 | 3101 | 3101 | 68.3134 | 3101 | 68.3134 | 3170 | -184 | -184 | -0.68657
3512 | 3170.5874 | 268 | 3101 | 3102 | 3102 | 68.5874 | 3103 | 67.5874 | 3170 | 158 | 158 | 0.58736
3356 | 3171.2741 | 269 | 3102 | 3102 | 3102 | 69.2741 | 3103 | 68.2741 | 3171 | 74 | 344 | 0.27407
3164 | 3171.2472 | 270 | 3102 | 3102 | 3102 | 69.2472 | 3102 | 69.2472 | 3171 | 67 | 67 | 0.24723
3408 | 3172.1176 | 271 | 3102 | 3103 | 3103 | 69.1176 | 3103 | 69.1176 | 3172 | 32 | 304 | 0.11765
2884 | 3171.0623 | 272 | 3103 | 3102 | 3102 | 69.0623 | 3102 | 69.0623 | 3172 | -256 | -256 | -0.93773
3424 | 3171.9854 | 273 | 3102 | 3103 | 3103 | 68.9854 | 3103 | 68.9854 | 3172 | -4 | -4 | -0.014599
3472 | 3173.0764 | 274 | 3103 | 3104 | 3104 | 69.0764 | 3104 | 69.0764 | 3173 | 21 | 296 | 0.076364
3560 | 3174.4783 | 275 | 3104 | 3105 | 3105 | 69.4783 | 3106 | 68.4783 | 3174 | 132 | 408 | 0.47826
3328 | 3175.0325 | 276 | 3105 | 3105 | 3105 | 70.0325 | 3106 | 69.0325 | 3175 | 9 | 286 | 0.032491
3052 | 3174.5899 | 277 | 3105 | 3104 | 3104 | 70.5899 | 3105 | 69.5899 | 3175 | -114 | -114 | -0.41007
2852 | 3173.4337 | 278 | 3104 | 3103 | 3103 | 70.4337 | 3103 | 70.4337 | 3174 | -158 | -437 | -0.56631
2876 | 3172.3714 | 279 | 3103 | 3102 | 3102 | 70.3714 | 3102 | 70.3714 | 3173 | -176 | -456 | -0.62857
3596 | 3173.879 | 280 | 3102 | 3103 | 3103 | 70.879 | 3104 | 69.879 | 3173 | 247 | 247 | 0.879
3548 | 3175.2057 | 281 | 3103 | 3104 | 3104 | 71.2057 | 3105 | 70.2057 | 3175 | 58 | 622 | 0.20567
2956 | 3174.4311 | 282 | 3104 | 3103 | 3103 | 71.4311 | 3103 | 71.4311 | 3175 | -161 | -161 | -0.5689
3568 | 3175.8169 | 283 | 3103 | 3104 | 3104 | 71.8169 | 3105 | 70.8169 | 3175 | 232 | 232 | 0.8169
3180 | 3175.8316 | 284 | 3104 | 3104 | 3104 | 71.8316 | 3104 | 71.8316 | 3175 | 237 | 237 | 0.83158
3352 | 3176.4476 | 285 | 3104 | 3104 | 3104 | 72.4476 | 3105 | 71.4476 | 3176 | 128 | 414 | 0.44755
3212 | 3176.5714 | 286 | 3104 | 3104 | 3104 | 72.5714 | 3104 | 72.5714 | 3176 | 164 | 164 | 0.57143
3064 | 3176.1806 | 287 | 3104 | 3103 | 3103 | 73.1806 | 3104 | 72.1806 | 3176 | 52 | 52 | 0.18056
3416 | 3177.0104 | 288 | 3103 | 3104 | 3104 | 73.0104 | 3104 | 73.0104 | 3177 | 3 | 292 | 0.010381
3504 | 3178.1379 | 289 | 3104 | 3105 | 3105 | 73.1379 | 3105 | 73.1379 | 3178 | 40 | 330 | 0.13793
3184 | 3178.1581 | 290 | 3105 | 3105 | 3105 | 73.1581 | 3105 | 73.1581 | 3178 | 46 | 46 | 0.15808
2940 | 3177.3425 | 291 | 3105 | 3104 | 3104 | 73.3425 | 3104 | 73.3425 | 3178 | -192 | -192 | -0.65753
3420 | 3178.1706 | 292 | 3104 | 3105 | 3105 | 73.1706 | 3105 | 73.1706 | 3178 | 50 | 50 | 0.17065
3348 | 3178.7483 | 293 | 3105 | 3105 | 3105 | 73.7483 | 3106 | 72.7483 | 3178 | 220 | 220 | 0.7483
3044 | 3178.2915 | 294 | 3105 | 3104 | 3104 | 74.2915 | 3105 | 73.2915 | 3178 | 86 | 86 | 0.29153
2936 | 3177.473 | 295 | 3104 | 3103 | 3103 | 74.473 | 3103 | 74.473 | 3178 | -156 | -156 | -0.52703
3332 | 3177.9933 | 296 | 3103 | 3103 | 3103 | 74.9933 | 3104 | 73.9933 | 3178 | -2 | -2 | -0.006734
3032 | 3177.5034 | 297 | 3103 | 3102 | 3102 | 75.5034 | 3103 | 74.5034 | 3178 | -148 | -148 | -0.49664
3280 | 3177.8462 | 298 | 3102 | 3102 | 3102 | 75.8462 | 3103 | 74.8462 | 3178 | -46 | -46 | -0.15385
2876 | 3176.84 | 299 | 3102 | 3101 | 3101 | 75.84 | 3101 | 75.84 | 3177 | -48 | -348 | -0.16
3304 | 3177.2625 | 300 | 3101 | 3101 | 3101 | 76.2625 | 3102 | 75.2625 | 3177 | 79 | 79 | 0.26246
3228 | 3177.4305 | 301 | 3101 | 3101 | 3101 | 76.4305 | 3101 | 76.4305 | 3177 | 130 | 130 | 0.43046
3176 | 3177.4257 | 302 | 3101 | 3101 | 3101 | 76.4257 | 3101 | 76.4257 | 3177 | 129 | 129 | 0.42574
3344 | 3177.9737 | 303 | 3101 | 3101 | 3101 | 76.9737 | 3102 | 75.9737 | 3177 | 296 | 296 | 0.97368
3132 | 3177.823 | 304 | 3101 | 3101 | 3101 | 76.823 | 3101 | 76.823 | 3177 | 251 | 251 | 0.82295
3284 | 3178.1699 | 305 | 3101 | 3101 | 3101 | 77.1699 | 3102 | 76.1699 | 3178 | 52 | 358 | 0.16993
2972 | 3177.4984 | 306 | 3101 | 3100 | 3100 | 77.4984 | 3101 | 76.4984 | 3178 | -154 | -154 | -0.50163
3084 | 3177.1948 | 307 | 3100 | 3099 | 3099 | 78.1948 | 3100 | 77.1948 | 3178 | -248 | -248 | -0.80519
3224 | 3177.3463 | 308 | 3099 | 3099 | 3099 | 78.3463 | 3099 | 78.3463 | 3178 | -202 | -202 | -0.65372
3252 | 3177.5871 | 309 | 3099 | 3099 | 3099 | 78.5871 | 3099 | 78.5871 | 3178 | -128 | -128 | -0.4129
3048 | 3177.1704 | 310 | 3099 | 3098 | 3098 | 79.1704 | 3099 | 78.1704 | 3178 | -258 | -258 | -0.82958
2960 | 3176.4744 | 311 | 3098 | 3097 | 3097 | 79.4744 | 3098 | 78.4744 | 3177 | -164 | -476 | -0.52564
2804 | 3175.2843 | 312 | 3097 | 3096 | 3096 | 79.2843 | 3096 | 79.2843 | 3176 | -224 | -537 | -0.71565
3508 | 3176.3439 | 313 | 3096 | 3097 | 3097 | 79.3439 | 3097 | 79.3439 | 3176 | 108 | 108 | 0.34395
3032 | 3175.8857 | 314 | 3097 | 3096 | 3096 | 79.8857 | 3097 | 78.8857 | 3176 | -36 | -36 | -0.11429
3092 | 3175.6203 | 315 | 3096 | 3095 | 3095 | 80.6203 | 3096 | 79.6203 | 3176 | -120 | -120 | -0.37975
3176 | 3175.6215 | 316 | 3095 | 3095 | 3095 | 80.6215 | 3095 | 80.6215 | 3176 | -120 | -120 | -0.37855
3108 | 3175.4088 | 317 | 3095 | 3095 | 3095 | 80.4088 | 3095 | 80.4088 | 3176 | -188 | -188 | -0.59119
2936 | 3174.6583 | 318 | 3095 | 3094 | 3094 | 80.6583 | 3095 | 79.6583 | 3175 | -109 | -428 | -0.34169
3236 | 3174.85 | 319 | 3094 | 3094 | 3094 | 80.85 | 3094 | 80.85 | 3175 | -48 | -48 | -0.15
3404 | 3175.5639 | 320 | 3094 | 3094 | 3094 | 81.5639 | 3095 | 80.5639 | 3175 | 181 | 181 | 0.56386
3536 | 3176.6832 | 321 | 3094 | 3095 | 3095 | 81.6832 | 3095 | 81.6832 | 3176 | 220 | 542 | 0.68323
2808 | 3175.5418 | 322 | 3095 | 3094 | 3094 | 81.5418 | 3094 | 81.5418 | 3176 | -148 | -148 | -0.4582
3320 | 3175.9877 | 323 | 3094 | 3094 | 3094 | 81.9877 | 3095 | 80.9877 | 3176 | -4 | -4 | -0.012346
2884 | 3175.0892 | 324 | 3094 | 3093 | 3093 | 82.0892 | 3093 | 82.0892 | 3176 | -296 | -296 | -0.91077
3496 | 3176.0736 | 325 | 3093 | 3094 | 3094 | 82.0736 | 3094 | 82.0736 | 3176 | 24 | 24 | 0.07362
3296 | 3176.4404 | 326 | 3094 | 3094 | 3094 | 82.4404 | 3095 | 81.4404 | 3176 | 144 | 144 | 0.44037
3596 | 3177.7195 | 327 | 3094 | 3095 | 3095 | 82.7195 | 3096 | 81.7195 | 3177 | 236 | 564 | 0.71951
3292 | 3178.0669 | 328 | 3095 | 3095 | 3095 | 83.0669 | 3096 | 82.0669 | 3178 | 22 | 351 | 0.066869
3228 | 3178.2182 | 329 | 3095 | 3095 | 3095 | 83.2182 | 3095 | 83.2182 | 3178 | 72 | 72 | 0.21818
3196 | 3178.2719 | 330 | 3095 | 3095 | 3095 | 83.2719 | 3095 | 83.2719 | 3178 | 90 | 90 | 0.2719
3364 | 3178.8313 | 331 | 3095 | 3095 | 3095 | 83.8313 | 3096 | 82.8313 | 3178 | 276 | 276 | 0.83133
2888 | 3177.958 | 332 | 3095 | 3094 | 3094 | 83.958 | 3094 | 83.958 | 3178 | -14 | -14 | -0.042042
3572 | 3179.1377 | 333 | 3094 | 3095 | 3095 | 84.1377 | 3095 | 84.1377 | 3179 | 46 | 380 | 0.13772
3148 | 3179.0448 | 334 | 3095 | 3095 | 3095 | 84.0448 | 3095 | 84.0448 | 3179 | 15 | 15 | 0.044776
3436 | 3179.8095 | 335 | 3095 | 3096 | 3096 | 83.8095 | 3096 | 83.8095 | 3179 | 272 | 272 | 0.80952
2800 | 3178.6825 | 336 | 3096 | 3095 | 3095 | 83.6825 | 3095 | 83.6825 | 3179 | -107 | -107 | -0.31751
2920 | 3177.9172 | 337 | 3095 | 3094 | 3094 | 83.9172 | 3094 | 83.9172 | 3178 | -28 | -366 | -0.08284
3588 | 3179.1268 | 338 | 3094 | 3095 | 3095 | 84.1268 | 3095 | 84.1268 | 3179 | 43 | 382 | 0.12684
3032 | 3178.6941 | 339 | 3095 | 3094 | 3094 | 84.6941 | 3095 | 83.6941 | 3179 | -104 | -104 | -0.30588
3020 | 3178.2287 | 340 | 3094 | 3093 | 3093 | 85.2287 | 3094 | 84.2287 | 3179 | -263 | -263 | -0.77126
3128 | 3178.0819 | 341 | 3093 | 3093 | 3093 | 85.0819 | 3093 | 85.0819 | 3179 | -314 | -314 | -0.91813
3104 | 3177.8659 | 342 | 3093 | 3093 | 3093 | 84.8659 | 3093 | 84.8659 | 3178 | -46 | -389 | -0.13411
2880 | 3177 | 343 | 3093 | 3092 | 3092 | 85 | 3092 | 85 | 3177 | 0 | -344 | 0
3552 | 3178.087 | 344 | 3092 | 3093 | 3093 | 85.087 | 3093 | 85.087 | 3178 | 30 | 375 | 0.086957
3572 | 3179.2254 | 345 | 3093 | 3094 | 3094 | 85.2254 | 3094 | 85.2254 | 3179 | 78 | 424 | 0.22543
2836 | 3178.2363 | 346 | 3094 | 3093 | 3093 | 85.2363 | 3093 | 85.2363 | 3179 | -265 | -265 | -0.76369
3184 | 3178.2529 | 347 | 3093 | 3093 | 3093 | 85.2529 | 3093 | 85.2529 | 3179 | -260 | -260 | -0.74713
3240 | 3178.4298 | 348 | 3093 | 3093 | 3093 | 85.4298 | 3093 | 85.4298 | 3179 | -199 | -199 | -0.5702
3348 | 3178.9143 | 349 | 3093 | 3093 | 3093 | 85.9143 | 3094 | 84.9143 | 3179 | -30 | -30 | -0.085714
3384 | 3179.4986 | 350 | 3093 | 3093 | 3093 | 86.4986 | 3094 | 85.4986 | 3179 | 175 | 175 | 0.49858
3316 | 3179.8864 | 351 | 3093 | 3093 | 3093 | 86.8864 | 3094 | 85.8864 | 3179 | 312 | 312 | 0.88636
3544 | 3180.9178 | 352 | 3093 | 3094 | 3094 | 86.9178 | 3094 | 86.9178 | 3180 | 324 | 677 | 0.91785
3564 | 3182 | 353 | 3094 | 3095 | 3095 | 87 | 3095 | 87 | 3182 | 0 | 708 | 0
3140 | 3181.8817 | 354 | 3095 | 3095 | 3095 | 86.8817 | 3095 | 86.8817 | 3182 | -42 | -42 | -0.11831
3288 | 3182.1798 | 355 | 3095 | 3095 | 3095 | 87.1798 | 3096 | 86.1798 | 3182 | 64 | 64 | 0.17978
3080 | 3181.8936 | 356 | 3095 | 3094 | 3094 | 87.8936 | 3095 | 86.8936 | 3182 | -38 | -38 | -0.10644
3556 | 3182.9385 | 357 | 3094 | 3095 | 3095 | 87.9385 | 3095 | 87.9385 | 3182 | 336 | 336 | 0.93855
2880 | 3182.0947 | 358 | 3095 | 3094 | 3094 | 88.0947 | 3094 | 88.0947 | 3182 | 34 | 34 | 0.094708
3080 | 3181.8111 | 359 | 3094 | 3093 | 3093 | 88.8111 | 3094 | 87.8111 | 3182 | -68 | -68 | -0.18889
2992 | 3181.2853 | 360 | 3093 | 3092 | 3092 | 89.2853 | 3093 | 88.2853 | 3182 | -258 | -258 | -0.71468
3192 | 3181.3149 | 361 | 3092 | 3092 | 3092 | 89.3149 | 3092 | 89.3149 | 3182 | -248 | -248 | -0.68508
2880 | 3180.4848 | 362 | 3092 | 3091 | 3091 | 89.4848 | 3091 | 89.4848 | 3181 | -187 | -550 | -0.51515
3040 | 3180.0989 | 363 | 3091 | 3090 | 3090 | 90.0989 | 3091 | 89.0989 | 3181 | -328 | -328 | -0.9011
3376 | 3180.6356 | 364 | 3090 | 3090 | 3090 | 90.6356 | 3091 | 89.6356 | 3181 | -133 | -133 | -0.36438
3420 | 3181.2896 | 365 | 3090 | 3090 | 3090 | 91.2896 | 3091 | 90.2896 | 3181 | 106 | 106 | 0.28962
2860 | 3180.4142 | 366 | 3090 | 3089 | 3089 | 91.4142 | 3089 | 91.4142 | 3181 | -215 | -215 | -0.58583
2944 | 3179.7717 | 367 | 3089 | 3088 | 3088 | 91.7717 | 3089 | 90.7717 | 3180 | -84 | -452 | -0.22826
2936 | 3179.1111 | 368 | 3088 | 3087 | 3087 | 92.1111 | 3088 | 91.1111 | 3180 | -328 | -328 | -0.88889
3428 | 3179.7838 | 369 | 3087 | 3087 | 3087 | 92.7838 | 3088 | 91.7838 | 3180 | -80 | -80 | -0.21622
3320 | 3180.1617 | 370 | 3087 | 3087 | 3087 | 93.1617 | 3088 | 92.1617 | 3180 | 60 | 60 | 0.16173
3276 | 3180.4194 | 371 | 3087 | 3087 | 3087 | 93.4194 | 3088 | 92.4194 | 3180 | 156 | 156 | 0.41935
3576 | 3181.4799 | 372 | 3087 | 3088 | 3088 | 93.4799 | 3088 | 93.4799 | 3181 | 179 | 552 | 0.47989
3140 | 3181.369 | 373 | 3088 | 3088 | 3088 | 93.369 | 3088 | 93.369 | 3181 | 138 | 138 | 0.36898
3388 | 3181.92 | 374 | 3088 | 3088 | 3088 | 93.92 | 3089 | 92.92 | 3181 | 345 | 345 | 0.92
3228 | 3182.0426 | 375 | 3088 | 3088 | 3088 | 94.0426 | 3088 | 94.0426 | 3182 | 16 | 392 | 0.042553
3144 | 3181.9416 | 376 | 3088 | 3088 | 3088 | 93.9416 | 3088 | 93.9416 | 3182 | -22 | -22 | -0.058355
3140 | 3181.8307 | 377 | 3088 | 3088 | 3088 | 93.8307 | 3088 | 93.8307 | 3182 | -64 | -64 | -0.16931
3556 | 3182.8179 | 378 | 3088 | 3089 | 3089 | 93.8179 | 3089 | 93.8179 | 3182 | 310 | 310 | 0.81794
3556 | 3183.8 | 379 | 3089 | 3090 | 3090 | 93.8 | 3090 | 93.8 | 3183 | 304 | 684 | 0.8
3168 | 3183.7585 | 380 | 3090 | 3090 | 3090 | 93.7585 | 3090 | 93.7585 | 3183 | 289 | 289 | 0.75853
3276 | 3184 | 381 | 3090 | 3090 | 3090 | 94 | 3090 | 94 | 3184 | 0 | 382 | 0
3048 | 3183.6449 | 382 | 3090 | 3089 | 3089 | 94.6449 | 3090 | 93.6449 | 3184 | -136 | -136 | -0.35509
3584 | 3184.6875 | 383 | 3089 | 3090 | 3090 | 94.6875 | 3090 | 94.6875 | 3184 | 264 | 264 | 0.6875
3220 | 3184.7792 | 384 | 3090 | 3090 | 3090 | 94.7792 | 3090 | 94.7792 | 3184 | 300 | 300 | 0.77922
2956 | 3184.1865 | 385 | 3090 | 3089 | 3089 | 95.1865 | 3090 | 94.1865 | 3184 | 72 | 72 | 0.18653
2856 | 3183.3385 | 386 | 3089 | 3088 | 3088 | 95.3385 | 3088 | 95.3385 | 3184 | -256 | -256 | -0.6615
2840 | 3182.4536 | 387 | 3088 | 3087 | 3087 | 95.4536 | 3087 | 95.4536 | 3183 | -212 | -600 | -0.54639
3588 | 3183.4961 | 388 | 3087 | 3088 | 3088 | 95.4961 | 3088 | 95.4961 | 3183 | 193 | 193 | 0.49614
2980 | 3182.9744 | 389 | 3088 | 3087 | 3087 | 95.9744 | 3088 | 94.9744 | 3183 | -10 | -10 | -0.025641
3080 | 3182.711 | 390 | 3087 | 3086 | 3086 | 96.711 | 3087 | 95.711 | 3183 | -113 | -113 | -0.289
3368 | 3183.1837 | 391 | 3086 | 3086 | 3086 | 97.1837 | 3087 | 96.1837 | 3183 | 72 | 72 | 0.18367
3540 | 3184.0916 | 392 | 3086 | 3087 | 3087 | 97.0916 | 3087 | 97.0916 | 3184 | 36 | 429 | 0.091603
3460 | 3184.7919 | 393 | 3087 | 3087 | 3087 | 97.7919 | 3088 | 96.7919 | 3184 | 312 | 312 | 0.79188
2904 | 3184.081 | 394 | 3087 | 3086 | 3086 | 98.081 | 3087 | 97.081 | 3184 | 32 | 32 | 0.081013
3316 | 3184.4141 | 395 | 3086 | 3086 | 3086 | 98.4141 | 3087 | 97.4141 | 3184 | 164 | 164 | 0.41414
3348 | 3184.8262 | 396 | 3086 | 3086 | 3086 | 98.8262 | 3087 | 97.8262 | 3184 | 328 | 328 | 0.8262
3392 | 3185.3467 | 397 | 3086 | 3086 | 3086 | 99.3467 | 3087 | 98.3467 | 3185 | 138 | 536 | 0.34673
3432 | 3185.9649 | 398 | 3086 | 3086 | 3086 | 99.9649 | 3087 | 98.9649 | 3185 | 385 | 385 | 0.96491
3256 | 3186.14 | 399 | 3086 | 3086 | 3086 | 100.14 | 3086 | 100.14 | 3186 | 56 | 456 | 0.14
3244 | 3186.2843 | 400 | 3086 | 3086 | 3086 | 100.2843 | 3086 | 100.2843 | 3186 | 114 | 114 | 0.28429
2872 | 3185.5025 | 401 | 3086 | 3085 | 3085 | 100.5025 | 3085 | 100.5025 | 3186 | -200 | -200 | -0.49751
3528 | 3186.3524 | 402 | 3085 | 3086 | 3086 | 100.3524 | 3086 | 100.3524 | 3186 | 142 | 142 | 0.35236
3052 | 3186.0198 | 403 | 3086 | 3085 | 3085 | 101.0198 | 3086 | 100.0198 | 3186 | 8 | 8 | 0.019802
3264 | 3186.2123 | 404 | 3085 | 3085 | 3085 | 101.2123 | 3085 | 101.2123 | 3186 | 86 | 86 | 0.21235
2836 | 3185.3498 | 405 | 3085 | 3084 | 3084 | 101.3498 | 3084 | 101.3498 | 3186 | -264 | -264 | -0.65025
3476 | 3186.0639 | 406 | 3084 | 3084 | 3084 | 102.0639 | 3085 | 101.0639 | 3186 | 26 | 26 | 0.063882
2916 | 3185.402 | 407 | 3084 | 3083 | 3083 | 102.402 | 3084 | 101.402 | 3186 | -244 | -244 | -0.59804
3092 | 3185.1736 | 408 | 3083 | 3083 | 3083 | 102.1736 | 3083 | 102.1736 | 3186 | -338 | -338 | -0.82641
3004 | 3184.7317 | 409 | 3083 | 3082 | 3082 | 102.7317 | 3083 | 101.7317 | 3185 | -110 | -520 | -0.26829
3532 | 3185.5766 | 410 | 3082 | 3083 | 3083 | 102.5766 | 3083 | 102.5766 | 3185 | 237 | 237 | 0.57664
3264 | 3185.767 | 411 | 3083 | 3083 | 3083 | 102.767 | 3083 | 102.767 | 3185 | 316 | 316 | 0.76699
3384 | 3186.247 | 412 | 3083 | 3083 | 3083 | 103.247 | 3084 | 102.247 | 3186 | 102 | 515 | 0.24697
3416 | 3186.8019 | 413 | 3083 | 3083 | 3083 | 103.8019 | 3084 | 102.8019 | 3186 | 332 | 332 | 0.80193
3380 | 3187.2675 | 414 | 3083 | 3083 | 3083 | 104.2675 | 3084 | 103.2675 | 3187 | 111 | 526 | 0.26747
3560 | 3188.1635 | 415 | 3083 | 3084 | 3084 | 104.1635 | 3084 | 104.1635 | 3188 | 68 | 484 | 0.16346
3240 | 3188.2878 | 416 | 3084 | 3084 | 3084 | 104.2878 | 3084 | 104.2878 | 3188 | 120 | 120 | 0.28777
3344 | 3188.6603 | 417 | 3084 | 3084 | 3084 | 104.6603 | 3085 | 103.6603 | 3188 | 276 | 276 | 0.66029
3112 | 3188.4773 | 418 | 3084 | 3084 | 3084 | 104.4773 | 3084 | 104.4773 | 3188 | 200 | 200 | 0.47733
2856 | 3187.6857 | 419 | 3084 | 3083 | 3083 | 104.6857 | 3083 | 104.6857 | 3188 | -132 | -132 | -0.31429
2832 | 3186.8409 | 420 | 3083 | 3082 | 3082 | 104.8409 | 3082 | 104.8409 | 3187 | -67 | -488 | -0.15914
3308 | 3187.128 | 421 | 3082 | 3082 | 3082 | 105.128 | 3083 | 104.128 | 3187 | 54 | 54 | 0.12796
3364 | 3187.5461 | 422 | 3082 | 3082 | 3082 | 105.5461 | 3083 | 104.5461 | 3187 | 231 | 231 | 0.5461
3196 | 3187.566 | 423 | 3082 | 3082 | 3082 | 105.566 | 3082 | 105.566 | 3187 | 240 | 240 | 0.56604
3032 | 3187.2 | 424 | 3082 | 3081 | 3081 | 106.2 | 3082 | 105.2 | 3187 | 85 | 85 | 0.2
3040 | 3186.8545 | 425 | 3081 | 3080 | 3080 | 106.8545 | 3081 | 105.8545 | 3187 | -62 | -62 | -0.14554
3136 | 3186.7354 | 426 | 3080 | 3080 | 3080 | 106.7354 | 3080 | 106.7354 | 3187 | -113 | -113 | -0.26464
2836 | 3185.9159 | 427 | 3080 | 3079 | 3079 | 106.9159 | 3079 | 106.9159 | 3186 | -36 | -464 | -0.084112
2960 | 3185.3893 | 428 | 3079 | 3078 | 3078 | 107.3893 | 3079 | 106.3893 | 3186 | -262 | -262 | -0.61072
3072 | 3185.1256 | 429 | 3078 | 3077 | 3077 | 108.1256 | 3078 | 107.1256 | 3186 | -376 | -376 | -0.87442
3304 | 3185.4014 | 430 | 3077 | 3077 | 3077 | 108.4014 | 3078 | 107.4014 | 3186 | -258 | -258 | -0.59861
3160 | 3185.3426 | 431 | 3077 | 3077 | 3077 | 108.3426 | 3077 | 108.3426 | 3186 | -284 | -284 | -0.65741
3120 | 3185.1917 | 432 | 3077 | 3077 | 3077 | 108.1917 | 3077 | 108.1917 | 3186 | -350 | -350 | -0.80831
3444 | 3185.788 | 433 | 3077 | 3077 | 3077 | 108.788 | 3078 | 107.788 | 3186 | -92 | -92 | -0.21198
3368 | 3186.2069 | 434 | 3077 | 3077 | 3077 | 109.2069 | 3078 | 108.2069 | 3186 | 90 | 90 | 0.2069
3280 | 3186.422 | 435 | 3077 | 3077 | 3077 | 109.422 | 3077 | 109.422 | 3186 | 184 | 184 | 0.42202
3360 | 3186.8192 | 436 | 3077 | 3077 | 3077 | 109.8192 | 3078 | 108.8192 | 3186 | 358 | 358 | 0.81922
3032 | 3186.4658 | 437 | 3077 | 3076 | 3076 | 110.4658 | 3077 | 109.4658 | 3186 | 204 | 204 | 0.46575
3184 | 3186.4601 | 438 | 3076 | 3076 | 3076 | 110.4601 | 3076 | 110.4601 | 3186 | 202 | 202 | 0.46014
3344 | 3186.8182 | 439 | 3076 | 3076 | 3076 | 110.8182 | 3077 | 109.8182 | 3186 | 360 | 360 | 0.81818
3544 | 3187.6281 | 440 | 3076 | 3077 | 3077 | 110.6281 | 3077 | 110.6281 | 3187 | 277 | 718 | 0.62812
2832 | 3186.8235 | 441 | 3077 | 3076 | 3076 | 110.8235 | 3076 | 110.8235 | 3187 | -78 | -78 | -0.17647
3356 | 3187.2054 | 442 | 3076 | 3076 | 3076 | 111.2054 | 3077 | 110.2054 | 3187 | 91 | 91 | 0.20542
2976 | 3186.7297 | 443 | 3076 | 3075 | 3075 | 111.7297 | 3076 | 110.7297 | 3187 | -120 | -120 | -0.27027
3392 | 3187.191 | 444 | 3075 | 3075 | 3075 | 112.191 | 3076 | 111.191 | 3187 | 85 | 85 | 0.19101
2944 | 3186.6457 | 445 | 3075 | 3074 | 3074 | 112.6457 | 3075 | 111.6457 | 3187 | -158 | -158 | -0.35426
3340 | 3186.9888 | 446 | 3074 | 3074 | 3074 | 112.9888 | 3075 | 111.9888 | 3187 | -5 | -5 | -0.011186
2820 | 3186.1696 | 447 | 3074 | 3073 | 3073 | 113.1696 | 3073 | 113.1696 | 3187 | -372 | -372 | -0.83036
3396 | 3186.637 | 448 | 3073 | 3073 | 3073 | 113.637 | 3074 | 112.637 | 3187 | -163 | -163 | -0.36303
3584 | 3187.52 | 449 | 3073 | 3074 | 3074 | 113.52 | 3074 | 113.52 | 3187 | 234 | 234 | 0.52
3176 | 3187.4945 | 450 | 3074 | 3074 | 3074 | 113.4945 | 3074 | 113.4945 | 3187 | 223 | 223 | 0.49446
3412 | 3187.9912 | 451 | 3074 | 3074 | 3074 | 113.9912 | 3075 | 112.9912 | 3187 | 448 | 448 | 0.99115
3168 | 3187.947 | 452 | 3074 | 3074 | 3074 | 113.947 | 3074 | 113.947 | 3187 | 429 | 429 | 0.94702
3348 | 3188.2996 | 453 | 3074 | 3074 | 3074 | 114.2996 | 3075 | 113.2996 | 3188 | 136 | 590 | 0.29956
3132 | 3188.1758 | 454 | 3074 | 3074 | 3074 | 114.1758 | 3074 | 114.1758 | 3188 | 80 | 80 | 0.17582
3340 | 3188.5088 | 455 | 3074 | 3074 | 3074 | 114.5088 | 3075 | 113.5088 | 3188 | 232 | 232 | 0.50877
2892 | 3187.86 | 456 | 3074 | 3073 | 3073 | 114.86 | 3074 | 113.86 | 3188 | -64 | -64 | -0.14004
2908 | 3187.2489 | 457 | 3073 | 3072 | 3072 | 115.2489 | 3073 | 114.2489 | 3188 | -344 | -344 | -0.75109
3296 | 3187.4858 | 458 | 3072 | 3072 | 3072 | 115.4858 | 3072 | 115.4858 | 3188 | -236 | -236 | -0.51416
3580 | 3188.3391 | 459 | 3072 | 3073 | 3073 | 115.3391 | 3073 | 115.3391 | 3188 | 156 | 156 | 0.33913
2820 | 3187.5401 | 460 | 3073 | 3072 | 3072 | 115.5401 | 3072 | 115.5401 | 3188 | -212 | -212 | -0.45987
2916 | 3186.9524 | 461 | 3072 | 3071 | 3071 | 115.9524 | 3072 | 114.9524 | 3187 | -22 | -484 | -0.047619
3520 | 3187.6717 | 462 | 3071 | 3071 | 3071 | 116.6717 | 3072 | 115.6717 | 3187 | 311 | 311 | 0.67171
2972 | 3187.2069 | 463 | 3071 | 3070 | 3070 | 117.2069 | 3071 | 116.2069 | 3187 | 96 | 96 | 0.2069
3184 | 3187.2 | 464 | 3070 | 3070 | 3070 | 117.2 | 3070 | 117.2 | 3187 | 93 | 93 | 0.2
3544 | 3187.9657 | 465 | 3070 | 3071 | 3071 | 116.9657 | 3071 | 116.9657 | 3187 | 450 | 450 | 0.96567
3024 | 3187.6146 | 466 | 3071 | 3070 | 3070 | 117.6146 | 3071 | 116.6146 | 3187 | 287 | 287 | 0.61456
3256 | 3187.7607 | 467 | 3070 | 3070 | 3070 | 117.7607 | 3070 | 117.7607 | 3187 | 356 | 356 | 0.76068
3240 | 3187.8721 | 468 | 3070 | 3070 | 3070 | 117.8721 | 3070 | 117.8721 | 3187 | 409 | 409 | 0.87207
3504 | 3188.5447 | 469 | 3070 | 3070 | 3070 | 118.5447 | 3071 | 117.5447 | 3188 | 256 | 726 | 0.54468
2932 | 3188 | 470 | 3070 | 3069 | 3069 | 119 | 3070 | 118 | 3188 | 0 | 0 | 0
3184 | 3187.9915 | 471 | 3069 | 3069 | 3069 | 118.9915 | 3069 | 118.9915 | 3188 | -4 | -4 | -0.0084746
3516 | 3188.685 | 472 | 3069 | 3069 | 3069 | 119.685 | 3070 | 118.685 | 3188 | 324 | 324 | 0.68499
3520 | 3189.384 | 473 | 3069 | 3069 | 3069 | 120.384 | 3070 | 119.384 | 3189 | 182 | 656 | 0.38397
2852 | 3188.6737 | 474 | 3069 | 3068 | 3068 | 120.6737 | 3069 | 119.6737 | 3189 | -155 | -155 | -0.32632
2828 | 3187.916 | 475 | 3068 | 3067 | 3067 | 120.916 | 3067 | 120.916 | 3188 | -40 | -516 | -0.084034
3432 | 3188.4277 | 476 | 3067 | 3067 | 3067 | 121.4277 | 3068 | 120.4277 | 3188 | 204 | 204 | 0.42767
3520 | 3189.1213 | 477 | 3067 | 3067 | 3067 | 122.1213 | 3068 | 121.1213 | 3189 | 58 | 536 | 0.12134
3460 | 3189.6868 | 478 | 3067 | 3067 | 3067 | 122.6868 | 3068 | 121.6868 | 3189 | 329 | 329 | 0.68685
3496 | 3190.325 | 479 | 3067 | 3067 | 3067 | 123.325 | 3068 | 122.325 | 3190 | 156 | 636 | 0.325
3512 | 3190.9938 | 480 | 3067 | 3067 | 3067 | 123.9938 | 3068 | 122.9938 | 3190 | 478 | 478 | 0.99376
3584 | 3191.8091 | 481 | 3067 | 3068 | 3068 | 123.8091 | 3068 | 123.8091 | 3191 | 390 | 872 | 0.80913
3484 | 3192.4141 | 482 | 3068 | 3068 | 3068 | 124.4141 | 3069 | 123.4141 | 3192 | 200 | 683 | 0.41408
3152 | 3192.3306 | 483 | 3068 | 3068 | 3068 | 124.3306 | 3068 | 124.3306 | 3192 | 160 | 160 | 0.33058
3072 | 3192.0825 | 484 | 3068 | 3068 | 3068 | 124.0825 | 3068 | 124.0825 | 3192 | 40 | 40 | 0.082474
3216 | 3192.1317 | 485 | 3068 | 3068 | 3068 | 124.1317 | 3068 | 124.1317 | 3192 | 64 | 64 | 0.13169
3020 | 3191.7782 | 486 | 3068 | 3067 | 3067 | 124.7782 | 3068 | 123.7782 | 3192 | -108 | -108 | -0.22177
3508 | 3192.4262 | 487 | 3067 | 3067 | 3067 | 125.4262 | 3068 | 124.4262 | 3192 | 208 | 208 | 0.42623
3448 | 3192.9489 | 488 | 3067 | 3067 | 3067 | 125.9489 | 3068 | 124.9489 | 3192 | 464 | 464 | 0.94888
3020 | 3192.5959 | 489 | 3067 | 3066 | 3066 | 126.5959 | 3067 | 125.5959 | 3192 | 292 | 292 | 0.59592
3072 | 3192.3503 | 490 | 3066 | 3066 | 3066 | 126.3503 | 3066 | 126.3503 | 3192 | 172 | 172 | 0.35031
3492 | 3192.9593 | 491 | 3066 | 3066 | 3066 | 126.9593 | 3067 | 125.9593 | 3192 | 472 | 472 | 0.95935
3120 | 3192.8114 | 492 | 3066 | 3066 | 3066 | 126.8114 | 3066 | 126.8114 | 3192 | 400 | 400 | 0.81136
3596 | 3193.6275 | 493 | 3066 | 3067 | 3067 | 126.6275 | 3067 | 126.6275 | 3193 | 310 | 804 | 0.62753
3480 | 3194.2061 | 494 | 3067 | 3067 | 3067 | 127.2061 | 3068 | 126.2061 | 3194 | 102 | 597 | 0.20606
3516 | 3194.8548 | 495 | 3067 | 3067 | 3067 | 127.8548 | 3068 | 126.8548 | 3194 | 424 | 424 | 0.85484
3200 | 3194.8652 | 496 | 3067 | 3067 | 3067 | 127.8652 | 3067 | 127.8652 | 3194 | 430 | 430 | 0.86519
3576 | 3195.6305 | 497 | 3067 | 3068 | 3068 | 127.6305 | 3068 | 127.6305 | 3195 | 314 | 812 | 0.63052
3216 | 3195.6713 | 498 | 3068 | 3068 | 3068 | 127.6713 | 3068 | 127.6713 | 3195 | 335 | 335 | 0.67134
3440 | 3196.16 | 499 | 3068 | 3068 | 3068 | 128.16 | 3069 | 127.16 | 3196 | 80 | 580 | 0.16
3544 | 3196.8543 | 500 | 3068 | 3068 | 3068 | 128.8543 | 3069 | 127.8543 | 3196 | 428 | 428 | 0.85429
2880 | 3196.2231 | 501 | 3068 | 3067 | 3067 | 129.2231 | 3068 | 128.2231 | 3196 | 112 | 112 | 0.22311
3208 | 3196.2465 | 502 | 3067 | 3067 | 3067 | 129.2465 | 3067 | 129.2465 | 3196 | 124 | 124 | 0.24652
3072 | 3196 | 503 | 3067 | 3067 | 3067 | 129 | 3067 | 129 | 3196 | 0 | 0 | 0
2992 | 3195.596 | 504 | 3067 | 3066 | 3066 | 129.596 | 3067 | 128.596 | 3196 | -204 | -204 | -0.40396
2996 | 3195.2016 | 505 | 3066 | 3065 | 3065 | 130.2016 | 3066 | 129.2016 | 3196 | -404 | -404 | -0.79842
3332 | 3195.4714 | 506 | 3065 | 3065 | 3065 | 130.4714 | 3066 | 129.4714 | 3196 | -268 | -268 | -0.5286
2988 | 3195.063 | 507 | 3065 | 3064 | 3064 | 131.063 | 3065 | 130.063 | 3196 | -476 | -476 | -0.93701
3408 | 3195.4813 | 508 | 3064 | 3064 | 3064 | 131.4813 | 3065 | 130.4813 | 3196 | -264 | -264 | -0.51866
2932 | 3194.9647 | 509 | 3064 | 3063 | 3063 | 131.9647 | 3064 | 130.9647 | 3195 | -18 | -528 | -0.035294
3300 | 3195.1703 | 510 | 3063 | 3063 | 3063 | 132.1703 | 3063 | 132.1703 | 3195 | 87 | 87 | 0.17025
3540 | 3195.8438 | 511 | 3063 | 3063 | 3063 | 132.8438 | 3064 | 131.8438 | 3195 | 432 | 432 | 0.84375
2924 | 3195.3138 | 512 | 3063 | 3062 | 3062 | 133.3138 | 3063 | 132.3138 | 3195 | 161 | 161 | 0.31384
3176 | 3195.2763 | 513 | 3062 | 3062 | 3062 | 133.2763 | 3062 | 133.2763 | 3195 | 142 | 142 | 0.27626
3192 | 3195.2699 | 514 | 3062 | 3062 | 3062 | 133.2699 | 3062 | 133.2699 | 3195 | 139 | 139 | 0.2699
2964 | 3194.8217 | 515 | 3062 | 3061 | 3061 | 133.8217 | 3062 | 132.8217 | 3195 | -92 | -92 | -0.17829
3552 | 3195.5126 | 516 | 3061 | 3061 | 3061 | 134.5126 | 3062 | 133.5126 | 3195 | 265 | 265 | 0.51257
3312 | 3195.7375 | 517 | 3061 | 3061 | 3061 | 134.7375 | 3061 | 134.7375 | 3195 | 382 | 382 | 0.73745
3088 | 3195.5299 | 518 | 3061 | 3061 | 3061 | 134.5299 | 3061 | 134.5299 | 3195 | 275 | 275 | 0.52987
3508 | 3196.1308 | 519 | 3061 | 3061 | 3061 | 135.1308 | 3062 | 134.1308 | 3196 | 68 | 588 | 0.13077
3592 | 3196.8906 | 520 | 3061 | 3062 | 3062 | 134.8906 | 3062 | 134.8906 | 3196 | 464 | 464 | 0.8906
3084 | 3196.6743 | 521 | 3062 | 3062 | 3062 | 134.6743 | 3062 | 134.6743 | 3196 | 352 | 352 | 0.67433
3364 | 3196.9943 | 522 | 3062 | 3062 | 3062 | 134.9943 | 3063 | 133.9943 | 3196 | 520 | 520 | 0.99426
3576 | 3197.7176 | 523 | 3062 | 3062 | 3062 | 135.7176 | 3063 | 134.7176 | 3197 | 376 | 900 | 0.71756
3088 | 3197.5086 | 524 | 3062 | 3062 | 3062 | 135.5086 | 3062 | 135.5086 | 3197 | 267 | 267 | 0.50857
3160 | 3197.4373 | 525 | 3062 | 3062 | 3062 | 135.4373 | 3062 | 135.4373 | 3197 | 230 | 230 | 0.43726
3496 | 3198.0038 | 526 | 3062 | 3062 | 3062 | 136.0038 | 3063 | 135.0038 | 3198 | 2 | 529 | 0.0037951
3004 | 3197.6364 | 527 | 3062 | 3061 | 3061 | 136.6364 | 3062 | 135.6364 | 3198 | -192 | -192 | -0.36364
2900 | 3197.0737 | 528 | 3061 | 3060 | 3060 | 137.0737 | 3061 | 136.0737 | 3198 | -490 | -490 | -0.92628
2980 | 3196.6642 | 529 | 3060 | 3059 | 3059 | 137.6642 | 3060 | 136.6642 | 3197 | -178 | -708 | -0.33585
3168 | 3196.6102 | 530 | 3059 | 3059 | 3059 | 137.6102 | 3059 | 137.6102 | 3197 | -207 | -207 | -0.38983
3252 | 3196.7143 | 531 | 3059 | 3059 | 3059 | 137.7143 | 3059 | 137.7143 | 3197 | -152 | -152 | -0.28571
3232 | 3196.7805 | 532 | 3059 | 3059 | 3059 | 137.7805 | 3059 | 137.7805 | 3197 | -117 | -117 | -0.21951
3332 | 3197.0337 | 533 | 3059 | 3059 | 3059 | 138.0337 | 3060 | 137.0337 | 3197 | 18 | 18 | 0.033708
3392 | 3197.3981 | 534 | 3059 | 3059 | 3059 | 138.3981 | 3060 | 137.3981 | 3197 | 213 | 213 | 0.39813
3572 | 3198.097 | 535 | 3059 | 3059 | 3059 | 139.097 | 3060 | 138.097 | 3198 | 52 | 588 | 0.097015
3492 | 3198.6443 | 536 | 3059 | 3059 | 3059 | 139.6443 | 3060 | 138.6443 | 3198 | 346 | 346 | 0.64432
3444 | 3199.1004 | 537 | 3059 | 3059 | 3059 | 140.1004 | 3060 | 139.1004 | 3199 | 54 | 592 | 0.10037
3172 | 3199.0501 | 538 | 3059 | 3059 | 3059 | 140.0501 | 3059 | 140.0501 | 3199 | 27 | 27 | 0.050093
2996 | 3198.6741 | 539 | 3059 | 3058 | 3058 | 140.6741 | 3059 | 139.6741 | 3199 | -176 | -176 | -0.32593
3592 | 3199.4011 | 540 | 3058 | 3058 | 3058 | 141.4011 | 3059 | 140.4011 | 3199 | 217 | 217 | 0.40111
3272 | 3199.5351 | 541 | 3058 | 3058 | 3058 | 141.5351 | 3058 | 141.5351 | 3199 | 290 | 290 | 0.53506
2988 | 3199.1455 | 542 | 3058 | 3057 | 3057 | 142.1455 | 3058 | 141.1455 | 3199 | 79 | 79 | 0.14549
3336 | 3199.3971 | 543 | 3057 | 3057 | 3057 | 142.3971 | 3058 | 141.3971 | 3199 | 216 | 216 | 0.39706
3216 | 3199.4275 | 544 | 3057 | 3057 | 3057 | 142.4275 | 3057 | 142.4275 | 3199 | 233 | 233 | 0.42752
2992 | 3199.0476 | 545 | 3057 | 3056 | 3056 | 143.0476 | 3057 | 142.0476 | 3199 | 26 | 26 | 0.047619
2900 | 3198.5009 | 546 | 3056 | 3055 | 3055 | 143.5009 | 3056 | 142.5009 | 3199 | -273 | -273 | -0.49909
3156 | 3198.4234 | 547 | 3055 | 3055 | 3055 | 143.4234 | 3055 | 143.4234 | 3199 | -316 | -316 | -0.57664
3440 | 3198.8634 | 548 | 3055 | 3055 | 3055 | 143.8634 | 3056 | 142.8634 | 3199 | -75 | -75 | -0.13661
3440 | 3199.3018 | 549 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.3018 | 3056 | 143.3018 | 3199 | 166 | 166 | 0.30182
3116 | 3199.1506 | 550 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.1506 | 3055 | 144.1506 | 3199 | 83 | 83 | 0.15064
3164 | 3199.087 | 551 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.087 | 3055 | 144.087 | 3199 | 48 | 48 | 0.086957
3536 | 3199.6962 | 552 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.6962 | 3056 | 143.6962 | 3199 | 385 | 385 | 0.6962
3168 | 3199.639 | 553 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.639 | 3055 | 144.639 | 3199 | 354 | 354 | 0.63899
3172 | 3199.5892 | 554 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.5892 | 3055 | 144.5892 | 3199 | 327 | 327 | 0.58919
3324 | 3199.8129 | 555 | 3055 | 3055 | 3055 | 144.8129 | 3055 | 144.8129 | 3199 | 452 | 452 | 0.81295
3400 | 3200.1724 | 556 | 3055 | 3055 | 3055 | 145.1724 | 3056 | 144.1724 | 3200 | 96 | 653 | 0.17235
3404 | 3200.5376 | 557 | 3055 | 3055 | 3055 | 145.5376 | 3056 | 144.5376 | 3200 | 300 | 300 | 0.53763
3256 | 3200.6369 | 558 | 3055 | 3055 | 3055 | 145.6369 | 3055 | 145.6369 | 3200 | 356 | 356 | 0.63685
3188 | 3200.6143 | 559 | 3055 | 3055 | 3055 | 145.6143 | 3055 | 145.6143 | 3200 | 344 | 344 | 0.61429
3320 | 3200.8271 | 560 | 3055 | 3055 | 3055 | 145.8271 | 3055 | 145.8271 | 3200 | 464 | 464 | 0.82709
2812 | 3200.1352 | 561 | 3055 | 3054 | 3054 | 146.1352 | 3055 | 145.1352 | 3200 | 76 | 76 | 0.13523
3344 | 3200.3908 | 562 | 3054 | 3054 | 3054 | 146.3908 | 3055 | 145.3908 | 3200 | 220 | 220 | 0.39076
3084 | 3200.1844 | 563 | 3054 | 3054 | 3054 | 146.1844 | 3054 | 146.1844 | 3200 | 104 | 104 | 0.1844
3336 | 3200.4248 | 564 | 3054 | 3054 | 3054 | 146.4248 | 3054 | 146.4248 | 3200 | 240 | 240 | 0.42478
2848 | 3199.8021 | 565 | 3054 | 3053 | 3053 | 146.8021 | 3054 | 145.8021 | 3200 | -112 | -112 | -0.19788
3544 | 3200.4092 | 566 | 3053 | 3053 | 3053 | 147.4092 | 3054 | 146.4092 | 3200 | 232 | 232 | 0.40917
2904 | 3199.8873 | 567 | 3053 | 3052 | 3052 | 147.8873 | 3053 | 146.8873 | 3200 | -64 | -64 | -0.11268
3132 | 3199.768 | 568 | 3052 | 3052 | 3052 | 147.768 | 3052 | 147.768 | 3200 | -132 | -132 | -0.23199
3376 | 3200.0772 | 569 | 3052 | 3052 | 3052 | 148.0772 | 3053 | 147.0772 | 3200 | 44 | 44 | 0.077193
3036 | 3199.7898 | 570 | 3052 | 3051 | 3051 | 148.7898 | 3052 | 147.7898 | 3200 | -120 | -120 | -0.21016
3340 | 3200.035 | 571 | 3051 | 3051 | 3051 | 149.035 | 3052 | 148.035 | 3200 | 20 | 20 | 0.034965
3320 | 3200.2443 | 572 | 3051 | 3051 | 3051 | 149.2443 | 3051 | 149.2443 | 3200 | 140 | 140 | 0.24433
3320 | 3200.453 | 573 | 3051 | 3051 | 3051 | 149.453 | 3051 | 149.453 | 3200 | 260 | 260 | 0.45296
3104 | 3200.2852 | 574 | 3051 | 3051 | 3051 | 149.2852 | 3051 | 149.2852 | 3200 | 164 | 164 | 0.28522
3376 | 3200.5903 | 575 | 3051 | 3051 | 3051 | 149.5903 | 3052 | 148.5903 | 3200 | 340 | 340 | 0.59028
3132 | 3200.4714 | 576 | 3051 | 3051 | 3051 | 149.4714 | 3051 | 149.4714 | 3200 | 272 | 272 | 0.4714
2944 | 3200.0277 | 577 | 3051 | 3050 | 3050 | 150.0277 | 3051 | 149.0277 | 3200 | 16 | 16 | 0.027682
3008 | 3199.696 | 578 | 3050 | 3049 | 3049 | 150.696 | 3050 | 149.696 | 3200 | -176 | -176 | -0.30397
3484 | 3200.1862 | 579 | 3049 | 3049 | 3049 | 151.1862 | 3050 | 150.1862 | 3200 | 108 | 108 | 0.18621
3416 | 3200.5577 | 580 | 3049 | 3049 | 3049 | 151.5577 | 3050 | 150.5577 | 3200 | 324 | 324 | 0.55766
3380 | 3200.866 | 581 | 3049 | 3049 | 3049 | 151.866 | 3050 | 150.866 | 3200 | 504 | 504 | 0.86598
3092 | 3200.6792 | 582 | 3049 | 3049 | 3049 | 151.6792 | 3049 | 151.6792 | 3200 | 396 | 396 | 0.67925
3048 | 3200.4178 | 583 | 3049 | 3048 | 3048 | 152.4178 | 3049 | 151.4178 | 3200 | 244 | 244 | 0.41781
3276 | 3200.547 | 584 | 3048 | 3048 | 3048 | 152.547 | 3048 | 152.547 | 3200 | 320 | 320 | 0.54701
2932 | 3200.0887 | 585 | 3048 | 3047 | 3047 | 153.0887 | 3048 | 152.0887 | 3200 | 52 | 52 | 0.088737
3048 | 3199.8296 | 586 | 3047 | 3047 | 3047 | 152.8296 | 3047 | 152.8296 | 3200 | -100 | -100 | -0.17036
3412 | 3200.1905 | 587 | 3047 | 3047 | 3047 | 153.1905 | 3048 | 152.1905 | 3200 | 112 | 112 | 0.19048
3392 | 3200.5161 | 588 | 3047 | 3047 | 3047 | 153.5161 | 3048 | 152.5161 | 3200 | 304 | 304 | 0.51613
3572 | 3201.1458 | 589 | 3047 | 3047 | 3047 | 154.1458 | 3048 | 153.1458 | 3201 | 86 | 676 | 0.14576
3136 | 3201.0355 | 590 | 3047 | 3047 | 3047 | 154.0355 | 3047 | 154.0355 | 3201 | 21 | 21 | 0.035533
3384 | 3201.3446 | 591 | 3047 | 3047 | 3047 | 154.3446 | 3048 | 153.3446 | 3201 | 204 | 204 | 0.34459
3500 | 3201.8482 | 592 | 3047 | 3047 | 3047 | 154.8482 | 3048 | 153.8482 | 3201 | 503 | 503 | 0.84823
3412 | 3202.202 | 593 | 3047 | 3047 | 3047 | 155.202 | 3048 | 154.202 | 3202 | 120 | 714 | 0.20202
3420 | 3202.5681 | 594 | 3047 | 3047 | 3047 | 155.5681 | 3048 | 154.5681 | 3202 | 338 | 338 | 0.56807
3592 | 3203.2215 | 595 | 3047 | 3047 | 3047 | 156.2215 | 3048 | 155.2215 | 3203 | 132 | 728 | 0.22148
3368 | 3203.4975 | 596 | 3047 | 3047 | 3047 | 156.4975 | 3048 | 155.4975 | 3203 | 297 | 297 | 0.49749
3388 | 3203.806 | 597 | 3047 | 3047 | 3047 | 156.806 | 3048 | 155.806 | 3203 | 482 | 482 | 0.80602
3072 | 3203.586 | 598 | 3047 | 3047 | 3047 | 156.586 | 3047 | 156.586 | 3203 | 351 | 351 | 0.58598
3172 | 3203.5333 | 599 | 3047 | 3047 | 3047 | 156.5333 | 3047 | 156.5333 | 3203 | 320 | 320 | 0.53333
2892 | 3203.015 | 600 | 3047 | 3046 | 3046 | 157.015 | 3047 | 156.015 | 3203 | 9 | 9 | 0.014975
3444 | 3203.4153 | 601 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.4153 | 3047 | 156.4153 | 3203 | 250 | 250 | 0.41528
3156 | 3203.3367 | 602 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.3367 | 3046 | 157.3367 | 3203 | 203 | 203 | 0.33665
3264 | 3203.4371 | 603 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.4371 | 3046 | 157.4371 | 3203 | 264 | 264 | 0.43709
3164 | 3203.3719 | 604 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.3719 | 3046 | 157.3719 | 3203 | 225 | 225 | 0.3719
3284 | 3203.505 | 605 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.505 | 3046 | 157.505 | 3203 | 306 | 306 | 0.50495
3328 | 3203.71 | 606 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.71 | 3046 | 157.71 | 3203 | 431 | 431 | 0.71005
3328 | 3203.9145 | 607 | 3046 | 3046 | 3046 | 157.9145 | 3046 | 157.9145 | 3203 | 556 | 556 | 0.91447
3428 | 3204.2824 | 608 | 3046 | 3046 | 3046 | 158.2824 | 3047 | 157.2824 | 3204 | 172 | 781 | 0.28243
3364 | 3204.5443 | 609 | 3046 | 3046 | 3046 | 158.5443 | 3047 | 157.5443 | 3204 | 332 | 332 | 0.54426
3572 | 3205.1457 | 610 | 3046 | 3046 | 3046 | 159.1457 | 3047 | 158.1457 | 3205 | 89 | 700 | 0.14566
3308 | 3205.3137 | 611 | 3046 | 3046 | 3046 | 159.3137 | 3046 | 159.3137 | 3205 | 192 | 192 | 0.31373
2848 | 3204.7308 | 612 | 3046 | 3045 | 3045 | 159.7308 | 3046 | 158.7308 | 3205 | -165 | -165 | -0.26917
3080 | 3204.5277 | 613 | 3045 | 3045 | 3045 | 159.5277 | 3045 | 159.5277 | 3205 | -290 | -290 | -0.47231
3224 | 3204.5593 | 614 | 3045 | 3045 | 3045 | 159.5593 | 3045 | 159.5593 | 3205 | -271 | -271 | -0.44065
3144 | 3204.461 | 615 | 3045 | 3045 | 3045 | 159.461 | 3045 | 159.461 | 3205 | -332 | -332 | -0.53896
3188 | 3204.4344 | 616 | 3045 | 3045 | 3045 | 159.4344 | 3045 | 159.4344 | 3205 | -349 | -349 | -0.56564
3288 | 3204.5696 | 617 | 3045 | 3045 | 3045 | 159.5696 | 3045 | 159.5696 | 3205 | -266 | -266 | -0.43042
3492 | 3205.0339 | 618 | 3045 | 3045 | 3045 | 160.0339 | 3046 | 159.0339 | 3205 | 21 | 21 | 0.033926
3428 | 3205.3935 | 619 | 3045 | 3045 | 3045 | 160.3935 | 3046 | 159.3935 | 3205 | 244 | 244 | 0.39355
3148 | 3205.3011 | 620 | 3045 | 3045 | 3045 | 160.3011 | 3045 | 160.3011 | 3205 | 187 | 187 | 0.30113
2824 | 3204.6881 | 621 | 3045 | 3044 | 3044 | 160.6881 | 3045 | 159.6881 | 3205 | -194 | -194 | -0.3119
3424 | 3205.0401 | 622 | 3044 | 3044 | 3044 | 161.0401 | 3045 | 160.0401 | 3205 | 25 | 25 | 0.040128
3584 | 3205.6474 | 623 | 3044 | 3044 | 3044 | 161.6474 | 3045 | 160.6474 | 3205 | 404 | 404 | 0.64744
3056 | 3205.408 | 624 | 3044 | 3044 | 3044 | 161.408 | 3044 | 161.408 | 3205 | 255 | 255 | 0.408
3040 | 3205.1438 | 625 | 3044 | 3043 | 3043 | 162.1438 | 3044 | 161.1438 | 3205 | 90 | 90 | 0.14377
3080 | 3204.9442 | 626 | 3043 | 3043 | 3043 | 161.9442 | 3043 | 161.9442 | 3205 | -35 | -35 | -0.055821
2808 | 3204.3121 | 627 | 3043 | 3042 | 3042 | 162.3121 | 3043 | 161.3121 | 3205 | -432 | -432 | -0.6879
3260 | 3204.4006 | 628 | 3042 | 3042 | 3042 | 162.4006 | 3042 | 162.4006 | 3205 | -377 | -377 | -0.59936
2972 | 3204.0317 | 629 | 3042 | 3041 | 3041 | 163.0317 | 3042 | 162.0317 | 3205 | -610 | -610 | -0.96825
3056 | 3203.7971 | 630 | 3041 | 3041 | 3041 | 162.7971 | 3041 | 162.7971 | 3204 | -128 | -759 | -0.20285
3040 | 3203.538 | 631 | 3041 | 3040 | 3040 | 163.538 | 3041 | 162.538 | 3204 | -292 | -292 | -0.46203
3556 | 3204.0948 | 632 | 3040 | 3040 | 3040 | 164.0948 | 3041 | 163.0948 | 3204 | 60 | 60 | 0.094787
3308 | 3204.2587 | 633 | 3040 | 3040 | 3040 | 164.2587 | 3040 | 164.2587 | 3204 | 164 | 164 | 0.25868
3396 | 3204.5606 | 634 | 3040 | 3040 | 3040 | 164.5606 | 3041 | 163.5606 | 3204 | 356 | 356 | 0.56063
3108 | 3204.4088 | 635 | 3040 | 3040 | 3040 | 164.4088 | 3040 | 164.4088 | 3204 | 260 | 260 | 0.40881
2828 | 3203.8179 | 636 | 3040 | 3039 | 3039 | 164.8179 | 3040 | 163.8179 | 3204 | -116 | -116 | -0.1821
2832 | 3203.2351 | 637 | 3039 | 3038 | 3038 | 165.2351 | 3039 | 164.2351 | 3204 | -488 | -488 | -0.76489
3176 | 3203.1925 | 638 | 3038 | 3038 | 3038 | 165.1925 | 3038 | 165.1925 | 3204 | -516 | -516 | -0.80751
3520 | 3203.6875 | 639 | 3038 | 3038 | 3038 | 165.6875 | 3039 | 164.6875 | 3204 | -200 | -200 | -0.3125
3544 | 3204.2184 | 640 | 3038 | 3038 | 3038 | 166.2184 | 3039 | 165.2184 | 3204 | 140 | 140 | 0.21841
3560 | 3204.7726 | 641 | 3038 | 3038 | 3038 | 166.7726 | 3039 | 165.7726 | 3204 | 496 | 496 | 0.77259
2832 | 3204.1928 | 642 | 3038 | 3037 | 3037 | 167.1928 | 3038 | 166.1928 | 3204 | 124 | 124 | 0.19285
3220 | 3204.2174 | 643 | 3037 | 3037 | 3037 | 167.2174 | 3037 | 167.2174 | 3204 | 140 | 140 | 0.21739
3028 | 3203.9442 | 644 | 3037 | 3036 | 3036 | 167.9442 | 3037 | 166.9442 | 3204 | -36 | -36 | -0.055814
3444 | 3204.3158 | 645 | 3036 | 3036 | 3036 | 168.3158 | 3037 | 167.3158 | 3204 | 204 | 204 | 0.31579
3160 | 3204.2473 | 646 | 3036 | 3036 | 3036 | 168.2473 | 3036 | 168.2473 | 3204 | 160 | 160 | 0.2473
3280 | 3204.3642 | 647 | 3036 | 3036 | 3036 | 168.3642 | 3036 | 168.3642 | 3204 | 236 | 236 | 0.3642
3548 | 3204.8937 | 648 | 3036 | 3036 | 3036 | 168.8937 | 3037 | 167.8937 | 3204 | 580 | 580 | 0.89368
2828 | 3204.3138 | 649 | 3036 | 3035 | 3035 | 169.3138 | 3036 | 168.3138 | 3204 | 204 | 204 | 0.31385
3384 | 3204.5899 | 650 | 3035 | 3035 | 3035 | 169.5899 | 3036 | 168.5899 | 3204 | 384 | 384 | 0.58986
3216 | 3204.6074 | 651 | 3035 | 3035 | 3035 | 169.6074 | 3035 | 169.6074 | 3204 | 396 | 396 | 0.60736
3480 | 3205.0291 | 652 | 3035 | 3035 | 3035 | 170.0291 | 3036 | 169.0291 | 3205 | 19 | 672 | 0.029096
2932 | 3204.6116 | 653 | 3035 | 3034 | 3034 | 170.6116 | 3035 | 169.6116 | 3205 | -254 | -254 | -0.38838
3588 | 3205.1969 | 654 | 3034 | 3034 | 3034 | 171.1969 | 3035 | 170.1969 | 3205 | 129 | 129 | 0.19695
3132 | 3205.0854 | 655 | 3034 | 3034 | 3034 | 171.0854 | 3034 | 171.0854 | 3205 | 56 | 56 | 0.085366
3500 | 3205.5342 | 656 | 3034 | 3034 | 3034 | 171.5342 | 3035 | 170.5342 | 3205 | 351 | 351 | 0.53425
3200 | 3205.5258 | 657 | 3034 | 3034 | 3034 | 171.5258 | 3034 | 171.5258 | 3205 | 346 | 346 | 0.52584
3276 | 3205.6328 | 658 | 3034 | 3034 | 3034 | 171.6328 | 3034 | 171.6328 | 3205 | 417 | 417 | 0.63278
2880 | 3205.1394 | 659 | 3034 | 3033 | 3033 | 172.1394 | 3034 | 171.1394 | 3205 | 92 | 92 | 0.13939
2876 | 3204.6415 | 660 | 3033 | 3032 | 3032 | 172.6415 | 3033 | 171.6415 | 3205 | -237 | -237 | -0.35855
2908 | 3204.1934 | 661 | 3032 | 3031 | 3031 | 173.1934 | 3032 | 172.1934 | 3205 | -534 | -534 | -0.80665
3596 | 3204.7843 | 662 | 3031 | 3031 | 3031 | 173.7843 | 3032 | 172.7843 | 3205 | -143 | -143 | -0.21569
3592 | 3205.3675 | 663 | 3031 | 3031 | 3031 | 174.3675 | 3032 | 173.3675 | 3205 | 244 | 244 | 0.36747
3240 | 3205.4195 | 664 | 3031 | 3031 | 3031 | 174.4195 | 3031 | 174.4195 | 3205 | 279 | 279 | 0.41955
3236 | 3205.4655 | 665 | 3031 | 3031 | 3031 | 174.4655 | 3031 | 174.4655 | 3205 | 310 | 310 | 0.46547
2868 | 3204.9595 | 666 | 3031 | 3030 | 3030 | 174.9595 | 3031 | 173.9595 | 3205 | -27 | -27 | -0.04048
3504 | 3205.4072 | 667 | 3030 | 3030 | 3030 | 175.4072 | 3031 | 174.4072 | 3205 | 272 | 272 | 0.40719
3432 | 3205.7459 | 668 | 3030 | 3030 | 3030 | 175.7459 | 3031 | 174.7459 | 3205 | 499 | 499 | 0.74589
3384 | 3206.0119 | 669 | 3030 | 3030 | 3030 | 176.0119 | 3031 | 175.0119 | 3206 | 8 | 678 | 0.01194
3172 | 3205.9613 | 670 | 3030 | 3030 | 3030 | 175.9613 | 3030 | 175.9613 | 3206 | -26 | -26 | -0.038748
3060 | 3205.744 | 671 | 3030 | 3030 | 3030 | 175.744 | 3030 | 175.744 | 3206 | -172 | -172 | -0.25595
3508 | 3206.1932 | 672 | 3030 | 3030 | 3030 | 176.1932 | 3031 | 175.1932 | 3206 | 130 | 130 | 0.19316
2972 | 3205.8457 | 673 | 3030 | 3029 | 3029 | 176.8457 | 3030 | 175.8457 | 3206 | -104 | -104 | -0.1543
2940 | 3205.4519 | 674 | 3029 | 3028 | 3028 | 177.4519 | 3029 | 176.4519 | 3206 | -370 | -370 | -0.54815
2968 | 3205.1006 | 675 | 3028 | 3027 | 3027 | 178.1006 | 3028 | 177.1006 | 3206 | -608 | -608 | -0.89941
3492 | 3205.5244 | 676 | 3027 | 3027 | 3027 | 178.5244 | 3028 | 177.5244 | 3206 | -322 | -322 | -0.47563
2940 | 3205.1327 | 677 | 3027 | 3026 | 3026 | 179.1327 | 3027 | 178.1327 | 3206 | -588 | -588 | -0.86726
3196 | 3205.1193 | 678 | 3026 | 3026 | 3026 | 179.1193 | 3026 | 179.1193 | 3206 | -598 | -598 | -0.88071
3540 | 3205.6118 | 679 | 3026 | 3026 | 3026 | 179.6118 | 3027 | 178.6118 | 3206 | -264 | -264 | -0.38824
3012 | 3205.3275 | 680 | 3026 | 3025 | 3025 | 180.3275 | 3026 | 179.3275 | 3206 | -458 | -458 | -0.67254
3360 | 3205.5543 | 681 | 3025 | 3025 | 3025 | 180.5543 | 3025 | 180.5543 | 3206 | -304 | -304 | -0.44575
3404 | 3205.8448 | 682 | 3025 | 3025 | 3025 | 180.8448 | 3026 | 179.8448 | 3206 | -106 | -106 | -0.1552
3572 | 3206.3801 | 683 | 3025 | 3025 | 3025 | 181.3801 | 3026 | 180.3801 | 3206 | 260 | 260 | 0.38012
3548 | 3206.8788 | 684 | 3025 | 3025 | 3025 | 181.8788 | 3026 | 180.8788 | 3206 | 602 | 602 | 0.87883
3416 | 3207.1837 | 685 | 3025 | 3025 | 3025 | 182.1837 | 3026 | 181.1837 | 3207 | 126 | 812 | 0.18367
2852 | 3206.6667 | 686 | 3025 | 3024 | 3024 | 182.6667 | 3025 | 181.6667 | 3207 | -229 | -229 | -0.33333
2904 | 3206.2267 | 687 | 3024 | 3023 | 3023 | 183.2267 | 3024 | 182.2267 | 3207 | -532 | -532 | -0.77326
3408 | 3206.5196 | 688 | 3023 | 3023 | 3023 | 183.5196 | 3024 | 182.5196 | 3207 | -331 | -331 | -0.48041
3364 | 3206.7478 | 689 | 3023 | 3023 | 3023 | 183.7478 | 3023 | 183.7478 | 3207 | -174 | -174 | -0.25217
2844 | 3206.2229 | 690 | 3023 | 3022 | 3022 | 184.2229 | 3023 | 183.2229 | 3207 | -537 | -537 | -0.77713
3048 | 3205.9942 | 691 | 3022 | 3022 | 3022 | 183.9942 | 3022 | 183.9942 | 3206 | -4 | -696 | -0.0057803
3460 | 3206.3608 | 692 | 3022 | 3022 | 3022 | 184.3608 | 3023 | 183.3608 | 3206 | 250 | 250 | 0.36075
2924 | 3205.9539 | 693 | 3022 | 3021 | 3021 | 184.9539 | 3022 | 183.9539 | 3206 | -32 | -32 | -0.04611
2908 | 3205.5252 | 694 | 3021 | 3020 | 3020 | 185.5252 | 3021 | 184.5252 | 3206 | -330 | -330 | -0.47482
3472 | 3205.908 | 695 | 3020 | 3020 | 3020 | 185.908 | 3021 | 184.908 | 3206 | -64 | -64 | -0.091954
3524 | 3206.3644 | 696 | 3020 | 3020 | 3020 | 186.3644 | 3021 | 185.3644 | 3206 | 254 | 254 | 0.36442
3064 | 3206.1605 | 697 | 3020 | 3020 | 3020 | 186.1605 | 3020 | 186.1605 | 3206 | 112 | 112 | 0.16046
2828 | 3205.6195 | 698 | 3020 | 3019 | 3019 | 186.6195 | 3020 | 185.6195 | 3206 | -266 | -266 | -0.38054
3368 | 3205.8514 | 699 | 3019 | 3019 | 3019 | 186.8514 | 3019 | 186.8514 | 3206 | -104 | -104 | -0.14857
3368 | 3206.0827 | 700 | 3019 | 3019 | 3019 | 187.0827 | 3019 | 187.0827 | 3206 | 58 | 58 | 0.082739
3072 | 3205.8917 | 701 | 3019 | 3019 | 3019 | 186.8917 | 3019 | 186.8917 | 3206 | -76 | -76 | -0.10826
3304 | 3206.0313 | 702 | 3019 | 3019 | 3019 | 187.0313 | 3019 | 187.0313 | 3206 | 22 | 22 | 0.031294
3532 | 3206.4943 | 703 | 3019 | 3019 | 3019 | 187.4943 | 3020 | 186.4943 | 3206 | 348 | 348 | 0.49432
2924 | 3206.0936 | 704 | 3019 | 3018 | 3018 | 188.0936 | 3019 | 187.0936 | 3206 | 66 | 66 | 0.093617
3316 | 3206.2493 | 705 | 3018 | 3018 | 3018 | 188.2493 | 3018 | 188.2493 | 3206 | 176 | 176 | 0.24929
3000 | 3205.9576 | 706 | 3018 | 3017 | 3017 | 188.9576 | 3018 | 187.9576 | 3206 | -30 | -30 | -0.042433
2992 | 3205.6554 | 707 | 3017 | 3016 | 3016 | 189.6554 | 3017 | 188.6554 | 3206 | -244 | -244 | -0.34463
3580 | 3206.1834 | 708 | 3016 | 3016 | 3016 | 190.1834 | 3017 | 189.1834 | 3206 | 130 | 130 | 0.18336
3304 | 3206.3211 | 709 | 3016 | 3016 | 3016 | 190.3211 | 3016 | 190.3211 | 3206 | 228 | 228 | 0.32113
3440 | 3206.6498 | 710 | 3016 | 3016 | 3016 | 190.6498 | 3017 | 189.6498 | 3206 | 462 | 462 | 0.64979
3552 | 3207.1348 | 711 | 3016 | 3016 | 3016 | 191.1348 | 3017 | 190.1348 | 3207 | 96 | 808 | 0.13483
3040 | 3206.9004 | 712 | 3016 | 3016 | 3016 | 190.9004 | 3016 | 190.9004 | 3207 | -71 | -71 | -0.099579
3004 | 3206.6162 | 713 | 3016 | 3015 | 3015 | 191.6162 | 3016 | 190.6162 | 3207 | -274 | -274 | -0.38375
3092 | 3206.4559 | 714 | 3015 | 3015 | 3015 | 191.4559 | 3015 | 191.4559 | 3207 | -389 | -389 | -0.54406
2852 | 3205.9609 | 715 | 3015 | 3014 | 3014 | 191.9609 | 3015 | 190.9609 | 3206 | -28 | -744 | -0.039106
2920 | 3205.5621 | 716 | 3014 | 3013 | 3013 | 192.5621 | 3014 | 191.5621 | 3206 | -314 | -314 | -0.43794
2920 | 3205.1643 | 717 | 3013 | 3012 | 3012 | 193.1643 | 3013 | 192.1643 | 3206 | -600 | -600 | -0.83565
3244 | 3205.2184 | 718 | 3012 | 3012 | 3012 | 193.2184 | 3012 | 193.2184 | 3206 | -562 | -562 | -0.78164
3444 | 3205.55 | 719 | 3012 | 3012 | 3012 | 193.55 | 3013 | 192.55 | 3206 | -324 | -324 | -0.45
3540 | 3206.0139 | 720 | 3012 | 3012 | 3012 | 194.0139 | 3013 | 193.0139 | 3206 | 10 | 10 | 0.01387
3588 | 3206.5429 | 721 | 3012 | 3012 | 3012 | 194.5429 | 3013 | 193.5429 | 3206 | 392 | 392 | 0.54294
3520 | 3206.9765 | 722 | 3012 | 3012 | 3012 | 194.9765 | 3013 | 193.9765 | 3206 | 706 | 706 | 0.97649
3580 | 3207.4917 | 723 | 3012 | 3012 | 3012 | 195.4917 | 3013 | 194.4917 | 3207 | 356 | 1080 | 0.49171
3392 | 3207.7462 | 724 | 3012 | 3012 | 3012 | 195.7462 | 3013 | 194.7462 | 3207 | 541 | 541 | 0.74621
3168 | 3207.6915 | 725 | 3012 | 3012 | 3012 | 195.6915 | 3012 | 195.6915 | 3207 | 502 | 502 | 0.69146
2800 | 3207.1307 | 726 | 3012 | 3011 | 3011 | 196.1307 | 3012 | 195.1307 | 3207 | 95 | 95 | 0.13067
2872 | 3206.6703 | 727 | 3011 | 3010 | 3010 | 196.6703 | 3011 | 195.6703 | 3207 | -240 | -240 | -0.32967
2884 | 3206.2277 | 728 | 3010 | 3009 | 3009 | 197.2277 | 3010 | 196.2277 | 3207 | -563 | -563 | -0.77229
3476 | 3206.5973 | 729 | 3009 | 3009 | 3009 | 197.5973 | 3010 | 196.5973 | 3207 | -294 | -294 | -0.40274
2856 | 3206.1176 | 730 | 3009 | 3008 | 3008 | 198.1176 | 3009 | 197.1176 | 3207 | -645 | -645 | -0.88235
3136 | 3206.0219 | 731 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.0219 | 3008 | 198.0219 | 3207 | -716 | -716 | -0.97814
3128 | 3205.9154 | 732 | 3008 | 3008 | 3008 | 197.9154 | 3008 | 197.9154 | 3206 | -62 | -795 | -0.084584
3452 | 3206.2507 | 733 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.2507 | 3009 | 197.2507 | 3206 | 184 | 184 | 0.25068
3296 | 3206.3728 | 734 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.3728 | 3008 | 198.3728 | 3206 | 274 | 274 | 0.37279
3380 | 3206.6087 | 735 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.6087 | 3009 | 197.6087 | 3206 | 448 | 448 | 0.6087
3432 | 3206.9145 | 736 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.9145 | 3009 | 197.9145 | 3206 | 674 | 674 | 0.91452
3008 | 3206.645 | 737 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.645 | 3008 | 198.645 | 3206 | 476 | 476 | 0.64499
3436 | 3206.9553 | 738 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.9553 | 3009 | 197.9553 | 3206 | 706 | 706 | 0.95535
3036 | 3206.7243 | 739 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.7243 | 3008 | 198.7243 | 3206 | 536 | 536 | 0.72432
3136 | 3206.6289 | 740 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.6289 | 3008 | 198.6289 | 3206 | 466 | 466 | 0.62888
3424 | 3206.9218 | 741 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.9218 | 3009 | 197.9218 | 3206 | 684 | 684 | 0.92183
3260 | 3206.9933 | 742 | 3008 | 3008 | 3008 | 198.9933 | 3008 | 198.9933 | 3206 | 738 | 738 | 0.99327
3420 | 3207.2796 | 743 | 3008 | 3008 | 3008 | 199.2796 | 3009 | 198.2796 | 3207 | 208 | 952 | 0.27957
3116 | 3207.157 | 744 | 3008 | 3008 | 3008 | 199.157 | 3008 | 199.157 | 3207 | 117 | 117 | 0.15705
3224 | 3207.1796 | 745 | 3008 | 3008 | 3008 | 199.1796 | 3008 | 199.1796 | 3207 | 134 | 134 | 0.17962
2800 | 3206.6345 | 746 | 3008 | 3007 | 3007 | 199.6345 | 3008 | 198.6345 | 3207 | -273 | -273 | -0.36546
3092 | 3206.4813 | 747 | 3007 | 3007 | 3007 | 199.4813 | 3007 | 199.4813 | 3207 | -388 | -388 | -0.51872
3156 | 3206.4139 | 748 | 3007 | 3007 | 3007 | 199.4139 | 3007 | 199.4139 | 3207 | -439 | -439 | -0.58611
2956 | 3206.08 | 749 | 3007 | 3006 | 3006 | 200.08 | 3007 | 199.08 | 3207 | -690 | -690 | -0.92
3588 | 3206.5885 | 750 | 3006 | 3006 | 3006 | 200.5885 | 3007 | 199.5885 | 3207 | -309 | -309 | -0.41145
2952 | 3206.25 | 751 | 3006 | 3005 | 3005 | 201.25 | 3006 | 200.25 | 3207 | -564 | -564 | -0.75
2928 | 3205.8805 | 752 | 3005 | 3004 | 3004 | 201.8805 | 3005 | 200.8805 | 3206 | -90 | -843 | -0.11952
3532 | 3206.313 | 753 | 3004 | 3004 | 3004 | 202.313 | 3005 | 201.313 | 3206 | 236 | 236 | 0.313
3212 | 3206.3205 | 754 | 3004 | 3004 | 3004 | 202.3205 | 3004 | 202.3205 | 3206 | 242 | 242 | 0.32053
3424 | 3206.6085 | 755 | 3004 | 3004 | 3004 | 202.6085 | 3005 | 201.6085 | 3206 | 460 | 460 | 0.60847
3136 | 3206.5152 | 756 | 3004 | 3004 | 3004 | 202.5152 | 3004 | 202.5152 | 3206 | 390 | 390 | 0.51519
2904 | 3206.1161 | 757 | 3004 | 3003 | 3003 | 203.1161 | 3004 | 202.1161 | 3206 | 88 | 88 | 0.11609
2956 | 3205.7866 | 758 | 3003 | 3002 | 3002 | 203.7866 | 3003 | 202.7866 | 3206 | -162 | -162 | -0.21344
2800 | 3205.2526 | 759 | 3002 | 3001 | 3001 | 204.2526 | 3002 | 203.2526 | 3206 | -568 | -568 | -0.74737
3144 | 3205.1721 | 760 | 3001 | 3001 | 3001 | 204.1721 | 3001 | 204.1721 | 3206 | -630 | -630 | -0.82786
3100 | 3205.0341 | 761 | 3001 | 3001 | 3001 | 204.0341 | 3001 | 204.0341 | 3206 | -736 | -736 | -0.96588
2968 | 3204.7235 | 762 | 3001 | 3000 | 3000 | 204.7235 | 3001 | 203.7235 | 3205 | -211 | -974 | -0.27654
3148 | 3204.6492 | 763 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.6492 | 3000 | 204.6492 | 3205 | -268 | -268 | -0.35079
3056 | 3204.4549 | 764 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.4549 | 3000 | 204.4549 | 3205 | -417 | -417 | -0.5451
3276 | 3204.5483 | 765 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.5483 | 3000 | 204.5483 | 3205 | -346 | -346 | -0.4517
3212 | 3204.558 | 766 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.558 | 3000 | 204.558 | 3205 | -339 | -339 | -0.44198
3212 | 3204.5677 | 767 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.5677 | 3000 | 204.5677 | 3205 | -332 | -332 | -0.43229
3416 | 3204.8427 | 768 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.8427 | 3001 | 203.8427 | 3205 | -121 | -121 | -0.15735
3380 | 3205.0701 | 769 | 3000 | 3000 | 3000 | 205.0701 | 3000 | 205.0701 | 3205 | 54 | 54 | 0.07013
3188 | 3205.048 | 770 | 3000 | 3000 | 3000 | 205.048 | 3000 | 205.048 | 3205 | 37 | 37 | 0.04799
3160 | 3204.9896 | 771 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.9896 | 3000 | 204.9896 | 3205 | -8 | -8 | -0.010363
3072 | 3204.8176 | 772 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.8176 | 3000 | 204.8176 | 3205 | -141 | -141 | -0.18241
3056 | 3204.6253 | 773 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.6253 | 3000 | 204.6253 | 3205 | -290 | -290 | -0.37468
3200 | 3204.6194 | 774 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.6194 | 3000 | 204.6194 | 3205 | -295 | -295 | -0.38065
3292 | 3204.732 | 775 | 3000 | 3000 | 3000 | 204.732 | 3000 | 204.732 | 3205 | -208 | -208 | -0.26804
2944 | 3204.3964 | 776 | 3000 | 2999 | 2999 | 205.3964 | 3000 | 204.3964 | 3205 | -469 | -469 | -0.6036
3336 | 3204.5656 | 777 | 2999 | 2999 | 2999 | 205.5656 | 2999 | 205.5656 | 3205 | -338 | -338 | -0.43445
3368 | 3204.7754 | 778 | 2999 | 2999 | 2999 | 205.7754 | 2999 | 205.7754 | 3205 | -175 | -175 | -0.22465
3236 | 3204.8154 | 779 | 2999 | 2999 | 2999 | 205.8154 | 2999 | 205.8154 | 3205 | -144 | -144 | -0.18462
3464 | 3205.1472 | 780 | 2999 | 2999 | 2999 | 206.1472 | 3000 | 205.1472 | 3205 | 115 | 115 | 0.14725
3016 | 3204.9054 | 781 | 2999 | 2999 | 2999 | 205.9054 | 2999 | 205.9054 | 3205 | -74 | -74 | -0.094629
3500 | 3205.2822 | 782 | 2999 | 2999 | 2999 | 206.2822 | 3000 | 205.2822 | 3205 | 221 | 221 | 0.28225
3224 | 3205.3061 | 783 | 2999 | 2999 | 2999 | 206.3061 | 2999 | 206.3061 | 3205 | 240 | 240 | 0.30612
3280 | 3205.4013 | 784 | 2999 | 2999 | 2999 | 206.4013 | 2999 | 206.4013 | 3205 | 315 | 315 | 0.40127
2976 | 3205.1094 | 785 | 2999 | 2998 | 2998 | 207.1094 | 2999 | 206.1094 | 3205 | 86 | 86 | 0.10941
3332 | 3205.2706 | 786 | 2998 | 2998 | 2998 | 207.2706 | 2998 | 207.2706 | 3205 | 213 | 213 | 0.27065
2836 | 3204.802 | 787 | 2998 | 2997 | 2997 | 207.802 | 2998 | 206.802 | 3205 | -156 | -156 | -0.19797
3404 | 3205.0545 | 788 | 2997 | 2997 | 2997 | 208.0545 | 2998 | 207.0545 | 3205 | 43 | 43 | 0.054499
3468 | 3205.3873 | 789 | 2997 | 2997 | 2997 | 208.3873 | 2998 | 207.3873 | 3205 | 306 | 306 | 0.38734
3008 | 3205.1378 | 790 | 2997 | 2997 | 2997 | 208.1378 | 2997 | 208.1378 | 3205 | 109 | 109 | 0.1378
2908 | 3204.7626 | 791 | 2997 | 2996 | 2996 | 208.7626 | 2997 | 207.7626 | 3205 | -188 | -188 | -0.23737
3368 | 3204.9685 | 792 | 2996 | 2996 | 2996 | 208.9685 | 2996 | 208.9685 | 3205 | -25 | -25 | -0.031526
3368 | 3205.1738 | 793 | 2996 | 2996 | 2996 | 209.1738 | 2996 | 209.1738 | 3205 | 138 | 138 | 0.1738
3304 | 3205.2981 | 794 | 2996 | 2996 | 2996 | 209.2981 | 2996 | 209.2981 | 3205 | 237 | 237 | 0.29811
3532 | 3205.7085 | 795 | 2996 | 2996 | 2996 | 209.7085 | 2997 | 208.7085 | 3205 | 564 | 564 | 0.70854
2856 | 3205.2698 | 796 | 2996 | 2995 | 2995 | 210.2698 | 2996 | 209.2698 | 3205 | 215 | 215 | 0.26976
3528 | 3205.6742 | 797 | 2995 | 2995 | 2995 | 210.6742 | 2996 | 209.6742 | 3205 | 538 | 538 | 0.67419
3180 | 3205.6421 | 798 | 2995 | 2995 | 2995 | 210.6421 | 2995 | 210.6421 | 3205 | 513 | 513 | 0.64205
3344 | 3205.815 | 799 | 2995 | 2995 | 2995 | 210.815 | 2995 | 210.815 | 3205 | 652 | 652 | 0.815
3260 | 3205.8826 | 800 | 2995 | 2995 | 2995 | 210.8826 | 2995 | 210.8826 | 3205 | 707 | 707 | 0.88265
3212 | 3205.8903 | 801 | 2995 | 2995 | 2995 | 210.8903 | 2995 | 210.8903 | 3205 | 714 | 714 | 0.89027
3232 | 3205.9228 | 802 | 2995 | 2995 | 2995 | 210.9228 | 2995 | 210.9228 | 3205 | 741 | 741 | 0.92279
2908 | 3205.5522 | 803 | 2995 | 2994 | 2994 | 211.5522 | 2995 | 210.5522 | 3205 | 444 | 444 | 0.55224
3336 | 3205.7143 | 804 | 2994 | 2994 | 2994 | 211.7143 | 2994 | 211.7143 | 3205 | 575 | 575 | 0.71429
3092 | 3205.5732 | 805 | 2994 | 2994 | 2994 | 211.5732 | 2994 | 211.5732 | 3205 | 462 | 462 | 0.5732
3348 | 3205.7497 | 806 | 2994 | 2994 | 2994 | 211.7497 | 2994 | 211.7497 | 3205 | 605 | 605 | 0.74969
3356 | 3205.9356 | 807 | 2994 | 2994 | 2994 | 211.9356 | 2994 | 211.9356 | 3205 | 756 | 756 | 0.93564
3440 | 3206.225 | 808 | 2994 | 2994 | 2994 | 212.225 | 2995 | 211.225 | 3206 | 182 | 991 | 0.22497
3260 | 3206.2914 | 809 | 2994 | 2994 | 2994 | 212.2914 | 2994 | 212.2914 | 3206 | 236 | 236 | 0.29136
2888 | 3205.8989 | 810 | 2994 | 2993 | 2993 | 212.8989 | 2994 | 211.8989 | 3206 | -82 | -82 | -0.10111
2864 | 3205.4778 | 811 | 2993 | 2992 | 2992 | 213.4778 | 2993 | 212.4778 | 3206 | -424 | -424 | -0.52217
3576 | 3205.9336 | 812 | 2992 | 2992 | 2992 | 213.9336 | 2993 | 212.9336 | 3206 | -54 | -54 | -0.066421
3432 | 3206.2113 | 813 | 2992 | 2992 | 2992 | 214.2113 | 2993 | 213.2113 | 3206 | 172 | 172 | 0.2113
2896 | 3205.8307 | 814 | 2992 | 2991 | 2991 | 214.8307 | 2992 | 213.8307 | 3206 | -138 | -138 | -0.16933
2960 | 3205.5294 | 815 | 2991 | 2990 | 2990 | 215.5294 | 2991 | 214.5294 | 3206 | -384 | -384 | -0.47059
3124 | 3205.4296 | 816 | 2990 | 2990 | 2990 | 215.4296 | 2990 | 215.4296 | 3206 | -466 | -466 | -0.57038
3112 | 3205.3154 | 817 | 2990 | 2990 | 2990 | 215.3154 | 2990 | 215.3154 | 3206 | -560 | -560 | -0.6846
3348 | 3205.4896 | 818 | 2990 | 2990 | 2990 | 215.4896 | 2990 | 215.4896 | 3206 | -418 | -418 | -0.51038
2908 | 3205.1268 | 819 | 2990 | 2989 | 2989 | 216.1268 | 2990 | 215.1268 | 3206 | -716 | -716 | -0.87317
2800 | 3204.6334 | 820 | 2989 | 2988 | 2988 | 216.6334 | 2989 | 215.6334 | 3205 | -301 | -1122 | -0.36663
2828 | 3204.1752 | 821 | 2988 | 2987 | 2987 | 217.1752 | 2988 | 216.1752 | 3205 | -678 | -678 | -0.82482
2924 | 3203.8348 | 822 | 2987 | 2986 | 2986 | 217.8348 | 2987 | 216.8348 | 3204 | -136 | -959 | -0.16525
2856 | 3203.4126 | 823 | 2986 | 2985 | 2985 | 218.4126 | 2986 | 217.4126 | 3204 | -484 | -484 | -0.58738
3468 | 3203.7333 | 824 | 2985 | 2985 | 2985 | 218.7333 | 2986 | 217.7333 | 3204 | -220 | -220 | -0.26667
3088 | 3203.5932 | 825 | 2985 | 2985 | 2985 | 218.5932 | 2985 | 218.5932 | 3204 | -336 | -336 | -0.40678
3136 | 3203.5115 | 826 | 2985 | 2985 | 2985 | 218.5115 | 2985 | 218.5115 | 3204 | -404 | -404 | -0.48851
3420 | 3203.7729 | 827 | 2985 | 2985 | 2985 | 218.7729 | 2986 | 217.7729 | 3204 | -188 | -188 | -0.22705
2940 | 3203.4548 | 828 | 2985 | 2984 | 2984 | 219.4548 | 2985 | 218.4548 | 3204 | -452 | -452 | -0.54524
2916 | 3203.1084 | 829 | 2984 | 2983 | 2983 | 220.1084 | 2984 | 219.1084 | 3204 | -740 | -740 | -0.89157
2808 | 3202.633 | 830 | 2983 | 2982 | 2982 | 220.633 | 2983 | 219.633 | 3203 | -305 | -1136 | -0.36703
2844 | 3202.2019 | 831 | 2982 | 2981 | 2981 | 221.2019 | 2982 | 220.2019 | 3203 | -664 | -664 | -0.79808
3084 | 3202.06 | 832 | 2981 | 2981 | 2981 | 221.06 | 2981 | 221.06 | 3203 | -783 | -783 | -0.93998
3060 | 3201.8897 | 833 | 2981 | 2981 | 2981 | 220.8897 | 2981 | 220.8897 | 3202 | -92 | -926 | -0.11031
3120 | 3201.7916 | 834 | 2981 | 2981 | 2981 | 220.7916 | 2981 | 220.7916 | 3202 | -174 | -174 | -0.20838
3492 | 3202.1388 | 835 | 2981 | 2981 | 2981 | 221.1388 | 2982 | 220.1388 | 3202 | 116 | 116 | 0.13876
2852 | 3201.7204 | 836 | 2981 | 2980 | 2980 | 221.7204 | 2981 | 220.7204 | 3202 | -234 | -234 | -0.27957
3040 | 3201.5274 | 837 | 2980 | 2980 | 2980 | 221.5274 | 2980 | 221.5274 | 3202 | -396 | -396 | -0.47255
3388 | 3201.7497 | 838 | 2980 | 2980 | 2980 | 221.7497 | 2980 | 221.7497 | 3202 | -210 | -210 | -0.2503
3108 | 3201.6381 | 839 | 2980 | 2980 | 2980 | 221.6381 | 2980 | 221.6381 | 3202 | -304 | -304 | -0.3619
3308 | 3201.7646 | 840 | 2980 | 2980 | 2980 | 221.7646 | 2980 | 221.7646 | 3202 | -198 | -198 | -0.23543
3404 | 3202.0048 | 841 | 2980 | 2980 | 2980 | 222.0048 | 2981 | 221.0048 | 3202 | 4 | 4 | 0.0047506
3108 | 3201.8932 | 842 | 2980 | 2980 | 2980 | 221.8932 | 2980 | 221.8932 | 3202 | -90 | -90 | -0.10676
3524 | 3202.2749 | 843 | 2980 | 2980 | 2980 | 222.2749 | 2981 | 221.2749 | 3202 | 232 | 232 | 0.27488
3168 | 3202.2343 | 844 | 2980 | 2980 | 2980 | 222.2343 | 2980 | 222.2343 | 3202 | 198 | 198 | 0.23432
3528 | 3202.6194 | 845 | 2980 | 2980 | 2980 | 222.6194 | 2981 | 221.6194 | 3202 | 524 | 524 | 0.61939
3304 | 3202.7391 | 846 | 2980 | 2980 | 2980 | 222.7391 | 2980 | 222.7391 | 3202 | 626 | 626 | 0.73908
2800 | 3202.2642 | 847 | 2980 | 2979 | 2979 | 223.2642 | 2980 | 222.2642 | 3202 | 224 | 224 | 0.26415
3228 | 3202.2945 | 848 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.2945 | 2979 | 223.2945 | 3202 | 250 | 250 | 0.29446
3468 | 3202.6071 | 849 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.6071 | 2980 | 222.6071 | 3202 | 516 | 516 | 0.60706
3144 | 3202.5382 | 850 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.5382 | 2979 | 223.5382 | 3202 | 458 | 458 | 0.53819
3044 | 3202.3521 | 851 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.3521 | 2979 | 223.3521 | 3202 | 300 | 300 | 0.35211
3080 | 3202.2087 | 852 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.2087 | 2979 | 223.2087 | 3202 | 178 | 178 | 0.20868
3184 | 3202.1874 | 853 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.1874 | 2979 | 223.1874 | 3202 | 160 | 160 | 0.18735
3520 | 3202.5591 | 854 | 2979 | 2979 | 2979 | 223.5591 | 2980 | 222.5591 | 3202 | 478 | 478 | 0.55906
2916 | 3202.2243 | 855 | 2979 | 2978 | 2978 | 224.2243 | 2979 | 223.2243 | 3202 | 192 | 192 | 0.2243
3212 | 3202.2357 | 856 | 2978 | 2978 | 2978 | 224.2357 | 2978 | 224.2357 | 3202 | 202 | 202 | 0.23571
3032 | 3202.0373 | 857 | 2978 | 2978 | 2978 | 224.0373 | 2978 | 224.0373 | 3202 | 32 | 32 | 0.037296
3148 | 3201.9744 | 858 | 2978 | 2978 | 2978 | 223.9744 | 2978 | 223.9744 | 3202 | -22 | -22 | -0.025611
3432 | 3202.2419 | 859 | 2978 | 2978 | 2978 | 224.2419 | 2979 | 223.2419 | 3202 | 208 | 208 | 0.24186
3532 | 3202.6249 | 860 | 2978 | 2978 | 2978 | 224.6249 | 2979 | 223.6249 | 3202 | 538 | 538 | 0.62485
3532 | 3203.007 | 861 | 2978 | 2978 | 2978 | 225.007 | 2979 | 224.007 | 3203 | 6 | 868 | 0.0069606
3368 | 3203.1981 | 862 | 2978 | 2978 | 2978 | 225.1981 | 2978 | 225.1981 | 3203 | 171 | 171 | 0.19815
2904 | 3202.8519 | 863 | 2978 | 2977 | 2977 | 225.8519 | 2978 | 224.8519 | 3203 | -128 | -128 | -0.14815
3552 | 3203.2555 | 864 | 2977 | 2977 | 2977 | 226.2555 | 2978 | 225.2555 | 3203 | 221 | 221 | 0.25549
3456 | 3203.5473 | 865 | 2977 | 2977 | 2977 | 226.5473 | 2978 | 225.5473 | 3203 | 474 | 474 | 0.54734
2840 | 3203.128 | 866 | 2977 | 2976 | 2976 | 227.128 | 2977 | 226.128 | 3203 | 111 | 111 | 0.12803
3236 | 3203.1659 | 867 | 2976 | 2976 | 2976 | 227.1659 | 2976 | 227.1659 | 3203 | 144 | 144 | 0.1659
3084 | 3203.0288 | 868 | 2976 | 2976 | 2976 | 227.0288 | 2976 | 227.0288 | 3203 | 25 | 25 | 0.028769
3152 | 3202.9701 | 869 | 2976 | 2976 | 2976 | 226.9701 | 2976 | 226.9701 | 3203 | -26 | -26 | -0.029885
3316 | 3203.0999 | 870 | 2976 | 2976 | 2976 | 227.0999 | 2976 | 227.0999 | 3203 | 87 | 87 | 0.099885
2992 | 3202.8578 | 871 | 2976 | 2976 | 2976 | 226.8578 | 2976 | 226.8578 | 3203 | -124 | -124 | -0.1422
3260 | 3202.9233 | 872 | 2976 | 2976 | 2976 | 226.9233 | 2976 | 226.9233 | 3203 | -67 | -67 | -0.076747
3048 | 3202.746 | 873 | 2976 | 2976 | 2976 | 226.746 | 2976 | 226.746 | 3203 | -222 | -222 | -0.254
3112 | 3202.6423 | 874 | 2976 | 2976 | 2976 | 226.6423 | 2976 | 226.6423 | 3203 | -313 | -313 | -0.35771
3088 | 3202.5114 | 875 | 2976 | 2976 | 2976 | 226.5114 | 2976 | 226.5114 | 3203 | -428 | -428 | -0.48858
2860 | 3202.1209 | 876 | 2976 | 2975 | 2975 | 227.1209 | 2976 | 226.1209 | 3203 | -771 | -771 | -0.87913
3328 | 3202.2642 | 877 | 2975 | 2975 | 2975 | 227.2642 | 2975 | 227.2642 | 3203 | -646 | -646 | -0.73576
3580 | 3202.694 | 878 | 2975 | 2975 | 2975 | 227.694 | 2976 | 226.694 | 3203 | -269 | -269 | -0.30603
3540 | 3203.0773 | 879 | 2975 | 2975 | 2975 | 228.0773 | 2976 | 227.0773 | 3203 | 68 | 68 | 0.077273
3528 | 3203.4461 | 880 | 2975 | 2975 | 2975 | 228.4461 | 2976 | 227.4461 | 3203 | 393 | 393 | 0.44608
2908 | 3203.1111 | 881 | 2975 | 2974 | 2974 | 229.1111 | 2975 | 228.1111 | 3203 | 98 | 98 | 0.11111
3416 | 3203.3522 | 882 | 2974 | 2974 | 2974 | 229.3522 | 2975 | 228.3522 | 3203 | 311 | 311 | 0.35221
3472 | 3203.6561 | 883 | 2974 | 2974 | 2974 | 229.6561 | 2975 | 228.6561 | 3203 | 580 | 580 | 0.65611
3488 | 3203.9774 | 884 | 2974 | 2974 | 2974 | 229.9774 | 2975 | 228.9774 | 3203 | 865 | 865 | 0.9774
3396 | 3204.1941 | 885 | 2974 | 2974 | 2974 | 230.1941 | 2974 | 230.1941 | 3204 | 172 | 1058 | 0.19413
3100 | 3204.0767 | 886 | 2974 | 2974 | 2974 | 230.0767 | 2974 | 230.0767 | 3204 | 68 | 68 | 0.076663
2924 | 3203.7613 | 887 | 2974 | 2973 | 2973 | 230.7613 | 2974 | 229.7613 | 3204 | -212 | -212 | -0.23874
3508 | 3204.1035 | 888 | 2973 | 2973 | 2973 | 231.1035 | 2974 | 230.1035 | 3204 | 92 | 92 | 0.10349
3120 | 3204.009 | 889 | 2973 | 2973 | 2973 | 231.009 | 2973 | 231.009 | 3204 | 8 | 8 | 0.0089888
3388 | 3204.2155 | 890 | 2973 | 2973 | 2973 | 231.2155 | 2973 | 231.2155 | 3204 | 192 | 192 | 0.21549
2984 | 3203.9686 | 891 | 2973 | 2973 | 2973 | 230.9686 | 2973 | 230.9686 | 3204 | -28 | -28 | -0.03139
2872 | 3203.5969 | 892 | 2973 | 2972 | 2972 | 231.5969 | 2973 | 230.5969 | 3204 | -360 | -360 | -0.40314
3244 | 3203.6421 | 893 | 2972 | 2972 | 2972 | 231.6421 | 2972 | 231.6421 | 3204 | -320 | -320 | -0.35794
3236 | 3203.6782 | 894 | 2972 | 2972 | 2972 | 231.6782 | 2972 | 231.6782 | 3204 | -288 | -288 | -0.32179
3512 | 3204.0223 | 895 | 2972 | 2972 | 2972 | 232.0223 | 2973 | 231.0223 | 3204 | 20 | 20 | 0.022321
3360 | 3204.1962 | 896 | 2972 | 2972 | 2972 | 232.1962 | 2972 | 232.1962 | 3204 | 176 | 176 | 0.19621
3428 | 3204.4454 | 897 | 2972 | 2972 | 2972 | 232.4454 | 2973 | 231.4454 | 3204 | 400 | 400 | 0.44543
3184 | 3204.4227 | 898 | 2972 | 2972 | 2972 | 232.4227 | 2972 | 232.4227 | 3204 | 380 | 380 | 0.42269
3048 | 3204.2489 | 899 | 2972 | 2972 | 2972 | 232.2489 | 2972 | 232.2489 | 3204 | 224 | 224 | 0.24889
3236 | 3204.2841 | 900 | 2972 | 2972 | 2972 | 232.2841 | 2972 | 232.2841 | 3204 | 256 | 256 | 0.28413
2872 | 3203.9157 | 901 | 2972 | 2971 | 2971 | 232.9157 | 2972 | 231.9157 | 3204 | -76 | -76 | -0.084257
3360 | 3204.0886 | 902 | 2971 | 2971 | 2971 | 233.0886 | 2971 | 233.0886 | 3204 | 80 | 80 | 0.088594
2848 | 3203.6947 | 903 | 2971 | 2970 | 2970 | 233.6947 | 2971 | 232.6947 | 3204 | -276 | -276 | -0.30531
3028 | 3203.5006 | 904 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.5006 | 2970 | 233.5006 | 3204 | -452 | -452 | -0.49945
3072 | 3203.3554 | 905 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.3554 | 2970 | 233.3554 | 3204 | -584 | -584 | -0.64459
2996 | 3203.1268 | 906 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.1268 | 2970 | 233.1268 | 3204 | -792 | -792 | -0.87321
3364 | 3203.304 | 907 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.304 | 2970 | 233.304 | 3204 | -632 | -632 | -0.69604
3032 | 3203.1155 | 908 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.1155 | 2970 | 233.1155 | 3204 | -804 | -804 | -0.88449
3004 | 3202.8967 | 909 | 2970 | 2970 | 2970 | 232.8967 | 2970 | 232.8967 | 3203 | -94 | -1004 | -0.1033
3256 | 3202.955 | 910 | 2970 | 2970 | 2970 | 232.955 | 2970 | 232.955 | 3203 | -41 | -41 | -0.045005
3012 | 3202.7456 | 911 | 2970 | 2970 | 2970 | 232.7456 | 2970 | 232.7456 | 3203 | -232 | -232 | -0.25439
3524 | 3203.0975 | 912 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.0975 | 2971 | 232.0975 | 3203 | 89 | 89 | 0.097481
3112 | 3202.9978 | 913 | 2970 | 2970 | 2970 | 232.9978 | 2970 | 232.9978 | 3203 | -2 | -2 | -0.0021882
3268 | 3203.0689 | 914 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.0689 | 2970 | 233.0689 | 3203 | 63 | 63 | 0.068852
3036 | 3202.8865 | 915 | 2970 | 2970 | 2970 | 232.8865 | 2970 | 232.8865 | 3203 | -104 | -104 | -0.11354
3408 | 3203.1101 | 916 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.1101 | 2970 | 233.1101 | 3203 | 101 | 101 | 0.11014
3536 | 3203.4728 | 917 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.4728 | 2971 | 232.4728 | 3203 | 434 | 434 | 0.47277
3360 | 3203.6431 | 918 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.6431 | 2970 | 233.6431 | 3203 | 591 | 591 | 0.64309
3240 | 3203.6826 | 919 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.6826 | 2970 | 233.6826 | 3203 | 628 | 628 | 0.68261
3348 | 3203.8393 | 920 | 2970 | 2970 | 2970 | 233.8393 | 2970 | 233.8393 | 3203 | 773 | 773 | 0.83931
3480 | 3204.1388 | 921 | 2970 | 2970 | 2970 | 234.1388 | 2971 | 233.1388 | 3204 | 128 | 1050 | 0.13883
3588 | 3204.5547 | 922 | 2970 | 2970 | 2970 | 234.5547 | 2971 | 233.5547 | 3204 | 512 | 512 | 0.55471
3000 | 3204.3333 | 923 | 2970 | 2970 | 2970 | 234.3333 | 2970 | 234.3333 | 3204 | 308 | 308 | 0.33333
3204 | 3204.333 | 924 | 2970 | 2970 | 2970 | 234.333 | 2970 | 234.333 | 3204 | 308 | 308 | 0.33297
2940 | 3204.0475 | 925 | 2970 | 2969 | 2969 | 235.0475 | 2970 | 234.0475 | 3204 | 44 | 44 | 0.047516
3004 | 3203.8317 | 926 | 2969 | 2969 | 2969 | 234.8317 | 2969 | 234.8317 | 3204 | -156 | -156 | -0.16828
3344 | 3203.9828 | 927 | 2969 | 2969 | 2969 | 234.9828 | 2969 | 234.9828 | 3204 | -16 | -16 | -0.017241
3348 | 3204.1378 | 928 | 2969 | 2969 | 2969 | 235.1378 | 2969 | 235.1378 | 3204 | 128 | 128 | 0.13778
3132 | 3204.0602 | 929 | 2969 | 2969 | 2969 | 235.0602 | 2969 | 235.0602 | 3204 | 56 | 56 | 0.060215
3284 | 3204.1461 | 930 | 2969 | 2969 | 2969 | 235.1461 | 2969 | 235.1461 | 3204 | 136 | 136 | 0.14608
3352 | 3204.3047 | 931 | 2969 | 2969 | 2969 | 235.3047 | 2969 | 235.3047 | 3204 | 284 | 284 | 0.30472
3572 | 3204.6988 | 932 | 2969 | 2969 | 2969 | 235.6988 | 2970 | 234.6988 | 3204 | 652 | 652 | 0.69882
3568 | 3205.0878 | 933 | 2969 | 2969 | 2969 | 236.0878 | 2970 | 235.0878 | 3205 | 82 | 1016 | 0.087794
3420 | 3205.3176 | 934 | 2969 | 2969 | 2969 | 236.3176 | 2969 | 236.3176 | 3205 | 297 | 297 | 0.31765
2816 | 3204.9017 | 935 | 2969 | 2968 | 2968 | 236.9017 | 2969 | 235.9017 | 3205 | -92 | -92 | -0.098291
2924 | 3204.6019 | 936 | 2968 | 2967 | 2967 | 237.6019 | 2968 | 236.6019 | 3205 | -373 | -373 | -0.39808
3536 | 3204.9552 | 937 | 2967 | 2967 | 2967 | 237.9552 | 2968 | 236.9552 | 3205 | -42 | -42 | -0.044776
3008 | 3204.7455 | 938 | 2967 | 2967 | 2967 | 237.7455 | 2967 | 237.7455 | 3205 | -239 | -239 | -0.25453
3452 | 3205.0085 | 939 | 2967 | 2967 | 2967 | 238.0085 | 2968 | 237.0085 | 3205 | 8 | 8 | 0.0085106
3172 | 3204.9734 | 940 | 2967 | 2967 | 2967 | 237.9734 | 2967 | 237.9734 | 3205 | -25 | -25 | -0.026567
2868 | 3204.6157 | 941 | 2967 | 2966 | 2966 | 238.6157 | 2967 | 237.6157 | 3205 | -362 | -362 | -0.38429
3540 | 3204.9714 | 942 | 2966 | 2966 | 2966 | 238.9714 | 2967 | 237.9714 | 3205 | -27 | -27 | -0.028632
3184 | 3204.9492 | 943 | 2966 | 2966 | 2966 | 238.9492 | 2966 | 238.9492 | 3205 | -48 | -48 | -0.050847
3408 | 3205.164 | 944 | 2966 | 2966 | 2966 | 239.164 | 2966 | 239.164 | 3205 | 155 | 155 | 0.16402
3384 | 3205.3531 | 945 | 2966 | 2966 | 2966 | 239.3531 | 2966 | 239.3531 | 3205 | 334 | 334 | 0.35307
2936 | 3205.0686 | 946 | 2966 | 2965 | 2965 | 240.0686 | 2966 | 239.0686 | 3205 | 65 | 65 | 0.068638
2988 | 3204.8397 | 947 | 2965 | 2965 | 2965 | 239.8397 | 2965 | 239.8397 | 3205 | -152 | -152 | -0.16034
2816 | 3204.4299 | 948 | 2965 | 2964 | 2964 | 240.4299 | 2965 | 239.4299 | 3205 | -541 | -541 | -0.57007
3540 | 3204.7832 | 949 | 2964 | 2964 | 2964 | 240.7832 | 2965 | 239.7832 | 3205 | -206 | -206 | -0.21684
2988 | 3204.5552 | 950 | 2964 | 2964 | 2964 | 240.5552 | 2964 | 240.5552 | 3205 | -423 | -423 | -0.44479
3380 | 3204.7395 | 951 | 2964 | 2964 | 2964 | 240.7395 | 2964 | 240.7395 | 3205 | -248 | -248 | -0.2605
2880 | 3204.3987 | 952 | 2964 | 2963 | 2963 | 241.3987 | 2964 | 240.3987 | 3205 | -573 | -573 | -0.60126
3308 | 3204.5073 | 953 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.5073 | 2963 | 241.5073 | 3205 | -470 | -470 | -0.49266
3004 | 3204.2974 | 954 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.2974 | 2963 | 241.2974 | 3205 | -671 | -671 | -0.70262
3352 | 3204.4519 | 955 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.4519 | 2963 | 241.4519 | 3205 | -524 | -524 | -0.54812
3180 | 3204.4263 | 956 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.4263 | 2963 | 241.4263 | 3205 | -549 | -549 | -0.57367
3008 | 3204.2213 | 957 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.2213 | 2963 | 241.2213 | 3205 | -746 | -746 | -0.77871
3328 | 3204.3504 | 958 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.3504 | 2963 | 241.3504 | 3205 | -623 | -623 | -0.64964
3300 | 3204.45 | 959 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.45 | 2963 | 241.45 | 3205 | -528 | -528 | -0.55
3256 | 3204.5036 | 960 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.5036 | 2963 | 241.5036 | 3205 | -477 | -477 | -0.49636
3064 | 3204.3576 | 961 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.3576 | 2963 | 241.3576 | 3205 | -618 | -618 | -0.64241
3140 | 3204.2908 | 962 | 2963 | 2963 | 2963 | 241.2908 | 2963 | 241.2908 | 3205 | -683 | -683 | -0.70924
2808 | 3203.8797 | 963 | 2963 | 2962 | 2962 | 241.8797 | 2963 | 240.8797 | 3204 | -116 | -1080 | -0.12033
3020 | 3203.6891 | 964 | 2962 | 2962 | 2962 | 241.6891 | 2962 | 241.6891 | 3204 | -300 | -300 | -0.31088
3340 | 3203.8302 | 965 | 2962 | 2962 | 2962 | 241.8302 | 2962 | 241.8302 | 3204 | -164 | -164 | -0.16977
3528 | 3204.1655 | 966 | 2962 | 2962 | 2962 | 242.1655 | 2963 | 241.1655 | 3204 | 160 | 160 | 0.16546
3388 | 3204.3554 | 967 | 2962 | 2962 | 2962 | 242.3554 | 2962 | 242.3554 | 3204 | 344 | 344 | 0.35537
3424 | 3204.582 | 968 | 2962 | 2962 | 2962 | 242.582 | 2962 | 242.582 | 3204 | 564 | 564 | 0.58204
3224 | 3204.6021 | 969 | 2962 | 2962 | 2962 | 242.6021 | 2962 | 242.6021 | 3204 | 584 | 584 | 0.60206
3068 | 3204.4614 | 970 | 2962 | 2962 | 2962 | 242.4614 | 2962 | 242.4614 | 3204 | 448 | 448 | 0.46138
2928 | 3204.177 | 971 | 2962 | 2961 | 2961 | 243.177 | 2962 | 242.177 | 3204 | 172 | 172 | 0.17695
3532 | 3204.5139 | 972 | 2961 | 2961 | 2961 | 243.5139 | 2962 | 242.5139 | 3204 | 500 | 500 | 0.51387
3080 | 3204.386 | 973 | 2961 | 2961 | 2961 | 243.386 | 2961 | 243.386 | 3204 | 376 | 376 | 0.38604
2840 | 3204.0123 | 974 | 2961 | 2960 | 2960 | 244.0123 | 2961 | 243.0123 | 3204 | 12 | 12 | 0.012308
3552 | 3204.3689 | 975 | 2960 | 2960 | 2960 | 244.3689 | 2961 | 243.3689 | 3204 | 360 | 360 | 0.36885
3532 | 3204.7042 | 976 | 2960 | 2960 | 2960 | 244.7042 | 2961 | 243.7042 | 3204 | 688 | 688 | 0.7042
2980 | 3204.4744 | 977 | 2960 | 2960 | 2960 | 244.4744 | 2960 | 244.4744 | 3204 | 464 | 464 | 0.47444
2872 | 3204.1348 | 978 | 2960 | 2959 | 2959 | 245.1348 | 2960 | 244.1348 | 3204 | 132 | 132 | 0.13483
3152 | 3204.0816 | 979 | 2959 | 2959 | 2959 | 245.0816 | 2959 | 245.0816 | 3204 | 80 | 80 | 0.081633
3176 | 3204.053 | 980 | 2959 | 2959 | 2959 | 245.053 | 2959 | 245.053 | 3204 | 52 | 52 | 0.053007
3108 | 3203.9552 | 981 | 2959 | 2959 | 2959 | 244.9552 | 2959 | 244.9552 | 3204 | -44 | -44 | -0.044807
3508 | 3204.2645 | 982 | 2959 | 2959 | 2959 | 245.2645 | 2960 | 244.2645 | 3204 | 260 | 260 | 0.2645
2928 | 3203.9837 | 983 | 2959 | 2958 | 2958 | 245.9837 | 2959 | 244.9837 | 3204 | -16 | -16 | -0.01626
2932 | 3203.7076 | 984 | 2958 | 2957 | 2957 | 246.7076 | 2958 | 245.7076 | 3204 | -288 | -288 | -0.29239
2884 | 3203.3834 | 985 | 2957 | 2956 | 2956 | 247.3834 | 2957 | 246.3834 | 3204 | -608 | -608 | -0.61663
3140 | 3203.3191 | 986 | 2956 | 2956 | 2956 | 247.3191 | 2956 | 247.3191 | 3204 | -672 | -672 | -0.68085
3252 | 3203.3684 | 987 | 2956 | 2956 | 2956 | 247.3684 | 2956 | 247.3684 | 3204 | -624 | -624 | -0.63158
3328 | 3203.4944 | 988 | 2956 | 2956 | 2956 | 247.4944 | 2956 | 247.4944 | 3204 | -500 | -500 | -0.50556
3224 | 3203.5152 | 989 | 2956 | 2956 | 2956 | 247.5152 | 2956 | 247.5152 | 3204 | -480 | -480 | -0.48485
3244 | 3203.556 | 990 | 2956 | 2956 | 2956 | 247.556 | 2956 | 247.556 | 3204 | -440 | -440 | -0.444
2896 | 3203.246 | 991 | 2956 | 2955 | 2955 | 248.246 | 2956 | 247.246 | 3204 | -748 | -748 | -0.75403
2828 | 3202.8681 | 992 | 2955 | 2954 | 2954 | 248.8681 | 2955 | 247.8681 | 3203 | -131 | -1124 | -0.13192
2964 | 3202.6278 | 993 | 2954 | 2954 | 2954 | 248.6278 | 2954 | 248.6278 | 3203 | -370 | -370 | -0.37223
3360 | 3202.7859 | 994 | 2954 | 2954 | 2954 | 248.7859 | 2954 | 248.7859 | 3203 | -213 | -213 | -0.21407
3092 | 3202.6747 | 995 | 2954 | 2954 | 2954 | 248.6747 | 2954 | 248.6747 | 3203 | -324 | -324 | -0.3253
3436 | 3202.9087 | 996 | 2954 | 2954 | 2954 | 248.9087 | 2954 | 248.9087 | 3203 | -91 | -91 | -0.091274
2888 | 3202.5932 | 997 | 2954 | 2953 | 2953 | 249.5932 | 2954 | 248.5932 | 3203 | -406 | -406 | -0.40681
2888 | 3202.2783 | 998 | 2953 | 2952 | 2952 | 250.2783 | 2953 | 249.2783 | 3203 | -721 | -721 | -0.72172
3592 | 3202.668 | 999 | 2952 | 2952 | 2952 | 250.668 | 2953 | 249.668 | 3203 | -332 | -332 | -0.332
2860 | 3202.3257 | 1000 | 2952 | 2951 | 2951 | 251.3257 | 2952 | 250.3257 | 3203 | -675 | -675 | -0.67433
3428 | 3202.5509 | 1001 | 2951 | 2951 | 2951 | 251.5509 | 2951 | 251.5509 | 3203 | -450 | -450 | -0.4491
3388 | 3202.7358 | 1002 | 2951 | 2951 | 2951 | 251.7358 | 2951 | 251.7358 | 3203 | -265 | -265 | -0.26421
3084 | 3202.6175 | 1003 | 2951 | 2951 | 2951 | 251.6175 | 2951 | 251.6175 | 3203 | -384 | -384 | -0.38247
3444 | 3202.8577 | 1004 | 2951 | 2951 | 2951 | 251.8577 | 2951 | 251.8577 | 3203 | -143 | -143 | -0.14229
3188 | 3202.8429 | 1005 | 2951 | 2951 | 2951 | 251.8429 | 2951 | 251.8429 | 3203 | -158 | -158 | -0.15706
3376 | 3203.0149 | 1006 | 2951 | 2951 | 2951 | 252.0149 | 2951 | 252.0149 | 3203 | 15 | 15 | 0.014896
3040 | 3202.8532 | 1007 | 2951 | 2951 | 2951 | 251.8532 | 2951 | 251.8532 | 3203 | -148 | -148 | -0.14683
2876 | 3202.5292 | 1008 | 2951 | 2950 | 2950 | 252.5292 | 2951 | 251.5292 | 3203 | -475 | -475 | -0.47076
3388 | 3202.7129 | 1009 | 2950 | 2950 | 2950 | 252.7129 | 2950 | 252.7129 | 3203 | -290 | -290 | -0.28713
2928 | 3202.4411 | 1010 | 2950 | 2949 | 2949 | 253.4411 | 2950 | 252.4411 | 3203 | -565 | -565 | -0.55885
3100 | 3202.3399 | 1011 | 2949 | 2949 | 2949 | 253.3399 | 2949 | 253.3399 | 3203 | -668 | -668 | -0.66008
3584 | 3202.7167 | 1012 | 2949 | 2949 | 2949 | 253.7167 | 2950 | 252.7167 | 3203 | -287 | -287 | -0.28332
3384 | 3202.8955 | 1013 | 2949 | 2949 | 2949 | 253.8955 | 2949 | 253.8955 | 3203 | -106 | -106 | -0.10454
3376 | 3203.066 | 1014 | 2949 | 2949 | 2949 | 254.066 | 2949 | 254.066 | 3203 | 67 | 67 | 0.06601
3548 | 3203.4055 | 1015 | 2949 | 2949 | 2949 | 254.4055 | 2950 | 253.4055 | 3203 | 412 | 412 | 0.40551
3480 | 3203.6775 | 1016 | 2949 | 2949 | 2949 | 254.6775 | 2950 | 253.6775 | 3203 | 689 | 689 | 0.67748
2836 | 3203.3163 | 1017 | 2949 | 2948 | 2948 | 255.3163 | 2949 | 254.3163 | 3203 | 322 | 322 | 0.31631
3440 | 3203.5486 | 1018 | 2948 | 2948 | 2948 | 255.5486 | 2948 | 255.5486 | 3203 | 559 | 559 | 0.54858
3580 | 3203.9176 | 1019 | 2948 | 2948 | 2948 | 255.9176 | 2949 | 254.9176 | 3203 | 936 | 936 | 0.91765
2860 | 3203.5808 | 1020 | 2948 | 2947 | 2947 | 256.5808 | 2948 | 255.5808 | 3203 | 593 | 593 | 0.5808
3388 | 3203.7613 | 1021 | 2947 | 2947 | 2947 | 256.7613 | 2947 | 256.7613 | 3203 | 778 | 778 | 0.76125
3216 | 3203.7732 | 1022 | 2947 | 2947 | 2947 | 256.7732 | 2947 | 256.7732 | 3203 | 791 | 791 | 0.77322
3072 | 3203.6445 | 1023 | 2947 | 2947 | 2947 | 256.6445 | 2947 | 256.6445 | 3203 | 660 | 660 | 0.64453
2920 | 3203.3678 | 1024 | 2947 | 2946 | 2946 | 257.3678 | 2947 | 256.3678 | 3203 | 377 | 377 | 0.3678
3116 | 3203.2827 | 1025 | 2946 | 2946 | 2946 | 257.2827 | 2946 | 257.2827 | 3203 | 290 | 290 | 0.28265
3348 | 3203.4236 | 1026 | 2946 | 2946 | 2946 | 257.4236 | 2946 | 257.4236 | 3203 | 435 | 435 | 0.42356
3384 | 3203.5992 | 1027 | 2946 | 2946 | 2946 | 257.5992 | 2946 | 257.5992 | 3203 | 616 | 616 | 0.59922
3320 | 3203.7123 | 1028 | 2946 | 2946 | 2946 | 257.7123 | 2946 | 257.7123 | 3203 | 733 | 733 | 0.71234
2876 | 3203.3942 | 1029 | 2946 | 2945 | 2945 | 258.3942 | 2946 | 257.3942 | 3203 | 406 | 406 | 0.39417
2812 | 3203.0145 | 1030 | 2945 | 2944 | 2944 | 259.0145 | 2945 | 258.0145 | 3203 | 15 | 15 | 0.014549
3240 | 3203.0504 | 1031 | 2944 | 2944 | 2944 | 259.0504 | 2944 | 259.0504 | 3203 | 52 | 52 | 0.050388
3252 | 3203.0978 | 1032 | 2944 | 2944 | 2944 | 259.0978 | 2944 | 259.0978 | 3203 | 101 | 101 | 0.097773
3152 | 3203.0484 | 1033 | 2944 | 2944 | 2944 | 259.0484 | 2944 | 259.0484 | 3203 | 50 | 50 | 0.048356
3180 | 3203.0261 | 1034 | 2944 | 2944 | 2944 | 259.0261 | 2944 | 259.0261 | 3203 | 27 | 27 | 0.026087
2904 | 3202.7375 | 1035 | 2944 | 2943 | 2943 | 259.7375 | 2944 | 258.7375 | 3203 | -272 | -272 | -0.26255
3364 | 3202.893 | 1036 | 2943 | 2943 | 2943 | 259.893 | 2943 | 259.893 | 3203 | -111 | -111 | -0.10704
3052 | 3202.7476 | 1037 | 2943 | 2943 | 2943 | 259.7476 | 2943 | 259.7476 | 3203 | -262 | -262 | -0.25241
3456 | 3202.9913 | 1038 | 2943 | 2943 | 2943 | 259.9913 | 2943 | 259.9913 | 3203 | -9 | -9 | -0.0086622
2972 | 3202.7692 | 1039 | 2943 | 2943 | 2943 | 259.7692 | 2943 | 259.7692 | 3203 | -240 | -240 | -0.23077
3420 | 3202.9779 | 1040 | 2943 | 2943 | 2943 | 259.9779 | 2943 | 259.9779 | 3203 | -23 | -23 | -0.022094
3388 | 3203.1555 | 1041 | 2943 | 2943 | 2943 | 260.1555 | 2943 | 260.1555 | 3203 | 162 | 162 | 0.15547
3124 | 3203.0796 | 1042 | 2943 | 2943 | 2943 | 260.0796 | 2943 | 260.0796 | 3203 | 83 | 83 | 0.079578
3012 | 3202.8966 | 1043 | 2943 | 2943 | 2943 | 259.8966 | 2943 | 259.8966 | 3203 | -108 | -108 | -0.10345
2936 | 3202.6411 | 1044 | 2943 | 2942 | 2942 | 260.6411 | 2943 | 259.6411 | 3203 | -375 | -375 | -0.35885
3364 | 3202.7954 | 1045 | 2942 | 2942 | 2942 | 260.7954 | 2942 | 260.7954 | 3203 | -214 | -214 | -0.20459
2948 | 3202.5521 | 1046 | 2942 | 2942 | 2942 | 260.5521 | 2942 | 260.5521 | 3203 | -469 | -469 | -0.44795
2928 | 3202.2901 | 1047 | 2942 | 2941 | 2941 | 261.2901 | 2942 | 260.2901 | 3203 | -744 | -744 | -0.70992
3500 | 3202.5739 | 1048 | 2941 | 2941 | 2941 | 261.5739 | 2942 | 260.5739 | 3203 | -447 | -447 | -0.42612
3364 | 3202.7276 | 1049 | 2941 | 2941 | 2941 | 261.7276 | 2941 | 261.7276 | 3203 | -286 | -286 | -0.27238
3364 | 3202.8811 | 1050 | 2941 | 2941 | 2941 | 261.8811 | 2941 | 261.8811 | 3203 | -125 | -125 | -0.11893
2968 | 3202.6578 | 1051 | 2941 | 2941 | 2941 | 261.6578 | 2941 | 261.6578 | 3203 | -360 | -360 | -0.34221
3168 | 3202.6249 | 1052 | 2941 | 2941 | 2941 | 261.6249 | 2941 | 261.6249 | 3203 | -395 | -395 | -0.37512
3576 | 3202.9791 | 1053 | 2941 | 2941 | 2941 | 261.9791 | 2942 | 260.9791 | 3203 | -22 | -22 | -0.020873
2848 | 3202.6427 | 1054 | 2941 | 2940 | 2940 | 262.6427 | 2941 | 261.6427 | 3203 | -377 | -377 | -0.35735
3304 | 3202.7386 | 1055 | 2940 | 2940 | 2940 | 262.7386 | 2940 | 262.7386 | 3203 | -276 | -276 | -0.26136
2976 | 3202.5241 | 1056 | 2940 | 2940 | 2940 | 262.5241 | 2940 | 262.5241 | 3203 | -503 | -503 | -0.47588
2868 | 3202.2079 | 1057 | 2940 | 2939 | 2939 | 263.2079 | 2940 | 262.2079 | 3203 | -838 | -838 | -0.79206
2952 | 3201.9717 | 1058 | 2939 | 2939 | 2939 | 262.9717 | 2939 | 262.9717 | 3202 | -30 | -1089 | -0.028329
3400 | 3202.1585 | 1059 | 2939 | 2939 | 2939 | 263.1585 | 2939 | 263.1585 | 3202 | 168 | 168 | 0.15849
3224 | 3202.1791 | 1060 | 2939 | 2939 | 2939 | 263.1791 | 2939 | 263.1791 | 3202 | 190 | 190 | 0.17908
3356 | 3202.3239 | 1061 | 2939 | 2939 | 2939 | 263.3239 | 2939 | 263.3239 | 3202 | 344 | 344 | 0.32392
3308 | 3202.4233 | 1062 | 2939 | 2939 | 2939 | 263.4233 | 2939 | 263.4233 | 3202 | 450 | 450 | 0.42333
3548 | 3202.7481 | 1063 | 2939 | 2939 | 2939 | 263.7481 | 2940 | 262.7481 | 3202 | 796 | 796 | 0.74812
2904 | 3202.4676 | 1064 | 2939 | 2938 | 2938 | 264.4676 | 2939 | 263.4676 | 3202 | 498 | 498 | 0.46761
3068 | 3202.3415 | 1065 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.3415 | 2938 | 264.3415 | 3202 | 364 | 364 | 0.34146
3348 | 3202.478 | 1066 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.478 | 2938 | 264.478 | 3202 | 510 | 510 | 0.47798
3364 | 3202.6292 | 1067 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.6292 | 2938 | 264.6292 | 3202 | 672 | 672 | 0.62921
3132 | 3202.5631 | 1068 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.5631 | 2938 | 264.5631 | 3202 | 602 | 602 | 0.56314
3368 | 3202.7178 | 1069 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.7178 | 2938 | 264.7178 | 3202 | 768 | 768 | 0.71776
3184 | 3202.7003 | 1070 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.7003 | 2938 | 264.7003 | 3202 | 750 | 750 | 0.70028
3236 | 3202.7313 | 1071 | 2938 | 2938 | 2938 | 264.7313 | 2938 | 264.7313 | 3202 | 784 | 784 | 0.73134
2912 | 3202.4604 | 1072 | 2938 | 2937 | 2937 | 265.4604 | 2938 | 264.4604 | 3202 | 494 | 494 | 0.46039
3016 | 3202.2868 | 1073 | 2937 | 2937 | 2937 | 265.2868 | 2937 | 265.2868 | 3202 | 308 | 308 | 0.28678
3368 | 3202.4409 | 1074 | 2937 | 2937 | 2937 | 265.4409 | 2937 | 265.4409 | 3202 | 474 | 474 | 0.44093
3432 | 3202.6543 | 1075 | 2937 | 2937 | 2937 | 265.6543 | 2937 | 265.6543 | 3202 | 704 | 704 | 0.65428
3200 | 3202.6518 | 1076 | 2937 | 2937 | 2937 | 265.6518 | 2937 | 265.6518 | 3202 | 702 | 702 | 0.65181
3244 | 3202.6902 | 1077 | 2937 | 2937 | 2937 | 265.6902 | 2937 | 265.6902 | 3202 | 744 | 744 | 0.69017
3524 | 3202.988 | 1078 | 2937 | 2937 | 2937 | 265.988 | 2938 | 264.988 | 3202 | 1066 | 1066 | 0.98795
3332 | 3203.1074 | 1079 | 2937 | 2937 | 2937 | 266.1074 | 2937 | 266.1074 | 3203 | 116 | 1196 | 0.10741
2932 | 3202.8566 | 1080 | 2937 | 2936 | 2936 | 266.8566 | 2937 | 265.8566 | 3203 | -155 | -155 | -0.14339
2828 | 3202.5102 | 1081 | 2936 | 2935 | 2935 | 267.5102 | 2936 | 266.5102 | 3203 | -530 | -530 | -0.48983
3220 | 3202.5263 | 1082 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.5263 | 2935 | 267.5263 | 3203 | -513 | -513 | -0.47368
2944 | 3202.2878 | 1083 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.2878 | 2935 | 267.2878 | 3203 | -772 | -772 | -0.71218
3116 | 3202.2083 | 1084 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.2083 | 2935 | 267.2083 | 3203 | -859 | -859 | -0.79171
2948 | 3201.9742 | 1085 | 2935 | 2935 | 2935 | 266.9742 | 2935 | 266.9742 | 3202 | -28 | -1114 | -0.025783
3516 | 3202.2631 | 1086 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.2631 | 2936 | 266.2631 | 3202 | 286 | 286 | 0.26311
3320 | 3202.3713 | 1087 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.3713 | 2935 | 267.3713 | 3202 | 404 | 404 | 0.37132
3300 | 3202.461 | 1088 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.461 | 2935 | 267.461 | 3202 | 502 | 502 | 0.46097
3052 | 3202.3229 | 1089 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.3229 | 2935 | 267.3229 | 3202 | 352 | 352 | 0.32294
3412 | 3202.5151 | 1090 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.5151 | 2935 | 267.5151 | 3202 | 562 | 562 | 0.51512
3036 | 3202.3626 | 1091 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.3626 | 2935 | 267.3626 | 3202 | 396 | 396 | 0.36264
3012 | 3202.1885 | 1092 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.1885 | 2935 | 267.1885 | 3202 | 206 | 206 | 0.18847
3216 | 3202.2011 | 1093 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.2011 | 2935 | 267.2011 | 3202 | 220 | 220 | 0.2011
3304 | 3202.2941 | 1094 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.2941 | 2935 | 267.2941 | 3202 | 322 | 322 | 0.29406
3380 | 3202.4562 | 1095 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.4562 | 2935 | 267.4562 | 3202 | 500 | 500 | 0.4562
3172 | 3202.4284 | 1096 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.4284 | 2935 | 267.4284 | 3202 | 470 | 470 | 0.42844
2980 | 3202.2259 | 1097 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.2259 | 2935 | 267.2259 | 3202 | 248 | 248 | 0.22587
3548 | 3202.5405 | 1098 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.5405 | 2936 | 266.5405 | 3202 | 594 | 594 | 0.54049
3036 | 3202.3891 | 1099 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.3891 | 2935 | 267.3891 | 3202 | 428 | 428 | 0.38909
2980 | 3202.1871 | 1100 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.1871 | 2935 | 267.1871 | 3202 | 206 | 206 | 0.1871
3020 | 3202.0218 | 1101 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.0218 | 2935 | 267.0218 | 3202 | 24 | 24 | 0.021779
3592 | 3202.3753 | 1102 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.3753 | 2936 | 266.3753 | 3202 | 414 | 414 | 0.37534
3460 | 3202.6087 | 1103 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.6087 | 2935 | 267.6087 | 3202 | 672 | 672 | 0.6087
3572 | 3202.943 | 1104 | 2935 | 2935 | 2935 | 267.943 | 2936 | 266.943 | 3202 | 1042 | 1042 | 0.94299
3368 | 3203.0922 | 1105 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.0922 | 2935 | 268.0922 | 3203 | 102 | 1208 | 0.092224
3368 | 3203.2412 | 1106 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.2412 | 2935 | 268.2412 | 3203 | 267 | 267 | 0.24119
3584 | 3203.5848 | 1107 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.5848 | 2936 | 267.5848 | 3203 | 648 | 648 | 0.58484
3140 | 3203.5275 | 1108 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.5275 | 2935 | 268.5275 | 3203 | 585 | 585 | 0.5275
3300 | 3203.6144 | 1109 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.6144 | 2935 | 268.6144 | 3203 | 682 | 682 | 0.61441
2996 | 3203.4275 | 1110 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.4275 | 2935 | 268.4275 | 3203 | 475 | 475 | 0.42754
3000 | 3203.2446 | 1111 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.2446 | 2935 | 268.2446 | 3203 | 272 | 272 | 0.2446
3368 | 3203.3926 | 1112 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.3926 | 2935 | 268.3926 | 3203 | 437 | 437 | 0.39263
3540 | 3203.6948 | 1113 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.6948 | 2936 | 267.6948 | 3203 | 774 | 774 | 0.69479
3404 | 3203.8744 | 1114 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.8744 | 2935 | 268.8744 | 3203 | 975 | 975 | 0.87444
3216 | 3203.8853 | 1115 | 2935 | 2935 | 2935 | 268.8853 | 2935 | 268.8853 | 3203 | 988 | 988 | 0.8853
2820 | 3203.5416 | 1116 | 2935 | 2934 | 2934 | 269.5416 | 2935 | 268.5416 | 3203 | 605 | 605 | 0.54163
2968 | 3203.3309 | 1117 | 2934 | 2934 | 2934 | 269.3309 | 2934 | 269.3309 | 3203 | 370 | 370 | 0.33095
3512 | 3203.6068 | 1118 | 2934 | 2934 | 2934 | 269.6068 | 2935 | 268.6068 | 3203 | 679 | 679 | 0.60679
3168 | 3203.575 | 1119 | 2934 | 2934 | 2934 | 269.575 | 2934 | 269.575 | 3203 | 644 | 644 | 0.575
3176 | 3203.5504 | 1120 | 2934 | 2934 | 2934 | 269.5504 | 2934 | 269.5504 | 3203 | 617 | 617 | 0.5504
3396 | 3203.7219 | 1121 | 2934 | 2934 | 2934 | 269.7219 | 2934 | 269.7219 | 3203 | 810 | 810 | 0.72193
3416 | 3203.911 | 1122 | 2934 | 2934 | 2934 | 269.911 | 2934 | 269.911 | 3203 | 1023 | 1023 | 0.91095
3380 | 3204.0676 | 1123 | 2934 | 2934 | 2934 | 270.0676 | 2934 | 270.0676 | 3204 | 76 | 1200 | 0.067616
3508 | 3204.3378 | 1124 | 2934 | 2934 | 2934 | 270.3378 | 2935 | 269.3378 | 3204 | 380 | 380 | 0.33778
3268 | 3204.3943 | 1125 | 2934 | 2934 | 2934 | 270.3943 | 2934 | 270.3943 | 3204 | 444 | 444 | 0.39432
2800 | 3204.0355 | 1126 | 2934 | 2933 | 2933 | 271.0355 | 2934 | 270.0355 | 3204 | 40 | 40 | 0.035492
2820 | 3203.695 | 1127 | 2933 | 2932 | 2932 | 271.695 | 2933 | 270.695 | 3204 | -344 | -344 | -0.30496
3208 | 3203.6988 | 1128 | 2932 | 2932 | 2932 | 271.6988 | 2932 | 271.6988 | 3204 | -340 | -340 | -0.30115
3236 | 3203.7274 | 1129 | 2932 | 2932 | 2932 | 271.7274 | 2932 | 271.7274 | 3204 | -308 | -308 | -0.27257
3444 | 3203.9399 | 1130 | 2932 | 2932 | 2932 | 271.9399 | 2932 | 271.9399 | 3204 | -68 | -68 | -0.060124
3432 | 3204.1413 | 1131 | 2932 | 2932 | 2932 | 272.1413 | 2932 | 272.1413 | 3204 | 160 | 160 | 0.14134
2904 | 3203.8764 | 1132 | 2932 | 2931 | 2931 | 272.8764 | 2932 | 271.8764 | 3204 | -140 | -140 | -0.12357
3012 | 3203.7072 | 1133 | 2931 | 2931 | 2931 | 272.7072 | 2931 | 272.7072 | 3204 | -332 | -332 | -0.29277
3032 | 3203.5559 | 1134 | 2931 | 2931 | 2931 | 272.5559 | 2931 | 272.5559 | 3204 | -504 | -504 | -0.44405
3060 | 3203.4296 | 1135 | 2931 | 2931 | 2931 | 272.4296 | 2931 | 272.4296 | 3204 | -648 | -648 | -0.57042
3144 | 3203.3773 | 1136 | 2931 | 2931 | 2931 | 272.3773 | 2931 | 272.3773 | 3204 | -708 | -708 | -0.62269
2908 | 3203.1178 | 1137 | 2931 | 2930 | 2930 | 273.1178 | 2931 | 272.1178 | 3204 | -1004 | -1004 | -0.88225
3048 | 3202.9816 | 1138 | 2930 | 2930 | 2930 | 272.9816 | 2930 | 272.9816 | 3203 | -21 | -1160 | -0.018437
3368 | 3203.1263 | 1139 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.1263 | 2930 | 273.1263 | 3203 | 144 | 144 | 0.12632
3308 | 3203.2182 | 1140 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.2182 | 2930 | 273.2182 | 3203 | 249 | 249 | 0.21823
3100 | 3203.1278 | 1141 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.1278 | 2930 | 273.1278 | 3203 | 146 | 146 | 0.12785
3580 | 3203.4576 | 1142 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.4576 | 2931 | 272.4576 | 3203 | 523 | 523 | 0.45757
3584 | 3203.7902 | 1143 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.7902 | 2931 | 272.7902 | 3203 | 904 | 904 | 0.79021
2972 | 3203.5878 | 1144 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.5878 | 2930 | 273.5878 | 3203 | 673 | 673 | 0.58777
3592 | 3203.9267 | 1145 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.9267 | 2931 | 272.9267 | 3203 | 1062 | 1062 | 0.9267
2956 | 3203.7105 | 1146 | 2930 | 2930 | 2930 | 273.7105 | 2930 | 273.7105 | 3203 | 815 | 815 | 0.71055
2884 | 3203.4321 | 1147 | 2930 | 2929 | 2929 | 274.4321 | 2930 | 273.4321 | 3203 | 496 | 496 | 0.43206
2884 | 3203.154 | 1148 | 2929 | 2928 | 2928 | 275.154 | 2929 | 274.154 | 3203 | 177 | 177 | 0.15405
3080 | 3203.047 | 1149 | 2928 | 2928 | 2928 | 275.047 | 2928 | 275.047 | 3203 | 54 | 54 | 0.046957
2808 | 3202.7037 | 1150 | 2928 | 2927 | 2927 | 275.7037 | 2928 | 274.7037 | 3203 | -341 | -341 | -0.29626
3552 | 3203.0069 | 1151 | 2927 | 2927 | 2927 | 276.0069 | 2928 | 275.0069 | 3203 | 8 | 8 | 0.0069444
3564 | 3203.32 | 1152 | 2927 | 2927 | 2927 | 276.32 | 2928 | 275.32 | 3203 | 369 | 369 | 0.32003
3392 | 3203.4835 | 1153 | 2927 | 2927 | 2927 | 276.4835 | 2927 | 276.4835 | 3203 | 558 | 558 | 0.48354
2912 | 3203.2312 | 1154 | 2927 | 2926 | 2926 | 277.2312 | 2927 | 276.2312 | 3203 | 267 | 267 | 0.23117
3368 | 3203.3737 | 1155 | 2926 | 2926 | 2926 | 277.3737 | 2926 | 277.3737 | 3203 | 432 | 432 | 0.3737
3416 | 3203.5575 | 1156 | 2926 | 2926 | 2926 | 277.5575 | 2926 | 277.5575 | 3203 | 645 | 645 | 0.55748
2812 | 3203.2193 | 1157 | 2926 | 2925 | 2925 | 278.2193 | 2926 | 277.2193 | 3203 | 254 | 254 | 0.21934
3156 | 3203.1786 | 1158 | 2925 | 2925 | 2925 | 278.1786 | 2925 | 278.1786 | 3203 | 207 | 207 | 0.1786
2888 | 3202.9069 | 1159 | 2925 | 2924 | 2924 | 278.9069 | 2925 | 277.9069 | 3203 | -108 | -108 | -0.093103
3376 | 3203.056 | 1160 | 2924 | 2924 | 2924 | 279.056 | 2924 | 279.056 | 3203 | 65 | 65 | 0.055986
3440 | 3203.2599 | 1161 | 2924 | 2924 | 2924 | 279.2599 | 2924 | 279.2599 | 3203 | 302 | 302 | 0.2599
3092 | 3203.1642 | 1162 | 2924 | 2924 | 2924 | 279.1642 | 2924 | 279.1642 | 3203 | 191 | 191 | 0.16423
2928 | 3202.9278 | 1163 | 2924 | 2924 | 2924 | 278.9278 | 2924 | 278.9278 | 3203 | -84 | -84 | -0.072165
3156 | 3202.8876 | 1164 | 2924 | 2924 | 2924 | 278.8876 | 2924 | 278.8876 | 3203 | -131 | -131 | -0.11245
3160 | 3202.8508 | 1165 | 2924 | 2924 | 2924 | 278.8508 | 2924 | 278.8508 | 3203 | -174 | -174 | -0.14923
2924 | 3202.6118 | 1166 | 2924 | 2924 | 2924 | 278.6118 | 2924 | 278.6118 | 3203 | -453 | -453 | -0.38817
3312 | 3202.7055 | 1167 | 2924 | 2924 | 2924 | 278.7055 | 2924 | 278.7055 | 3203 | -344 | -344 | -0.29452
2964 | 3202.5013 | 1168 | 2924 | 2924 | 2924 | 278.5013 | 2924 | 278.5013 | 3203 | -583 | -583 | -0.49872
2844 | 3202.1949 | 1169 | 2924 | 2923 | 2923 | 279.1949 | 2924 | 278.1949 | 3203 | -942 | -942 | -0.80513
2832 | 3201.8787 | 1170 | 2923 | 2922 | 2922 | 279.8787 | 2923 | 278.8787 | 3202 | -142 | -1313 | -0.12126
2836 | 3201.5666 | 1171 | 2922 | 2921 | 2921 | 280.5666 | 2922 | 279.5666 | 3202 | -508 | -508 | -0.43345
3444 | 3201.7732 | 1172 | 2921 | 2921 | 2921 | 280.7732 | 2921 | 280.7732 | 3202 | -266 | -266 | -0.22677
3560 | 3202.0784 | 1173 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.0784 | 2922 | 280.0784 | 3202 | 92 | 92 | 0.078365
3448 | 3202.2877 | 1174 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.2877 | 2921 | 281.2877 | 3202 | 338 | 338 | 0.28766
3404 | 3202.4592 | 1175 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.4592 | 2921 | 281.4592 | 3202 | 540 | 540 | 0.45918
3416 | 3202.6406 | 1176 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.6406 | 2921 | 281.6406 | 3202 | 754 | 754 | 0.64061
3016 | 3202.4822 | 1177 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.4822 | 2921 | 281.4822 | 3202 | 568 | 568 | 0.48217
3264 | 3202.5344 | 1178 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.5344 | 2921 | 281.5344 | 3202 | 630 | 630 | 0.53435
3288 | 3202.6068 | 1179 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.6068 | 2921 | 281.6068 | 3202 | 716 | 716 | 0.60678
3516 | 3202.8721 | 1180 | 2921 | 2921 | 2921 | 281.8721 | 2922 | 280.8721 | 3202 | 1030 | 1030 | 0.87214
3456 | 3203.0863 | 1181 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.0863 | 2921 | 282.0863 | 3203 | 102 | 1284 | 0.086294
3592 | 3203.415 | 1182 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.415 | 2922 | 281.415 | 3203 | 491 | 491 | 0.41505
3132 | 3203.3547 | 1183 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.3547 | 2921 | 282.3547 | 3203 | 420 | 420 | 0.35473
3296 | 3203.4329 | 1184 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.4329 | 2921 | 282.4329 | 3203 | 513 | 513 | 0.43291
3468 | 3203.656 | 1185 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.656 | 2921 | 282.656 | 3203 | 778 | 778 | 0.65599
3008 | 3203.4912 | 1186 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.4912 | 2921 | 282.4912 | 3203 | 583 | 583 | 0.49115
2980 | 3203.303 | 1187 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.303 | 2921 | 282.303 | 3203 | 360 | 360 | 0.30303
3032 | 3203.159 | 1188 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.159 | 2921 | 282.159 | 3203 | 189 | 189 | 0.15896
3316 | 3203.2538 | 1189 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.2538 | 2921 | 282.2538 | 3203 | 302 | 302 | 0.25378
3524 | 3203.5231 | 1190 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.5231 | 2922 | 281.5231 | 3203 | 623 | 623 | 0.52309
2952 | 3203.3121 | 1191 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.3121 | 2921 | 282.3121 | 3203 | 372 | 372 | 0.31208
3064 | 3203.1953 | 1192 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.1953 | 2921 | 282.1953 | 3203 | 233 | 233 | 0.19531
3236 | 3203.2228 | 1193 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.2228 | 2921 | 282.2228 | 3203 | 266 | 266 | 0.22278
3104 | 3203.1397 | 1194 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.1397 | 2921 | 282.1397 | 3203 | 167 | 167 | 0.13975
3060 | 3203.0201 | 1195 | 2921 | 2921 | 2921 | 282.0201 | 2921 | 282.0201 | 3203 | 24 | 24 | 0.020067
2820 | 3202.7001 | 1196 | 2921 | 2920 | 2920 | 282.7001 | 2921 | 281.7001 | 3203 | -359 | -359 | -0.29992
3032 | 3202.5576 | 1197 | 2920 | 2920 | 2920 | 282.5576 | 2920 | 282.5576 | 3203 | -530 | -530 | -0.4424
3572 | 3202.8657 | 1198 | 2920 | 2920 | 2920 | 282.8657 | 2921 | 281.8657 | 3203 | -161 | -161 | -0.13428
3380 | 3203.0133 | 1199 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.0133 | 2920 | 283.0133 | 3203 | 16 | 16 | 0.013333
2948 | 3202.801 | 1200 | 2920 | 2920 | 2920 | 282.801 | 2920 | 282.801 | 3203 | -239 | -239 | -0.199
3384 | 3202.9517 | 1201 | 2920 | 2920 | 2920 | 282.9517 | 2920 | 282.9517 | 3203 | -58 | -58 | -0.048253
3460 | 3203.1654 | 1202 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.1654 | 2920 | 283.1654 | 3203 | 199 | 199 | 0.16542
3056 | 3203.0432 | 1203 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.0432 | 2920 | 283.0432 | 3203 | 52 | 52 | 0.043189
3248 | 3203.0805 | 1204 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.0805 | 2920 | 283.0805 | 3203 | 97 | 97 | 0.080498
3356 | 3203.2073 | 1205 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.2073 | 2920 | 283.2073 | 3203 | 250 | 250 | 0.2073
3040 | 3203.0721 | 1206 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.0721 | 2920 | 283.0721 | 3203 | 87 | 87 | 0.07208
3260 | 3203.1192 | 1207 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.1192 | 2920 | 283.1192 | 3203 | 144 | 144 | 0.11921
3256 | 3203.1629 | 1208 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.1629 | 2920 | 283.1629 | 3203 | 197 | 197 | 0.16294
3384 | 3203.3124 | 1209 | 2920 | 2920 | 2920 | 283.3124 | 2920 | 283.3124 | 3203 | 378 | 378 | 0.3124
2840 | 3203.0124 | 1210 | 2920 | 2919 | 2919 | 284.0124 | 2920 | 283.0124 | 3203 | 15 | 15 | 0.012386
3080 | 3202.9109 | 1211 | 2919 | 2919 | 2919 | 283.9109 | 2919 | 283.9109 | 3203 | -108 | -108 | -0.089109
3556 | 3203.202 | 1212 | 2919 | 2919 | 2919 | 284.202 | 2920 | 283.202 | 3203 | 245 | 245 | 0.20198
3180 | 3203.1829 | 1213 | 2919 | 2919 | 2919 | 284.1829 | 2919 | 284.1829 | 3203 | 222 | 222 | 0.18287
3036 | 3203.0453 | 1214 | 2919 | 2919 | 2919 | 284.0453 | 2919 | 284.0453 | 3203 | 55 | 55 | 0.045267
3396 | 3203.2039 | 1215 | 2919 | 2919 | 2919 | 284.2039 | 2919 | 284.2039 | 3203 | 248 | 248 | 0.20395
3560 | 3203.4971 | 1216 | 2919 | 2919 | 2919 | 284.4971 | 2920 | 283.4971 | 3203 | 605 | 605 | 0.49712
2920 | 3203.2644 | 1217 | 2919 | 2919 | 2919 | 284.2644 | 2919 | 284.2644 | 3203 | 322 | 322 | 0.26437
2808 | 3202.9401 | 1218 | 2919 | 2918 | 2918 | 284.9401 | 2919 | 283.9401 | 3203 | -73 | -73 | -0.059885
2880 | 3202.6754 | 1219 | 2918 | 2917 | 2917 | 285.6754 | 2918 | 284.6754 | 3203 | -396 | -396 | -0.32459
3400 | 3202.837 | 1220 | 2917 | 2917 | 2917 | 285.837 | 2917 | 285.837 | 3203 | -199 | -199 | -0.16298
3344 | 3202.9525 | 1221 | 2917 | 2917 | 2917 | 285.9525 | 2917 | 285.9525 | 3203 | -58 | -58 | -0.047463
2984 | 3202.7735 | 1222 | 2917 | 2917 | 2917 | 285.7735 | 2917 | 285.7735 | 3203 | -277 | -277 | -0.22649
3088 | 3202.6797 | 1223 | 2917 | 2917 | 2917 | 285.6797 | 2917 | 285.6797 | 3203 | -392 | -392 | -0.32026
3292 | 3202.7527 | 1224 | 2917 | 2917 | 2917 | 285.7527 | 2917 | 285.7527 | 3203 | -303 | -303 | -0.24735
2888 | 3202.4959 | 1225 | 2917 | 2916 | 2916 | 286.4959 | 2917 | 285.4959 | 3203 | -618 | -618 | -0.50408
3392 | 3202.6504 | 1226 | 2916 | 2916 | 2916 | 286.6504 | 2916 | 286.6504 | 3203 | -429 | -429 | -0.34963
2880 | 3202.3876 | 1227 | 2916 | 2915 | 2915 | 287.3876 | 2916 | 286.3876 | 3203 | -752 | -752 | -0.61238
2960 | 3202.1904 | 1228 | 2915 | 2915 | 2915 | 287.1904 | 2915 | 287.1904 | 3203 | -995 | -995 | -0.8096
3204 | 3202.1919 | 1229 | 2915 | 2915 | 2915 | 287.1919 | 2915 | 287.1919 | 3203 | -994 | -994 | -0.80813
3440 | 3202.3851 | 1230 | 2915 | 2915 | 2915 | 287.3851 | 2915 | 287.3851 | 3203 | -757 | -757 | -0.61495
3296 | 3202.461 | 1231 | 2915 | 2915 | 2915 | 287.461 | 2915 | 287.461 | 3203 | -664 | -664 | -0.53896
2868 | 3202.1898 | 1232 | 2915 | 2914 | 2914 | 288.1898 | 2915 | 287.1898 | 3203 | -999 | -999 | -0.81022
3528 | 3202.4538 | 1233 | 2914 | 2914 | 2914 | 288.4538 | 2914 | 288.4538 | 3203 | -674 | -674 | -0.54619
3200 | 3202.4518 | 1234 | 2914 | 2914 | 2914 | 288.4518 | 2914 | 288.4518 | 3203 | -677 | -677 | -0.54818
3252 | 3202.4919 | 1235 | 2914 | 2914 | 2914 | 288.4919 | 2914 | 288.4919 | 3203 | -628 | -628 | -0.50809
2984 | 3202.3153 | 1236 | 2914 | 2914 | 2914 | 288.3153 | 2914 | 288.3153 | 3203 | -847 | -847 | -0.68472
3576 | 3202.6171 | 1237 | 2914 | 2914 | 2914 | 288.6171 | 2915 | 287.6171 | 3203 | -474 | -474 | -0.38288
3268 | 3202.6699 | 1238 | 2914 | 2914 | 2914 | 288.6699 | 2914 | 288.6699 | 3203 | -409 | -409 | -0.3301
2872 | 3202.4032 | 1239 | 2914 | 2913 | 2913 | 289.4032 | 2914 | 288.4032 | 3203 | -740 | -740 | -0.59677
3560 | 3202.6914 | 1240 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.6914 | 2914 | 288.6914 | 3203 | -383 | -383 | -0.30862
3280 | 3202.7536 | 1241 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.7536 | 2913 | 289.7536 | 3203 | -306 | -306 | -0.24638
3404 | 3202.9155 | 1242 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.9155 | 2913 | 289.9155 | 3203 | -105 | -105 | -0.084473
3004 | 3202.7556 | 1243 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.7556 | 2913 | 289.7556 | 3203 | -304 | -304 | -0.24437
3356 | 3202.8787 | 1244 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.8787 | 2913 | 289.8787 | 3203 | -151 | -151 | -0.12129
2960 | 3202.6838 | 1245 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.6838 | 2913 | 289.6838 | 3203 | -394 | -394 | -0.31621
2968 | 3202.4956 | 1246 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.4956 | 2913 | 289.4956 | 3203 | -629 | -629 | -0.50441
2936 | 3202.2821 | 1247 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.2821 | 2913 | 289.2821 | 3203 | -896 | -896 | -0.71795
3532 | 3202.546 | 1248 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.546 | 2913 | 289.546 | 3203 | -567 | -567 | -0.45396
3204 | 3202.5472 | 1249 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.5472 | 2913 | 289.5472 | 3203 | -566 | -566 | -0.4528
3344 | 3202.6603 | 1250 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.6603 | 2913 | 289.6603 | 3203 | -425 | -425 | -0.33973
3156 | 3202.623 | 1251 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.623 | 2913 | 289.623 | 3203 | -472 | -472 | -0.377
3572 | 3202.9178 | 1252 | 2913 | 2913 | 2913 | 289.9178 | 2914 | 288.9178 | 3203 | -103 | -103 | -0.082203
3564 | 3203.2057 | 1253 | 2913 | 2913 | 2913 | 290.2057 | 2914 | 289.2057 | 3203 | 258 | 258 | 0.20574
3136 | 3203.1522 | 1254 | 2913 | 2913 | 2913 | 290.1522 | 2913 | 290.1522 | 3203 | 191 | 191 | 0.15219
3488 | 3203.379 | 1255 | 2913 | 2913 | 2913 | 290.379 | 2913 | 290.379 | 3203 | 476 | 476 | 0.37898
3496 | 3203.6118 | 1256 | 2913 | 2913 | 2913 | 290.6118 | 2913 | 290.6118 | 3203 | 769 | 769 | 0.61177
3468 | 3203.8219 | 1257 | 2913 | 2913 | 2913 | 290.8219 | 2913 | 290.8219 | 3203 | 1034 | 1034 | 0.82194
2840 | 3203.533 | 1258 | 2913 | 2912 | 2912 | 291.533 | 2913 | 290.533 | 3203 | 671 | 671 | 0.53296
3352 | 3203.6508 | 1259 | 2912 | 2912 | 2912 | 291.6508 | 2912 | 291.6508 | 3203 | 820 | 820 | 0.65079
2900 | 3203.41 | 1260 | 2912 | 2911 | 2911 | 292.41 | 2912 | 291.41 | 3203 | 517 | 517 | 0.40999
3456 | 3203.6101 | 1261 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.6101 | 2911 | 292.6101 | 3203 | 770 | 770 | 0.61014
3016 | 3203.4616 | 1262 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.4616 | 2911 | 292.4616 | 3203 | 583 | 583 | 0.4616
3444 | 3203.6519 | 1263 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.6519 | 2911 | 292.6519 | 3203 | 824 | 824 | 0.6519
3132 | 3203.5953 | 1264 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.5953 | 2911 | 292.5953 | 3203 | 753 | 753 | 0.59526
3188 | 3203.5829 | 1265 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.5829 | 2911 | 292.5829 | 3203 | 738 | 738 | 0.58294
3352 | 3203.7001 | 1266 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.7001 | 2911 | 292.7001 | 3203 | 887 | 887 | 0.70008
3416 | 3203.8675 | 1267 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.8675 | 2911 | 292.8675 | 3203 | 1100 | 1100 | 0.86751
3216 | 3203.8771 | 1268 | 2911 | 2911 | 2911 | 292.8771 | 2911 | 292.8771 | 3203 | 1113 | 1113 | 0.87707
3488 | 3204.1008 | 1269 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.1008 | 2911 | 293.1008 | 3204 | 128 | 1398 | 0.10079
3460 | 3204.3021 | 1270 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.3021 | 2911 | 293.3021 | 3204 | 384 | 384 | 0.30212
3120 | 3204.2358 | 1271 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.2358 | 2911 | 293.2358 | 3204 | 300 | 300 | 0.23585
2980 | 3204.0597 | 1272 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.0597 | 2911 | 293.0597 | 3204 | 76 | 76 | 0.059701
3132 | 3204.0031 | 1273 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.0031 | 2911 | 293.0031 | 3204 | 4 | 4 | 0.0031397
3392 | 3204.1506 | 1274 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.1506 | 2911 | 293.1506 | 3204 | 192 | 192 | 0.15059
3448 | 3204.3417 | 1275 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.3417 | 2911 | 293.3417 | 3204 | 436 | 436 | 0.34169
3360 | 3204.4636 | 1276 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.4636 | 2911 | 293.4636 | 3204 | 592 | 592 | 0.46359
3224 | 3204.4789 | 1277 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.4789 | 2911 | 293.4789 | 3204 | 612 | 612 | 0.47887
2932 | 3204.2658 | 1278 | 2911 | 2911 | 2911 | 293.2658 | 2911 | 293.2658 | 3204 | 340 | 340 | 0.26583
2836 | 3203.9781 | 1279 | 2911 | 2910 | 2910 | 293.9781 | 2911 | 292.9781 | 3204 | -28 | -28 | -0.021875
3584 | 3204.2748 | 1280 | 2910 | 2910 | 2910 | 294.2748 | 2911 | 293.2748 | 3204 | 352 | 352 | 0.27479
3360 | 3204.3963 | 1281 | 2910 | 2910 | 2910 | 294.3963 | 2910 | 294.3963 | 3204 | 508 | 508 | 0.39626
3060 | 3204.2837 | 1282 | 2910 | 2910 | 2910 | 294.2837 | 2910 | 294.2837 | 3204 | 364 | 364 | 0.28371
3412 | 3204.4455 | 1283 | 2910 | 2910 | 2910 | 294.4455 | 2910 | 294.4455 | 3204 | 572 | 572 | 0.44548
3232 | 3204.4669 | 1284 | 2910 | 2910 | 2910 | 294.4669 | 2910 | 294.4669 | 3204 | 600 | 600 | 0.46693
3120 | 3204.4012 | 1285 | 2910 | 2910 | 2910 | 294.4012 | 2910 | 294.4012 | 3204 | 516 | 516 | 0.40124
2828 | 3204.1088 | 1286 | 2910 | 2909 | 2909 | 295.1088 | 2910 | 294.1088 | 3204 | 140 | 140 | 0.10878
3228 | 3204.1273 | 1287 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.1273 | 2909 | 295.1273 | 3204 | 164 | 164 | 0.12733
3592 | 3204.4282 | 1288 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.4282 | 2910 | 294.4282 | 3204 | 552 | 552 | 0.42824
3220 | 3204.4403 | 1289 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.4403 | 2909 | 295.4403 | 3204 | 568 | 568 | 0.44031
2948 | 3204.2417 | 1290 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.2417 | 2909 | 295.2417 | 3204 | 312 | 312 | 0.24167
3384 | 3204.3808 | 1291 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.3808 | 2909 | 295.3808 | 3204 | 492 | 492 | 0.3808
3180 | 3204.3619 | 1292 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.3619 | 2909 | 295.3619 | 3204 | 468 | 468 | 0.36195
3488 | 3204.5811 | 1293 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.5811 | 2909 | 295.5811 | 3204 | 752 | 752 | 0.58114
3040 | 3204.4541 | 1294 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.4541 | 2909 | 295.4541 | 3204 | 588 | 588 | 0.45405
3472 | 3204.6605 | 1295 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.6605 | 2909 | 295.6605 | 3204 | 856 | 856 | 0.66049
2984 | 3204.4904 | 1296 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.4904 | 2909 | 295.4904 | 3204 | 636 | 636 | 0.49036
3488 | 3204.7088 | 1297 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.7088 | 2909 | 295.7088 | 3204 | 920 | 920 | 0.70878
3356 | 3204.8253 | 1298 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.8253 | 2909 | 295.8253 | 3204 | 1072 | 1072 | 0.82525
3292 | 3204.8923 | 1299 | 2909 | 2909 | 2909 | 295.8923 | 2909 | 295.8923 | 3204 | 1160 | 1160 | 0.89231
2824 | 3204.5995 | 1300 | 2909 | 2908 | 2908 | 296.5995 | 2909 | 295.5995 | 3204 | 780 | 780 | 0.59954
3304 | 3204.6759 | 1301 | 2908 | 2908 | 2908 | 296.6759 | 2908 | 296.6759 | 3204 | 880 | 880 | 0.67588
2860 | 3204.4114 | 1302 | 2908 | 2907 | 2907 | 297.4114 | 2908 | 296.4114 | 3204 | 536 | 536 | 0.41136
2848 | 3204.138 | 1303 | 2907 | 2906 | 2906 | 298.138 | 2907 | 297.138 | 3204 | 180 | 180 | 0.13804
3476 | 3204.3464 | 1304 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.3464 | 2906 | 298.3464 | 3204 | 452 | 452 | 0.34636
2968 | 3204.1654 | 1305 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.1654 | 2906 | 298.1654 | 3204 | 216 | 216 | 0.16539
3180 | 3204.1469 | 1306 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.1469 | 2906 | 298.1469 | 3204 | 192 | 192 | 0.1469
3232 | 3204.1682 | 1307 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.1682 | 2906 | 298.1682 | 3204 | 220 | 220 | 0.1682
3340 | 3204.272 | 1308 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.272 | 2906 | 298.272 | 3204 | 356 | 356 | 0.27196
3512 | 3204.5069 | 1309 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.5069 | 2906 | 298.5069 | 3204 | 664 | 664 | 0.50687
3300 | 3204.5797 | 1310 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.5797 | 2906 | 298.5797 | 3204 | 760 | 760 | 0.57971
3556 | 3204.8476 | 1311 | 2906 | 2906 | 2906 | 298.8476 | 2906 | 298.8476 | 3204 | 1112 | 1112 | 0.84756
2876 | 3204.5971 | 1312 | 2906 | 2905 | 2905 | 299.5971 | 2906 | 298.5971 | 3204 | 784 | 784 | 0.59711
2940 | 3204.3957 | 1313 | 2905 | 2905 | 2905 | 299.3957 | 2905 | 299.3957 | 3204 | 520 | 520 | 0.39574
3064 | 3204.289 | 1314 | 2905 | 2905 | 2905 | 299.289 | 2905 | 299.289 | 3204 | 380 | 380 | 0.28897
3376 | 3204.4195 | 1315 | 2905 | 2905 | 2905 | 299.4195 | 2905 | 299.4195 | 3204 | 552 | 552 | 0.41945
3484 | 3204.6317 | 1316 | 2905 | 2905 | 2905 | 299.6317 | 2905 | 299.6317 | 3204 | 832 | 832 | 0.63174
2808 | 3204.3308 | 1317 | 2905 | 2904 | 2904 | 300.3308 | 2905 | 299.3308 | 3204 | 436 | 436 | 0.3308
3196 | 3204.3245 | 1318 | 2904 | 2904 | 2904 | 300.3245 | 2904 | 300.3245 | 3204 | 428 | 428 | 0.32449
3296 | 3204.3939 | 1319 | 2904 | 2904 | 2904 | 300.3939 | 2904 | 300.3939 | 3204 | 520 | 520 | 0.39394
3156 | 3204.3573 | 1320 | 2904 | 2904 | 2904 | 300.3573 | 2904 | 300.3573 | 3204 | 472 | 472 | 0.35731
3552 | 3204.6203 | 1321 | 2904 | 2904 | 2904 | 300.6203 | 2904 | 300.6203 | 3204 | 820 | 820 | 0.62027
3076 | 3204.5231 | 1322 | 2904 | 2904 | 2904 | 300.5231 | 2904 | 300.5231 | 3204 | 692 | 692 | 0.52305
3440 | 3204.7009 | 1323 | 2904 | 2904 | 2904 | 300.7009 | 2904 | 300.7009 | 3204 | 928 | 928 | 0.70091
2864 | 3204.4438 | 1324 | 2904 | 2903 | 2903 | 301.4438 | 2904 | 300.4438 | 3204 | 588 | 588 | 0.44377
3088 | 3204.356 | 1325 | 2903 | 2903 | 2903 | 301.356 | 2903 | 301.356 | 3204 | 472 | 472 | 0.35596
3232 | 3204.3768 | 1326 | 2903 | 2903 | 2903 | 301.3768 | 2903 | 301.3768 | 3204 | 500 | 500 | 0.37679
2988 | 3204.2139 | 1327 | 2903 | 2903 | 2903 | 301.2139 | 2903 | 301.2139 | 3204 | 284 | 284 | 0.21386
3196 | 3204.2077 | 1328 | 2903 | 2903 | 2903 | 301.2077 | 2903 | 301.2077 | 3204 | 276 | 276 | 0.20767
2820 | 3203.9188 | 1329 | 2903 | 2902 | 2902 | 301.9188 | 2903 | 300.9188 | 3204 | -108 | -108 | -0.081203
3024 | 3203.7836 | 1330 | 2902 | 2902 | 2902 | 301.7836 | 2902 | 301.7836 | 3204 | -288 | -288 | -0.21638
3008 | 3203.6366 | 1331 | 2902 | 2902 | 2902 | 301.6366 | 2902 | 301.6366 | 3204 | -484 | -484 | -0.36336
2868 | 3203.3848 | 1332 | 2902 | 2901 | 2901 | 302.3848 | 2902 | 301.3848 | 3204 | -820 | -820 | -0.61515
3216 | 3203.3943 | 1333 | 2901 | 2901 | 2901 | 302.3943 | 2901 | 302.3943 | 3204 | -808 | -808 | -0.6057
3100 | 3203.3169 | 1334 | 2901 | 2901 | 2901 | 302.3169 | 2901 | 302.3169 | 3204 | -912 | -912 | -0.68315
2920 | 3203.1048 | 1335 | 2901 | 2901 | 2901 | 302.1048 | 2901 | 302.1048 | 3204 | -1196 | -1196 | -0.89521
2844 | 3202.8362 | 1336 | 2901 | 2900 | 2900 | 302.8362 | 2901 | 301.8362 | 3203 | -219 | -1556 | -0.1638
3332 | 3202.9327 | 1337 | 2900 | 2900 | 2900 | 302.9327 | 2900 | 302.9327 | 3203 | -90 | -90 | -0.067265
3220 | 3202.9455 | 1338 | 2900 | 2900 | 2900 | 302.9455 | 2900 | 302.9455 | 3203 | -73 | -73 | -0.054518
3456 | 3203.1343 | 1339 | 2900 | 2900 | 2900 | 303.1343 | 2900 | 303.1343 | 3203 | 180 | 180 | 0.13433
3460 | 3203.3259 | 1340 | 2900 | 2900 | 2900 | 303.3259 | 2900 | 303.3259 | 3203 | 437 | 437 | 0.32588
3144 | 3203.2817 | 1341 | 2900 | 2900 | 2900 | 303.2817 | 2900 | 303.2817 | 3203 | 378 | 378 | 0.28167
2844 | 3203.0141 | 1342 | 2900 | 2899 | 2899 | 304.0141 | 2900 | 303.0141 | 3203 | 19 | 19 | 0.014147
3448 | 3203.1964 | 1343 | 2899 | 2899 | 2899 | 304.1964 | 2899 | 304.1964 | 3203 | 264 | 264 | 0.19643
3456 | 3203.3844 | 1344 | 2899 | 2899 | 2899 | 304.3844 | 2899 | 304.3844 | 3203 | 517 | 517 | 0.38439
2996 | 3203.2303 | 1345 | 2899 | 2899 | 2899 | 304.2303 | 2899 | 304.2303 | 3203 | 310 | 310 | 0.23031
2880 | 3202.9903 | 1346 | 2899 | 2898 | 2898 | 304.9903 | 2899 | 303.9903 | 3203 | -13 | -13 | -0.0096511
3152 | 3202.9525 | 1347 | 2898 | 2898 | 2898 | 304.9525 | 2898 | 304.9525 | 3203 | -64 | -64 | -0.047478
3340 | 3203.0541 | 1348 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.0541 | 2898 | 305.0541 | 3203 | 73 | 73 | 0.054114
3548 | 3203.3096 | 1349 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.3096 | 2898 | 305.3096 | 3203 | 418 | 418 | 0.30963
3492 | 3203.5233 | 1350 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.5233 | 2898 | 305.5233 | 3203 | 707 | 707 | 0.52332
3004 | 3203.3757 | 1351 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.3757 | 2898 | 305.3757 | 3203 | 508 | 508 | 0.37574
3096 | 3203.2964 | 1352 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.2964 | 2898 | 305.2964 | 3203 | 401 | 401 | 0.29638
3204 | 3203.2969 | 1353 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.2969 | 2898 | 305.2969 | 3203 | 402 | 402 | 0.2969
3572 | 3203.569 | 1354 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.569 | 2898 | 305.569 | 3203 | 771 | 771 | 0.569
3452 | 3203.7522 | 1355 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.7522 | 2898 | 305.7522 | 3203 | 1020 | 1020 | 0.75221
3456 | 3203.9381 | 1356 | 2898 | 2898 | 2898 | 305.9381 | 2898 | 305.9381 | 3203 | 1273 | 1273 | 0.9381
3452 | 3204.1208 | 1357 | 2898 | 2898 | 2898 | 306.1208 | 2898 | 306.1208 | 3204 | 164 | 1522 | 0.12077
2860 | 3203.8675 | 1358 | 2898 | 2897 | 2897 | 306.8675 | 2898 | 305.8675 | 3204 | -180 | -180 | -0.13245
2812 | 3203.5794 | 1359 | 2897 | 2896 | 2896 | 307.5794 | 2897 | 306.5794 | 3204 | -572 | -572 | -0.42059
3144 | 3203.5356 | 1360 | 2896 | 2896 | 2896 | 307.5356 | 2896 | 307.5356 | 3204 | -632 | -632 | -0.46436
3508 | 3203.7592 | 1361 | 2896 | 2896 | 2896 | 307.7592 | 2896 | 307.7592 | 3204 | -328 | -328 | -0.24082
3092 | 3203.6772 | 1362 | 2896 | 2896 | 2896 | 307.6772 | 2896 | 307.6772 | 3204 | -440 | -440 | -0.32282
3088 | 3203.5924 | 1363 | 2896 | 2896 | 2896 | 307.5924 | 2896 | 307.5924 | 3204 | -556 | -556 | -0.40762
3512 | 3203.8183 | 1364 | 2896 | 2896 | 2896 | 307.8183 | 2896 | 307.8183 | 3204 | -248 | -248 | -0.18168
3280 | 3203.8741 | 1365 | 2896 | 2896 | 2896 | 307.8741 | 2896 | 307.8741 | 3204 | -172 | -172 | -0.12592
3572 | 3204.1434 | 1366 | 2896 | 2896 | 2896 | 308.1434 | 2896 | 308.1434 | 3204 | 196 | 196 | 0.14338
3448 | 3204.3216 | 1367 | 2896 | 2896 | 2896 | 308.3216 | 2896 | 308.3216 | 3204 | 440 | 440 | 0.32164
3088 | 3204.2367 | 1368 | 2896 | 2896 | 2896 | 308.2367 | 2896 | 308.2367 | 3204 | 324 | 324 | 0.23667
3524 | 3204.4701 | 1369 | 2896 | 2896 | 2896 | 308.4701 | 2896 | 308.4701 | 3204 | 644 | 644 | 0.47007
2812 | 3204.1838 | 1370 | 2896 | 2895 | 2895 | 309.1838 | 2896 | 308.1838 | 3204 | 252 | 252 | 0.18381
3448 | 3204.3615 | 1371 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.3615 | 2895 | 309.3615 | 3204 | 496 | 496 | 0.36152
3456 | 3204.5448 | 1372 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.5448 | 2895 | 309.5448 | 3204 | 748 | 748 | 0.54479
3132 | 3204.492 | 1373 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.492 | 2895 | 309.492 | 3204 | 676 | 676 | 0.49199
3040 | 3204.3724 | 1374 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.3724 | 2895 | 309.3724 | 3204 | 512 | 512 | 0.37236
3076 | 3204.2791 | 1375 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.2791 | 2895 | 309.2791 | 3204 | 384 | 384 | 0.27907
3248 | 3204.3108 | 1376 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.3108 | 2895 | 309.3108 | 3204 | 428 | 428 | 0.31082
3372 | 3204.4325 | 1377 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.4325 | 2895 | 309.4325 | 3204 | 596 | 596 | 0.43251
3272 | 3204.4815 | 1378 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.4815 | 2895 | 309.4815 | 3204 | 664 | 664 | 0.48151
3064 | 3204.3797 | 1379 | 2895 | 2895 | 2895 | 309.3797 | 2895 | 309.3797 | 3204 | 524 | 524 | 0.37971
2832 | 3204.1101 | 1380 | 2895 | 2894 | 2894 | 310.1101 | 2895 | 309.1101 | 3204 | 152 | 152 | 0.11007
3096 | 3204.0318 | 1381 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.0318 | 2894 | 310.0318 | 3204 | 44 | 44 | 0.031838
3548 | 3204.2805 | 1382 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.2805 | 2894 | 310.2805 | 3204 | 388 | 388 | 0.28055
3408 | 3204.4277 | 1383 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.4277 | 2894 | 310.4277 | 3204 | 592 | 592 | 0.42775
3256 | 3204.465 | 1384 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.465 | 2894 | 310.465 | 3204 | 644 | 644 | 0.46498
3232 | 3204.4848 | 1385 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.4848 | 2894 | 310.4848 | 3204 | 672 | 672 | 0.48485
3520 | 3204.7123 | 1386 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.7123 | 2894 | 310.7123 | 3204 | 988 | 988 | 0.71233
3196 | 3204.7061 | 1387 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.7061 | 2894 | 310.7061 | 3204 | 980 | 980 | 0.70605
3404 | 3204.8495 | 1388 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.8495 | 2894 | 310.8495 | 3204 | 1180 | 1180 | 0.84953
2896 | 3204.6273 | 1389 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.6273 | 2894 | 310.6273 | 3204 | 872 | 872 | 0.62734
3012 | 3204.4889 | 1390 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.4889 | 2894 | 310.4889 | 3204 | 680 | 680 | 0.48886
3496 | 3204.6983 | 1391 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.6983 | 2894 | 310.6983 | 3204 | 972 | 972 | 0.69828
3140 | 3204.6518 | 1392 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.6518 | 2894 | 310.6518 | 3204 | 908 | 908 | 0.65183
3376 | 3204.7747 | 1393 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.7747 | 2894 | 310.7747 | 3204 | 1080 | 1080 | 0.77475
3512 | 3204.995 | 1394 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.995 | 2894 | 310.995 | 3204 | 1388 | 1388 | 0.99498
2928 | 3204.7966 | 1395 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.7966 | 2894 | 310.7966 | 3204 | 1112 | 1112 | 0.79656
3244 | 3204.8246 | 1396 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.8246 | 2894 | 310.8246 | 3204 | 1152 | 1152 | 0.82462
3104 | 3204.7525 | 1397 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.7525 | 2894 | 310.7525 | 3204 | 1052 | 1052 | 0.7525
3396 | 3204.8892 | 1398 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.8892 | 2894 | 310.8892 | 3204 | 1244 | 1244 | 0.88921
3052 | 3204.78 | 1399 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.78 | 2894 | 310.78 | 3204 | 1092 | 1092 | 0.78
3344 | 3204.8794 | 1400 | 2894 | 2894 | 2894 | 310.8794 | 2894 | 310.8794 | 3204 | 1232 | 1232 | 0.87937
3440 | 3205.0471 | 1401 | 2894 | 2894 | 2894 | 311.0471 | 2894 | 311.0471 | 3205 | 66 | 1468 | 0.047076
3268 | 3205.0919 | 1402 | 2894 | 2894 | 2894 | 311.0919 | 2894 | 311.0919 | 3205 | 129 | 129 | 0.091946
3136 | 3205.0427 | 1403 | 2894 | 2894 | 2894 | 311.0427 | 2894 | 311.0427 | 3205 | 60 | 60 | 0.042735
2872 | 3204.8057 | 1404 | 2894 | 2893 | 2893 | 311.8057 | 2894 | 310.8057 | 3205 | -273 | -273 | -0.19431
3400 | 3204.9445 | 1405 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.9445 | 2893 | 311.9445 | 3205 | -78 | -78 | -0.055477
2956 | 3204.7676 | 1406 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.7676 | 2893 | 311.7676 | 3205 | -327 | -327 | -0.23241
3308 | 3204.8409 | 1407 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.8409 | 2893 | 311.8409 | 3205 | -224 | -224 | -0.15909
3108 | 3204.7722 | 1408 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.7722 | 2893 | 311.7722 | 3205 | -321 | -321 | -0.22782
2956 | 3204.5957 | 1409 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.5957 | 2893 | 311.5957 | 3205 | -570 | -570 | -0.40426
3312 | 3204.6719 | 1410 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.6719 | 2893 | 311.6719 | 3205 | -463 | -463 | -0.32814
3380 | 3204.796 | 1411 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.796 | 2893 | 311.796 | 3205 | -288 | -288 | -0.20397
3500 | 3205.005 | 1412 | 2893 | 2893 | 2893 | 312.005 | 2893 | 312.005 | 3205 | 7 | 7 | 0.004954
3408 | 3205.1485 | 1413 | 2893 | 2893 | 2893 | 312.1485 | 2893 | 312.1485 | 3205 | 210 | 210 | 0.14851
3012 | 3205.012 | 1414 | 2893 | 2893 | 2893 | 312.012 | 2893 | 312.012 | 3205 | 17 | 17 | 0.012014
2992 | 3204.8616 | 1415 | 2893 | 2893 | 2893 | 311.8616 | 2893 | 311.8616 | 3205 | -196 | -196 | -0.13842
2812 | 3204.5843 | 1416 | 2893 | 2892 | 2892 | 312.5843 | 2893 | 311.5843 | 3205 | -589 | -589 | -0.41567
3480 | 3204.7786 | 1417 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.7786 | 2892 | 312.7786 | 3205 | -314 | -314 | -0.22144
3328 | 3204.8654 | 1418 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.8654 | 2892 | 312.8654 | 3205 | -191 | -191 | -0.1346
3096 | 3204.7887 | 1419 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.7887 | 2892 | 312.7887 | 3205 | -300 | -300 | -0.21127
3460 | 3204.9683 | 1420 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.9683 | 2892 | 312.9683 | 3205 | -45 | -45 | -0.031668
2908 | 3204.7595 | 1421 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.7595 | 2892 | 312.7595 | 3205 | -342 | -342 | -0.24051
3496 | 3204.9642 | 1422 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.9642 | 2892 | 312.9642 | 3205 | -51 | -51 | -0.03584
3088 | 3204.882 | 1423 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.882 | 2892 | 312.882 | 3205 | -168 | -168 | -0.11798
2956 | 3204.7074 | 1424 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.7074 | 2892 | 312.7074 | 3205 | -417 | -417 | -0.29263
2956 | 3204.533 | 1425 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.533 | 2892 | 312.533 | 3205 | -666 | -666 | -0.46704
3580 | 3204.7961 | 1426 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.7961 | 2892 | 312.7961 | 3205 | -291 | -291 | -0.20392
2984 | 3204.6415 | 1427 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.6415 | 2892 | 312.6415 | 3205 | -512 | -512 | -0.35854
3180 | 3204.6242 | 1428 | 2892 | 2892 | 2892 | 312.6242 | 2892 | 312.6242 | 3205 | -537 | -537 | -0.37579
2864 | 3204.386 | 1429 | 2892 | 2891 | 2891 | 313.386 | 2892 | 312.386 | 3205 | -878 | -878 | -0.61399
2956 | 3204.2124 | 1430 | 2891 | 2891 | 2891 | 313.2124 | 2891 | 313.2124 | 3205 | -1127 | -1127 | -0.78756
3088 | 3204.1313 | 1431 | 2891 | 2891 | 2891 | 313.1313 | 2891 | 313.1313 | 3205 | -1244 | -1244 | -0.86872
3388 | 3204.2596 | 1432 | 2891 | 2891 | 2891 | 313.2596 | 2891 | 313.2596 | 3205 | -1061 | -1061 | -0.7404
2820 | 3203.9916 | 1433 | 2891 | 2890 | 2890 | 313.9916 | 2891 | 312.9916 | 3204 | -12 | -1446 | -0.0083682
3148 | 3203.9526 | 1434 | 2890 | 2890 | 2890 | 313.9526 | 2890 | 313.9526 | 3204 | -68 | -68 | -0.047387
3196 | 3203.9471 | 1435 | 2890 | 2890 | 2890 | 313.9471 | 2890 | 313.9471 | 3204 | -76 | -76 | -0.052925
3356 | 3204.0529 | 1436 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.0529 | 2890 | 314.0529 | 3204 | 76 | 76 | 0.052888
3500 | 3204.2587 | 1437 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.2587 | 2890 | 314.2587 | 3204 | 372 | 372 | 0.25869
3180 | 3204.2418 | 1438 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.2418 | 2890 | 314.2418 | 3204 | 348 | 348 | 0.24183
3404 | 3204.3806 | 1439 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.3806 | 2890 | 314.3806 | 3204 | 548 | 548 | 0.38056
3256 | 3204.4164 | 1440 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.4164 | 2890 | 314.4164 | 3204 | 600 | 600 | 0.41638
3132 | 3204.3662 | 1441 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.3662 | 2890 | 314.3662 | 3204 | 528 | 528 | 0.36616
2892 | 3204.1497 | 1442 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.1497 | 2890 | 314.1497 | 3204 | 216 | 216 | 0.14969
2928 | 3203.9584 | 1443 | 2890 | 2890 | 2890 | 313.9584 | 2890 | 313.9584 | 3204 | -60 | -60 | -0.041551
3528 | 3204.1827 | 1444 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.1827 | 2890 | 314.1827 | 3204 | 264 | 264 | 0.1827
3316 | 3204.26 | 1445 | 2890 | 2890 | 2890 | 314.26 | 2890 | 314.26 | 3204 | 376 | 376 | 0.26003
2832 | 3204.0028 | 1446 | 2890 | 2889 | 2889 | 315.0028 | 2890 | 314.0028 | 3204 | 4 | 4 | 0.0027643
3384 | 3204.1271 | 1447 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.1271 | 2889 | 315.1271 | 3204 | 184 | 184 | 0.12707
3540 | 3204.3589 | 1448 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.3589 | 2889 | 315.3589 | 3204 | 520 | 520 | 0.35887
3596 | 3204.629 | 1449 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.629 | 2889 | 315.629 | 3204 | 912 | 912 | 0.62897
3184 | 3204.6147 | 1450 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.6147 | 2889 | 315.6147 | 3204 | 892 | 892 | 0.61475
3236 | 3204.6364 | 1451 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.6364 | 2889 | 315.6364 | 3204 | 924 | 924 | 0.63636
3448 | 3204.8039 | 1452 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.8039 | 2889 | 315.8039 | 3204 | 1168 | 1168 | 0.80385
3584 | 3205.0646 | 1453 | 2889 | 2889 | 2889 | 316.0646 | 2889 | 316.0646 | 3205 | 94 | 1548 | 0.064649
3048 | 3204.9567 | 1454 | 2889 | 2889 | 2889 | 315.9567 | 2889 | 315.9567 | 3205 | -63 | -63 | -0.043299
2804 | 3204.6813 | 1455 | 2889 | 2888 | 2888 | 316.6813 | 2889 | 315.6813 | 3205 | -464 | -464 | -0.31868
3388 | 3204.8071 | 1456 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.8071 | 2888 | 316.8071 | 3205 | -281 | -281 | -0.19286
3196 | 3204.8011 | 1457 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.8011 | 2888 | 316.8011 | 3205 | -290 | -290 | -0.1989
2940 | 3204.6196 | 1458 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.6196 | 2888 | 316.6196 | 3205 | -555 | -555 | -0.3804
3312 | 3204.6932 | 1459 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.6932 | 2888 | 316.6932 | 3205 | -448 | -448 | -0.30685
2912 | 3204.4928 | 1460 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.4928 | 2888 | 316.4928 | 3205 | -741 | -741 | -0.50719
2892 | 3204.2791 | 1461 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.2791 | 2888 | 316.2791 | 3205 | -1054 | -1054 | -0.72093
3064 | 3204.1832 | 1462 | 2888 | 2888 | 2888 | 316.1832 | 2888 | 316.1832 | 3205 | -1195 | -1195 | -0.81681
2900 | 3203.9754 | 1463 | 2888 | 2888 | 2888 | 315.9754 | 2888 | 315.9754 | 3204 | -36 | -1500 | -0.02459
2840 | 3203.727 | 1464 | 2888 | 2887 | 2887 | 316.727 | 2888 | 315.727 | 3204 | -400 | -400 | -0.27304
3336 | 3203.8172 | 1465 | 2887 | 2887 | 2887 | 316.8172 | 2887 | 316.8172 | 3204 | -268 | -268 | -0.18281
3492 | 3204.0136 | 1466 | 2887 | 2887 | 2887 | 317.0136 | 2887 | 317.0136 | 3204 | 20 | 20 | 0.013633
3156 | 3203.9809 | 1467 | 2887 | 2887 | 2887 | 316.9809 | 2887 | 316.9809 | 3204 | -28 | -28 | -0.019074
2968 | 3203.8203 | 1468 | 2887 | 2887 | 2887 | 316.8203 | 2887 | 316.8203 | 3204 | -264 | -264 | -0.17971
3204 | 3203.8204 | 1469 | 2887 | 2887 | 2887 | 316.8204 | 2887 | 316.8204 | 3204 | -264 | -264 | -0.17959
3332 | 3203.9075 | 1470 | 2887 | 2887 | 2887 | 316.9075 | 2887 | 316.9075 | 3204 | -136 | -136 | -0.092454
3452 | 3204.0761 | 1471 | 2887 | 2887 | 2887 | 317.0761 | 2887 | 317.0761 | 3204 | 112 | 112 | 0.076087
3416 | 3204.22 | 1472 | 2887 | 2887 | 2887 | 317.22 | 2887 | 317.22 | 3204 | 324 | 324 | 0.21996
2916 | 3204.0244 | 1473 | 2887 | 2887 | 2887 | 317.0244 | 2887 | 317.0244 | 3204 | 36 | 36 | 0.024423
2956 | 3203.8563 | 1474 | 2887 | 2887 | 2887 | 316.8563 | 2887 | 316.8563 | 3204 | -212 | -212 | -0.14373
2880 | 3203.6369 | 1475 | 2887 | 2886 | 2886 | 317.6369 | 2887 | 316.6369 | 3204 | -536 | -536 | -0.36314
3208 | 3203.6398 | 1476 | 2886 | 2886 | 2886 | 317.6398 | 2886 | 317.6398 | 3204 | -532 | -532 | -0.36019
3372 | 3203.7537 | 1477 | 2886 | 2886 | 2886 | 317.7537 | 2886 | 317.7537 | 3204 | -364 | -364 | -0.24628
3172 | 3203.7323 | 1478 | 2886 | 2886 | 2886 | 317.7323 | 2886 | 317.7323 | 3204 | -396 | -396 | -0.26775
3440 | 3203.8919 | 1479 | 2886 | 2886 | 2886 | 317.8919 | 2886 | 317.8919 | 3204 | -160 | -160 | -0.10811
2844 | 3203.6489 | 1480 | 2886 | 2885 | 2885 | 318.6489 | 2886 | 317.6489 | 3204 | -520 | -520 | -0.35111
3196 | 3203.6437 | 1481 | 2885 | 2885 | 2885 | 318.6437 | 2885 | 318.6437 | 3204 | -528 | -528 | -0.35628
3448 | 3203.8085 | 1482 | 2885 | 2885 | 2885 | 318.8085 | 2885 | 318.8085 | 3204 | -284 | -284 | -0.1915
3524 | 3204.0243 | 1483 | 2885 | 2885 | 2885 | 319.0243 | 2885 | 319.0243 | 3204 | 36 | 36 | 0.024259
3388 | 3204.1481 | 1484 | 2885 | 2885 | 2885 | 319.1481 | 2885 | 319.1481 | 3204 | 220 | 220 | 0.14815
3348 | 3204.245 | 1485 | 2885 | 2885 | 2885 | 319.245 | 2885 | 319.245 | 3204 | 364 | 364 | 0.24495
3020 | 3204.121 | 1486 | 2885 | 2885 | 2885 | 319.121 | 2885 | 319.121 | 3204 | 180 | 180 | 0.12105
3216 | 3204.129 | 1487 | 2885 | 2885 | 2885 | 319.129 | 2885 | 319.129 | 3204 | 192 | 192 | 0.12903
3276 | 3204.1773 | 1488 | 2885 | 2885 | 2885 | 319.1773 | 2885 | 319.1773 | 3204 | 264 | 264 | 0.1773
2828 | 3203.9248 | 1489 | 2885 | 2884 | 2884 | 319.9248 | 2885 | 318.9248 | 3204 | -112 | -112 | -0.075168
Note on M6: Len: Excel's MOD function doesn't work "right" for negative numbers, or at least not the way the C % operator does. So instead of MOD(n,d), we use n-d*quotient(n,d), which does work right.

## example graph
count | sec | volts | milliamps
1 | 0.004 | 4.26 | 1.192
2 | 0.008 | 4.26 | 1.214
3 | 0.012 | 4.26 | 1.196
4 | 0.016 | 4.26 | 1.246
5 | 0.02 | 4.26 | 1.242
6 | 0.024 | 4.26 | 1.154
7 | 0.028 | 4.264 | 1.148
8 | 0.032 | 4.264 | 1.14
9 | 0.036 | 4.26 | 1.146
10 | 0.04 | 4.264 | 1.13
11 | 0.044 | 4.26 | 1.101
12 | 0.048 | 4.12 | 7.641
13 | 0.052 | 4.264 | 1.081
14 | 0.056 | 4.264 | 1.113
15 | 0.06 | 4.264 | 1.105
16 | 0.064 | 4.264 | 1.094
17 | 0.068 | 4.264 | 1.14
18 | 0.072 | 4.264 | 1.101
19 | 0.076 | 4.156 | 1.192
20 | 0.08 | 4.26 | 1.09
21 | 0.084 | 4.264 | 1.086
22 | 0.088 | 4.264 | 1.153
23 | 0.092 | 4.264 | 1.123
24 | 0.096 | 4.26 | 1.102
25 | 0.1 | 4.264 | 1.138
26 | 0.104 | 4.256 | 5.146
27 | 0.108 | 4.264 | 1.109
28 | 0.112 | 4.264 | 1.088
29 | 0.116 | 4.264 | 1.13
30 | 0.12 | 4.264 | 1.14
31 | 0.124 | 4.268 | 1.13
32 | 0.128 | 4.264 | 1.121
33 | 0.132 | 4.26 | 1.095
34 | 0.136 | 4.264 | 1.086
35 | 0.14 | 4.264 | 1.109
36 | 0.144 | 4.264 | 1.092
37 | 0.148 | 4.264 | 1.113
38 | 0.152 | 4.264 | 1.161
39 | 0.156 | 4.264 | 1.171
40 | 0.16 | 4.264 | 1.097
41 | 0.164 | 4.264 | 1.087
42 | 0.168 | 4.268 | 1.104
43 | 0.172 | 4.26 | 1.162
44 | 0.176 | 4.264 | 1.131
45 | 0.18 | 4.26 | 1.109
46 | 0.184 | 4.264 | 1.118
47 | 0.188 | 4.26 | 1.151
48 | 0.192 | 4.264 | 1.084
49 | 0.196 | 4.264 | 1.145
50 | 0.2 | 4.264 | 1.132
51 | 0.204 | 4.264 | 1.11
52 | 0.208 | 4.264 | 1.128
53 | 0.212 | 4.264 | 1.105
54 | 0.216 | 4.26 | 1.1
55 | 0.22 | 4.264 | 1.101
56 | 0.224 | 4.264 | 1.084
57 | 0.228 | 4.264 | 1.125
58 | 0.232 | 4.26 | 1.145
59 | 0.236 | 4.264 | 1.099
60 | 0.24 | 4.22 | 18.444
61 | 0.244 | 4.264 | 1.094
62 | 0.248 | 4.264 | 1.085
63 | 0.252 | 4.268 | 1.085
64 | 0.256 | 4.264 | 1.102
65 | 0.26 | 4.268 | 1.134
66 | 0.264 | 4.26 | 1.113
67 | 0.268 | 4.26 | 1.113
68 | 0.272 | 4.264 | 1.132
69 | 0.276 | 4.264 | 1.085
70 | 0.28 | 4.264 | 1.158
71 | 0.284 | 4.264 | 1.088
72 | 0.288 | 4.264 | 1.105
73 | 0.292 | 4.268 | 1.095
74 | 0.296 | 4.264 | 1.084
75 | 0.3 | 4.264 | 1.08
76 | 0.304 | 4.264 | 1.098
77 | 0.308 | 4.264 | 1.084
78 | 0.312 | 4.264 | 1.134
79 | 0.316 | 4.264 | 1.15
80 | 0.32 | 4.264 | 1.107
81 | 0.324 | 4.26 | 1.084
82 | 0.328 | 4.26 | 1.115
83 | 0.332 | 4.264 | 1.116
84 | 0.336 | 4.264 | 1.087
85 | 0.34 | 4.264 | 1.142
86 | 0.344 | 4.264 | 1.1
87 | 0.348 | 4.264 | 1.099
88 | 0.352 | 4.264 | 1.08
89 | 0.356 | 4.264 | 1.099
90 | 0.36 | 4.26 | 1.122
91 | 0.364 | 4.264 | 1.127
92 | 0.368 | 4.264 | 1.143
93 | 0.372 | 4.264 | 1.088
94 | 0.376 | 4.084 | 1.114
95 | 0.38 | 4.264 | 1.085
96 | 0.384 | 4.264 | 1.127
97 | 0.388 | 4.264 | 1.101
98 | 0.392 | 4.264 | 1.091
99 | 0.396 | 4.264 | 1.122
100 | 0.4 | 4.264 | 1.09
101 | 0.404 | 4.26 | 3.512
102 | 0.408 | 4.264 | 1.114
103 | 0.412 | 4.26 | 1.097
104 | 0.416 | 4.264 | 1.15
105 | 0.42 | 4.264 | 1.114
106 | 0.424 | 4.264 | 1.109
107 | 0.428 | 4.264 | 1.111
108 | 0.432 | 4.26 | 1.086
109 | 0.436 | 4.264 | 1.117
110 | 0.44 | 4.264 | 1.083
111 | 0.444 | 4.264 | 1.107
112 | 0.448 | 4.264 | 1.096
113 | 0.452 | 4.264 | 1.131
114 | 0.456 | 4.264 | 1.199
115 | 0.46 | 4.264 | 1.099
116 | 0.464 | 4.264 | 1.088
117 | 0.468 | 4.26 | 1.118
118 | 0.472 | 4.264 | 1.098
119 | 0.476 | 4.264 | 1.105
120 | 0.48 | 4.26 | 1.148
121 | 0.484 | 4.26 | 1.114
122 | 0.488 | 4.26 | 1.109
123 | 0.492 | 4.26 | 1.119
124 | 0.496 | 4.264 | 1.113
125 | 0.5 | 4.264 | 1.089
126 | 0.504 | 4.264 | 1.091
127 | 0.508 | 4.268 | 1.086
128 | 0.512 | 4.264 | 1.127
129 | 0.516 | 4.264 | 1.079
130 | 0.52 | 4.26 | 1.081
131 | 0.524 | 4.268 | 1.123
132 | 0.528 | 4.264 | 1.132
133 | 0.532 | 4.264 | 1.134
134 | 0.536 | 4.264 | 1.094
135 | 0.54 | 4.232 | 6.646
136 | 0.544 | 4.264 | 1.085
137 | 0.548 | 4.264 | 1.083
138 | 0.552 | 4.264 | 1.125
139 | 0.556 | 4.264 | 1.101
140 | 0.56 | 4.264 | 1.107
141 | 0.564 | 4.264 | 1.091
142 | 0.568 | 4.264 | 1.1
143 | 0.572 | 4.264 | 1.091
144 | 0.576 | 4.264 | 1.094
145 | 0.58 | 4.264 | 1.097
146 | 0.584 | 4.264 | 1.146
147 | 0.588 | 4.264 | 1.084
148 | 0.592 | 4.264 | 1.146
149 | 0.596 | 4.264 | 1.084
150 | 0.6 | 4.264 | 1.086
151 | 0.604 | 4.264 | 1.128
152 | 0.608 | 4.26 | 1.08
153 | 0.612 | 4.264 | 1.164
154 | 0.616 | 4.264 | 1.136
155 | 0.62 | 4.268 | 1.113
156 | 0.624 | 4.264 | 1.092
157 | 0.628 | 4.264 | 1.121
158 | 0.632 | 4.264 | 1.167
159 | 0.636 | 4.26 | 1.105
160 | 0.64 | 4.264 | 1.148
161 | 0.644 | 4.264 | 1.171
162 | 0.648 | 4.264 | 1.184
163 | 0.652 | 4.264 | 1.241
164 | 0.656 | 4.264 | 1.202
165 | 0.66 | 4.264 | 1.125
166 | 0.664 | 4.264 | 1.173
167 | 0.668 | 4.264 | 1.199
168 | 0.672 | 4.26 | 1.213
169 | 0.676 | 4.264 | 1.269
170 | 0.68 | 4.26 | 1.228
171 | 0.684 | 4.26 | 1.243
172 | 0.688 | 4.26 | 1.184
173 | 0.692 | 4.264 | 1.247
174 | 0.696 | 4.26 | 1.19
175 | 0.7 | 4.26 | 1.26
176 | 0.704 | 4.264 | 1.264
177 | 0.708 | 4.26 | 1.251
178 | 0.712 | 4.26 | 1.22
179 | 0.716 | 4.264 | 1.306
180 | 0.72 | 4.26 | 1.22
181 | 0.724 | 4.26 | 1.24
182 | 0.728 | 4.264 | 1.221
183 | 0.732 | 4.26 | 1.208
184 | 0.736 | 4.264 | 1.257
185 | 0.74 | 4.264 | 1.21
186 | 0.744 | 4.26 | 1.237
187 | 0.748 | 4.264 | 1.213
188 | 0.752 | 4.26 | 1.252
189 | 0.756 | 4.264 | 1.222
190 | 0.76 | 4.264 | 1.228
191 | 0.764 | 4.26 | 1.175
192 | 0.768 | 4.26 | 1.243
193 | 0.772 | 4.264 | 1.234
194 | 0.776 | 4.264 | 1.205
195 | 0.78 | 4.26 | 1.175
196 | 0.784 | 4.26 | 1.208
197 | 0.788 | 4.264 | 1.198
198 | 0.792 | 4.264 | 1.282
199 | 0.796 | 4.264 | 1.248
200 | 0.8 | 4.264 | 1.288
201 | 0.804 | 4.264 | 1.248
202 | 0.808 | 4.264 | 1.205
203 | 0.812 | 4.26 | 1.211
204 | 0.816 | 4.26 | 1.193
205 | 0.82 | 4.264 | 1.237
206 | 0.824 | 4.264 | 1.227
207 | 0.828 | 4.264 | 1.257
208 | 0.832 | 4.264 | 1.224
209 | 0.836 | 4.26 | 1.237
210 | 0.84 | 4.26 | 1.181
211 | 0.844 | 4.26 | 1.206
212 | 0.848 | 4.264 | 1.238
213 | 0.852 | 4.264 | 1.255
214 | 0.856 | 4.26 | 1.228
215 | 0.86 | 4.264 | 1.284
216 | 0.864 | 4.264 | 1.276
217 | 0.868 | 4.26 | 1.176
218 | 0.872 | 4.26 | 1.197
219 | 0.876 | 4.26 | 1.243
220 | 0.88 | 4.264 | 1.261
221 | 0.884 | 4.264 | 1.269
222 | 0.888 | 4.264 | 1.268
223 | 0.892 | 4.26 | 1.166
224 | 0.896 | 4.264 | 1.202
225 | 0.9 | 4.26 | 1.275
226 | 0.904 | 4.264 | 1.29
227 | 0.908 | 4.264 | 1.23
228 | 0.912 | 4.26 | 1.195
229 | 0.916 | 4.26 | 1.241
230 | 0.92 | 4.264 | 1.224
231 | 0.924 | 4.264 | 1.224
232 | 0.928 | 4.264 | 1.212
233 | 0.932 | 4.264 | 1.22
234 | 0.936 | 4.26 | 1.261
235 | 0.94 | 4.26 | 1.249
236 | 0.944 | 4.26 | 1.234
237 | 0.948 | 4.264 | 1.24
238 | 0.952 | 4.264 | 1.244
239 | 0.956 | 4.264 | 1.241
240 | 0.96 | 4.264 | 1.267
241 | 0.964 | 4.26 | 1.191
242 | 0.968 | 4.264 | 1.224
243 | 0.972 | 4.264 | 1.169
244 | 0.976 | 4.264 | 1.216
245 | 0.98 | 4.26 | 1.262
246 | 0.984 | 4.264 | 1.29
247 | 0.988 | 4.26 | 1.171
248 | 0.992 | 4.26 | 1.29
249 | 0.996 | 4.26 | 1.226
250 | 1 | 4.264 | 1.239
251 | 1.004 | 4.264 | 1.263
252 | 1.008 | 4.26 | 1.19
253 | 1.012 | 4.26 | 1.183
254 | 1.016 | 4.26 | 1.224
255 | 1.02 | 4.264 | 1.249
256 | 1.024 | 4.26 | 1.17
257 | 1.028 | 4.26 | 1.255
258 | 1.032 | 4.264 | 1.202
259 | 1.036 | 4.26 | 1.185
260 | 1.04 | 4.264 | 1.213
261 | 1.044 | 4.26 | 1.261
262 | 1.048 | 4.264 | 1.251
263 | 1.052 | 4.264 | 1.174
264 | 1.056 | 4.264 | 1.257
265 | 1.06 | 4.264 | 1.258
266 | 1.064 | 4.26 | 1.224
267 | 1.068 | 4.264 | 1.235
268 | 1.072 | 4.26 | 1.202
269 | 1.076 | 4.26 | 1.202
270 | 1.08 | 4.26 | 1.208
271 | 1.084 | 4.26 | 1.239
272 | 1.088 | 4.26 | 1.264
273 | 1.092 | 4.264 | 1.27
274 | 1.096 | 4.264 | 1.241
275 | 1.1 | 4.26 | 1.208
276 | 1.104 | 4.26 | 1.187
277 | 1.108 | 4.264 | 1.198
278 | 1.112 | 4.264 | 1.244
279 | 1.116 | 4.264 | 1.197
280 | 1.12 | 4.264 | 1.264
281 | 1.124 | 4.264 | 1.169
282 | 1.128 | 4.264 | 1.193
283 | 1.132 | 4.264 | 1.203
284 | 1.136 | 4.264 | 1.213
285 | 1.14 | 4.264 | 1.169
286 | 1.144 | 4.264 | 1.222
287 | 1.148 | 4.26 | 1.23
288 | 1.152 | 4.26 | 1.228
289 | 1.156 | 4.26 | 1.212
290 | 1.16 | 4.26 | 1.232
291 | 1.164 | 4.264 | 1.252
292 | 1.168 | 4.264 | 1.21
293 | 1.172 | 4.264 | 1.197
294 | 1.176 | 4.264 | 1.206
295 | 1.18 | 4.26 | 1.256
296 | 1.184 | 4.264 | 1.286
297 | 1.188 | 4.26 | 1.223
298 | 1.192 | 4.26 | 1.223
299 | 1.196 | 4.26 | 1.257
300 | 1.2 | 4.26 | 1.24
301 | 1.204 | 4.26 | 1.235
302 | 1.208 | 4.26 | 1.209
303 | 1.212 | 4.264 | 1.274
304 | 1.216 | 4.264 | 1.255
305 | 1.22 | 4.264 | 1.175
306 | 1.224 | 4.264 | 1.262
307 | 1.228 | 4.26 | 1.276
308 | 1.232 | 4.264 | 1.241
309 | 1.236 | 4.264 | 1.217
310 | 1.24 | 4.264 | 1.244
311 | 1.244 | 4.264 | 1.222
312 | 1.248 | 4.264 | 1.259
313 | 1.252 | 4.264 | 1.158
314 | 1.256 | 4.264 | 1.254
315 | 1.26 | 4.264 | 1.245
316 | 1.264 | 4.26 | 1.197
317 | 1.268 | 4.26 | 1.174
318 | 1.272 | 4.264 | 1.251
319 | 1.276 | 4.264 | 1.252
320 | 1.28 | 4.264 | 1.235
321 | 1.284 | 4.26 | 1.188
322 | 1.288 | 4.264 | 1.241
323 | 1.292 | 4.264 | 1.282
324 | 1.296 | 4.264 | 1.233
325 | 1.3 | 4.26 | 1.266
326 | 1.304 | 4.264 | 1.17
327 | 1.308 | 4.264 | 1.271
328 | 1.312 | 4.264 | 1.161
329 | 1.316 | 4.264 | 1.292
330 | 1.32 | 4.26 | 1.269
331 | 1.324 | 4.26 | 1.318
332 | 1.328 | 4.264 | 1.314
333 | 1.332 | 4.26 | 1.281
334 | 1.336 | 4.264 | 1.21
335 | 1.34 | 4.264 | 1.256
336 | 1.344 | 4.26 | 1.246
337 | 1.348 | 4.26 | 1.269
338 | 1.352 | 4.264 | 1.238
339 | 1.356 | 4.264 | 1.195
340 | 1.36 | 4.26 | 1.24
341 | 1.364 | 4.26 | 1.267
342 | 1.368 | 4.26 | 1.216
343 | 1.372 | 4.26 | 1.275
344 | 1.376 | 4.264 | 1.223
345 | 1.38 | 4.26 | 1.253
346 | 1.384 | 4.26 | 1.219
347 | 1.388 | 4.264 | 1.24
348 | 1.392 | 4.264 | 1.237
349 | 1.396 | 4.264 | 1.26
350 | 1.4 | 4.264 | 1.248
351 | 1.404 | 4.26 | 1.199
352 | 1.408 | 4.264 | 1.239
353 | 1.412 | 4.264 | 1.278
354 | 1.416 | 4.264 | 1.261
355 | 1.42 | 4.26 | 1.155
356 | 1.424 | 4.26 | 1.28
357 | 1.428 | 4.264 | 1.174
358 | 1.432 | 4.264 | 1.212
359 | 1.436 | 4.26 | 1.311
360 | 1.44 | 4.26 | 1.237
361 | 1.444 | 4.26 | 1.29
362 | 1.448 | 4.26 | 1.224
363 | 1.452 | 4.264 | 1.251
364 | 1.456 | 4.264 | 1.286
365 | 1.46 | 4.26 | 1.191
366 | 1.464 | 4.264 | 1.227
367 | 1.468 | 4.26 | 1.203
368 | 1.472 | 4.264 | 1.157
369 | 1.476 | 4.264 | 1.23
370 | 1.48 | 4.264 | 1.237
371 | 1.484 | 4.26 | 1.232
372 | 1.488 | 4.264 | 1.213
373 | 1.492 | 4.26 | 1.235
374 | 1.496 | 4.264 | 1.253
375 | 1.5 | 4.26 | 1.218
376 | 1.504 | 4.264 | 1.231
377 | 1.508 | 4.26 | 1.179
378 | 1.512 | 4.264 | 1.246
379 | 1.516 | 4.26 | 1.251
380 | 1.52 | 4.264 | 1.261
381 | 1.524 | 4.264 | 1.288
382 | 1.528 | 4.26 | 1.278
383 | 1.532 | 4.264 | 1.247
384 | 1.536 | 4.264 | 1.21
385 | 1.54 | 4.26 | 1.242
386 | 1.544 | 4.26 | 1.245
387 | 1.548 | 4.264 | 1.242
388 | 1.552 | 4.26 | 1.239
389 | 1.556 | 4.264 | 1.156
390 | 1.56 | 4.26 | 1.246
391 | 1.564 | 4.264 | 1.273
392 | 1.568 | 4.26 | 1.273
393 | 1.572 | 4.264 | 1.192
394 | 1.576 | 4.264 | 1.279
395 | 1.58 | 4.264 | 1.298
396 | 1.584 | 4.26 | 1.265
397 | 1.588 | 4.264 | 1.222
398 | 1.592 | 4.26 | 1.228
399 | 1.596 | 4.26 | 1.269
400 | 1.6 | 4.264 | 1.239
401 | 1.604 | 4.26 | 1.085
402 | 1.608 | 4.26 | 1.107
403 | 1.612 | 4.264 | 1.107
404 | 1.616 | 4.264 | 1.102
405 | 1.62 | 4.264 | 1.181
406 | 1.624 | 4.052 | 4.744
407 | 1.628 | 4.264 | 1.134
408 | 1.632 | 4.26 | 1.081
409 | 1.636 | 4.264 | 1.085
410 | 1.64 | 4.264 | 1.099
411 | 1.644 | 4.264 | 1.12
412 | 1.648 | 4.264 | 1.097
413 | 1.652 | 4.208 | 1.136
414 | 1.656 | 4.264 | 1.081
415 | 1.66 | 4.264 | 1.099
416 | 1.664 | 4.268 | 1.147
417 | 1.668 | 4.264 | 1.119
418 | 1.672 | 4.264 | 1.11
419 | 1.676 | 4.26 | 1.105
420 | 1.68 | 4.252 | 5.065
421 | 1.684 | 4.264 | 1.084
422 | 1.688 | 4.264 | 1.104
423 | 1.692 | 4.264 | 1.123
424 | 1.696 | 4.264 | 1.095
425 | 1.7 | 4.26 | 1.141
426 | 1.704 | 4.26 | 1.092
427 | 1.708 | 4.26 | 1.085
428 | 1.712 | 4.264 | 1.09
429 | 1.716 | 4.26 | 1.095
430 | 1.72 | 4.26 | 1.189
431 | 1.724 | 4.264 | 1.082
432 | 1.728 | 4.264 | 1.121
433 | 1.732 | 4.264 | 1.088
434 | 1.736 | 4.26 | 1.125
435 | 1.74 | 4.264 | 1.082
436 | 1.744 | 4.264 | 1.14
437 | 1.748 | 4.264 | 1.19
438 | 1.752 | 4.264 | 1.172
439 | 1.756 | 4.264 | 1.142
440 | 1.76 | 4.264 | 1.13
441 | 1.764 | 4.264 | 1.077
442 | 1.768 | 4.264 | 1.082
443 | 1.772 | 4.264 | 1.16
444 | 1.776 | 4.264 | 1.105
445 | 1.78 | 4.26 | 1.101
446 | 1.784 | 4.264 | 1.151
447 | 1.788 | 4.26 | 1.119
448 | 1.792 | 4.264 | 1.101
449 | 1.796 | 4.264 | 1.114
450 | 1.8 | 4.264 | 1.111
451 | 1.804 | 4.264 | 1.092
452 | 1.808 | 4.264 | 1.101
453 | 1.812 | 4.264 | 1.134
454 | 1.816 | 4.216 | 17.379
455 | 1.82 | 4.264 | 1.103
456 | 1.824 | 4.264 | 1.094
457 | 1.828 | 4.264 | 1.101
458 | 1.832 | 4.264 | 1.089
459 | 1.836 | 4.264 | 1.173
460 | 1.84 | 4.264 | 1.113
461 | 1.844 | 4.256 | 1.117
462 | 1.848 | 4.264 | 1.14
463 | 1.852 | 4.264 | 1.157
464 | 1.856 | 4.264 | 1.154
465 | 1.86 | 4.264 | 1.085
466 | 1.864 | 4.264 | 1.081
467 | 1.868 | 4.264 | 1.09
468 | 1.872 | 4.264 | 1.105
469 | 1.876 | 4.264 | 1.115
470 | 1.88 | 4.264 | 1.103
471 | 1.884 | 4.264 | 1.177
472 | 1.888 | 4.264 | 1.111
473 | 1.892 | 4.26 | 1.113
474 | 1.896 | 4.264 | 1.138
475 | 1.9 | 4.264 | 1.105
476 | 1.904 | 4.264 | 1.085
477 | 1.908 | 4.264 | 1.134
478 | 1.912 | 4.264 | 1.116
479 | 1.916 | 4.264 | 1.097
480 | 1.92 | 4.264 | 1.121
481 | 1.924 | 4.264 | 1.162
482 | 1.928 | 4.264 | 1.089
483 | 1.932 | 4.264 | 1.09
484 | 1.936 | 4.264 | 1.127
485 | 1.94 | 4.264 | 1.087
486 | 1.944 | 4.264 | 1.169
487 | 1.948 | 4.264 | 1.101
488 | 1.952 | 4.096 | 1.181
489 | 1.956 | 4.264 | 1.092
490 | 1.96 | 4.26 | 1.082
491 | 1.964 | 4.264 | 1.134
492 | 1.968 | 4.26 | 1.1
493 | 1.972 | 4.264 | 1.089
494 | 1.976 | 4.264 | 1.12
495 | 1.98 | 4.26 | 3.89
496 | 1.984 | 4.26 | 1.104
497 | 1.988 | 4.26 | 1.084
498 | 1.992 | 4.26 | 1.098
499 | 1.996 | 4.264 | 1.113
500 | 2 | 4.264 | 1.095
501 | 2.004 | 4.264 | 1.147
502 | 2.008 | 4.26 | 1.088
503 | 2.012 | 4.264 | 1.155
504 | 2.016 | 4.264 | 1.123
505 | 2.02 | 4.264 | 1.133
506 | 2.024 | 4.264 | 1.1
507 | 2.028 | 4.264 | 1.149
508 | 2.032 | 4.264 | 1.136
509 | 2.036 | 4.264 | 1.138
510 | 2.04 | 4.264 | 1.111
511 | 2.044 | 4.264 | 1.103
512 | 2.048 | 4.264 | 1.09
513 | 2.052 | 4.264 | 1.126
514 | 2.056 | 4.264 | 1.159
515 | 2.06 | 4.264 | 1.163
516 | 2.064 | 4.264 | 1.141
517 | 2.068 | 4.264 | 1.107
518 | 2.072 | 4.264 | 1.081
519 | 2.076 | 4.264 | 1.104
520 | 2.08 | 4.264 | 1.089
521 | 2.084 | 4.264 | 1.145
522 | 2.088 | 4.264 | 1.121
523 | 2.092 | 4.264 | 1.092
524 | 2.096 | 4.264 | 1.082
525 | 2.1 | 4.264 | 1.095
526 | 2.104 | 4.264 | 1.092
527 | 2.108 | 4.264 | 1.152
528 | 2.112 | 4.264 | 1.138
529 | 2.116 | 4.224 | 8.423
530 | 2.12 | 4.264 | 1.154
531 | 2.124 | 4.26 | 1.085
532 | 2.128 | 4.264 | 1.092
533 | 2.132 | 4.264 | 1.137
534 | 2.136 | 4.264 | 1.144
535 | 2.14 | 4.264 | 1.128
536 | 2.144 | 4.26 | 1.094
537 | 2.148 | 4.264 | 1.107
538 | 2.152 | 4.26 | 1.078
539 | 2.156 | 4.264 | 1.125
540 | 2.16 | 4.264 | 1.119
541 | 2.164 | 4.26 | 1.148
542 | 2.168 | 4.264 | 1.092
543 | 2.172 | 4.264 | 1.107
544 | 2.176 | 4.264 | 1.108
545 | 2.18 | 4.264 | 1.08
546 | 2.184 | 4.264 | 1.089
547 | 2.188 | 4.264 | 1.127
548 | 2.192 | 4.264 | 1.167
549 | 2.196 | 4.26 | 1.088
550 | 2.2 | 4.264 | 1.147
551 | 2.204 | 4.264 | 1.119
552 | 2.208 | 4.264 | 1.111
553 | 2.212 | 4.264 | 1.128
554 | 2.216 | 4.264 | 1.13
555 | 2.22 | 4.264 | 1.186
556 | 2.224 | 4.26 | 1.173
557 | 2.228 | 4.264 | 1.128
558 | 2.232 | 4.264 | 1.206
559 | 2.236 | 4.26 | 1.197
560 | 2.24 | 4.26 | 1.207
561 | 2.244 | 4.26 | 1.156
562 | 2.248 | 4.26 | 1.193
563 | 2.252 | 4.264 | 1.255
564 | 2.256 | 4.264 | 1.226
565 | 2.26 | 4.26 | 1.184
566 | 2.264 | 4.264 | 1.154
567 | 2.268 | 4.26 | 1.157
568 | 2.272 | 4.26 | 1.263
569 | 2.276 | 4.264 | 1.226
570 | 2.28 | 4.264 | 1.237
571 | 2.284 | 4.26 | 1.208
572 | 2.288 | 4.26 | 1.296
573 | 2.292 | 4.26 | 1.245
574 | 2.296 | 4.264 | 1.286
575 | 2.3 | 4.264 | 1.26
576 | 2.304 | 4.264 | 1.247
577 | 2.308 | 4.264 | 1.195
578 | 2.312 | 4.264 | 1.266
579 | 2.316 | 4.264 | 1.281
580 | 2.32 | 4.264 | 1.243
581 | 2.324 | 4.26 | 1.244
582 | 2.328 | 4.26 | 1.225
583 | 2.332 | 4.264 | 1.261
584 | 2.336 | 4.264 | 1.212
585 | 2.34 | 4.264 | 1.31
586 | 2.344 | 4.26 | 1.239
587 | 2.348 | 4.264 | 1.164
588 | 2.352 | 4.264 | 1.245
589 | 2.356 | 4.264 | 1.243
590 | 2.36 | 4.264 | 1.229
591 | 2.364 | 4.26 | 1.285
592 | 2.368 | 4.264 | 1.247
593 | 2.372 | 4.26 | 1.265
594 | 2.376 | 4.264 | 1.249
595 | 2.38 | 4.26 | 1.222
596 | 2.384 | 4.264 | 1.306
597 | 2.388 | 4.26 | 1.219
598 | 2.392 | 4.264 | 1.201
599 | 2.396 | 4.264 | 1.302
600 | 2.4 | 4.264 | 1.257
601 | 2.404 | 4.26 | 1.226
602 | 2.408 | 4.26 | 1.171
603 | 2.412 | 4.264 | 1.221
604 | 2.416 | 4.264 | 1.174
605 | 2.42 | 4.264 | 1.209
606 | 2.424 | 4.26 | 1.208
607 | 2.428 | 4.264 | 1.237
608 | 2.432 | 4.26 | 1.278
609 | 2.436 | 4.26 | 1.18
610 | 2.44 | 4.26 | 1.205
611 | 2.444 | 4.264 | 1.199
612 | 2.448 | 4.264 | 1.197
613 | 2.452 | 4.26 | 1.23
614 | 2.456 | 4.26 | 1.278
615 | 2.46 | 4.264 | 1.212
616 | 2.464 | 4.26 | 1.241
617 | 2.468 | 4.264 | 1.166
618 | 2.472 | 4.264 | 1.225
619 | 2.476 | 4.264 | 1.204
620 | 2.48 | 4.26 | 1.283
621 | 2.484 | 4.264 | 1.267
622 | 2.488 | 4.26 | 1.269
623 | 2.492 | 4.26 | 1.309
624 | 2.496 | 4.264 | 1.24
625 | 2.5 | 4.26 | 1.209
626 | 2.504 | 4.26 | 1.303
627 | 2.508 | 4.26 | 1.184
628 | 2.512 | 4.26 | 1.211
629 | 2.516 | 4.264 | 1.302
630 | 2.52 | 4.264 | 1.216
631 | 2.524 | 4.264 | 1.225
632 | 2.528 | 4.264 | 1.277
633 | 2.532 | 4.264 | 1.231
634 | 2.536 | 4.264 | 1.245
635 | 2.54 | 4.264 | 1.265
636 | 2.544 | 4.26 | 1.234
637 | 2.548 | 4.26 | 1.23
638 | 2.552 | 4.26 | 1.208
639 | 2.556 | 4.26 | 1.221
640 | 2.56 | 4.26 | 1.251
641 | 2.564 | 4.264 | 1.247
642 | 2.568 | 4.26 | 1.221
643 | 2.572 | 4.26 | 1.211
644 | 2.576 | 4.26 | 1.153
645 | 2.58 | 4.26 | 1.302
646 | 2.584 | 4.264 | 1.259
647 | 2.588 | 4.264 | 1.222
648 | 2.592 | 4.264 | 1.234
649 | 2.596 | 4.26 | 1.232
650 | 2.6 | 4.264 | 1.245
651 | 2.604 | 4.264 | 1.185
652 | 2.608 | 4.26 | 1.237
653 | 2.612 | 4.264 | 1.214
654 | 2.616 | 4.26 | 1.259
655 | 2.62 | 4.26 | 1.228
656 | 2.624 | 4.264 | 1.229
657 | 2.628 | 4.26 | 1.232
658 | 2.632 | 4.26 | 1.251
659 | 2.636 | 4.264 | 1.222
660 | 2.64 | 4.26 | 1.262
661 | 2.644 | 4.264 | 1.185
662 | 2.648 | 4.264 | 1.266
663 | 2.652 | 4.26 | 1.267
664 | 2.656 | 4.264 | 1.239
665 | 2.66 | 4.264 | 1.193
666 | 2.664 | 4.26 | 1.201
667 | 2.668 | 4.264 | 1.231
668 | 2.672 | 4.264 | 1.193
669 | 2.676 | 4.264 | 1.22
670 | 2.68 | 4.264 | 1.284
671 | 2.684 | 4.264 | 1.251
672 | 2.688 | 4.26 | 1.251
673 | 2.692 | 4.264 | 1.288
674 | 2.696 | 4.264 | 1.276
675 | 2.7 | 4.264 | 1.168
676 | 2.704 | 4.264 | 1.23
677 | 2.708 | 4.264 | 1.191
678 | 2.712 | 4.264 | 1.223
679 | 2.716 | 4.264 | 1.266
680 | 2.72 | 4.264 | 1.216
681 | 2.724 | 4.26 | 1.271
682 | 2.728 | 4.26 | 1.18
683 | 2.732 | 4.26 | 1.16
684 | 2.736 | 4.26 | 1.154
685 | 2.74 | 4.264 | 1.228
686 | 2.744 | 4.26 | 1.202
687 | 2.748 | 4.264 | 1.232
688 | 2.752 | 4.264 | 1.212
689 | 2.756 | 4.26 | 1.166
690 | 2.76 | 4.26 | 1.208
691 | 2.764 | 4.264 | 1.191
692 | 2.768 | 4.264 | 1.202
693 | 2.772 | 4.264 | 1.218
694 | 2.776 | 4.26 | 1.214
695 | 2.78 | 4.264 | 1.281
696 | 2.784 | 4.264 | 1.223
697 | 2.788 | 4.264 | 1.284
698 | 2.792 | 4.264 | 1.225
699 | 2.796 | 4.264 | 1.22
700 | 2.8 | 4.26 | 1.201
701 | 2.804 | 4.264 | 1.223
702 | 2.808 | 4.264 | 1.221
703 | 2.812 | 4.264 | 1.251
704 | 2.816 | 4.264 | 1.266
705 | 2.82 | 4.264 | 1.238
706 | 2.824 | 4.264 | 1.278
707 | 2.828 | 4.264 | 1.251
708 | 2.832 | 4.264 | 1.213
709 | 2.836 | 4.264 | 1.197
710 | 2.84 | 4.264 | 1.227
711 | 2.844 | 4.264 | 1.244
712 | 2.848 | 4.26 | 1.264
713 | 2.852 | 4.264 | 1.253
714 | 2.856 | 4.26 | 1.235
715 | 2.86 | 4.26 | 1.257
716 | 2.864 | 4.264 | 1.204
717 | 2.868 | 4.26 | 1.213
718 | 2.872 | 4.26 | 1.258
719 | 2.876 | 4.264 | 1.242
720 | 2.88 | 4.264 | 1.224
721 | 2.884 | 4.264 | 1.26
722 | 2.888 | 4.264 | 1.319
723 | 2.892 | 4.26 | 1.199
724 | 2.896 | 4.264 | 1.206
725 | 2.9 | 4.26 | 1.265
726 | 2.904 | 4.264 | 1.311
727 | 2.908 | 4.26 | 1.21
728 | 2.912 | 4.264 | 1.216
729 | 2.916 | 4.264 | 1.284
730 | 2.92 | 4.26 | 1.264
731 | 2.924 | 4.264 | 1.213
732 | 2.928 | 4.264 | 1.202
733 | 2.932 | 4.264 | 1.158
734 | 2.936 | 4.26 | 1.238
735 | 2.94 | 4.264 | 1.243
736 | 2.944 | 4.264 | 1.25
737 | 2.948 | 4.264 | 1.327
738 | 2.952 | 4.264 | 1.274
739 | 2.956 | 4.26 | 1.21
740 | 2.96 | 4.26 | 1.177
741 | 2.964 | 4.26 | 1.242
742 | 2.968 | 4.264 | 1.249
743 | 2.972 | 4.264 | 1.22
744 | 2.976 | 4.26 | 1.28
745 | 2.98 | 4.264 | 1.264
746 | 2.984 | 4.264 | 1.235
747 | 2.988 | 4.264 | 1.215
748 | 2.992 | 4.264 | 1.276
749 | 2.996 | 4.264 | 1.257
750 | 3 | 4.26 | 1.231
751 | 3.004 | 4.264 | 1.209
752 | 3.008 | 4.26 | 1.228
753 | 3.012 | 4.264 | 1.277
754 | 3.016 | 4.264 | 1.206
755 | 3.02 | 4.264 | 1.208
756 | 3.024 | 4.264 | 1.239
757 | 3.028 | 4.264 | 1.29
758 | 3.032 | 4.264 | 1.237
759 | 3.036 | 4.264 | 1.3
760 | 3.04 | 4.26 | 1.149
761 | 3.044 | 4.26 | 1.185
762 | 3.048 | 4.26 | 1.205
763 | 3.052 | 4.264 | 1.274
764 | 3.056 | 4.26 | 1.206
765 | 3.06 | 4.26 | 1.173
766 | 3.064 | 4.26 | 1.217
767 | 3.068 | 4.26 | 1.179
768 | 3.072 | 4.264 | 1.222
769 | 3.076 | 4.264 | 1.261
770 | 3.08 | 4.264 | 1.267
771 | 3.084 | 4.26 | 1.243
772 | 3.088 | 4.264 | 1.328
773 | 3.092 | 4.264 | 1.308
774 | 3.096 | 4.26 | 1.203
775 | 3.1 | 4.26 | 1.216
776 | 3.104 | 4.264 | 1.212
777 | 3.108 | 4.264 | 1.28
778 | 3.112 | 4.26 | 1.285
779 | 3.116 | 4.264 | 1.254
780 | 3.12 | 4.264 | 1.202
781 | 3.124 | 4.264 | 1.268
782 | 3.128 | 4.26 | 1.233
783 | 3.132 | 4.264 | 1.243
784 | 3.136 | 4.264 | 1.203
785 | 3.14 | 4.26 | 1.261
786 | 3.144 | 4.26 | 1.28
787 | 3.148 | 4.264 | 1.316
788 | 3.152 | 4.264 | 1.282
789 | 3.156 | 4.26 | 1.161
790 | 3.16 | 4.264 | 1.21
791 | 3.164 | 4.264 | 1.248
792 | 3.168 | 4.26 | 1.222
793 | 3.172 | 4.26 | 1.218
794 | 3.176 | 4.264 | 1.244
795 | 3.18 | 4.26 | 1.088
796 | 3.184 | 4.264 | 1.088
797 | 3.188 | 4.26 | 1.15
798 | 3.192 | 4.264 | 1.115
799 | 3.196 | 4.264 | 1.229
800 | 3.2 | 4.004 | 1.121
801 | 3.204 | 4.26 | 1.12
802 | 3.208 | 4.264 | 1.12
803 | 3.212 | 4.264 | 1.081
804 | 3.216 | 4.264 | 1.142
805 | 3.22 | 4.264 | 1.145
806 | 3.224 | 4.264 | 1.169
807 | 3.228 | 4.268 | 1.145
808 | 3.232 | 4.264 | 1.115
809 | 3.236 | 4.264 | 1.112
810 | 3.24 | 4.264 | 1.107
811 | 3.244 | 4.264 | 1.124
812 | 3.248 | 4.26 | 1.142
813 | 3.252 | 4.264 | 1.164
814 | 3.256 | 4.224 | 10.329
815 | 3.26 | 4.268 | 1.088
816 | 3.264 | 4.264 | 1.139
817 | 3.268 | 4.264 | 1.152
818 | 3.272 | 4.264 | 1.083
819 | 3.276 | 4.264 | 1.088
820 | 3.28 | 4.264 | 1.121
821 | 3.284 | 4.264 | 1.142
822 | 3.288 | 4.264 | 1.142
823 | 3.292 | 4.264 | 1.095
824 | 3.296 | 4.264 | 1.113
825 | 3.3 | 4.264 | 1.164
826 | 3.304 | 4.264 | 1.148
827 | 3.308 | 4.268 | 1.086
828 | 3.312 | 4.26 | 1.082
829 | 3.316 | 4.264 | 1.139
830 | 3.32 | 4.268 | 1.111
831 | 3.324 | 4.264 | 1.121
832 | 3.328 | 4.264 | 1.156
833 | 3.332 | 4.264 | 1.107
834 | 3.336 | 4.264 | 1.181
835 | 3.34 | 4.26 | 1.088
836 | 3.344 | 4.264 | 1.112
837 | 3.348 | 4.264 | 1.102
838 | 3.352 | 4.26 | 1.094
839 | 3.356 | 4.264 | 1.216
840 | 3.36 | 4.264 | 1.095
841 | 3.364 | 4.264 | 1.095
842 | 3.368 | 4.264 | 1.082
843 | 3.372 | 4.264 | 1.105
844 | 3.376 | 4.264 | 1.105
845 | 3.38 | 4.264 | 1.086
846 | 3.384 | 4.26 | 1.095
847 | 3.388 | 4.264 | 1.154
848 | 3.392 | 4.164 | 6.587
849 | 3.396 | 4.26 | 1.104
850 | 3.4 | 4.264 | 1.103
851 | 3.404 | 4.264 | 1.086
852 | 3.408 | 4.264 | 1.142
853 | 3.412 | 4.264 | 1.179
854 | 3.416 | 4.264 | 1.084
855 | 3.42 | 4.26 | 1.726
856 | 3.424 | 4.264 | 1.088
857 | 3.428 | 4.264 | 1.097
858 | 3.432 | 4.264 | 1.115
859 | 3.436 | 4.264 | 1.118
860 | 3.44 | 4.264 | 1.108
861 | 3.444 | 4.264 | 1.179
862 | 3.448 | 4.26 | 1.105
863 | 3.452 | 4.264 | 1.08
864 | 3.456 | 4.264 | 1.127
865 | 3.46 | 4.264 | 1.122
866 | 3.464 | 4.264 | 1.13
867 | 3.468 | 4.268 | 1.107
868 | 3.472 | 4.264 | 1.142
869 | 3.476 | 4.264 | 1.085
870 | 3.48 | 4.264 | 1.08
871 | 3.484 | 4.268 | 1.117
872 | 3.488 | 4.264 | 1.154
873 | 3.492 | 4.264 | 1.1
874 | 3.496 | 4.264 | 1.132
875 | 3.5 | 4.264 | 1.183
876 | 3.504 | 4.26 | 1.089
877 | 3.508 | 4.264 | 1.095
878 | 3.512 | 4.264 | 1.086
879 | 3.516 | 4.264 | 1.109
880 | 3.52 | 4.264 | 1.121
881 | 3.524 | 4.264 | 1.112
882 | 3.528 | 4.22 | 1.132
883 | 3.532 | 4.264 | 1.08
884 | 3.536 | 4.264 | 1.081
885 | 3.54 | 4.264 | 1.087
886 | 3.544 | 4.264 | 1.086
887 | 3.548 | 4.264 | 1.149
888 | 3.552 | 4.268 | 1.119
889 | 3.556 | 4.252 | 5.02
890 | 3.56 | 4.264 | 1.084
891 | 3.564 | 4.264 | 1.086
892 | 3.568 | 4.264 | 1.084
893 | 3.572 | 4.26 | 1.147
894 | 3.576 | 4.26 | 1.09
895 | 3.58 | 4.264 | 1.124
896 | 3.584 | 4.264 | 1.094
897 | 3.588 | 4.268 | 1.079
898 | 3.592 | 4.264 | 1.083
899 | 3.596 | 4.26 | 1.178
900 | 3.6 | 4.26 | 1.12
901 | 3.604 | 4.26 | 1.123
902 | 3.608 | 4.26 | 1.097
903 | 3.612 | 4.264 | 1.095
904 | 3.616 | 4.264 | 1.101
905 | 3.62 | 4.268 | 1.086
906 | 3.624 | 4.264 | 1.1
907 | 3.628 | 4.264 | 1.138
908 | 3.632 | 4.26 | 1.113
909 | 3.636 | 4.264 | 1.174
910 | 3.64 | 4.264 | 1.114
911 | 3.644 | 4.264 | 1.082
912 | 3.648 | 4.264 | 1.083
913 | 3.652 | 4.264 | 1.102
914 | 3.656 | 4.264 | 1.115
915 | 3.66 | 4.264 | 1.107
916 | 3.664 | 4.264 | 1.09
917 | 3.668 | 4.264 | 1.079
918 | 3.672 | 4.264 | 1.115
919 | 3.676 | 4.264 | 1.088
920 | 3.68 | 4.264 | 1.09
921 | 3.684 | 4.26 | 1.109
922 | 3.688 | 4.264 | 1.138
923 | 3.692 | 4.22 | 17.459
924 | 3.696 | 4.264 | 1.119
925 | 3.7 | 4.264 | 1.094
926 | 3.704 | 4.264 | 1.106
927 | 3.708 | 4.26 | 1.099
928 | 3.712 | 4.264 | 1.204
929 | 3.716 | 4.264 | 1.119
930 | 3.72 | 4.26 | 1.132
931 | 3.724 | 4.264 | 1.148
932 | 3.728 | 4.264 | 1.108
933 | 3.732 | 4.264 | 1.088
934 | 3.736 | 4.264 | 1.126
935 | 3.74 | 4.26 | 1.134
936 | 3.744 | 4.26 | 1.148
937 | 3.748 | 4.264 | 1.082
938 | 3.752 | 4.26 | 1.083
939 | 3.756 | 4.264 | 1.092
940 | 3.76 | 4.26 | 1.095
941 | 3.764 | 4.264 | 1.119
942 | 3.768 | 4.264 | 1.184
943 | 3.772 | 4.264 | 1.13
944 | 3.776 | 4.264 | 1.179
945 | 3.78 | 4.264 | 1.152
946 | 3.784 | 4.264 | 1.154
947 | 3.788 | 4.264 | 1.196
948 | 3.792 | 4.264 | 1.181
949 | 3.796 | 4.268 | 1.209
950 | 3.8 | 4.264 | 1.16
951 | 3.804 | 4.26 | 1.205
952 | 3.808 | 4.264 | 1.192
953 | 3.812 | 4.26 | 1.111
954 | 3.816 | 4.264 | 1.204
955 | 3.82 | 4.264 | 1.211
956 | 3.824 | 4.264 | 1.169
957 | 3.828 | 4.264 | 1.197
958 | 3.832 | 4.264 | 1.259
959 | 3.836 | 4.26 | 1.274
960 | 3.84 | 4.26 | 1.224
961 | 3.844 | 4.26 | 1.269
962 | 3.848 | 4.264 | 1.218
963 | 3.852 | 4.264 | 1.267
964 | 3.856 | 4.26 | 1.216
965 | 3.86 | 4.264 | 1.284
966 | 3.864 | 4.264 | 1.295
967 | 3.868 | 4.264 | 1.254
968 | 3.872 | 4.264 | 1.244
969 | 3.876 | 4.26 | 1.247
970 | 3.88 | 4.26 | 1.189
971 | 3.884 | 4.264 | 1.275
972 | 3.888 | 4.264 | 1.263
973 | 3.892 | 4.26 | 1.206
974 | 3.896 | 4.264 | 1.284
975 | 3.9 | 4.264 | 1.205
976 | 3.904 | 4.26 | 1.224
977 | 3.908 | 4.264 | 1.253
978 | 3.912 | 4.264 | 1.204
979 | 3.916 | 4.264 | 1.178
980 | 3.92 | 4.264 | 1.26
981 | 3.924 | 4.26 | 1.199
982 | 3.928 | 4.264 | 1.247
983 | 3.932 | 4.264 | 1.278
984 | 3.936 | 4.26 | 1.187
985 | 3.94 | 4.26 | 1.225
986 | 3.944 | 4.26 | 1.237
987 | 3.948 | 4.26 | 1.235
988 | 3.952 | 4.26 | 1.183
989 | 3.956 | 4.264 | 1.31
990 | 3.96 | 4.264 | 1.28
991 | 3.964 | 4.264 | 1.27
992 | 3.968 | 4.264 | 1.185
993 | 3.972 | 4.264 | 1.178
994 | 3.976 | 4.26 | 1.175
995 | 3.98 | 4.264 | 1.23
996 | 3.984 | 4.264 | 1.23
997 | 3.988 | 4.26 | 1.257
998 | 3.992 | 4.26 | 1.201
999 | 3.996 | 4.26 | 1.247
1000 | 4 | 4.26 | 1.224
1001 | 4.004 | 4.264 | 1.251
1002 | 4.008 | 4.26 | 1.212
1003 | 4.012 | 4.264 | 1.203
1004 | 4.016 | 4.264 | 1.235
1005 | 4.02 | 4.26 | 1.247
1006 | 4.024 | 4.264 | 1.263
1007 | 4.028 | 4.26 | 1.161
1008 | 4.032 | 4.264 | 1.266
1009 | 4.036 | 4.264 | 1.23
1010 | 4.04 | 4.26 | 1.206
1011 | 4.044 | 4.264 | 1.255
1012 | 4.048 | 4.264 | 1.254
1013 | 4.052 | 4.26 | 1.255
1014 | 4.056 | 4.26 | 1.185
1015 | 4.06 | 4.264 | 1.261
1016 | 4.064 | 4.26 | 1.193
1017 | 4.068 | 4.264 | 1.261
1018 | 4.072 | 4.26 | 1.251
1019 | 4.076 | 4.264 | 1.237
1020 | 4.08 | 4.26 | 1.166
1021 | 4.084 | 4.264 | 1.253
1022 | 4.088 | 4.264 | 1.224
1023 | 4.092 | 4.26 | 1.195
1024 | 4.096 | 4.264 | 1.259
1025 | 4.1 | 4.26 | 1.248
1026 | 4.104 | 4.264 | 1.284
1027 | 4.108 | 4.26 | 1.171
1028 | 4.112 | 4.264 | 1.255
1029 | 4.116 | 4.26 | 1.269
1030 | 4.12 | 4.26 | 1.207
1031 | 4.124 | 4.264 | 1.23
1032 | 4.128 | 4.264 | 1.195
1033 | 4.132 | 4.264 | 1.182
1034 | 4.136 | 4.264 | 1.23
1035 | 4.14 | 4.264 | 1.274
1036 | 4.144 | 4.264 | 1.224
1037 | 4.148 | 4.26 | 1.216
1038 | 4.152 | 4.264 | 1.224
1039 | 4.156 | 4.264 | 1.244
1040 | 4.16 | 4.264 | 1.219
1041 | 4.164 | 4.26 | 1.193
1042 | 4.168 | 4.264 | 1.193
1043 | 4.172 | 4.264 | 1.25
1044 | 4.176 | 4.264 | 1.304
1045 | 4.18 | 4.264 | 1.198
1046 | 4.184 | 4.264 | 1.164
1047 | 4.188 | 4.26 | 1.169
1048 | 4.192 | 4.264 | 1.247
1049 | 4.196 | 4.264 | 1.277
1050 | 4.2 | 4.264 | 1.184
1051 | 4.204 | 4.264 | 1.23
1052 | 4.208 | 4.264 | 1.218
1053 | 4.212 | 4.26 | 1.215
1054 | 4.216 | 4.26 | 1.269
1055 | 4.22 | 4.26 | 1.217
1056 | 4.224 | 4.26 | 1.263
1057 | 4.228 | 4.26 | 1.227
1058 | 4.232 | 4.26 | 1.174
1059 | 4.236 | 4.26 | 1.315
1060 | 4.24 | 4.264 | 1.232
1061 | 4.244 | 4.264 | 1.241
1062 | 4.248 | 4.264 | 1.162
1063 | 4.252 | 4.26 | 1.271
1064 | 4.256 | 4.26 | 1.208
1065 | 4.26 | 4.264 | 1.279
1066 | 4.264 | 4.264 | 1.263
1067 | 4.268 | 4.26 | 1.289
1068 | 4.272 | 4.264 | 1.187
1069 | 4.276 | 4.264 | 1.296
1070 | 4.28 | 4.264 | 1.287
1071 | 4.284 | 4.264 | 1.222
1072 | 4.288 | 4.264 | 1.189
1073 | 4.292 | 4.26 | 1.239
1074 | 4.296 | 4.264 | 1.247
1075 | 4.3 | 4.26 | 1.26
1076 | 4.304 | 4.26 | 1.233
1077 | 4.308 | 4.264 | 1.311
1078 | 4.312 | 4.268 | 1.243
1079 | 4.316 | 4.264 | 1.257
1080 | 4.32 | 4.26 | 1.175
1081 | 4.324 | 4.26 | 1.265
1082 | 4.328 | 4.264 | 1.212
1083 | 4.332 | 4.26 | 1.224
1084 | 4.336 | 4.26 | 1.221
1085 | 4.34 | 4.264 | 1.214
1086 | 4.344 | 4.264 | 1.282
1087 | 4.348 | 4.264 | 1.211
1088 | 4.352 | 4.264 | 1.27
1089 | 4.356 | 4.264 | 1.221
1090 | 4.36 | 4.264 | 1.208
1091 | 4.364 | 4.26 | 1.174
1092 | 4.368 | 4.26 | 1.233
1093 | 4.372 | 4.26 | 1.222
1094 | 4.376 | 4.264 | 1.237
1095 | 4.38 | 4.264 | 1.177
1096 | 4.384 | 4.264 | 1.259
1097 | 4.388 | 4.264 | 1.257
1098 | 4.392 | 4.264 | 1.261
1099 | 4.396 | 4.264 | 1.241
1100 | 4.4 | 4.26 | 1.24
1101 | 4.404 | 4.264 | 1.174
1102 | 4.408 | 4.264 | 1.212
1103 | 4.412 | 4.26 | 1.255
1104 | 4.416 | 4.264 | 1.26
1105 | 4.42 | 4.264 | 1.251
1106 | 4.424 | 4.26 | 1.278
1107 | 4.428 | 4.264 | 1.232
1108 | 4.432 | 4.264 | 1.269
1109 | 4.436 | 4.264 | 1.23
1110 | 4.44 | 4.264 | 1.233
1111 | 4.444 | 4.26 | 1.253
1112 | 4.448 | 4.264 | 1.251
1113 | 4.452 | 4.264 | 1.305
1114 | 4.456 | 4.264 | 1.216
1115 | 4.46 | 4.264 | 1.185
1116 | 4.464 | 4.264 | 1.278
1117 | 4.468 | 4.264 | 1.223
1118 | 4.472 | 4.264 | 1.199
1119 | 4.476 | 4.26 | 1.197
1120 | 4.48 | 4.264 | 1.223
1121 | 4.484 | 4.26 | 1.23
1122 | 4.488 | 4.26 | 1.233
1123 | 4.492 | 4.264 | 1.294
1124 | 4.496 | 4.264 | 1.228
1125 | 4.5 | 4.264 | 1.252
1126 | 4.504 | 4.268 | 1.22
1127 | 4.508 | 4.26 | 1.224
1128 | 4.512 | 4.26 | 1.259
1129 | 4.516 | 4.264 | 1.242
1130 | 4.52 | 4.26 | 1.252
1131 | 4.524 | 4.26 | 1.233
1132 | 4.528 | 4.26 | 1.25
1133 | 4.532 | 4.26 | 1.23
1134 | 4.536 | 4.26 | 1.221
1135 | 4.54 | 4.264 | 1.25
1136 | 4.544 | 4.26 | 1.195
1137 | 4.548 | 4.264 | 1.197
1138 | 4.552 | 4.26 | 1.258
1139 | 4.556 | 4.264 | 1.276
1140 | 4.56 | 4.264 | 1.198
1141 | 4.564 | 4.26 | 1.237
1142 | 4.568 | 4.264 | 1.216
1143 | 4.572 | 4.26 | 1.175
1144 | 4.576 | 4.264 | 1.224
1145 | 4.58 | 4.264 | 1.233
1146 | 4.584 | 4.26 | 1.22
1147 | 4.588 | 4.26 | 1.248
1148 | 4.592 | 4.264 | 1.217
1149 | 4.596 | 4.264 | 1.234
1150 | 4.6 | 4.26 | 1.293
1151 | 4.604 | 4.26 | 1.219
1152 | 4.608 | 4.264 | 1.271
1153 | 4.612 | 4.264 | 1.244
1154 | 4.616 | 4.26 | 1.23
1155 | 4.62 | 4.26 | 1.187
1156 | 4.624 | 4.26 | 1.262
1157 | 4.628 | 4.26 | 1.204
1158 | 4.632 | 4.264 | 1.193
1159 | 4.636 | 4.264 | 1.241
1160 | 4.64 | 4.26 | 1.246
1161 | 4.644 | 4.26 | 1.164
1162 | 4.648 | 4.26 | 1.241
1163 | 4.652 | 4.26 | 1.167
1164 | 4.656 | 4.26 | 1.211
1165 | 4.66 | 4.264 | 1.273
1166 | 4.664 | 4.264 | 1.169
1167 | 4.668 | 4.264 | 1.224
1168 | 4.672 | 4.264 | 1.256
1169 | 4.676 | 4.264 | 1.216
1170 | 4.68 | 4.264 | 1.242
1171 | 4.684 | 4.264 | 1.275
1172 | 4.688 | 4.264 | 1.162
1173 | 4.692 | 4.264 | 1.199
1174 | 4.696 | 4.264 | 1.243
1175 | 4.7 | 4.26 | 1.216
1176 | 4.704 | 4.26 | 1.247
1177 | 4.708 | 4.26 | 1.232
1178 | 4.712 | 4.264 | 1.216
1179 | 4.716 | 4.26 | 1.212
1180 | 4.72 | 4.264 | 1.177
1181 | 4.724 | 4.26 | 1.199
1182 | 4.728 | 4.264 | 1.271
1183 | 4.732 | 4.264 | 1.229
1184 | 4.736 | 4.264 | 1.219
1185 | 4.74 | 4.26 | 1.26
1186 | 4.744 | 4.26 | 1.222
1187 | 4.748 | 4.264 | 1.196
1188 | 4.752 | 4.26 | 1.196
1189 | 4.756 | 4.264 | 1.088
1190 | 4.76 | 4.264 | 1.149
1191 | 4.764 | 4.264 | 1.088
1192 | 4.768 | 4.264 | 1.152
1193 | 4.772 | 4.264 | 1.115
1194 | 4.776 | 4.244 | 1.112
1195 | 4.78 | 4.26 | 1.086
1196 | 4.784 | 4.264 | 1.092
1197 | 4.788 | 4.264 | 1.076
1198 | 4.792 | 4.264 | 1.084
1199 | 4.796 | 4.264 | 1.123
1200 | 4.8 | 4.264 | 1.095
1201 | 4.804 | 4.264 | 1.092
1202 | 4.808 | 4.26 | 1.08
1203 | 4.812 | 4.264 | 1.096
1204 | 4.816 | 4.264 | 1.08
1205 | 4.82 | 4.264 | 1.094
1206 | 4.824 | 4.264 | 1.128
1207 | 4.828 | 4.264 | 1.176
1208 | 4.832 | 4.22 | 18.125
1209 | 4.836 | 4.264 | 1.155
1210 | 4.84 | 4.264 | 1.09
1211 | 4.844 | 4.264 | 1.169
1212 | 4.848 | 4.264 | 1.16
1213 | 4.852 | 4.264 | 1.15
1214 | 4.856 | 4.264 | 1.168
1215 | 4.86 | 4.26 | 1.116
1216 | 4.864 | 4.264 | 1.078
1217 | 4.868 | 4.264 | 1.082
1218 | 4.872 | 4.264 | 1.08
1219 | 4.876 | 4.268 | 1.15
1220 | 4.88 | 4.264 | 1.1
1221 | 4.884 | 4.26 | 1.106
1222 | 4.888 | 4.264 | 1.103
1223 | 4.892 | 4.264 | 1.084
1224 | 4.896 | 4.264 | 1.083
1225 | 4.9 | 4.264 | 1.086
1226 | 4.904 | 4.264 | 1.085
1227 | 4.908 | 4.264 | 1.156
1228 | 4.912 | 4.26 | 1.088
1229 | 4.916 | 4.264 | 1.123
1230 | 4.92 | 4.264 | 1.118
1231 | 4.924 | 4.268 | 1.119
1232 | 4.928 | 4.264 | 1.144
1233 | 4.932 | 4.26 | 1.091
1234 | 4.936 | 4.264 | 1.095
1235 | 4.94 | 4.264 | 1.142
1236 | 4.944 | 4.264 | 1.092
1237 | 4.948 | 4.26 | 1.123
1238 | 4.952 | 4.264 | 1.104
1239 | 4.956 | 4.26 | 1.105
1240 | 4.96 | 4.264 | 1.099
1241 | 4.964 | 4.264 | 1.157
1242 | 4.968 | 4.076 | 1.136
1243 | 4.972 | 4.264 | 1.094
1244 | 4.976 | 4.264 | 1.084
1245 | 4.98 | 4.264 | 1.088
1246 | 4.984 | 4.264 | 1.084
1247 | 4.988 | 4.264 | 1.17
1248 | 4.992 | 4.264 | 1.161
1249 | 4.996 | 4.26 | 2.944
1250 | 5 | 4.264 | 1.082
1251 | 5.004 | 4.264 | 1.092
1252 | 5.008 | 4.264 | 1.084
1253 | 5.012 | 4.264 | 1.113
1254 | 5.016 | 4.268 | 1.085
1255 | 5.02 | 4.264 | 1.158
1256 | 5.024 | 4.264 | 1.091
1257 | 5.028 | 4.264 | 1.078
1258 | 5.032 | 4.264 | 1.102
1259 | 5.036 | 4.264 | 1.145
1260 | 5.04 | 4.264 | 1.088
1261 | 5.044 | 4.264 | 1.086
1262 | 5.048 | 4.26 | 1.125
1263 | 5.052 | 4.26 | 1.08
1264 | 5.056 | 4.264 | 1.083
1265 | 5.06 | 4.264 | 1.101
1266 | 5.064 | 4.264 | 1.142
1267 | 5.068 | 4.264 | 1.124
1268 | 5.072 | 4.264 | 1.164
1269 | 5.076 | 4.264 | 1.12
1270 | 5.08 | 4.264 | 1.112
1271 | 5.084 | 4.264 | 1.116
1272 | 5.088 | 4.264 | 1.159
1273 | 5.092 | 4.264 | 1.112
1274 | 5.096 | 4.264 | 1.086
1275 | 5.1 | 4.264 | 1.113
1276 | 5.104 | 4.264 | 1.087
1277 | 5.108 | 4.264 | 1.08
1278 | 5.112 | 4.264 | 1.078
1279 | 5.116 | 4.268 | 1.148
1280 | 5.12 | 4.26 | 1.101
1281 | 5.124 | 4.264 | 1.095
1282 | 5.128 | 4.264 | 1.112
1283 | 5.132 | 4.244 | 5.184
1284 | 5.136 | 4.26 | 1.089
1285 | 5.14 | 4.264 | 1.171
1286 | 5.144 | 4.26 | 1.082
1287 | 5.148 | 4.264 | 1.099
1288 | 5.152 | 4.264 | 1.096
1289 | 5.156 | 4.26 | 1.104
1290 | 5.16 | 4.264 | 1.087
1291 | 5.164 | 4.264 | 1.079
1292 | 5.168 | 4.264 | 1.085
1293 | 5.172 | 4.264 | 1.08
1294 | 5.176 | 4.264 | 1.098
1295 | 5.18 | 4.264 | 1.095
1296 | 5.184 | 4.264 | 1.16
1297 | 5.188 | 4.264 | 1.162
1298 | 5.192 | 4.264 | 1.078
1299 | 5.196 | 4.268 | 1.115
1300 | 5.2 | 4.264 | 1.084
1301 | 5.204 | 4.264 | 1.115
1302 | 5.208 | 4.264 | 1.088
1303 | 5.212 | 4.264 | 1.086
1304 | 5.216 | 4.264 | 1.08
1305 | 5.22 | 4.264 | 1.079
1306 | 5.224 | 4.264 | 1.131
1307 | 5.228 | 4.264 | 1.09
1308 | 5.232 | 4.26 | 1.087
1309 | 5.236 | 4.264 | 1.147
1310 | 5.24 | 4.264 | 1.205
1311 | 5.244 | 4.264 | 1.088
1312 | 5.248 | 4.26 | 1.086
1313 | 5.252 | 4.264 | 1.1
1314 | 5.256 | 4.264 | 1.141
1315 | 5.26 | 4.264 | 1.106
1316 | 5.264 | 4.26 | 1.101
1317 | 5.268 | 4.216 | 17.316
1318 | 5.272 | 4.264 | 1.076
1319 | 5.276 | 4.264 | 1.11
1320 | 5.28 | 4.268 | 1.161
1321 | 5.284 | 4.26 | 1.105
1322 | 5.288 | 4.26 | 1.161
1323 | 5.292 | 4.268 | 1.088
1324 | 5.296 | 4.26 | 1.111
1325 | 5.3 | 4.264 | 1.132
1326 | 5.304 | 4.264 | 1.143
1327 | 5.308 | 4.264 | 1.136
1328 | 5.312 | 4.264 | 1.109
1329 | 5.316 | 4.264 | 1.097
1330 | 5.32 | 4.264 | 1.09
1331 | 5.324 | 4.264 | 1.085
1332 | 5.328 | 4.268 | 1.123
1333 | 5.332 | 4.264 | 1.106
1334 | 5.336 | 4.26 | 1.127
1335 | 5.34 | 4.264 | 1.099
1336 | 5.344 | 4.264 | 1.091
1337 | 5.348 | 4.264 | 1.125
1338 | 5.352 | 4.264 | 1.109
1339 | 5.356 | 4.26 | 1.127
1340 | 5.36 | 4.264 | 1.124
1341 | 5.364 | 4.264 | 1.194
1342 | 5.368 | 4.264 | 1.14
1343 | 5.372 | 4.264 | 1.112
1344 | 5.376 | 4.264 | 1.204
1345 | 5.38 | 4.26 | 1.134
1346 | 5.384 | 4.264 | 1.194
1347 | 5.388 | 4.264 | 1.154
1348 | 5.392 | 4.264 | 1.212
1349 | 5.396 | 4.264 | 1.247
1350 | 5.4 | 4.264 | 1.234
1351 | 5.404 | 4.26 | 1.138
1352 | 5.408 | 4.264 | 1.242
1353 | 5.412 | 4.264 | 1.255
1354 | 5.416 | 4.26 | 1.284
1355 | 5.42 | 4.264 | 1.233
1356 | 5.424 | 4.26 | 1.268
1357 | 5.428 | 4.264 | 1.249
1358 | 5.432 | 4.26 | 1.156
1359 | 5.436 | 4.264 | 1.195
1360 | 5.44 | 4.264 | 1.286
1361 | 5.444 | 4.264 | 1.29
1362 | 5.448 | 4.26 | 1.208
1363 | 5.452 | 4.26 | 1.261
1364 | 5.456 | 4.264 | 1.237
1365 | 5.46 | 4.26 | 1.224
1366 | 5.464 | 4.264 | 1.262
1367 | 5.468 | 4.26 | 1.253
1368 | 5.472 | 4.26 | 1.27
1369 | 5.476 | 4.264 | 1.206
1370 | 5.48 | 4.26 | 1.228
1371 | 5.484 | 4.264 | 1.265
1372 | 5.488 | 4.264 | 1.228
1373 | 5.492 | 4.26 | 1.186
1374 | 5.496 | 4.26 | 1.303
1375 | 5.5 | 4.264 | 1.267
1376 | 5.504 | 4.264 | 1.271
1377 | 5.508 | 4.264 | 1.265
1378 | 5.512 | 4.264 | 1.189
1379 | 5.516 | 4.264 | 1.265
1380 | 5.52 | 4.26 | 1.22
1381 | 5.524 | 4.264 | 1.23
1382 | 5.528 | 4.264 | 1.178
1383 | 5.532 | 4.264 | 1.237
1384 | 5.536 | 4.26 | 1.178
1385 | 5.54 | 4.26 | 1.181
1386 | 5.544 | 4.264 | 1.246
1387 | 5.548 | 4.264 | 1.189
1388 | 5.552 | 4.264 | 1.226
1389 | 5.556 | 4.26 | 1.228
1390 | 5.56 | 4.264 | 1.159
1391 | 5.564 | 4.264 | 1.247
1392 | 5.568 | 4.26 | 1.206
1393 | 5.572 | 4.264 | 1.283
1394 | 5.576 | 4.264 | 1.207
1395 | 5.58 | 4.26 | 1.237
1396 | 5.584 | 4.264 | 1.161
1397 | 5.588 | 4.26 | 1.216
1398 | 5.592 | 4.264 | 1.259
1399 | 5.596 | 4.26 | 1.292
1400 | 5.6 | 4.264 | 1.244
1401 | 5.604 | 4.264 | 1.23
1402 | 5.608 | 4.264 | 1.284
1403 | 5.612 | 4.264 | 1.249
1404 | 5.616 | 4.264 | 1.265
1405 | 5.62 | 4.264 | 1.212
1406 | 5.624 | 4.26 | 1.214
1407 | 5.628 | 4.264 | 1.251
1408 | 5.632 | 4.264 | 1.342
1409 | 5.636 | 4.26 | 1.161
1410 | 5.64 | 4.26 | 1.219
1411 | 5.644 | 4.264 | 1.22
1412 | 5.648 | 4.26 | 1.245
1413 | 5.652 | 4.264 | 1.212
1414 | 5.656 | 4.264 | 1.204
1415 | 5.66 | 4.264 | 1.217
1416 | 5.664 | 4.26 | 1.256
1417 | 5.668 | 4.26 | 1.154
1418 | 5.672 | 4.264 | 1.247
1419 | 5.676 | 4.264 | 1.258
1420 | 5.68 | 4.264 | 1.349
1421 | 5.684 | 4.264 | 1.219
1422 | 5.688 | 4.26 | 1.234
1423 | 5.692 | 4.26 | 1.277
1424 | 5.696 | 4.26 | 1.244
1425 | 5.7 | 4.26 | 1.234
1426 | 5.704 | 4.26 | 1.227
1427 | 5.708 | 4.264 | 1.253
1428 | 5.712 | 4.264 | 1.232
1429 | 5.716 | 4.264 | 1.211
1430 | 5.72 | 4.264 | 1.153
1431 | 5.724 | 4.268 | 1.265
1432 | 5.728 | 4.26 | 1.235
1433 | 5.732 | 4.264 | 1.216
1434 | 5.736 | 4.264 | 1.214
1435 | 5.74 | 4.264 | 1.242
1436 | 5.744 | 4.264 | 1.214
1437 | 5.748 | 4.264 | 1.243
1438 | 5.752 | 4.268 | 1.247
1439 | 5.756 | 4.264 | 1.24
1440 | 5.76 | 4.264 | 1.282
1441 | 5.764 | 4.264 | 1.239
1442 | 5.768 | 4.264 | 1.327
1443 | 5.772 | 4.26 | 1.218
1444 | 5.776 | 4.264 | 1.232
1445 | 5.78 | 4.264 | 1.185
1446 | 5.784 | 4.26 | 1.16
1447 | 5.788 | 4.264 | 1.293
1448 | 5.792 | 4.26 | 1.193
1449 | 5.796 | 4.264 | 1.223
1450 | 5.8 | 4.264 | 1.238
1451 | 5.804 | 4.264 | 1.216
1452 | 5.808 | 4.26 | 1.292
1453 | 5.812 | 4.26 | 1.232
1454 | 5.816 | 4.264 | 1.261
1455 | 5.82 | 4.264 | 1.293
1456 | 5.824 | 4.264 | 1.244
1457 | 5.828 | 4.264 | 1.21
1458 | 5.832 | 4.26 | 1.237
1459 | 5.836 | 4.26 | 1.314
1460 | 5.84 | 4.264 | 1.231
1461 | 5.844 | 4.26 | 1.213
1462 | 5.848 | 4.264 | 1.222
1463 | 5.852 | 4.264 | 1.206
1464 | 5.856 | 4.26 | 1.175
1465 | 5.86 | 4.26 | 1.255
1466 | 5.864 | 4.264 | 1.211
1467 | 5.868 | 4.264 | 1.213
1468 | 5.872 | 4.264 | 1.208
1469 | 5.876 | 4.264 | 1.269
1470 | 5.88 | 4.264 | 1.26
1471 | 5.884 | 4.264 | 1.237
1472 | 5.888 | 4.26 | 1.244
1473 | 5.892 | 4.264 | 1.314
1474 | 5.896 | 4.264 | 1.265
1475 | 5.9 | 4.264 | 1.322
1476 | 5.904 | 4.26 | 1.233
1477 | 5.908 | 4.26 | 1.278
1478 | 5.912 | 4.264 | 1.224
1479 | 5.916 | 4.26 | 1.21
1480 | 5.92 | 4.26 | 1.257
1481 | 5.924 | 4.26 | 1.265
1482 | 5.928 | 4.264 | 1.188
1483 | 5.932 | 4.26 | 1.212
1484 | 5.936 | 4.264 | 1.23
1485 | 5.94 | 4.26 | 1.157
1486 | 5.944 | 4.264 | 1.229
1487 | 5.948 | 4.26 | 1.247
1488 | 5.952 | 4.26 | 1.269
1489 | 5.956 | 4.264 | 1.189
1490 | 5.96 | 4.26 | 1.265
1491 | 5.964 | 4.264 | 1.228
1492 | 5.968 | 4.26 | 1.246
1493 | 5.972 | 4.26 | 1.178
1494 | 5.976 | 4.264 | 1.191
1495 | 5.98 | 4.26 | 1.266
1496 | 5.984 | 4.264 | 1.244
1497 | 5.988 | 4.26 | 1.212
1498 | 5.992 | 4.26 | 1.253
1499 | 5.996 | 4.26 | 1.249
1500 | 6 | 4.264 | 1.258
1501 | 6.004 | 4.26 | 1.276
1502 | 6.008 | 4.26 | 1.258
1503 | 6.012 | 4.264 | 1.221
1504 | 6.016 | 4.264 | 1.239
1505 | 6.02 | 4.264 | 1.261
1506 | 6.024 | 4.26 | 1.167
1507 | 6.028 | 4.264 | 1.27
1508 | 6.032 | 4.26 | 1.245
1509 | 6.036 | 4.26 | 1.232
1510 | 6.04 | 4.26 | 1.208
1511 | 6.044 | 4.26 | 1.26
1512 | 6.048 | 4.264 | 1.183
1513 | 6.052 | 4.264 | 1.23
1514 | 6.056 | 4.26 | 1.233
1515 | 6.06 | 4.264 | 1.212
1516 | 6.064 | 4.26 | 1.177
1517 | 6.068 | 4.264 | 1.245
1518 | 6.072 | 4.26 | 1.28
1519 | 6.076 | 4.264 | 1.325
1520 | 6.08 | 4.264 | 1.185
1521 | 6.084 | 4.264 | 1.185
1522 | 6.088 | 4.26 | 1.224
1523 | 6.092 | 4.264 | 1.21
1524 | 6.096 | 4.264 | 1.243
1525 | 6.1 | 4.264 | 1.232
1526 | 6.104 | 4.264 | 1.251
1527 | 6.108 | 4.264 | 1.224
1528 | 6.112 | 4.264 | 1.227
1529 | 6.116 | 4.264 | 1.273
1530 | 6.12 | 4.26 | 1.221
1531 | 6.124 | 4.26 | 1.284
1532 | 6.128 | 4.26 | 1.325
1533 | 6.132 | 4.26 | 1.194
1534 | 6.136 | 4.26 | 1.222
1535 | 6.14 | 4.264 | 1.278
1536 | 6.144 | 4.264 | 1.256
1537 | 6.148 | 4.26 | 1.211
1538 | 6.152 | 4.264 | 1.256
1539 | 6.156 | 4.264 | 1.202
1540 | 6.16 | 4.26 | 1.206
1541 | 6.164 | 4.264 | 1.271
1542 | 6.168 | 4.26 | 1.244
1543 | 6.172 | 4.26 | 1.21
1544 | 6.176 | 4.26 | 1.209
1545 | 6.18 | 4.264 | 1.262
1546 | 6.184 | 4.264 | 1.261
1547 | 6.188 | 4.26 | 1.296
1548 | 6.192 | 4.264 | 1.279
1549 | 6.196 | 4.264 | 1.245
1550 | 6.2 | 4.26 | 1.181
1551 | 6.204 | 4.264 | 1.208
1552 | 6.208 | 4.26 | 1.231
1553 | 6.212 | 4.264 | 1.23
1554 | 6.216 | 4.26 | 1.263
1555 | 6.22 | 4.26 | 1.18
1556 | 6.224 | 4.264 | 1.188
1557 | 6.228 | 4.264 | 1.277
1558 | 6.232 | 4.264 | 1.264
1559 | 6.236 | 4.264 | 1.232
1560 | 6.24 | 4.26 | 1.261
1561 | 6.244 | 4.264 | 1.292
1562 | 6.248 | 4.264 | 1.204
1563 | 6.252 | 4.264 | 1.268
1564 | 6.256 | 4.26 | 1.259
1565 | 6.26 | 4.26 | 1.249
1566 | 6.264 | 4.264 | 1.269
1567 | 6.268 | 4.264 | 1.211
1568 | 6.272 | 4.264 | 1.216
1569 | 6.276 | 4.264 | 1.238
1570 | 6.28 | 4.26 | 1.259
1571 | 6.284 | 4.264 | 1.217
1572 | 6.288 | 4.26 | 1.219
1573 | 6.292 | 4.26 | 1.271
1574 | 6.296 | 4.26 | 1.216
1575 | 6.3 | 4.264 | 1.225
1576 | 6.304 | 4.26 | 1.248
1577 | 6.308 | 4.264 | 1.238
1578 | 6.312 | 4.26 | 1.237
1579 | 6.316 | 4.264 | 1.271
1580 | 6.32 | 4.264 | 1.231
1581 | 6.324 | 4.264 | 1.228
1582 | 6.328 | 4.264 | 1.316
1583 | 6.332 | 4.26 | 1.082
1584 | 6.336 | 4.264 | 1.086
1585 | 6.34 | 4.26 | 1.096
1586 | 6.344 | 4.264 | 1.14
1587 | 6.348 | 4.264 | 1.212
1588 | 6.352 | 4.128 | 1.211
1589 | 6.356 | 4.264 | 1.128
1590 | 6.36 | 4.26 | 1.115
1591 | 6.364 | 4.264 | 1.095
1592 | 6.368 | 4.264 | 1.181
1593 | 6.372 | 4.264 | 1.135
1594 | 6.376 | 4.264 | 1.112
1595 | 6.38 | 4.264 | 1.158
1596 | 6.384 | 4.26 | 1.089
1597 | 6.388 | 4.264 | 1.112
1598 | 6.392 | 4.264 | 1.081
1599 | 6.396 | 4.264 | 1.086
1600 | 6.4 | 4.26 | 1.19
1601 | 6.404 | 4.264 | 1.121
1602 | 6.408 | 4.22 | 18.416
1603 | 6.412 | 4.264 | 1.076
1604 | 6.416 | 4.264 | 1.082
1605 | 6.42 | 4.26 | 1.134
1606 | 6.424 | 4.264 | 1.136
1607 | 6.428 | 4.264 | 1.092
1608 | 6.432 | 4.264 | 1.118
1609 | 6.436 | 4.26 | 1.096
1610 | 6.44 | 4.26 | 1.082
1611 | 6.444 | 4.26 | 1.089
1612 | 6.448 | 4.264 | 1.119
1613 | 6.452 | 4.264 | 1.115
1614 | 6.456 | 4.26 | 1.116
1615 | 6.46 | 4.264 | 1.169
1616 | 6.464 | 4.264 | 1.081
1617 | 6.468 | 4.264 | 1.09
1618 | 6.472 | 4.264 | 1.083
1619 | 6.476 | 4.264 | 1.084
1620 | 6.48 | 4.264 | 1.082
1621 | 6.484 | 4.264 | 1.143
1622 | 6.488 | 4.264 | 1.199
1623 | 6.492 | 4.268 | 1.086
1624 | 6.496 | 4.264 | 1.076
1625 | 6.5 | 4.264 | 1.081
1626 | 6.504 | 4.264 | 1.157
1627 | 6.508 | 4.268 | 1.103
1628 | 6.512 | 4.264 | 1.104
1629 | 6.516 | 4.26 | 1.108
1630 | 6.52 | 4.264 | 1.081
1631 | 6.524 | 4.264 | 1.078
1632 | 6.528 | 4.264 | 1.085
1633 | 6.532 | 4.264 | 1.106
1634 | 6.536 | 4.264 | 1.097
1635 | 6.54 | 4.264 | 1.167
1636 | 6.544 | 4.084 | 1.169
1637 | 6.548 | 4.26 | 1.076
1638 | 6.552 | 4.264 | 1.1
1639 | 6.556 | 4.264 | 1.08
1640 | 6.56 | 4.264 | 1.09
1641 | 6.564 | 4.264 | 1.097
1642 | 6.568 | 4.264 | 1.196
1643 | 6.572 | 4.26 | 3.728
1644 | 6.576 | 4.26 | 1.088
1645 | 6.58 | 4.264 | 1.084
1646 | 6.584 | 4.268 | 1.144
1647 | 6.588 | 4.264 | 1.104
1648 | 6.592 | 4.264 | 1.087
1649 | 6.596 | 4.264 | 1.181
1650 | 6.6 | 4.26 | 1.144
1651 | 6.604 | 4.264 | 1.108
1652 | 6.608 | 4.264 | 1.121
1653 | 6.612 | 4.264 | 1.099
1654 | 6.616 | 4.264 | 1.1
1655 | 6.62 | 4.264 | 1.132
1656 | 6.624 | 4.264 | 1.133
1657 | 6.628 | 4.264 | 1.089
1658 | 6.632 | 4.264 | 1.079
1659 | 6.636 | 4.264 | 1.105
1660 | 6.64 | 4.264 | 1.111
1661 | 6.644 | 4.264 | 1.091
1662 | 6.648 | 4.264 | 1.141
1663 | 6.652 | 4.264 | 1.097
1664 | 6.656 | 4.264 | 1.084
1665 | 6.66 | 4.26 | 1.098
1666 | 6.664 | 4.264 | 1.109
1667 | 6.668 | 4.26 | 1.08
1668 | 6.672 | 4.264 | 1.083
1669 | 6.676 | 4.264 | 1.15
1670 | 6.68 | 4.264 | 1.089
1671 | 6.684 | 4.26 | 1.076
1672 | 6.688 | 4.264 | 1.079
1673 | 6.692 | 4.264 | 1.113
1674 | 6.696 | 4.264 | 1.173
1675 | 6.7 | 4.26 | 1.096
1676 | 6.704 | 4.26 | 1.178
1677 | 6.708 | 4.224 | 8.17
1678 | 6.712 | 4.268 | 1.08
1679 | 6.716 | 4.26 | 1.13
1680 | 6.72 | 4.264 | 1.105
1681 | 6.724 | 4.264 | 1.079
1682 | 6.728 | 4.268 | 1.084
1683 | 6.732 | 4.268 | 1.121
1684 | 6.736 | 4.26 | 1.102
1685 | 6.74 | 4.26 | 1.09
1686 | 6.744 | 4.264 | 1.088
1687 | 6.748 | 4.264 | 1.084
1688 | 6.752 | 4.264 | 1.111
1689 | 6.756 | 4.264 | 1.125
1690 | 6.76 | 4.264 | 1.113
1691 | 6.764 | 4.264 | 1.117
1692 | 6.768 | 4.264 | 1.084
1693 | 6.772 | 4.264 | 1.109
1694 | 6.776 | 4.26 | 1.113
1695 | 6.78 | 4.264 | 1.101
1696 | 6.784 | 4.264 | 1.092
1697 | 6.788 | 4.264 | 1.091
1698 | 6.792 | 4.264 | 1.08
1699 | 6.796 | 4.264 | 1.13
1700 | 6.8 | 4.264 | 1.103
1701 | 6.804 | 4.26 | 1.086
1702 | 6.808 | 4.264 | 1.086
1703 | 6.812 | 4.26 | 1.113
1704 | 6.816 | 4.264 | 1.142
1705 | 6.82 | 4.264 | 1.084
1706 | 6.824 | 4.264 | 1.08
1707 | 6.828 | 4.268 | 1.097
1708 | 6.832 | 4.264 | 1.086
1709 | 6.836 | 4.264 | 1.111
1710 | 6.84 | 4.264 | 1.167
1711 | 6.844 | 4.148 | 4.217
1712 | 6.848 | 4.264 | 1.085
1713 | 6.852 | 4.264 | 1.081
1714 | 6.856 | 4.264 | 1.089
1715 | 6.86 | 4.264 | 1.127
1716 | 6.864 | 4.264 | 1.083
1717 | 6.868 | 4.264 | 1.131
1718 | 6.872 | 4.264 | 1.966
1719 | 6.876 | 4.264 | 1.084
1720 | 6.88 | 4.264 | 1.132
1721 | 6.884 | 4.264 | 1.132
1722 | 6.888 | 4.264 | 1.138
1723 | 6.892 | 4.264 | 1.109
1724 | 6.896 | 4.264 | 1.12
1725 | 6.9 | 4.26 | 1.086
1726 | 6.904 | 4.264 | 1.079
1727 | 6.908 | 4.268 | 1.124
1728 | 6.912 | 4.264 | 1.092
1729 | 6.916 | 4.264 | 1.107
1730 | 6.92 | 4.264 | 1.107
1731 | 6.924 | 4.264 | 1.146
1732 | 6.928 | 4.264 | 1.109
1733 | 6.932 | 4.26 | 1.109
1734 | 6.936 | 4.264 | 1.153
1735 | 6.94 | 4.26 | 1.159
1736 | 6.944 | 4.264 | 1.167
1737 | 6.948 | 4.264 | 1.12
1738 | 6.952 | 4.26 | 1.142
1739 | 6.956 | 4.264 | 1.205
1740 | 6.96 | 4.26 | 1.214
1741 | 6.964 | 4.264 | 1.166
1742 | 6.968 | 4.264 | 1.203
1743 | 6.972 | 4.264 | 1.222
1744 | 6.976 | 4.264 | 1.205
1745 | 6.98 | 4.26 | 1.187
1746 | 6.984 | 4.26 | 1.187
1747 | 6.988 | 4.264 | 1.209
1748 | 6.992 | 4.26 | 1.25
1749 | 6.996 | 4.264 | 1.199
1750 | 7 | 4.264 | 1.274
1751 | 7.004 | 4.26 | 1.22
1752 | 7.008 | 4.264 | 1.195
1753 | 7.012 | 4.26 | 1.183
1754 | 7.016 | 4.264 | 1.266
1755 | 7.02 | 4.26 | 1.18
1756 | 7.024 | 4.264 | 1.233
1757 | 7.028 | 4.26 | 1.269
1758 | 7.032 | 4.264 | 1.276
1759 | 7.036 | 4.26 | 1.232
1760 | 7.04 | 4.264 | 1.212
1761 | 7.044 | 4.26 | 1.253
1762 | 7.048 | 4.26 | 1.15
1763 | 7.052 | 4.264 | 1.22
1764 | 7.056 | 4.26 | 1.25
1765 | 7.06 | 4.26 | 1.259
1766 | 7.064 | 4.264 | 1.179
1767 | 7.068 | 4.26 | 1.275
1768 | 7.072 | 4.264 | 1.255
1769 | 7.076 | 4.264 | 1.253
1770 | 7.08 | 4.26 | 1.182
1771 | 7.084 | 4.264 | 1.228
1772 | 7.088 | 4.26 | 1.265
1773 | 7.092 | 4.264 | 1.237
1774 | 7.096 | 4.264 | 1.211
1775 | 7.1 | 4.264 | 1.218
1776 | 7.104 | 4.264 | 1.237
1777 | 7.108 | 4.264 | 1.289
1778 | 7.112 | 4.264 | 1.237
1779 | 7.116 | 4.26 | 1.268
1780 | 7.12 | 4.264 | 1.229
1781 | 7.124 | 4.26 | 1.19
1782 | 7.128 | 4.264 | 1.255
1783 | 7.132 | 4.264 | 1.196
1784 | 7.136 | 4.264 | 1.238
1785 | 7.14 | 4.26 | 1.159
1786 | 7.144 | 4.264 | 1.183
1787 | 7.148 | 4.26 | 1.231
1788 | 7.152 | 4.264 | 1.237
1789 | 7.156 | 4.264 | 1.24
1790 | 7.16 | 4.26 | 1.199
1791 | 7.164 | 4.264 | 1.224
1792 | 7.168 | 4.264 | 1.241
1793 | 7.172 | 4.26 | 1.204
1794 | 7.176 | 4.264 | 1.172
1795 | 7.18 | 4.264 | 1.261
1796 | 7.184 | 4.264 | 1.247
1797 | 7.188 | 4.264 | 1.208
1798 | 7.192 | 4.264 | 1.293
1799 | 7.196 | 4.264 | 1.246
1800 | 7.2 | 4.26 | 1.232
1801 | 7.204 | 4.264 | 1.259
1802 | 7.208 | 4.264 | 1.275
1803 | 7.212 | 4.264 | 1.258
1804 | 7.216 | 4.264 | 1.241
1805 | 7.22 | 4.264 | 1.216
1806 | 7.224 | 4.264 | 1.266
1807 | 7.228 | 4.26 | 1.241
1808 | 7.232 | 4.264 | 1.214
1809 | 7.236 | 4.264 | 1.245
1810 | 7.24 | 4.264 | 1.232
1811 | 7.244 | 4.264 | 1.228
1812 | 7.248 | 4.26 | 1.266
1813 | 7.252 | 4.264 | 1.22
1814 | 7.256 | 4.264 | 1.238
1815 | 7.26 | 4.264 | 1.239
1816 | 7.264 | 4.264 | 1.197
1817 | 7.268 | 4.26 | 1.249
1818 | 7.272 | 4.264 | 1.171
1819 | 7.276 | 4.26 | 1.162
1820 | 7.28 | 4.264 | 1.31
1821 | 7.284 | 4.26 | 1.214
1822 | 7.288 | 4.264 | 1.235
1823 | 7.292 | 4.26 | 1.206
1824 | 7.296 | 4.264 | 1.237
1825 | 7.3 | 4.264 | 1.306
1826 | 7.304 | 4.26 | 1.223
1827 | 7.308 | 4.26 | 1.208
1828 | 7.312 | 4.264 | 1.278
1829 | 7.316 | 4.264 | 1.266
1830 | 7.32 | 4.264 | 1.302
1831 | 7.324 | 4.264 | 1.247
1832 | 7.328 | 4.264 | 1.339
1833 | 7.332 | 4.264 | 1.238
1834 | 7.336 | 4.264 | 1.222
1835 | 7.34 | 4.264 | 1.282
1836 | 7.344 | 4.264 | 1.226
1837 | 7.348 | 4.26 | 1.235
1838 | 7.352 | 4.264 | 1.218
1839 | 7.356 | 4.264 | 1.194
1840 | 7.36 | 4.26 | 1.211
1841 | 7.364 | 4.264 | 1.275
1842 | 7.368 | 4.264 | 1.227
1843 | 7.372 | 4.264 | 1.228
1844 | 7.376 | 4.26 | 1.155
1845 | 7.38 | 4.268 | 1.299
1846 | 7.384 | 4.264 | 1.283
1847 | 7.388 | 4.256 | 1.158
1848 | 7.392 | 4.26 | 1.305
1849 | 7.396 | 4.26 | 1.213
1850 | 7.4 | 4.264 | 1.243
1851 | 7.404 | 4.264 | 1.17
1852 | 7.408 | 4.26 | 1.241
1853 | 7.412 | 4.264 | 1.238
1854 | 7.416 | 4.264 | 1.234
1855 | 7.42 | 4.26 | 1.247
1856 | 7.424 | 4.26 | 1.208
1857 | 7.428 | 4.264 | 1.191
1858 | 7.432 | 4.26 | 1.287
1859 | 7.436 | 4.264 | 1.249
1860 | 7.44 | 4.264 | 1.179
1861 | 7.444 | 4.264 | 1.255
1862 | 7.448 | 4.26 | 1.259
1863 | 7.452 | 4.26 | 1.187
1864 | 7.456 | 4.26 | 1.238
1865 | 7.46 | 4.264 | 1.158
1866 | 7.464 | 4.264 | 1.253
1867 | 7.468 | 4.264 | 1.256
1868 | 7.472 | 4.264 | 1.252
1869 | 7.476 | 4.264 | 1.218
1870 | 7.48 | 4.264 | 1.228
1871 | 7.484 | 4.26 | 1.239
1872 | 7.488 | 4.264 | 1.237
1873 | 7.492 | 4.264 | 1.266
1874 | 7.496 | 4.264 | 1.275
1875 | 7.5 | 4.264 | 1.252
1876 | 7.504 | 4.26 | 1.279
1877 | 7.508 | 4.264 | 1.263
1878 | 7.512 | 4.264 | 1.241
1879 | 7.516 | 4.264 | 1.247
1880 | 7.52 | 4.264 | 1.285
1881 | 7.524 | 4.264 | 1.237
1882 | 7.528 | 4.26 | 1.192
1883 | 7.532 | 4.26 | 1.179
1884 | 7.536 | 4.264 | 1.228
1885 | 7.54 | 4.264 | 1.183
1886 | 7.544 | 4.26 | 1.242
1887 | 7.548 | 4.264 | 1.295
1888 | 7.552 | 4.264 | 1.209
1889 | 7.556 | 4.26 | 1.174
1890 | 7.56 | 4.26 | 1.183
1891 | 7.564 | 4.264 | 1.224
1892 | 7.568 | 4.264 | 1.212
1893 | 7.572 | 4.264 | 1.271
1894 | 7.576 | 4.26 | 1.214
1895 | 7.58 | 4.264 | 1.239
1896 | 7.584 | 4.264 | 1.193
1897 | 7.588 | 4.26 | 1.158
1898 | 7.592 | 4.264 | 1.249
1899 | 7.596 | 4.26 | 1.227
1900 | 7.6 | 4.26 | 1.249
1901 | 7.604 | 4.264 | 1.221
1902 | 7.608 | 4.26 | 1.309
1903 | 7.612 | 4.264 | 1.261
1904 | 7.616 | 4.264 | 1.234
1905 | 7.62 | 4.264 | 1.193
1906 | 7.624 | 4.26 | 1.187
1907 | 7.628 | 4.264 | 1.164
1908 | 7.632 | 4.264 | 1.237
1909 | 7.636 | 4.26 | 1.237
1910 | 7.64 | 4.26 | 1.212
1911 | 7.644 | 4.264 | 1.22
1912 | 7.648 | 4.26 | 1.237
1913 | 7.652 | 4.26 | 1.24
1914 | 7.656 | 4.26 | 1.153
1915 | 7.66 | 4.26 | 1.189
1916 | 7.664 | 4.26 | 1.279
1917 | 7.668 | 4.26 | 1.206
1918 | 7.672 | 4.26 | 1.193
1919 | 7.676 | 4.264 | 1.205
1920 | 7.68 | 4.26 | 1.195
1921 | 7.684 | 4.264 | 1.262
1922 | 7.688 | 4.26 | 1.205
1923 | 7.692 | 4.264 | 1.266
1924 | 7.696 | 4.264 | 1.26
1925 | 7.7 | 4.26 | 1.169
1926 | 7.704 | 4.264 | 1.222
1927 | 7.708 | 4.264 | 1.266
1928 | 7.712 | 4.26 | 1.253
1929 | 7.716 | 4.264 | 1.269
1930 | 7.72 | 4.264 | 1.216
1931 | 7.724 | 4.26 | 1.228
1932 | 7.728 | 4.264 | 1.226
1933 | 7.732 | 4.264 | 1.237
1934 | 7.736 | 4.26 | 1.298
1935 | 7.74 | 4.26 | 1.277
1936 | 7.744 | 4.264 | 1.255
1937 | 7.748 | 4.26 | 1.183
1938 | 7.752 | 4.264 | 1.238
1939 | 7.756 | 4.264 | 1.208
1940 | 7.76 | 4.264 | 1.251
1941 | 7.764 | 4.264 | 1.226
1942 | 7.768 | 4.26 | 1.232
1943 | 7.772 | 4.26 | 1.233
1944 | 7.776 | 4.26 | 1.253
1945 | 7.78 | 4.26 | 1.219
1946 | 7.784 | 4.264 | 1.218
1947 | 7.788 | 4.26 | 1.226
1948 | 7.792 | 4.26 | 1.247
1949 | 7.796 | 4.26 | 1.216
1950 | 7.8 | 4.264 | 1.247
1951 | 7.804 | 4.264 | 1.229
1952 | 7.808 | 4.264 | 1.229
1953 | 7.812 | 4.26 | 1.243
1954 | 7.816 | 4.26 | 1.222
1955 | 7.82 | 4.264 | 1.239
1956 | 7.824 | 4.264 | 1.175
1957 | 7.828 | 4.26 | 1.247
1958 | 7.832 | 4.264 | 1.225
1959 | 7.836 | 4.264 | 1.255
1960 | 7.84 | 4.26 | 1.229
1961 | 7.844 | 4.264 | 1.28
1962 | 7.848 | 4.26 | 1.261
1963 | 7.852 | 4.264 | 1.244
1964 | 7.856 | 4.26 | 1.239
1965 | 7.86 | 4.264 | 1.261
1966 | 7.864 | 4.264 | 1.21
1967 | 7.868 | 4.264 | 1.242
1968 | 7.872 | 4.26 | 1.155
1969 | 7.876 | 4.264 | 1.29
1970 | 7.88 | 4.264 | 1.177
1971 | 7.884 | 4.26 | 1.188
1972 | 7.888 | 4.264 | 1.247
1973 | 7.892 | 4.26 | 1.234
1974 | 7.896 | 4.26 | 1.251
1975 | 7.9 | 4.264 | 1.178
1976 | 7.904 | 4.264 | 1.225
1977 | 7.908 | 4.264 | 1.123
1978 | 7.912 | 4.26 | 1.086
1979 | 7.916 | 4.264 | 1.155
1980 | 7.92 | 4.264 | 1.169
1981 | 7.924 | 4.264 | 1.186
1982 | 7.928 | 4.264 | 1.152
1983 | 7.932 | 4.264 | 1.116
1984 | 7.936 | 4.264 | 1.083
1985 | 7.94 | 4.264 | 1.08
1986 | 7.944 | 4.26 | 1.087
1987 | 7.948 | 4.264 | 1.102
1988 | 7.952 | 4.26 | 1.084
1989 | 7.956 | 4.264 | 1.168
1990 | 7.96 | 4.264 | 1.087
1991 | 7.964 | 4.264 | 1.104
1992 | 7.968 | 4.264 | 1.089
1993 | 7.972 | 4.264 | 1.086
1994 | 7.976 | 4.268 | 1.106
1995 | 7.98 | 4.264 | 1.096
1996 | 7.984 | 4.104 | 1.127
1997 | 7.988 | 4.264 | 1.089
1998 | 7.992 | 4.264 | 1.108
1999 | 7.996 | 4.264 | 1.103
2000 | 8 | 4.264 | 1.082
2001 | 8.004 | 4.26 | 1.08
2002 | 8.008 | 4.264 | 1.132
2003 | 8.012 | 4.26 | 4.335
2004 | 8.016 | 4.264 | 1.081
2005 | 8.02 | 4.264 | 1.136
2006 | 8.024 | 4.26 | 1.089
2007 | 8.028 | 4.264 | 1.096
2008 | 8.032 | 4.264 | 1.095
2009 | 8.036 | 4.26 | 1.153
2010 | 8.04 | 4.26 | 1.121
2011 | 8.044 | 4.26 | 1.109
2012 | 8.048 | 4.264 | 1.078
2013 | 8.052 | 4.26 | 1.089
2014 | 8.056 | 4.264 | 1.099
2015 | 8.06 | 4.264 | 1.115
2016 | 8.064 | 4.26 | 1.199
2017 | 8.068 | 4.264 | 1.081
2018 | 8.072 | 4.264 | 1.146
2019 | 8.076 | 4.264 | 1.084
2020 | 8.08 | 4.264 | 1.085
2021 | 8.084 | 4.26 | 1.11
2022 | 8.088 | 4.264 | 1.14
2023 | 8.092 | 4.264 | 1.148
2024 | 8.096 | 4.264 | 1.079
2025 | 8.1 | 4.264 | 1.11
2026 | 8.104 | 4.264 | 1.085
2027 | 8.108 | 4.264 | 1.09
2028 | 8.112 | 4.264 | 1.15
2029 | 8.116 | 4.26 | 1.109
2030 | 8.12 | 4.264 | 1.117
2031 | 8.124 | 4.26 | 1.08
2032 | 8.128 | 4.264 | 1.097
2033 | 8.132 | 4.264 | 1.125
2034 | 8.136 | 4.264 | 1.121
2035 | 8.14 | 4.264 | 1.166
2036 | 8.144 | 4.264 | 1.089
2037 | 8.148 | 4.22 | 12.78
2038 | 8.152 | 4.264 | 1.086
2039 | 8.156 | 4.264 | 1.104
2040 | 8.16 | 4.264 | 1.109
2041 | 8.164 | 4.264 | 1.096
2042 | 8.168 | 4.264 | 1.105
2043 | 8.172 | 4.26 | 1.094
2044 | 8.176 | 4.264 | 1.102
2045 | 8.18 | 4.268 | 1.078
2046 | 8.184 | 4.264 | 1.091
2047 | 8.188 | 4.26 | 1.128
2048 | 8.192 | 4.264 | 1.094
2049 | 8.196 | 4.26 | 1.144
2050 | 8.2 | 4.26 | 1.158
2051 | 8.204 | 4.264 | 1.081
2052 | 8.208 | 4.264 | 1.078
2053 | 8.212 | 4.264 | 1.101
2054 | 8.216 | 4.26 | 1.085
2055 | 8.22 | 4.264 | 1.111
2056 | 8.224 | 4.264 | 1.149
2057 | 8.228 | 4.264 | 1.09
2058 | 8.232 | 4.264 | 1.113
2059 | 8.236 | 4.264 | 1.081
2060 | 8.24 | 4.264 | 1.143
2061 | 8.244 | 4.264 | 1.09
2062 | 8.248 | 4.264 | 1.098
2063 | 8.252 | 4.264 | 1.088
2064 | 8.256 | 4.26 | 1.16
2065 | 8.26 | 4.26 | 1.079
2066 | 8.264 | 4.264 | 1.082
2067 | 8.268 | 4.264 | 1.092
2068 | 8.272 | 4.264 | 1.084
2069 | 8.276 | 4.264 | 1.087
2070 | 8.28 | 4.264 | 1.125
2071 | 8.284 | 4.076 | 1.107
2072 | 8.288 | 4.264 | 1.145
2073 | 8.292 | 4.264 | 1.081
2074 | 8.296 | 4.264 | 1.088
2075 | 8.3 | 4.26 | 1.123
2076 | 8.304 | 4.264 | 1.141
2077 | 8.308 | 4.264 | 1.156
2078 | 8.312 | 4.26 | 2.963
2079 | 8.316 | 4.268 | 1.078
2080 | 8.32 | 4.26 | 1.083
2081 | 8.324 | 4.264 | 1.124
2082 | 8.328 | 4.264 | 1.081
2083 | 8.332 | 4.264 | 1.091
2084 | 8.336 | 4.264 | 1.153
2085 | 8.34 | 4.26 | 1.086
2086 | 8.344 | 4.264 | 1.088
2087 | 8.348 | 4.264 | 1.097
2088 | 8.352 | 4.264 | 1.105
2089 | 8.356 | 4.268 | 1.098
2090 | 8.36 | 4.26 | 1.142
2091 | 8.364 | 4.264 | 1.089
2092 | 8.368 | 4.264 | 1.105
2093 | 8.372 | 4.264 | 1.136
2094 | 8.376 | 4.268 | 1.151
2095 | 8.38 | 4.264 | 1.091
2096 | 8.384 | 4.264 | 1.167
2097 | 8.388 | 4.264 | 1.119
2098 | 8.392 | 4.264 | 1.119
2099 | 8.396 | 4.268 | 1.095
2100 | 8.4 | 4.264 | 1.078
2101 | 8.404 | 4.264 | 1.109
2102 | 8.408 | 4.264 | 1.081
2103 | 8.412 | 4.264 | 1.148
2104 | 8.416 | 4.264 | 1.201
2105 | 8.42 | 4.264 | 1.103
2106 | 8.424 | 4.264 | 1.089
2107 | 8.428 | 4.264 | 1.095
2108 | 8.432 | 4.264 | 1.134
2109 | 8.436 | 4.264 | 1.183
2110 | 8.44 | 4.264 | 1.086
2111 | 8.444 | 4.264 | 1.107
2112 | 8.448 | 4.236 | 5.976
2113 | 8.452 | 4.264 | 1.076
2114 | 8.456 | 4.26 | 1.087
2115 | 8.46 | 4.264 | 1.081
2116 | 8.464 | 4.26 | 1.081
2117 | 8.468 | 4.264 | 1.111
2118 | 8.472 | 4.264 | 1.127
2119 | 8.476 | 4.264 | 1.086
2120 | 8.48 | 4.264 | 1.13
2121 | 8.484 | 4.264 | 1.096
2122 | 8.488 | 4.264 | 1.111
2123 | 8.492 | 4.264 | 1.148
2124 | 8.496 | 4.264 | 1.111
2125 | 8.5 | 4.264 | 1.195
2126 | 8.504 | 4.26 | 1.167
2127 | 8.508 | 4.264 | 1.096
2128 | 8.512 | 4.26 | 1.123
2129 | 8.516 | 4.264 | 1.142
2130 | 8.52 | 4.264 | 1.103
2131 | 8.524 | 4.264 | 1.145
2132 | 8.528 | 4.264 | 1.102
2133 | 8.532 | 4.264 | 1.181
2134 | 8.536 | 4.264 | 1.175
2135 | 8.54 | 4.264 | 1.259
2136 | 8.544 | 4.264 | 1.224
2137 | 8.548 | 4.264 | 1.13
2138 | 8.552 | 4.26 | 1.237
2139 | 8.556 | 4.264 | 1.241
2140 | 8.56 | 4.264 | 1.201
2141 | 8.564 | 4.264 | 1.159
2142 | 8.568 | 4.264 | 1.179
2143 | 8.572 | 4.264 | 1.253
2144 | 8.576 | 4.264 | 1.206
2145 | 8.58 | 4.264 | 1.204
2146 | 8.584 | 4.264 | 1.229
2147 | 8.588 | 4.26 | 1.175
2148 | 8.592 | 4.26 | 1.245
2149 | 8.596 | 4.26 | 1.287
2150 | 8.6 | 4.26 | 1.228
2151 | 8.604 | 4.26 | 1.224
2152 | 8.608 | 4.264 | 1.197
2153 | 8.612 | 4.264 | 1.186
2154 | 8.616 | 4.26 | 1.257
2155 | 8.62 | 4.264 | 1.241
2156 | 8.624 | 4.264 | 1.282
2157 | 8.628 | 4.264 | 1.295
2158 | 8.632 | 4.264 | 1.267
2159 | 8.636 | 4.26 | 1.218
2160 | 8.64 | 4.264 | 1.219
2161 | 8.644 | 4.264 | 1.208
2162 | 8.648 | 4.264 | 1.262
2163 | 8.652 | 4.264 | 1.279
2164 | 8.656 | 4.26 | 1.279
2165 | 8.66 | 4.264 | 1.249
2166 | 8.664 | 4.264 | 1.216
2167 | 8.668 | 4.26 | 1.222
2168 | 8.672 | 4.26 | 1.155
2169 | 8.676 | 4.264 | 1.243
2170 | 8.68 | 4.264 | 1.294
2171 | 8.684 | 4.268 | 1.27
2172 | 8.688 | 4.264 | 1.276
2173 | 8.692 | 4.26 | 1.269
2174 | 8.696 | 4.26 | 1.155
2175 | 8.7 | 4.264 | 1.219
2176 | 8.704 | 4.26 | 1.195
2177 | 8.708 | 4.26 | 1.245
2178 | 8.712 | 4.26 | 1.225
2179 | 8.716 | 4.264 | 1.227
2180 | 8.72 | 4.26 | 1.247
2181 | 8.724 | 4.26 | 1.245
2182 | 8.728 | 4.272 | 1.284
2183 | 8.732 | 4.26 | 1.273
2184 | 8.736 | 4.264 | 1.228
2185 | 8.74 | 4.26 | 1.281
2186 | 8.744 | 4.264 | 1.195
2187 | 8.748 | 4.26 | 1.297
2188 | 8.752 | 4.26 | 1.242
2189 | 8.756 | 4.264 | 1.239
2190 | 8.76 | 4.264 | 1.247
2191 | 8.764 | 4.264 | 1.196
2192 | 8.768 | 4.264 | 1.269
2193 | 8.772 | 4.26 | 1.202
2194 | 8.776 | 4.26 | 1.259
2195 | 8.78 | 4.26 | 1.166
2196 | 8.784 | 4.26 | 1.173
2197 | 8.788 | 4.26 | 1.19
2198 | 8.792 | 4.26 | 1.226
2199 | 8.796 | 4.264 | 1.25
2200 | 8.8 | 4.264 | 1.242
2201 | 8.804 | 4.264 | 1.285
2202 | 8.808 | 4.264 | 1.257
2203 | 8.812 | 4.264 | 1.238
2204 | 8.816 | 4.264 | 1.247
2205 | 8.82 | 4.264 | 1.194
2206 | 8.824 | 4.264 | 1.227
2207 | 8.828 | 4.264 | 1.289
2208 | 8.832 | 4.264 | 1.283
2209 | 8.836 | 4.264 | 1.214
2210 | 8.84 | 4.26 | 1.204
2211 | 8.844 | 4.264 | 1.251
2212 | 8.848 | 4.264 | 1.227
2213 | 8.852 | 4.26 | 1.162
2214 | 8.856 | 4.26 | 1.237
2215 | 8.86 | 4.26 | 1.245
2216 | 8.864 | 4.26 | 1.26
2217 | 8.868 | 4.268 | 1.245
2218 | 8.872 | 4.26 | 1.264
2219 | 8.876 | 4.264 | 1.216
2220 | 8.88 | 4.264 | 1.276
2221 | 8.884 | 4.264 | 1.181
2222 | 8.888 | 4.264 | 1.231
2223 | 8.892 | 4.26 | 1.209
2224 | 8.896 | 4.264 | 1.277
2225 | 8.9 | 4.26 | 1.219
2226 | 8.904 | 4.26 | 1.247
2227 | 8.908 | 4.264 | 1.261
2228 | 8.912 | 4.264 | 1.23
2229 | 8.916 | 4.26 | 1.241
2230 | 8.92 | 4.264 | 1.247
2231 | 8.924 | 4.264 | 1.276
2232 | 8.928 | 4.264 | 1.228
2233 | 8.932 | 4.26 | 1.193
2234 | 8.936 | 4.264 | 1.292
2235 | 8.94 | 4.264 | 1.275
2236 | 8.944 | 4.26 | 1.22
2237 | 8.948 | 4.264 | 1.269
2238 | 8.952 | 4.264 | 1.3
2239 | 8.956 | 4.26 | 1.244
2240 | 8.96 | 4.26 | 1.173
2241 | 8.964 | 4.26 | 1.247
2242 | 8.968 | 4.264 | 1.254
2243 | 8.972 | 4.26 | 1.208
2244 | 8.976 | 4.264 | 1.212
2245 | 8.98 | 4.264 | 1.171
2246 | 8.984 | 4.26 | 1.27
2247 | 8.988 | 4.264 | 1.251
2248 | 8.992 | 4.26 | 1.253
2249 | 8.996 | 4.264 | 1.212
2250 | 9 | 4.264 | 1.207
2251 | 9.004 | 4.264 | 1.274
2252 | 9.008 | 4.264 | 1.269
2253 | 9.012 | 4.264 | 1.25
2254 | 9.016 | 4.264 | 1.271
2255 | 9.02 | 4.264 | 1.22
2256 | 9.024 | 4.264 | 1.262
2257 | 9.028 | 4.264 | 1.216
2258 | 9.032 | 4.264 | 1.232
2259 | 9.036 | 4.26 | 1.225
2260 | 9.04 | 4.26 | 1.244
2261 | 9.044 | 4.264 | 1.216
2262 | 9.048 | 4.264 | 1.203
2263 | 9.052 | 4.26 | 1.208
2264 | 9.056 | 4.26 | 1.257
2265 | 9.06 | 4.264 | 1.24
2266 | 9.064 | 4.26 | 1.251
2267 | 9.068 | 4.268 | 1.254
2268 | 9.072 | 4.26 | 1.212
2269 | 9.076 | 4.264 | 1.173
2270 | 9.08 | 4.264 | 1.237
2271 | 9.084 | 4.26 | 1.198
2272 | 9.088 | 4.264 | 1.265
2273 | 9.092 | 4.264 | 1.269
2274 | 9.096 | 4.264 | 1.222
2275 | 9.1 | 4.264 | 1.247
2276 | 9.104 | 4.264 | 1.251
2277 | 9.108 | 4.26 | 1.216
2278 | 9.112 | 4.264 | 1.255
2279 | 9.116 | 4.26 | 1.169
2280 | 9.12 | 4.264 | 1.25
2281 | 9.124 | 4.264 | 1.199
2282 | 9.128 | 4.264 | 1.209
2283 | 9.132 | 4.264 | 1.183
2284 | 9.136 | 4.26 | 1.21
2285 | 9.14 | 4.264 | 1.268
2286 | 9.144 | 4.264 | 1.267
2287 | 9.148 | 4.264 | 1.279
2288 | 9.152 | 4.264 | 1.243
2289 | 9.156 | 4.264 | 1.217
2290 | 9.16 | 4.264 | 1.198
2291 | 9.164 | 4.26 | 1.222
2292 | 9.168 | 4.26 | 1.21
2293 | 9.172 | 4.264 | 1.28
2294 | 9.176 | 4.264 | 1.181
2295 | 9.18 | 4.264 | 1.255
2296 | 9.184 | 4.264 | 1.3
2297 | 9.188 | 4.264 | 1.282
2298 | 9.192 | 4.264 | 1.321
2299 | 9.196 | 4.264 | 1.22
2300 | 9.2 | 4.264 | 1.252
2301 | 9.204 | 4.264 | 1.298
2302 | 9.208 | 4.26 | 1.173
2303 | 9.212 | 4.264 | 1.189
2304 | 9.216 | 4.26 | 1.229
2305 | 9.22 | 4.264 | 1.267
2306 | 9.224 | 4.26 | 1.256
2307 | 9.228 | 4.264 | 1.267
2308 | 9.232 | 4.26 | 1.218
2309 | 9.236 | 4.26 | 1.238
2310 | 9.24 | 4.26 | 1.233
2311 | 9.244 | 4.26 | 1.203
2312 | 9.248 | 4.26 | 1.263
2313 | 9.252 | 4.26 | 1.267
2314 | 9.256 | 4.264 | 1.28
2315 | 9.26 | 4.264 | 1.271
2316 | 9.264 | 4.264 | 1.239
2317 | 9.268 | 4.264 | 1.181
2318 | 9.272 | 4.264 | 1.253
2319 | 9.276 | 4.26 | 1.228
2320 | 9.28 | 4.268 | 1.226
2321 | 9.284 | 4.264 | 1.294
2322 | 9.288 | 4.26 | 1.239
2323 | 9.292 | 4.26 | 1.178
2324 | 9.296 | 4.264 | 1.245
2325 | 9.3 | 4.26 | 1.171
2326 | 9.304 | 4.264 | 1.207
2327 | 9.308 | 4.26 | 1.237
2328 | 9.312 | 4.264 | 1.249
2329 | 9.316 | 4.26 | 1.224
2330 | 9.32 | 4.264 | 1.244
2331 | 9.324 | 4.264 | 1.238
2332 | 9.328 | 4.264 | 1.196
2333 | 9.332 | 4.26 | 1.19
2334 | 9.336 | 4.268 | 1.293
2335 | 9.34 | 4.264 | 1.241
2336 | 9.344 | 4.26 | 1.159
2337 | 9.348 | 4.264 | 1.216
2338 | 9.352 | 4.26 | 1.157
2339 | 9.356 | 4.264 | 1.251
2340 | 9.36 | 4.264 | 1.199
2341 | 9.364 | 4.264 | 1.203
2342 | 9.368 | 4.264 | 1.21
2343 | 9.372 | 4.26 | 1.157
2344 | 9.376 | 4.26 | 1.259
2345 | 9.38 | 4.264 | 1.241
2346 | 9.384 | 4.264 | 1.164
2347 | 9.388 | 4.264 | 1.279
2348 | 9.392 | 4.264 | 1.168
2349 | 9.396 | 4.264 | 1.234
2350 | 9.4 | 4.264 | 1.192
2351 | 9.404 | 4.264 | 1.269
2352 | 9.408 | 4.264 | 1.174
2353 | 9.412 | 4.264 | 1.212
2354 | 9.416 | 4.264 | 1.23
2355 | 9.42 | 4.264 | 1.28
2356 | 9.424 | 4.26 | 1.216
2357 | 9.428 | 4.264 | 1.232
2358 | 9.432 | 4.264 | 1.254
2359 | 9.436 | 4.264 | 1.251
2360 | 9.44 | 4.264 | 1.222
2361 | 9.444 | 4.264 | 1.262
2362 | 9.448 | 4.264 | 1.197
2363 | 9.452 | 4.264 | 1.216
2364 | 9.456 | 4.26 | 1.226
2365 | 9.46 | 4.264 | 1.185
2366 | 9.464 | 4.264 | 1.258
2367 | 9.468 | 4.264 | 1.249
2368 | 9.472 | 4.264 | 1.193
2369 | 9.476 | 4.26 | 1.245
2370 | 9.48 | 4.264 | 1.199
2371 | 9.484 | 4.26 | 1.1
2372 | 9.488 | 4.264 | 1.081
2373 | 9.492 | 4.264 | 1.085
2374 | 9.496 | 4.264 | 1.087
2375 | 9.5 | 4.26 | 1.155
2376 | 9.504 | 4.264 | 1.214
2377 | 9.508 | 4.26 | 1.103
2378 | 9.512 | 4.264 | 1.084
2379 | 9.516 | 4.264 | 1.181
2380 | 9.52 | 4.26 | 1.097
2381 | 9.524 | 4.264 | 1.086
2382 | 9.528 | 4.264 | 1.095
2383 | 9.532 | 4.26 | 1.089
2384 | 9.536 | 4.264 | 1.078
2385 | 9.54 | 4.264 | 1.104
2386 | 9.544 | 4.26 | 1.089
2387 | 9.548 | 4.26 | 1.083
2388 | 9.552 | 4.264 | 1.19
2389 | 9.556 | 4.264 | 1.115
2390 | 9.56 | 4.268 | 1.119
2391 | 9.564 | 4.264 | 1.163
2392 | 9.568 | 4.264 | 1.128
2393 | 9.572 | 4.268 | 1.127
2394 | 9.576 | 4.264 | 1.09
2395 | 9.58 | 4.264 | 1.163
2396 | 9.584 | 4.264 | 1.097
2397 | 9.588 | 4.232 | 7.028
2398 | 9.592 | 4.264 | 1.079
2399 | 9.596 | 4.26 | 1.084
2400 | 9.6 | 4.264 | 1.084
2401 | 9.604 | 4.26 | 1.111
2402 | 9.608 | 4.264 | 1.096
2403 | 9.612 | 4.268 | 1.092
2404 | 9.616 | 4.264 | 1.091
2405 | 9.62 | 4.264 | 1.122
2406 | 9.624 | 4.264 | 1.14
2407 | 9.628 | 4.264 | 1.11
2408 | 9.632 | 4.26 | 1.136
2409 | 9.636 | 4.264 | 1.087
2410 | 9.64 | 4.264 | 1.095
2411 | 9.644 | 4.26 | 1.084
2412 | 9.648 | 4.264 | 1.102
2413 | 9.652 | 4.264 | 1.086
2414 | 9.656 | 4.264 | 1.183
2415 | 9.66 | 4.26 | 1.132
2416 | 9.664 | 4.264 | 1.15
2417 | 9.668 | 4.264 | 1.117
2418 | 9.672 | 4.264 | 1.089
2419 | 9.676 | 4.264 | 1.115
2420 | 9.68 | 4.268 | 1.102
2421 | 9.684 | 4.264 | 1.11
2422 | 9.688 | 4.264 | 1.114
2423 | 9.692 | 4.264 | 1.125
2424 | 9.696 | 4.264 | 1.132
2425 | 9.7 | 4.264 | 1.082
2426 | 9.704 | 4.264 | 1.15
2427 | 9.708 | 4.26 | 1.127
2428 | 9.712 | 4.264 | 1.09
2429 | 9.716 | 4.26 | 1.11
2430 | 9.72 | 4.264 | 1.212
2431 | 9.724 | 4.18 | 8.168
2432 | 9.728 | 4.264 | 1.124
2433 | 9.732 | 4.264 | 1.083
2434 | 9.736 | 4.264 | 1.083
2435 | 9.74 | 4.264 | 1.09
2436 | 9.744 | 4.268 | 1.17
2437 | 9.748 | 4.264 | 1.159
2438 | 9.752 | 4.26 | 1.506
2439 | 9.756 | 4.264 | 1.095
2440 | 9.76 | 4.26 | 1.126
2441 | 9.764 | 4.264 | 1.086
2442 | 9.768 | 4.264 | 1.094
2443 | 9.772 | 4.264 | 1.095
2444 | 9.776 | 4.264 | 1.095
2445 | 9.78 | 4.264 | 1.105
2446 | 9.784 | 4.264 | 1.103
2447 | 9.788 | 4.264 | 1.092
2448 | 9.792 | 4.264 | 1.132
2449 | 9.796 | 4.26 | 1.097
2450 | 9.8 | 4.264 | 1.185
2451 | 9.804 | 4.264 | 1.139
2452 | 9.808 | 4.264 | 1.134
2453 | 9.812 | 4.264 | 1.078
2454 | 9.816 | 4.264 | 1.109
2455 | 9.82 | 4.264 | 1.084
2456 | 9.824 | 4.264 | 1.117
2457 | 9.828 | 4.264 | 1.203
2458 | 9.832 | 4.264 | 1.106
2459 | 9.836 | 4.26 | 1.092
2460 | 9.84 | 4.26 | 1.09
2461 | 9.844 | 4.264 | 1.109
2462 | 9.848 | 4.264 | 1.13
2463 | 9.852 | 4.264 | 1.197
2464 | 9.856 | 4.264 | 1.196
2465 | 9.86 | 4.212 | 1.127
2466 | 9.864 | 4.264 | 1.079
2467 | 9.868 | 4.264 | 1.087
2468 | 9.872 | 4.264 | 1.155
2469 | 9.876 | 4.264 | 1.107
2470 | 9.88 | 4.26 | 1.085
2471 | 9.884 | 4.264 | 1.091
2472 | 9.888 | 4.252 | 5.024
2473 | 9.892 | 4.268 | 1.085
2474 | 9.896 | 4.264 | 1.089
2475 | 9.9 | 4.264 | 1.084
2476 | 9.904 | 4.264 | 1.092
2477 | 9.908 | 4.264 | 1.089
2478 | 9.912 | 4.264 | 1.113
2479 | 9.916 | 4.264 | 1.086
2480 | 9.92 | 4.264 | 1.109
2481 | 9.924 | 4.264 | 1.107
2482 | 9.928 | 4.26 | 1.103
2483 | 9.932 | 4.264 | 1.092
2484 | 9.936 | 4.264 | 1.171
2485 | 9.94 | 4.264 | 1.094
2486 | 9.944 | 4.26 | 1.08
2487 | 9.948 | 4.264 | 1.081
2488 | 9.952 | 4.264 | 1.089
2489 | 9.956 | 4.264 | 1.096
2490 | 9.96 | 4.264 | 1.111
2491 | 9.964 | 4.264 | 1.156
2492 | 9.968 | 4.26 | 1.145
2493 | 9.972 | 4.264 | 1.082
2494 | 9.976 | 4.264 | 1.109
2495 | 9.98 | 4.264 | 1.091
2496 | 9.984 | 4.264 | 1.085
2497 | 9.988 | 4.264 | 1.12
2498 | 9.992 | 4.264 | 1.094
2499 | 9.996 | 4.264 | 1.166
2500 | 10 | 4.264 | 1.082
2501 | 10.004 | 4.264 | 1.08
2502 | 10.008 | 4.264 | 1.09
2503 | 10.012 | 4.264 | 1.131
2504 | 10.016 | 4.264 | 1.111
2505 | 10.02 | 4.264 | 1.113
2506 | 10.024 | 4.216 | 17.479
2507 | 10.028 | 4.264 | 1.1
2508 | 10.032 | 4.264 | 1.081
2509 | 10.036 | 4.264 | 1.117
2510 | 10.04 | 4.264 | 1.099
2511 | 10.044 | 4.264 | 1.095
2512 | 10.048 | 4.264 | 1.092
2513 | 10.052 | 4.264 | 1.115
2514 | 10.056 | 4.264 | 1.085
2515 | 10.06 | 4.264 | 1.095
2516 | 10.064 | 4.264 | 1.119
2517 | 10.068 | 4.264 | 1.096
2518 | 10.072 | 4.264 | 1.161
2519 | 10.076 | 4.264 | 1.148
2520 | 10.08 | 4.264 | 1.091
2521 | 10.084 | 4.264 | 1.144
2522 | 10.088 | 4.264 | 1.126
2523 | 10.092 | 4.264 | 1.15
2524 | 10.096 | 4.264 | 1.101
2525 | 10.1 | 4.264 | 1.156
2526 | 10.104 | 4.264 | 1.121
2527 | 10.108 | 4.264 | 1.204
2528 | 10.112 | 4.264 | 1.102
2529 | 10.116 | 4.264 | 1.249
2530 | 10.12 | 4.264 | 1.179
2531 | 10.124 | 4.264 | 1.142
2532 | 10.128 | 4.264 | 1.18
2533 | 10.132 | 4.264 | 1.191
2534 | 10.136 | 4.264 | 1.192
2535 | 10.14 | 4.264 | 1.209
2536 | 10.144 | 4.264 | 1.162
2537 | 10.148 | 4.26 | 1.261
2538 | 10.152 | 4.264 | 1.303
2539 | 10.156 | 4.26 | 1.198
2540 | 10.16 | 4.26 | 1.252
2541 | 10.164 | 4.264 | 1.247
2542 | 10.168 | 4.264 | 1.154
2543 | 10.172 | 4.264 | 1.192
2544 | 10.176 | 4.264 | 1.28
2545 | 10.18 | 4.26 | 1.169
2546 | 10.184 | 4.264 | 1.299
2547 | 10.188 | 4.26 | 1.276
2548 | 10.192 | 4.26 | 1.239
2549 | 10.196 | 4.264 | 1.222
2550 | 10.2 | 4.26 | 1.239
2551 | 10.204 | 4.26 | 1.211
2552 | 10.208 | 4.264 | 1.217
2553 | 10.212 | 4.264 | 1.261
2554 | 10.216 | 4.264 | 1.266
2555 | 10.22 | 4.264 | 1.218
2556 | 10.224 | 4.264 | 1.258
2557 | 10.228 | 4.264 | 1.286
2558 | 10.232 | 4.26 | 1.212
2559 | 10.236 | 4.26 | 1.267
2560 | 10.24 | 4.264 | 1.234
2561 | 10.244 | 4.264 | 1.269
2562 | 10.248 | 4.26 | 1.254
2563 | 10.252 | 4.264 | 1.229
2564 | 10.256 | 4.264 | 1.227
2565 | 10.26 | 4.26 | 1.286
2566 | 10.264 | 4.264 | 1.222
2567 | 10.268 | 4.264 | 1.269
2568 | 10.272 | 4.264 | 1.175
2569 | 10.276 | 4.264 | 1.253
2570 | 10.28 | 4.264 | 1.151
2571 | 10.284 | 4.264 | 1.173
2572 | 10.288 | 4.264 | 1.158
2573 | 10.292 | 4.264 | 1.163
2574 | 10.296 | 4.26 | 1.232
2575 | 10.3 | 4.26 | 1.193
2576 | 10.304 | 4.264 | 1.204
2577 | 10.308 | 4.264 | 1.213
2578 | 10.312 | 4.26 | 1.263
2579 | 10.316 | 4.264 | 1.267
2580 | 10.32 | 4.26 | 1.238
2581 | 10.324 | 4.264 | 1.226
2582 | 10.328 | 4.26 | 1.198
2583 | 10.332 | 4.264 | 1.266
2584 | 10.336 | 4.26 | 1.22
2585 | 10.34 | 4.26 | 1.252
2586 | 10.344 | 4.264 | 1.26
2587 | 10.348 | 4.26 | 1.163
2588 | 10.352 | 4.26 | 1.191
2589 | 10.356 | 4.264 | 1.207
2590 | 10.36 | 4.264 | 1.181
2591 | 10.364 | 4.26 | 1.22
2592 | 10.368 | 4.264 | 1.26
2593 | 10.372 | 4.264 | 1.224
2594 | 10.376 | 4.264 | 1.229
2595 | 10.38 | 4.26 | 1.217
2596 | 10.384 | 4.264 | 1.232
2597 | 10.388 | 4.264 | 1.275
2598 | 10.392 | 4.264 | 1.294
2599 | 10.396 | 4.26 | 1.166
2600 | 10.4 | 4.26 | 1.18
2601 | 10.404 | 4.26 | 1.232
2602 | 10.408 | 4.26 | 1.201
2603 | 10.412 | 4.26 | 1.225
2604 | 10.416 | 4.268 | 1.244
2605 | 10.42 | 4.26 | 1.193
2606 | 10.424 | 4.26 | 1.215
2607 | 10.428 | 4.264 | 1.199
2608 | 10.432 | 4.264 | 1.161
2609 | 10.436 | 4.264 | 1.241
2610 | 10.44 | 4.26 | 1.286
2611 | 10.444 | 4.26 | 1.226
2612 | 10.448 | 4.264 | 1.273
2613 | 10.452 | 4.264 | 1.28
2614 | 10.456 | 4.264 | 1.235
2615 | 10.46 | 4.264 | 1.27
2616 | 10.464 | 4.264 | 1.234
2617 | 10.468 | 4.264 | 1.215
2618 | 10.472 | 4.264 | 1.247
2619 | 10.476 | 4.264 | 1.153
2620 | 10.48 | 4.26 | 1.224
2621 | 10.484 | 4.264 | 1.232
2622 | 10.488 | 4.264 | 1.237
2623 | 10.492 | 4.268 | 1.262
2624 | 10.496 | 4.264 | 1.277
2625 | 10.5 | 4.264 | 1.194
2626 | 10.504 | 4.264 | 1.227
2627 | 10.508 | 4.264 | 1.306
2628 | 10.512 | 4.26 | 1.226
2629 | 10.516 | 4.264 | 1.177
2630 | 10.52 | 4.264 | 1.168
2631 | 10.524 | 4.264 | 1.216
2632 | 10.528 | 4.264 | 1.305
2633 | 10.532 | 4.26 | 1.232
2634 | 10.536 | 4.264 | 1.266
2635 | 10.54 | 4.26 | 1.239
2636 | 10.544 | 4.26 | 1.208
2637 | 10.548 | 4.264 | 1.253
2638 | 10.552 | 4.264 | 1.228
2639 | 10.556 | 4.26 | 1.177
2640 | 10.56 | 4.26 | 1.202
2641 | 10.564 | 4.264 | 1.198
2642 | 10.568 | 4.264 | 1.234
2643 | 10.572 | 4.26 | 1.24
2644 | 10.576 | 4.26 | 1.253
2645 | 10.58 | 4.264 | 1.298
2646 | 10.584 | 4.264 | 1.231
2647 | 10.588 | 4.26 | 1.175
2648 | 10.592 | 4.264 | 1.188
2649 | 10.596 | 4.264 | 1.324
2650 | 10.6 | 4.264 | 1.267
2651 | 10.604 | 4.264 | 1.193
2652 | 10.608 | 4.264 | 1.191
2653 | 10.612 | 4.264 | 1.262
2654 | 10.616 | 4.264 | 1.283
2655 | 10.62 | 4.264 | 1.275
2656 | 10.624 | 4.264 | 1.26
2657 | 10.628 | 4.26 | 1.283
2658 | 10.632 | 4.264 | 1.284
2659 | 10.636 | 4.264 | 1.216
2660 | 10.64 | 4.264 | 1.21
2661 | 10.644 | 4.26 | 1.273
2662 | 10.648 | 4.26 | 1.208
2663 | 10.652 | 4.264 | 1.166
2664 | 10.656 | 4.264 | 1.23
2665 | 10.66 | 4.264 | 1.222
2666 | 10.664 | 4.26 | 1.244
2667 | 10.668 | 4.26 | 1.221
2668 | 10.672 | 4.26 | 1.276
2669 | 10.676 | 4.26 | 1.204
2670 | 10.68 | 4.264 | 1.259
2671 | 10.684 | 4.26 | 1.225
2672 | 10.688 | 4.26 | 1.185
2673 | 10.692 | 4.26 | 1.239
2674 | 10.696 | 4.264 | 1.203
2675 | 10.7 | 4.26 | 1.212
2676 | 10.704 | 4.264 | 1.308
2677 | 10.708 | 4.264 | 1.197
2678 | 10.712 | 4.264 | 1.208
2679 | 10.716 | 4.264 | 1.224
2680 | 10.72 | 4.264 | 1.204
2681 | 10.724 | 4.26 | 1.209
2682 | 10.728 | 4.264 | 1.197
2683 | 10.732 | 4.26 | 1.229
2684 | 10.736 | 4.264 | 1.251
2685 | 10.74 | 4.26 | 1.239
2686 | 10.744 | 4.264 | 1.247
2687 | 10.748 | 4.264 | 1.23
2688 | 10.752 | 4.264 | 1.197
2689 | 10.756 | 4.264 | 1.226
2690 | 10.76 | 4.264 | 1.187
2691 | 10.764 | 4.264 | 1.251
2692 | 10.768 | 4.264 | 1.243
2693 | 10.772 | 4.264 | 1.216
2694 | 10.776 | 4.264 | 1.253
2695 | 10.78 | 4.264 | 1.234
2696 | 10.784 | 4.264 | 1.226
2697 | 10.788 | 4.264 | 1.282
2698 | 10.792 | 4.26 | 1.232
2699 | 10.796 | 4.264 | 1.25
2700 | 10.8 | 4.264 | 1.222
2701 | 10.804 | 4.26 | 1.207
2702 | 10.808 | 4.26 | 1.238
2703 | 10.812 | 4.264 | 1.294
2704 | 10.816 | 4.26 | 1.192
2705 | 10.82 | 4.264 | 1.269
2706 | 10.824 | 4.264 | 1.219
2707 | 10.828 | 4.264 | 1.257
2708 | 10.832 | 4.264 | 1.232
2709 | 10.836 | 4.264 | 1.24
2710 | 10.84 | 4.264 | 1.22
2711 | 10.844 | 4.26 | 1.212
2712 | 10.848 | 4.26 | 1.158
2713 | 10.852 | 4.264 | 1.234
2714 | 10.856 | 4.264 | 1.232
2715 | 10.86 | 4.264 | 1.211
2716 | 10.864 | 4.264 | 1.211
2717 | 10.868 | 4.26 | 1.215
2718 | 10.872 | 4.264 | 1.198
2719 | 10.876 | 4.264 | 1.187
2720 | 10.88 | 4.26 | 1.232
2721 | 10.884 | 4.264 | 1.298
2722 | 10.888 | 4.26 | 1.156
2723 | 10.892 | 4.256 | 1.191
2724 | 10.896 | 4.26 | 1.201
2725 | 10.9 | 4.264 | 1.176
2726 | 10.904 | 4.264 | 1.232
2727 | 10.908 | 4.26 | 1.288
2728 | 10.912 | 4.26 | 1.194
2729 | 10.916 | 4.264 | 1.182
2730 | 10.92 | 4.264 | 1.194
2731 | 10.924 | 4.26 | 1.238
2732 | 10.928 | 4.264 | 1.216
2733 | 10.932 | 4.264 | 1.16
2734 | 10.936 | 4.26 | 1.237
2735 | 10.94 | 4.264 | 1.164
2736 | 10.944 | 4.264 | 1.28
2737 | 10.948 | 4.264 | 1.243
2738 | 10.952 | 4.26 | 1.203
2739 | 10.956 | 4.26 | 1.175
2740 | 10.96 | 4.264 | 1.262
2741 | 10.964 | 4.264 | 1.203
2742 | 10.968 | 4.26 | 1.191
2743 | 10.972 | 4.264 | 1.239
2744 | 10.976 | 4.264 | 1.174
2745 | 10.98 | 4.264 | 1.201
2746 | 10.984 | 4.264 | 1.276
2747 | 10.988 | 4.26 | 1.253
2748 | 10.992 | 4.264 | 1.205
2749 | 10.996 | 4.264 | 1.241
2750 | 11 | 4.264 | 1.19
2751 | 11.004 | 4.264 | 1.216
2752 | 11.008 | 4.264 | 1.228
2753 | 11.012 | 4.26 | 1.223
2754 | 11.016 | 4.26 | 1.262
2755 | 11.02 | 4.26 | 1.193
2756 | 11.024 | 4.264 | 1.333
2757 | 11.028 | 4.264 | 1.218
2758 | 11.032 | 4.26 | 1.186
2759 | 11.036 | 4.264 | 1.234
2760 | 11.04 | 4.264 | 1.274
2761 | 11.044 | 4.264 | 1.281
2762 | 11.048 | 4.264 | 1.256
2763 | 11.052 | 4.264 | 1.202
2764 | 11.056 | 4.264 | 1.269
2765 | 11.06 | 4.26 | 1.172
2766 | 11.064 | 4.264 | 1.104
2767 | 11.068 | 4.264 | 1.105
2768 | 11.072 | 4.264 | 1.1
2769 | 11.076 | 4.26 | 1.179
2770 | 11.08 | 4.264 | 1.268
2771 | 11.084 | 4.26 | 1.082
2772 | 11.088 | 4.264 | 1.08
2773 | 11.092 | 4.264 | 1.113
2774 | 11.096 | 4.26 | 1.09
2775 | 11.1 | 4.264 | 1.088
2776 | 11.104 | 4.264 | 1.135
2777 | 11.108 | 4.26 | 1.141
2778 | 11.112 | 4.264 | 1.081
2779 | 11.116 | 4.264 | 1.079
2780 | 11.12 | 4.264 | 1.087
2781 | 11.124 | 4.264 | 1.128
2782 | 11.128 | 4.268 | 1.118
2783 | 11.132 | 4.26 | 1.088
2784 | 11.136 | 4.26 | 1.117
2785 | 11.14 | 4.264 | 1.076
2786 | 11.144 | 4.268 | 1.085
2787 | 11.148 | 4.264 | 1.104
2788 | 11.152 | 4.264 | 1.08
2789 | 11.156 | 4.264 | 1.104
2790 | 11.16 | 4.268 | 1.181
2791 | 11.164 | 4.212 | 15.63
2792 | 11.168 | 4.264 | 1.104
2793 | 11.172 | 4.26 | 1.112
2794 | 11.176 | 4.264 | 1.101
2795 | 11.18 | 4.264 | 1.156
2796 | 11.184 | 4.264 | 1.099
2797 | 11.188 | 4.264 | 1.086
2798 | 11.192 | 4.264 | 1.153
2799 | 11.196 | 4.264 | 1.084
2800 | 11.2 | 4.264 | 1.171
2801 | 11.204 | 4.264 | 1.091
2802 | 11.208 | 4.264 | 1.087
2803 | 11.212 | 4.264 | 1.087
2804 | 11.216 | 4.268 | 1.109
2805 | 11.22 | 4.264 | 1.101
2806 | 11.224 | 4.264 | 1.138
2807 | 11.228 | 4.264 | 1.105
2808 | 11.232 | 4.26 | 1.124
2809 | 11.236 | 4.264 | 1.079
2810 | 11.24 | 4.264 | 1.111
2811 | 11.244 | 4.26 | 1.087
2812 | 11.248 | 4.264 | 1.084
2813 | 11.252 | 4.264 | 1.107
2814 | 11.256 | 4.264 | 1.097
2815 | 11.26 | 4.264 | 1.094
2816 | 11.264 | 4.264 | 1.15
2817 | 11.268 | 4.264 | 1.109
2818 | 11.272 | 4.264 | 1.101
2819 | 11.276 | 4.264 | 1.079
2820 | 11.28 | 4.264 | 1.109
2821 | 11.284 | 4.264 | 1.151
2822 | 11.288 | 4.264 | 1.079
2823 | 11.292 | 4.264 | 1.177
2824 | 11.296 | 4.264 | 1.095
2825 | 11.3 | 4.108 | 1.137
2826 | 11.304 | 4.264 | 1.117
2827 | 11.308 | 4.264 | 1.104
2828 | 11.312 | 4.268 | 1.152
2829 | 11.316 | 4.268 | 1.122
2830 | 11.32 | 4.264 | 1.105
2831 | 11.324 | 4.268 | 1.168
2832 | 11.328 | 4.26 | 4.424
2833 | 11.332 | 4.264 | 1.119
2834 | 11.336 | 4.264 | 1.074
2835 | 11.34 | 4.264 | 1.076
2836 | 11.344 | 4.264 | 1.135
2837 | 11.348 | 4.264 | 1.151
2838 | 11.352 | 4.264 | 1.105
2839 | 11.356 | 4.26 | 1.084
2840 | 11.36 | 4.26 | 1.076
2841 | 11.364 | 4.264 | 1.092
2842 | 11.368 | 4.264 | 1.15
2843 | 11.372 | 4.26 | 1.103
2844 | 11.376 | 4.264 | 1.101
2845 | 11.38 | 4.264 | 1.119
2846 | 11.384 | 4.264 | 1.11
2847 | 11.388 | 4.264 | 1.088
2848 | 11.392 | 4.26 | 1.083
2849 | 11.396 | 4.264 | 1.091
2850 | 11.4 | 4.264 | 1.137
2851 | 11.404 | 4.264 | 1.154
2852 | 11.408 | 4.264 | 1.161
2853 | 11.412 | 4.264 | 1.077
2854 | 11.416 | 4.264 | 1.082
2855 | 11.42 | 4.264 | 1.088
2856 | 11.424 | 4.264 | 1.084
2857 | 11.428 | 4.264 | 1.088
2858 | 11.432 | 4.264 | 1.139
2859 | 11.436 | 4.264 | 1.113
2860 | 11.44 | 4.26 | 1.105
2861 | 11.444 | 4.264 | 1.114
2862 | 11.448 | 4.264 | 1.109
2863 | 11.452 | 4.264 | 1.138
2864 | 11.456 | 4.264 | 1.136
2865 | 11.46 | 4.26 | 1.164
2866 | 11.464 | 4.228 | 8.522
2867 | 11.468 | 4.264 | 1.084
2868 | 11.472 | 4.264 | 1.082
2869 | 11.476 | 4.264 | 1.101
2870 | 11.48 | 4.264 | 1.174
2871 | 11.484 | 4.264 | 1.109
2872 | 11.488 | 4.26 | 1.115
2873 | 11.492 | 4.264 | 1.089
2874 | 11.496 | 4.264 | 1.107
2875 | 11.5 | 4.26 | 1.092
2876 | 11.504 | 4.264 | 1.101
2877 | 11.508 | 4.264 | 1.13
2878 | 11.512 | 4.26 | 1.132
2879 | 11.516 | 4.264 | 1.095
2880 | 11.52 | 4.264 | 1.078
2881 | 11.524 | 4.264 | 1.103
2882 | 11.528 | 4.26 | 1.115
2883 | 11.532 | 4.264 | 1.107
2884 | 11.536 | 4.264 | 1.095
2885 | 11.54 | 4.264 | 1.099
2886 | 11.544 | 4.264 | 1.151
2887 | 11.548 | 4.264 | 1.102
2888 | 11.552 | 4.264 | 1.081
2889 | 11.556 | 4.264 | 1.083
2890 | 11.56 | 4.264 | 1.121
2891 | 11.564 | 4.264 | 1.086
2892 | 11.568 | 4.264 | 1.177
2893 | 11.572 | 4.264 | 1.135
2894 | 11.576 | 4.26 | 1.094
2895 | 11.58 | 4.264 | 1.078
2896 | 11.584 | 4.264 | 1.088
2897 | 11.588 | 4.264 | 1.103
2898 | 11.592 | 4.264 | 1.082
2899 | 11.596 | 4.264 | 1.185
2900 | 11.6 | 4.16 | 6.061
2901 | 11.604 | 4.264 | 1.099
2902 | 11.608 | 4.264 | 1.082
2903 | 11.612 | 4.26 | 1.082
2904 | 11.616 | 4.26 | 1.082
2905 | 11.62 | 4.26 | 1.107
2906 | 11.624 | 4.264 | 1.175
2907 | 11.628 | 4.26 | 1.72
2908 | 11.632 | 4.264 | 1.081
2909 | 11.636 | 4.268 | 1.131
2910 | 11.64 | 4.264 | 1.083
2911 | 11.644 | 4.264 | 1.09
2912 | 11.648 | 4.264 | 1.097
2913 | 11.652 | 4.264 | 1.112
2914 | 11.656 | 4.264 | 1.118
2915 | 11.66 | 4.264 | 1.161
2916 | 11.664 | 4.264 | 1.103
2917 | 11.668 | 4.264 | 1.092
2918 | 11.672 | 4.26 | 1.109
2919 | 11.676 | 4.26 | 1.153
2920 | 11.68 | 4.264 | 1.156
2921 | 11.684 | 4.264 | 1.104
2922 | 11.688 | 4.264 | 1.14
2923 | 11.692 | 4.264 | 1.101
2924 | 11.696 | 4.264 | 1.135
2925 | 11.7 | 4.264 | 1.199
2926 | 11.704 | 4.264 | 1.195
2927 | 11.708 | 4.264 | 1.14
2928 | 11.712 | 4.264 | 1.263
2929 | 11.716 | 4.264 | 1.182
2930 | 11.72 | 4.264 | 1.214
2931 | 11.724 | 4.26 | 1.17
2932 | 11.728 | 4.26 | 1.22
2933 | 11.732 | 4.264 | 1.206
2934 | 11.736 | 4.264 | 1.195
2935 | 11.74 | 4.264 | 1.229
2936 | 11.744 | 4.26 | 1.188
2937 | 11.748 | 4.264 | 1.191
2938 | 11.752 | 4.26 | 1.247
2939 | 11.756 | 4.264 | 1.297
2940 | 11.76 | 4.26 | 1.197
2941 | 11.764 | 4.264 | 1.28
2942 | 11.768 | 4.26 | 1.159
2943 | 11.772 | 4.264 | 1.22
2944 | 11.776 | 4.264 | 1.214
2945 | 11.78 | 4.264 | 1.213
2946 | 11.784 | 4.264 | 1.243
2947 | 11.788 | 4.264 | 1.259
2948 | 11.792 | 4.26 | 1.234
2949 | 11.796 | 4.264 | 1.222
2950 | 11.8 | 4.264 | 1.251
2951 | 11.804 | 4.264 | 1.276
2952 | 11.808 | 4.26 | 1.185
2953 | 11.812 | 4.264 | 1.216
2954 | 11.816 | 4.26 | 1.224
2955 | 11.82 | 4.264 | 1.214
2956 | 11.824 | 4.26 | 1.167
2957 | 11.828 | 4.264 | 1.275
2958 | 11.832 | 4.264 | 1.237
2959 | 11.836 | 4.26 | 1.301
2960 | 11.84 | 4.26 | 1.249
2961 | 11.844 | 4.26 | 1.277
2962 | 11.848 | 4.26 | 1.251
2963 | 11.852 | 4.26 | 1.259
2964 | 11.856 | 4.26 | 1.239
2965 | 11.86 | 4.264 | 1.201
2966 | 11.864 | 4.264 | 1.241
2967 | 11.868 | 4.264 | 1.247
2968 | 11.872 | 4.26 | 1.156
2969 | 11.876 | 4.26 | 1.278
2970 | 11.88 | 4.264 | 1.294
2971 | 11.884 | 4.264 | 1.301
2972 | 11.888 | 4.264 | 1.186
2973 | 11.892 | 4.26 | 1.167
2974 | 11.896 | 4.264 | 1.22
2975 | 11.9 | 4.26 | 1.212
2976 | 11.904 | 4.264 | 1.224
2977 | 11.908 | 4.26 | 1.216
2978 | 11.912 | 4.26 | 1.19
2979 | 11.916 | 4.264 | 1.243
2980 | 11.92 | 4.264 | 1.262
2981 | 11.924 | 4.26 | 1.197
2982 | 11.928 | 4.26 | 1.244
2983 | 11.932 | 4.264 | 1.212
2984 | 11.936 | 4.268 | 1.216
2985 | 11.94 | 4.264 | 1.204
2986 | 11.944 | 4.264 | 1.247
2987 | 11.948 | 4.26 | 1.177
2988 | 11.952 | 4.264 | 1.193
2989 | 11.956 | 4.264 | 1.218
2990 | 11.96 | 4.264 | 1.231
2991 | 11.964 | 4.264 | 1.284
2992 | 11.968 | 4.264 | 1.248
2993 | 11.972 | 4.264 | 1.222
2994 | 11.976 | 4.264 | 1.279
2995 | 11.98 | 4.26 | 1.232
2996 | 11.984 | 4.264 | 1.261
2997 | 11.988 | 4.264 | 1.212
2998 | 11.992 | 4.264 | 1.234
2999 | 11.996 | 4.264 | 1.251
3000 | 12 | 4.264 | 1.264
3001 | 12.004 | 4.264 | 1.273
3002 | 12.008 | 4.264 | 1.166
3003 | 12.012 | 4.264 | 1.228
3004 | 12.016 | 4.26 | 1.206
3005 | 12.02 | 4.264 | 1.252
3006 | 12.024 | 4.26 | 1.225
3007 | 12.028 | 4.264 | 1.191
3008 | 12.032 | 4.26 | 1.259
3009 | 12.036 | 4.26 | 1.247
3010 | 12.04 | 4.26 | 1.24
3011 | 12.044 | 4.26 | 1.282
3012 | 12.048 | 4.264 | 1.226
3013 | 12.052 | 4.26 | 1.256
3014 | 12.056 | 4.26 | 1.278
3015 | 12.06 | 4.26 | 1.247
3016 | 12.064 | 4.264 | 1.237
3017 | 12.068 | 4.264 | 1.286
3018 | 12.072 | 4.26 | 1.169
3019 | 12.076 | 4.26 | 1.238
3020 | 12.08 | 4.264 | 1.271
3021 | 12.084 | 4.26 | 1.184
3022 | 12.088 | 4.26 | 1.294
3023 | 12.092 | 4.26 | 1.164
3024 | 12.096 | 4.26 | 1.164
3025 | 12.1 | 4.264 | 1.218
3026 | 12.104 | 4.264 | 1.214
3027 | 12.108 | 4.264 | 1.235
3028 | 12.112 | 4.26 | 1.278
3029 | 12.116 | 4.264 | 1.268
3030 | 12.12 | 4.264 | 1.243
3031 | 12.124 | 4.26 | 1.247
3032 | 12.128 | 4.26 | 1.227
3033 | 12.132 | 4.264 | 1.246
3034 | 12.136 | 4.26 | 1.224
3035 | 12.14 | 4.264 | 1.251
3036 | 12.144 | 4.26 | 1.255
3037 | 12.148 | 4.264 | 1.232
3038 | 12.152 | 4.264 | 1.23
3039 | 12.156 | 4.264 | 1.293
3040 | 12.16 | 4.264 | 1.313
3041 | 12.164 | 4.264 | 1.305
3042 | 12.168 | 4.264 | 1.208
3043 | 12.172 | 4.264 | 1.209
3044 | 12.176 | 4.26 | 1.284
3045 | 12.18 | 4.26 | 1.271
3046 | 12.184 | 4.26 | 1.249
3047 | 12.188 | 4.26 | 1.199
3048 | 12.192 | 4.26 | 1.199
3049 | 12.196 | 4.264 | 1.254
3050 | 12.2 | 4.26 | 1.216
3051 | 12.204 | 4.264 | 1.173
3052 | 12.208 | 4.26 | 1.214
3053 | 12.212 | 4.26 | 1.201
3054 | 12.216 | 4.264 | 1.237
3055 | 12.22 | 4.264 | 1.151
3056 | 12.224 | 4.26 | 1.21
3057 | 12.228 | 4.26 | 1.233
3058 | 12.232 | 4.264 | 1.253
3059 | 12.236 | 4.264 | 1.177
3060 | 12.24 | 4.26 | 1.274
3061 | 12.244 | 4.26 | 1.213
3062 | 12.248 | 4.26 | 1.186
3063 | 12.252 | 4.264 | 1.219
3064 | 12.256 | 4.264 | 1.275
3065 | 12.26 | 4.26 | 1.254
3066 | 12.264 | 4.264 | 1.16
3067 | 12.268 | 4.264 | 1.216
3068 | 12.272 | 4.264 | 1.216
3069 | 12.276 | 4.264 | 1.207
3070 | 12.28 | 4.26 | 1.255
3071 | 12.284 | 4.26 | 1.204
3072 | 12.288 | 4.264 | 1.163
3073 | 12.292 | 4.264 | 1.257
3074 | 12.296 | 4.26 | 1.247
3075 | 12.3 | 4.264 | 1.237
3076 | 12.304 | 4.26 | 1.218
3077 | 12.308 | 4.264 | 1.253
3078 | 12.312 | 4.264 | 1.169
3079 | 12.316 | 4.264 | 1.232
3080 | 12.32 | 4.264 | 1.227
3081 | 12.324 | 4.264 | 1.217
3082 | 12.328 | 4.264 | 1.224
3083 | 12.332 | 4.264 | 1.234
3084 | 12.336 | 4.264 | 1.209
3085 | 12.34 | 4.26 | 1.263
3086 | 12.344 | 4.26 | 1.217
3087 | 12.348 | 4.264 | 1.28
3088 | 12.352 | 4.264 | 1.234
3089 | 12.356 | 4.26 | 1.197
3090 | 12.36 | 4.26 | 1.213
3091 | 12.364 | 4.264 | 1.16
3092 | 12.368 | 4.26 | 1.268
3093 | 12.372 | 4.264 | 1.251
3094 | 12.376 | 4.26 | 1.319
3095 | 12.38 | 4.26 | 1.216
3096 | 12.384 | 4.26 | 1.28
3097 | 12.388 | 4.26 | 1.262
3098 | 12.392 | 4.264 | 1.237
3099 | 12.396 | 4.264 | 1.198
3100 | 12.4 | 4.264 | 1.311
3101 | 12.404 | 4.264 | 1.216
3102 | 12.408 | 4.26 | 1.212
3103 | 12.412 | 4.26 | 1.221
3104 | 12.416 | 4.26 | 1.256
3105 | 12.42 | 4.26 | 1.294
3106 | 12.424 | 4.26 | 1.265
3107 | 12.428 | 4.264 | 1.253
3108 | 12.432 | 4.264 | 1.268
3109 | 12.436 | 4.26 | 1.216
3110 | 12.44 | 4.26 | 1.28
3111 | 12.444 | 4.26 | 1.253
3112 | 12.448 | 4.264 | 1.246
3113 | 12.452 | 4.26 | 1.248
3114 | 12.456 | 4.264 | 1.27
3115 | 12.46 | 4.26 | 1.228
3116 | 12.464 | 4.26 | 1.289
3117 | 12.468 | 4.26 | 1.216
3118 | 12.472 | 4.264 | 1.212
3119 | 12.476 | 4.264 | 1.231
3120 | 12.48 | 4.26 | 1.162
3121 | 12.484 | 4.264 | 1.243
3122 | 12.488 | 4.26 | 1.237
3123 | 12.492 | 4.26 | 1.194
3124 | 12.496 | 4.264 | 1.207
3125 | 12.5 | 4.264 | 1.265
3126 | 12.504 | 4.26 | 1.154
3127 | 12.508 | 4.264 | 1.209
3128 | 12.512 | 4.264 | 1.228
3129 | 12.516 | 4.264 | 1.219
3130 | 12.52 | 4.264 | 1.191
3131 | 12.524 | 4.264 | 1.293
3132 | 12.528 | 4.264 | 1.198
3133 | 12.532 | 4.264 | 1.202
3134 | 12.536 | 4.26 | 1.163
3135 | 12.54 | 4.264 | 1.258
3136 | 12.544 | 4.26 | 1.257
3137 | 12.548 | 4.264 | 1.231
3138 | 12.552 | 4.264 | 1.185
3139 | 12.556 | 4.26 | 1.181
3140 | 12.56 | 4.264 | 1.267
3141 | 12.564 | 4.264 | 1.205
3142 | 12.568 | 4.264 | 1.211
3143 | 12.572 | 4.26 | 1.237
3144 | 12.576 | 4.264 | 1.261
3145 | 12.58 | 4.26 | 1.211
3146 | 12.584 | 4.264 | 1.239
3147 | 12.588 | 4.264 | 1.295
3148 | 12.592 | 4.264 | 1.208
3149 | 12.596 | 4.264 | 1.28
3150 | 12.6 | 4.264 | 1.192
3151 | 12.604 | 4.26 | 1.162
3152 | 12.608 | 4.264 | 1.265
3153 | 12.612 | 4.264 | 1.187
3154 | 12.616 | 4.26 | 1.191
3155 | 12.62 | 4.264 | 1.234
3156 | 12.624 | 4.26 | 1.241
3157 | 12.628 | 4.264 | 1.225
3158 | 12.632 | 4.264 | 1.202
3159 | 12.636 | 4.264 | 1.116
3160 | 12.64 | 4.264 | 1.086
3161 | 12.644 | 4.264 | 1.092
3162 | 12.648 | 4.268 | 1.082
3163 | 12.652 | 4.264 | 1.083
3164 | 12.656 | 4.264 | 1.085
3165 | 12.66 | 4.264 | 1.185
3166 | 12.664 | 4.264 | 1.119
3167 | 12.668 | 4.264 | 1.117
3168 | 12.672 | 4.264 | 1.146
3169 | 12.676 | 4.26 | 1.186
3170 | 12.68 | 4.26 | 1.14
3171 | 12.684 | 4.264 | 1.177
3172 | 12.688 | 4.264 | 1.171
3173 | 12.692 | 4.264 | 1.107
3174 | 12.696 | 4.26 | 1.126
3175 | 12.7 | 4.26 | 1.197
3176 | 12.704 | 4.264 | 1.23
3177 | 12.708 | 4.264 | 1.261
3178 | 12.712 | 4.264 | 1.164
3179 | 12.716 | 4.26 | 1.224
3180 | 12.72 | 4.264 | 1.28
3181 | 12.724 | 4.26 | 1.288
3182 | 12.728 | 4.264 | 1.203
3183 | 12.732 | 4.26 | 1.238
3184 | 12.736 | 4.264 | 1.231
3185 | 12.74 | 4.264 | 1.164
3186 | 12.744 | 4.26 | 1.25
3187 | 12.748 | 4.264 | 1.263
3188 | 12.752 | 4.268 | 1.22
3189 | 12.756 | 4.264 | 1.225
3190 | 12.76 | 4.264 | 1.254
3191 | 12.764 | 4.264 | 1.255
3192 | 12.768 | 4.264 | 1.22
3193 | 12.772 | 4.26 | 1.207
3194 | 12.776 | 4.264 | 1.195
3195 | 12.78 | 4.264 | 1.198
3196 | 12.784 | 4.264 | 1.266
3197 | 12.788 | 4.264 | 1.263
3198 | 12.792 | 4.264 | 1.258
3199 | 12.796 | 4.264 | 1.237
3200 | 12.8 | 4.26 | 1.227
3201 | 12.804 | 4.264 | 1.216
3202 | 12.808 | 4.264 | 1.221
3203 | 12.812 | 4.26 | 1.172
3204 | 12.816 | 4.264 | 1.284
3205 | 12.82 | 4.264 | 1.18
3206 | 12.824 | 4.264 | 1.302
3207 | 12.828 | 4.264 | 1.173
3208 | 12.832 | 4.26 | 1.271
3209 | 12.836 | 4.26 | 1.199
3210 | 12.84 | 4.26 | 1.303
3211 | 12.844 | 4.26 | 1.204
3212 | 12.848 | 4.264 | 1.308
3213 | 12.852 | 4.26 | 1.279
3214 | 12.856 | 4.264 | 1.237
3215 | 12.86 | 4.264 | 1.232
3216 | 12.864 | 4.264 | 1.216
3217 | 12.868 | 4.264 | 1.253
3218 | 12.872 | 4.264 | 1.281
3219 | 12.876 | 4.26 | 1.219
3220 | 12.88 | 4.26 | 1.211
3221 | 12.884 | 4.26 | 1.219
3222 | 12.888 | 4.264 | 1.237
3223 | 12.892 | 4.264 | 1.241
3224 | 12.896 | 4.26 | 1.226
3225 | 12.9 | 4.264 | 1.226
3226 | 12.904 | 4.264 | 1.199
3227 | 12.908 | 4.264 | 1.233
3228 | 12.912 | 4.264 | 1.195
3229 | 12.916 | 4.26 | 1.206
3230 | 12.92 | 4.264 | 1.23
3231 | 12.924 | 4.264 | 1.29
3232 | 12.928 | 4.264 | 1.259
3233 | 12.932 | 4.264 | 1.255
3234 | 12.936 | 4.264 | 1.228
3235 | 12.94 | 4.232 | 3.323
3236 | 12.944 | 4.24 | 3.285
3237 | 12.948 | 4.24 | 3.22
3238 | 12.952 | 4.132 | 12.154
3239 | 12.956 | 4.088 | 16.448
3240 | 12.96 | 4.088 | 16.207
3241 | 12.964 | 4.084 | 16.194
3242 | 12.968 | 4.088 | 16.196
3243 | 12.972 | 4.088 | 16.222
3244 | 12.976 | 4.076 | 17.214
3245 | 12.98 | 4.128 | 12.142
3246 | 12.984 | 4.132 | 12.095
3247 | 12.988 | 4.132 | 12.137
3248 | 12.992 | 4.132 | 12.134
3249 | 12.996 | 4.132 | 12.111
3250 | 13 | 4.132 | 12.15
3251 | 13.004 | 4.128 | 12.115
3252 | 13.008 | 4.132 | 12.171
3253 | 13.012 | 4.132 | 12.188
3254 | 13.016 | 4.128 | 12.204
3255 | 13.02 | 4.128 | 12.122
3256 | 13.024 | 4.128 | 12.151
3257 | 13.028 | 4.128 | 12.126
3258 | 13.032 | 4.176 | 8.222
3259 | 13.036 | 4.172 | 8.211
3260 | 13.04 | 4.168 | 8.882
3261 | 13.044 | 4.164 | 8.902
3262 | 13.048 | 4.168 | 8.729
3263 | 13.052 | 4.064 | 21.249
3264 | 13.056 | 4.068 | 17.495
3265 | 13.06 | 4.068 | 17.407
3266 | 13.064 | 4.224 | 4.916
3267 | 13.068 | 4.232 | 2.936
3268 | 13.072 | 4.232 | 2.913
3269 | 13.076 | 4.232 | 2.908
3270 | 13.08 | 4.236 | 2.891
3271 | 13.084 | 3.432 | 32
3272 | 13.088 | 3.252 | 32
3273 | 13.092 | 3.276 | 28.447
3274 | 13.096 | 3.38 | 27.131
3275 | 13.1 | 3.988 | 14.409
3276 | 13.104 | 4.176 | 6.632
3277 | 13.108 | 4.18 | 6.479
3278 | 13.112 | 4.016 | 21.12
3279 | 13.116 | 4.06 | 17.48
3280 | 13.12 | 4.06 | 17.443
3281 | 13.124 | 4.06 | 17.632
3282 | 13.128 | 4.22 | 2.889
3283 | 13.132 | 4.224 | 2.893
3284 | 13.136 | 4.188 | 17.19
3285 | 13.14 | 4.228 | 2.928
3286 | 13.144 | 4.164 | 8.681
3287 | 13.148 | 4.16 | 8.679
3288 | 13.152 | 4.164 | 8.665
3289 | 13.156 | 4.056 | 17.935
3290 | 13.16 | 4.06 | 17.531
3291 | 13.164 | 4.06 | 17.519
3292 | 13.168 | 4.06 | 17.568
3293 | 13.172 | 4.056 | 17.568
3294 | 13.176 | 4.06 | 17.55
3295 | 13.18 | 4.06 | 17.525
3296 | 13.184 | 4.1 | 13.942
3297 | 13.188 | 4.1 | 13.973
3298 | 13.192 | 4.1 | 13.958
3299 | 13.196 | 4.104 | 13.977
3300 | 13.2 | 4.1 | 13.953
3301 | 13.204 | 4.1 | 13.974
3302 | 13.208 | 4.1 | 13.928
3303 | 13.212 | 4.2 | 5.011
3304 | 13.216 | 4.2 | 5.079
3305 | 13.22 | 4.204 | 5.05
3306 | 13.224 | 4.056 | 18.223
3307 | 13.228 | 4.052 | 18.24
3308 | 13.232 | 4.052 | 18.448
3309 | 13.236 | 4.056 | 18.082
3310 | 13.24 | 4.056 | 18.047
3311 | 13.244 | 4.052 | 18.05
3312 | 13.248 | 4.052 | 17.999
3313 | 13.252 | 4.044 | 18.514
3314 | 13.256 | 4.04 | 19.06
3315 | 13.26 | 4.044 | 18.864
3316 | 13.264 | 4.096 | 14.005
3317 | 13.268 | 4.096 | 13.952
3318 | 13.272 | 4.096 | 13.992
3319 | 13.276 | 4.1 | 13.959
3320 | 13.28 | 4.096 | 13.982
3321 | 13.284 | 4.1 | 14.002
3322 | 13.288 | 4.096 | 13.973
3323 | 13.292 | 4.096 | 13.967
3324 | 13.296 | 4.1 | 13.977
3325 | 13.3 | 4.096 | 13.961
3326 | 13.304 | 4.096 | 13.973
3327 | 13.308 | 4.096 | 14.049
3328 | 13.312 | 4.236 | 1.745
3329 | 13.316 | 4.244 | 1.095
3330 | 13.32 | 4.244 | 1.084
3331 | 13.324 | 4.244 | 1.122
3332 | 13.328 | 4.244 | 1.088
3333 | 13.332 | 4.244 | 1.097
3334 | 13.336 | 4.244 | 1.078
3335 | 13.34 | 4.244 | 1.072
3336 | 13.344 | 4.248 | 1.084
3337 | 13.348 | 4.244 | 1.074
3338 | 13.352 | 4.248 | 1.097
3339 | 13.356 | 4.248 | 1.111
3340 | 13.36 | 4.244 | 1.09
3341 | 13.364 | 4.248 | 1.083
3342 | 13.368 | 4.248 | 1.095
3343 | 13.372 | 4.248 | 1.08
3344 | 13.376 | 4.248 | 1.083
3345 | 13.38 | 4.248 | 1.088
3346 | 13.384 | 4.248 | 1.122
3347 | 13.388 | 4.252 | 1.195
3348 | 13.392 | 4.252 | 1.068
3349 | 13.396 | 4.252 | 1.092
3350 | 13.4 | 4.252 | 1.105
3351 | 13.404 | 4.248 | 1.079
3352 | 13.408 | 4.252 | 1.077
3353 | 13.412 | 4.252 | 1.088
3354 | 13.416 | 4.252 | 1.085
3355 | 13.42 | 4.252 | 1.074
3356 | 13.424 | 4.252 | 1.07
3357 | 13.428 | 4.252 | 1.091
3358 | 13.432 | 4.252 | 1.185
3359 | 13.436 | 4.252 | 1.152
3360 | 13.44 | 4.252 | 1.146
3361 | 13.444 | 4.228 | 5.683
3362 | 13.448 | 4.252 | 1.137
3363 | 13.452 | 4.256 | 1.074
3364 | 13.456 | 4.252 | 1.078
3365 | 13.46 | 4.252 | 1.088
3366 | 13.464 | 4.256 | 1.088
3367 | 13.468 | 4.252 | 1.111
3368 | 13.472 | 4.252 | 1.079
3369 | 13.476 | 4.256 | 1.082
3370 | 13.48 | 4.256 | 1.076
3371 | 13.484 | 4.256 | 1.1
3372 | 13.488 | 4.256 | 1.15
3373 | 13.492 | 4.252 | 1.124
3374 | 13.496 | 4.256 | 1.186
3375 | 13.5 | 4.256 | 1.076
3376 | 13.504 | 4.256 | 1.095
3377 | 13.508 | 4.252 | 1.075
3378 | 13.512 | 4.256 | 1.078
3379 | 13.516 | 4.256 | 1.132
3380 | 13.52 | 4.256 | 1.083
3381 | 13.524 | 4.256 | 1.085
3382 | 13.528 | 4.256 | 1.1
3383 | 13.532 | 4.256 | 1.077
3384 | 13.536 | 4.256 | 1.076
3385 | 13.54 | 4.26 | 1.077
3386 | 13.544 | 4.256 | 1.159
3387 | 13.548 | 4.256 | 1.09
3388 | 13.552 | 4.256 | 1.104
3389 | 13.556 | 4.256 | 1.074
3390 | 13.56 | 4.252 | 1.104
3391 | 13.564 | 4.256 | 1.08
3392 | 13.568 | 4.256 | 1.074
3393 | 13.572 | 4.256 | 1.083
3394 | 13.576 | 4.256 | 1.136
3395 | 13.58 | 4.2 | 15.303
3396 | 13.584 | 4.256 | 1.096
3397 | 13.588 | 4.256 | 1.109
3398 | 13.592 | 4.256 | 1.124
3399 | 13.596 | 4.256 | 1.125
3400 | 13.6 | 4.256 | 1.109
3401 | 13.604 | 4.256 | 1.081
3402 | 13.608 | 4.256 | 1.167
3403 | 13.612 | 4.256 | 1.071
3404 | 13.616 | 4.26 | 1.101
3405 | 13.62 | 4.256 | 1.078
3406 | 13.624 | 4.256 | 1.097
3407 | 13.628 | 4.256 | 1.079
3408 | 13.632 | 4.256 | 1.173
3409 | 13.636 | 4.256 | 1.107
3410 | 13.64 | 4.256 | 1.097
3411 | 13.644 | 4.256 | 1.082
3412 | 13.648 | 4.256 | 1.151
3413 | 13.652 | 4.256 | 1.086
3414 | 13.656 | 4.256 | 1.082
3415 | 13.66 | 4.256 | 1.118
3416 | 13.664 | 4.256 | 1.098
3417 | 13.668 | 4.256 | 1.073
3418 | 13.672 | 4.256 | 1.099
3419 | 13.676 | 4.256 | 1.086
3420 | 13.68 | 4.26 | 1.121
3421 | 13.684 | 4.256 | 1.092
3422 | 13.688 | 4.26 | 1.136
3423 | 13.692 | 4.256 | 1.076
3424 | 13.696 | 4.256 | 1.085
3425 | 13.7 | 4.256 | 1.133
3426 | 13.704 | 4.26 | 1.107
3427 | 13.708 | 4.26 | 1.111
3428 | 13.712 | 4.256 | 1.158
3429 | 13.716 | 4.112 | 1.134
3430 | 13.72 | 4.26 | 1.088
3431 | 13.724 | 4.256 | 1.095
3432 | 13.728 | 4.26 | 1.083
3433 | 13.732 | 4.26 | 1.146
3434 | 13.736 | 4.256 | 1.136
3435 | 13.74 | 4.26 | 1.112
3436 | 13.744 | 4.256 | 4.762
3437 | 13.748 | 4.256 | 1.077
3438 | 13.752 | 4.26 | 1.075
3439 | 13.756 | 4.26 | 1.09
3440 | 13.76 | 4.26 | 1.095
3441 | 13.764 | 4.26 | 1.094
3442 | 13.768 | 4.26 | 1.137
3443 | 13.772 | 4.256 | 1.084
3444 | 13.776 | 4.26 | 1.076
3445 | 13.78 | 4.26 | 1.08
3446 | 13.784 | 4.26 | 1.117
3447 | 13.788 | 4.26 | 1.098
3448 | 13.792 | 4.256 | 1.086
3449 | 13.796 | 4.26 | 1.148
3450 | 13.8 | 4.26 | 1.077
3451 | 13.804 | 4.26 | 1.077
3452 | 13.808 | 4.256 | 1.076
3453 | 13.812 | 4.256 | 1.082
3454 | 13.816 | 4.26 | 1.08
3455 | 13.82 | 4.26 | 1.085
3456 | 13.824 | 4.256 | 1.125
3457 | 13.828 | 4.26 | 1.076
3458 | 13.832 | 4.26 | 1.081
3459 | 13.836 | 4.256 | 1.079
3460 | 13.84 | 4.26 | 1.083
3461 | 13.844 | 4.26 | 1.139
3462 | 13.848 | 4.26 | 1.113
3463 | 13.852 | 4.26 | 1.185
3464 | 13.856 | 4.256 | 1.076
3465 | 13.86 | 4.26 | 1.088
3466 | 13.864 | 4.26 | 1.081
3467 | 13.868 | 4.256 | 1.084
3468 | 13.872 | 4.26 | 1.107
3469 | 13.876 | 4.26 | 1.112
3470 | 13.88 | 4.212 | 18.25
3471 | 13.884 | 4.26 | 1.071
3472 | 13.888 | 4.26 | 1.161
3473 | 13.892 | 4.264 | 1.133
3474 | 13.896 | 4.26 | 1.118
3475 | 13.9 | 4.264 | 1.084
3476 | 13.904 | 4.256 | 1.095
3477 | 13.908 | 4.26 | 1.169
3478 | 13.912 | 4.26 | 1.133
3479 | 13.916 | 4.26 | 1.142
3480 | 13.92 | 4.26 | 1.135
3481 | 13.924 | 4.26 | 1.171
3482 | 13.928 | 4.26 | 1.113
3483 | 13.932 | 4.26 | 1.152
3484 | 13.936 | 4.26 | 1.186
3485 | 13.94 | 4.26 | 1.132
3486 | 13.944 | 4.26 | 1.15
3487 | 13.948 | 4.26 | 1.193
3488 | 13.952 | 4.264 | 1.125
3489 | 13.956 | 4.256 | 1.211
3490 | 13.96 | 4.26 | 1.203
3491 | 13.964 | 4.256 | 1.218
3492 | 13.968 | 4.26 | 1.179
3493 | 13.972 | 4.26 | 1.253
3494 | 13.976 | 4.256 | 1.204
3495 | 13.98 | 4.26 | 1.209
3496 | 13.984 | 4.26 | 1.167
3497 | 13.988 | 4.256 | 1.213
3498 | 13.992 | 4.256 | 1.271
3499 | 13.996 | 4.26 | 1.222
3500 | 14 | 4.26 | 1.231
3501 | 14.004 | 4.26 | 1.243
3502 | 14.008 | 4.26 | 1.271
3503 | 14.012 | 4.256 | 1.268
3504 | 14.016 | 4.26 | 1.237
3505 | 14.02 | 4.26 | 1.207
3506 | 14.024 | 4.26 | 1.228
3507 | 14.028 | 4.26 | 1.181
3508 | 14.032 | 4.26 | 1.25
3509 | 14.036 | 4.26 | 1.274
3510 | 14.04 | 4.256 | 1.229
3511 | 14.044 | 4.26 | 1.23
3512 | 14.048 | 4.256 | 1.213
3513 | 14.052 | 4.26 | 1.249
3514 | 14.056 | 4.256 | 1.23
3515 | 14.06 | 4.26 | 1.237
3516 | 14.064 | 4.256 | 1.221
3517 | 14.068 | 4.256 | 1.179
3518 | 14.072 | 4.26 | 1.243
3519 | 14.076 | 4.26 | 1.21
3520 | 14.08 | 4.26 | 1.238
3521 | 14.084 | 4.26 | 1.176
3522 | 14.088 | 4.26 | 1.233
3523 | 14.092 | 4.256 | 1.16
3524 | 14.096 | 4.26 | 1.249
3525 | 14.1 | 4.26 | 1.235
3526 | 14.104 | 4.256 | 1.202
3527 | 14.108 | 4.26 | 1.232
3528 | 14.112 | 4.26 | 1.24
3529 | 14.116 | 4.264 | 1.248
3530 | 14.12 | 4.256 | 1.275
3531 | 14.124 | 4.26 | 1.276
3532 | 14.128 | 4.26 | 1.249
3533 | 14.132 | 4.256 | 1.215
3534 | 14.136 | 4.26 | 1.237
3535 | 14.14 | 4.26 | 1.276
3536 | 14.144 | 4.26 | 1.167
3537 | 14.148 | 4.264 | 1.254
3538 | 14.152 | 4.26 | 1.156
3539 | 14.156 | 4.26 | 1.232
3540 | 14.16 | 4.26 | 1.249
3541 | 14.164 | 4.256 | 1.228
3542 | 14.168 | 4.26 | 1.243
3543 | 14.172 | 4.26 | 1.276
3544 | 14.176 | 4.26 | 1.253
3545 | 14.18 | 4.26 | 1.31
3546 | 14.184 | 4.26 | 1.242
3547 | 14.188 | 4.26 | 1.159
3548 | 14.192 | 4.26 | 1.17
3549 | 14.196 | 4.264 | 1.279
3550 | 14.2 | 4.26 | 1.243
3551 | 14.204 | 4.26 | 1.184
3552 | 14.208 | 4.26 | 1.187
3553 | 14.212 | 4.26 | 1.197
3554 | 14.216 | 4.26 | 1.151
3555 | 14.22 | 4.26 | 1.194
3556 | 14.224 | 4.26 | 1.183
3557 | 14.228 | 4.26 | 1.255
3558 | 14.232 | 4.26 | 1.261
3559 | 14.236 | 4.264 | 1.224
3560 | 14.24 | 4.26 | 1.238
3561 | 14.244 | 4.26 | 1.239
3562 | 14.248 | 4.26 | 1.169
3563 | 14.252 | 4.26 | 1.21
3564 | 14.256 | 4.26 | 1.155
3565 | 14.26 | 4.26 | 1.191
3566 | 14.264 | 4.26 | 1.255
3567 | 14.268 | 4.26 | 1.173
3568 | 14.272 | 4.264 | 1.226
3569 | 14.276 | 4.256 | 1.181
3570 | 14.28 | 4.26 | 1.191
3571 | 14.284 | 4.26 | 1.235
3572 | 14.288 | 4.26 | 1.263
3573 | 14.292 | 4.26 | 1.29
3574 | 14.296 | 4.26 | 1.205
3575 | 14.3 | 4.264 | 1.205
3576 | 14.304 | 4.26 | 1.179
3577 | 14.308 | 4.26 | 1.265
3578 | 14.312 | 4.26 | 1.225
3579 | 14.316 | 4.26 | 1.22
3580 | 14.32 | 4.264 | 1.288
3581 | 14.324 | 4.256 | 1.15
3582 | 14.328 | 4.26 | 1.255
3583 | 14.332 | 4.264 | 1.286
3584 | 14.336 | 4.26 | 1.215
3585 | 14.34 | 4.26 | 1.245
3586 | 14.344 | 4.26 | 1.185
3587 | 14.348 | 4.26 | 1.175
3588 | 14.352 | 4.264 | 1.261
3589 | 14.356 | 4.26 | 1.261
3590 | 14.36 | 4.26 | 1.274
3591 | 14.364 | 4.26 | 1.271
3592 | 14.368 | 4.26 | 1.196
3593 | 14.372 | 4.26 | 1.161
3594 | 14.376 | 4.26 | 1.191
3595 | 14.38 | 4.26 | 1.23
3596 | 14.384 | 4.264 | 1.288
3597 | 14.388 | 4.256 | 1.247
3598 | 14.392 | 4.26 | 1.193
3599 | 14.396 | 4.26 | 1.198
3600 | 14.4 | 4.256 | 1.214
3601 | 14.404 | 4.264 | 1.184
3602 | 14.408 | 4.264 | 1.156
3603 | 14.412 | 4.26 | 1.162
3604 | 14.416 | 4.26 | 1.26
3605 | 14.42 | 4.26 | 1.265
3606 | 14.424 | 4.26 | 1.297
3607 | 14.428 | 4.26 | 1.218
3608 | 14.432 | 4.26 | 1.169
3609 | 14.436 | 4.26 | 1.228
3610 | 14.44 | 4.26 | 1.189
3611 | 14.444 | 4.26 | 1.189
3612 | 14.448 | 4.26 | 1.214
3613 | 14.452 | 4.26 | 1.206
3614 | 14.456 | 4.26 | 1.226
3615 | 14.46 | 4.26 | 1.266
3616 | 14.464 | 4.26 | 1.214
3617 | 14.468 | 4.26 | 1.251
3618 | 14.472 | 4.26 | 1.194
3619 | 14.476 | 4.256 | 1.203
3620 | 14.48 | 4.26 | 1.234
3621 | 14.484 | 4.26 | 1.186
3622 | 14.488 | 4.26 | 1.24
3623 | 14.492 | 4.26 | 1.234
3624 | 14.496 | 4.26 | 1.195
3625 | 14.5 | 4.26 | 1.301
3626 | 14.504 | 4.264 | 1.255
3627 | 14.508 | 4.26 | 1.203
3628 | 14.512 | 4.264 | 1.248
3629 | 14.516 | 4.264 | 1.298
3630 | 14.52 | 4.26 | 1.208
3631 | 14.524 | 4.26 | 1.207
3632 | 14.528 | 4.26 | 1.248
3633 | 14.532 | 4.26 | 1.235
3634 | 14.536 | 4.26 | 1.224
3635 | 14.54 | 4.264 | 1.225
3636 | 14.544 | 4.26 | 1.206
3637 | 14.548 | 4.26 | 1.183
3638 | 14.552 | 4.26 | 1.255
3639 | 14.556 | 4.26 | 1.246
3640 | 14.56 | 4.26 | 1.185
3641 | 14.564 | 4.264 | 1.232
3642 | 14.568 | 4.26 | 1.214
3643 | 14.572 | 4.26 | 1.241
3644 | 14.576 | 4.26 | 1.218
3645 | 14.58 | 4.26 | 1.264
3646 | 14.584 | 4.26 | 1.27
3647 | 14.588 | 4.26 | 1.3
3648 | 14.592 | 4.264 | 1.247
3649 | 14.596 | 4.26 | 1.239
3650 | 14.6 | 4.26 | 1.232
3651 | 14.604 | 4.26 | 1.327
3652 | 14.608 | 4.264 | 1.212
3653 | 14.612 | 4.26 | 1.253
3654 | 14.616 | 4.26 | 1.204
3655 | 14.62 | 4.264 | 1.295
3656 | 14.624 | 4.26 | 1.164
3657 | 14.628 | 4.264 | 1.242
3658 | 14.632 | 4.26 | 1.175
3659 | 14.636 | 4.26 | 1.294
3660 | 14.64 | 4.26 | 1.222
3661 | 14.644 | 4.264 | 1.185
3662 | 14.648 | 4.26 | 1.195
3663 | 14.652 | 4.264 | 1.218
3664 | 14.656 | 4.26 | 1.264
3665 | 14.66 | 4.26 | 1.23
3666 | 14.664 | 4.264 | 1.257
3667 | 14.668 | 4.26 | 1.192
3668 | 14.672 | 4.26 | 1.199
3669 | 14.676 | 4.264 | 1.323
3670 | 14.68 | 4.264 | 1.265
3671 | 14.684 | 4.26 | 1.237
3672 | 14.688 | 4.264 | 1.3
3673 | 14.692 | 4.26 | 1.251
3674 | 14.696 | 4.264 | 1.22
3675 | 14.7 | 4.264 | 1.264
3676 | 14.704 | 4.26 | 1.244
3677 | 14.708 | 4.26 | 1.215
3678 | 14.712 | 4.264 | 1.282
3679 | 14.716 | 4.26 | 1.225
3680 | 14.72 | 4.26 | 1.269
3681 | 14.724 | 4.26 | 1.25
3682 | 14.728 | 4.264 | 1.263
3683 | 14.732 | 4.264 | 1.242
3684 | 14.736 | 4.264 | 1.227
3685 | 14.74 | 4.26 | 1.241
3686 | 14.744 | 4.264 | 1.16
3687 | 14.748 | 4.26 | 1.216
3688 | 14.752 | 4.26 | 1.29
3689 | 14.756 | 4.26 | 1.222
3690 | 14.76 | 4.264 | 1.266
3691 | 14.764 | 4.26 | 1.182
3692 | 14.768 | 4.26 | 1.248
3693 | 14.772 | 4.264 | 1.26
3694 | 14.776 | 4.26 | 1.184
3695 | 14.78 | 4.26 | 1.16
3696 | 14.784 | 4.264 | 1.284
3697 | 14.788 | 4.26 | 1.249
3698 | 14.792 | 4.26 | 1.245
3699 | 14.796 | 4.26 | 1.235
3700 | 14.8 | 4.264 | 1.276
3701 | 14.804 | 4.26 | 1.21
3702 | 14.808 | 4.26 | 1.255
3703 | 14.812 | 4.26 | 1.187
3704 | 14.816 | 4.26 | 1.213
3705 | 14.82 | 4.26 | 1.305
3706 | 14.824 | 4.26 | 1.246
3707 | 14.828 | 4.26 | 1.23
3708 | 14.832 | 4.264 | 1.234
3709 | 14.836 | 4.26 | 1.253
3710 | 14.84 | 4.256 | 1.231
3711 | 14.844 | 4.26 | 1.211
3712 | 14.848 | 4.264 | 1.203
3713 | 14.852 | 4.26 | 1.216
3714 | 14.856 | 4.26 | 1.15
3715 | 14.86 | 4.26 | 1.17
3716 | 14.864 | 4.26 | 1.214
3717 | 14.868 | 4.26 | 1.247
3718 | 14.872 | 4.26 | 1.169
3719 | 14.876 | 4.264 | 1.222
3720 | 14.88 | 4.264 | 1.279
3721 | 14.884 | 4.264 | 1.17
3722 | 14.888 | 4.2 | 8.763
3723 | 14.892 | 4.264 | 1.092
3724 | 14.896 | 4.264 | 1.084
3725 | 14.9 | 4.264 | 1.105
3726 | 14.904 | 4.264 | 1.164
3727 | 14.908 | 4.264 | 1.141
3728 | 14.912 | 4.26 | 1.104
3729 | 14.916 | 4.264 | 1.079
3730 | 14.92 | 4.264 | 1.15
3731 | 14.924 | 4.264 | 1.096
3732 | 14.928 | 4.26 | 1.085
3733 | 14.932 | 4.264 | 1.145
3734 | 14.936 | 4.26 | 1.124
3735 | 14.94 | 4.264 | 1.09
3736 | 14.944 | 4.26 | 1.123
3737 | 14.948 | 4.264 | 1.083
3738 | 14.952 | 4.264 | 1.123
3739 | 14.956 | 4.26 | 1.087
3740 | 14.96 | 4.264 | 1.101
3741 | 14.964 | 4.264 | 1.135
3742 | 14.968 | 4.264 | 1.076
3743 | 14.972 | 4.264 | 1.096
3744 | 14.976 | 4.26 | 1.142
3745 | 14.98 | 4.264 | 1.09
3746 | 14.984 | 4.264 | 1.124
3747 | 14.988 | 4.26 | 1.101
3748 | 14.992 | 4.264 | 1.096
3749 | 14.996 | 4.26 | 1.088
3750 | 15 | 4.26 | 1.144
3751 | 15.004 | 4.26 | 1.086
3752 | 15.008 | 4.264 | 1.086
3753 | 15.012 | 4.26 | 1.122
3754 | 15.016 | 4.264 | 1.116
3755 | 15.02 | 4.212 | 15.434
3756 | 15.024 | 4.264 | 1.128
3757 | 15.028 | 4.26 | 1.096
3758 | 15.032 | 4.264 | 1.117
3759 | 15.036 | 4.264 | 1.115
3760 | 15.04 | 4.264 | 1.14
3761 | 15.044 | 4.264 | 1.099
3762 | 15.048 | 4.26 | 1.158
3763 | 15.052 | 4.264 | 1.097
3764 | 15.056 | 4.264 | 1.134
3765 | 15.06 | 4.26 | 1.166
3766 | 15.064 | 4.26 | 1.09
3767 | 15.068 | 4.26 | 1.111
3768 | 15.072 | 4.26 | 1.14
3769 | 15.076 | 4.26 | 1.076
3770 | 15.08 | 4.26 | 1.073
3771 | 15.084 | 4.264 | 1.105
3772 | 15.088 | 4.26 | 1.115
3773 | 15.092 | 4.268 | 1.083
3774 | 15.096 | 4.264 | 1.095
3775 | 15.1 | 4.26 | 1.095
3776 | 15.104 | 4.26 | 1.081
3777 | 15.108 | 4.264 | 1.08
3778 | 15.112 | 4.264 | 1.085
3779 | 15.116 | 4.264 | 1.082
3780 | 15.12 | 4.26 | 1.107
3781 | 15.124 | 4.26 | 1.131
3782 | 15.128 | 4.26 | 1.158
3783 | 15.132 | 4.264 | 1.118
3784 | 15.136 | 4.264 | 1.1
3785 | 15.14 | 4.264 | 1.111
3786 | 15.144 | 4.26 | 1.097
3787 | 15.148 | 4.264 | 1.086
3788 | 15.152 | 4.264 | 1.213
3789 | 15.156 | 4.12 | 1.145
3790 | 15.16 | 4.264 | 1.087
3791 | 15.164 | 4.26 | 1.096
3792 | 15.168 | 4.264 | 1.109
3793 | 15.172 | 4.264 | 1.113
3794 | 15.176 | 4.26 | 1.106
3795 | 15.18 | 4.264 | 1.139
3796 | 15.184 | 4.26 | 4.799
3797 | 15.188 | 4.264 | 1.092
3798 | 15.192 | 4.26 | 1.11
3799 | 15.196 | 4.26 | 1.079
3800 | 15.2 | 4.264 | 1.158
3801 | 15.204 | 4.264 | 1.14
3802 | 15.208 | 4.264 | 1.086
3803 | 15.212 | 4.26 | 1.078
3804 | 15.216 | 4.26 | 1.108
3805 | 15.22 | 4.264 | 1.09
3806 | 15.224 | 4.26 | 1.157
3807 | 15.228 | 4.264 | 1.079
3808 | 15.232 | 4.26 | 1.103
3809 | 15.236 | 4.26 | 1.146
3810 | 15.24 | 4.264 | 1.074
3811 | 15.244 | 4.264 | 1.111
3812 | 15.248 | 4.264 | 1.156
3813 | 15.252 | 4.26 | 1.084
3814 | 15.256 | 4.264 | 1.094
3815 | 15.26 | 4.264 | 1.099
3816 | 15.264 | 4.264 | 1.086
3817 | 15.268 | 4.264 | 1.104
3818 | 15.272 | 4.26 | 1.097
3819 | 15.276 | 4.26 | 1.08
3820 | 15.28 | 4.26 | 1.094
3821 | 15.284 | 4.26 | 1.108
3822 | 15.288 | 4.264 | 1.085
3823 | 15.292 | 4.264 | 1.173
3824 | 15.296 | 4.264 | 1.134
3825 | 15.3 | 4.264 | 1.125
3826 | 15.304 | 4.264 | 1.085
3827 | 15.308 | 4.264 | 1.166
3828 | 15.312 | 4.264 | 1.109
3829 | 15.316 | 4.264 | 1.164
3830 | 15.32 | 4.22 | 16.122
3831 | 15.324 | 4.264 | 1.076
3832 | 15.328 | 4.264 | 1.102
3833 | 15.332 | 4.264 | 1.106
3834 | 15.336 | 4.264 | 1.133
3835 | 15.34 | 4.264 | 1.105
3836 | 15.344 | 4.26 | 1.112
3837 | 15.348 | 4.26 | 1.117
3838 | 15.352 | 4.264 | 1.085
3839 | 15.356 | 4.264 | 1.101
3840 | 15.36 | 4.264 | 1.08
3841 | 15.364 | 4.264 | 1.134
3842 | 15.368 | 4.264 | 1.086
3843 | 15.372 | 4.264 | 1.103
3844 | 15.376 | 4.26 | 1.082
3845 | 15.38 | 4.264 | 1.097
3846 | 15.384 | 4.264 | 1.08
3847 | 15.388 | 4.264 | 1.162
3848 | 15.392 | 4.264 | 1.124
3849 | 15.396 | 4.264 | 1.173
3850 | 15.4 | 4.264 | 1.123
3851 | 15.404 | 4.264 | 1.08
3852 | 15.408 | 4.264 | 1.081
3853 | 15.412 | 4.264 | 1.08
3854 | 15.416 | 4.264 | 1.13
3855 | 15.42 | 4.264 | 1.099
3856 | 15.424 | 4.264 | 1.109
3857 | 15.428 | 4.264 | 1.134
3858 | 15.432 | 4.264 | 1.144
3859 | 15.436 | 4.264 | 1.076
3860 | 15.44 | 4.264 | 1.099
3861 | 15.444 | 4.264 | 1.086
3862 | 15.448 | 4.264 | 1.108
3863 | 15.452 | 4.264 | 1.086
3864 | 15.456 | 4.076 | 1.169
3865 | 15.46 | 4.26 | 1.115
3866 | 15.464 | 4.264 | 1.092
3867 | 15.468 | 4.264 | 1.078
3868 | 15.472 | 4.26 | 1.088
3869 | 15.476 | 4.264 | 1.143
3870 | 15.48 | 4.264 | 1.09
3871 | 15.484 | 4.264 | 1.186
3872 | 15.488 | 4.268 | 1.163
3873 | 15.492 | 4.264 | 1.144
3874 | 15.496 | 4.264 | 1.12
3875 | 15.5 | 4.264 | 1.219
3876 | 15.504 | 4.264 | 1.216
3877 | 15.508 | 4.264 | 1.173
3878 | 15.512 | 4.264 | 1.18
3879 | 15.516 | 4.26 | 1.202
3880 | 15.52 | 4.26 | 1.103
3881 | 15.524 | 4.26 | 1.192
3882 | 15.528 | 4.264 | 1.178
3883 | 15.532 | 4.26 | 1.231
3884 | 15.536 | 4.264 | 1.193
3885 | 15.54 | 4.26 | 1.212
3886 | 15.544 | 4.26 | 1.243
3887 | 15.548 | 4.26 | 1.294
3888 | 15.552 | 4.26 | 1.223
3889 | 15.556 | 4.264 | 1.294
3890 | 15.56 | 4.264 | 1.265
3891 | 15.564 | 4.26 | 1.205
3892 | 15.568 | 4.26 | 1.257
3893 | 15.572 | 4.256 | 1.192
3894 | 15.576 | 4.264 | 1.262
3895 | 15.58 | 4.26 | 1.209
3896 | 15.584 | 4.264 | 1.232
3897 | 15.588 | 4.264 | 1.218
3898 | 15.592 | 4.264 | 1.258
3899 | 15.596 | 4.264 | 1.223
3900 | 15.6 | 4.26 | 1.167
3901 | 15.604 | 4.264 | 1.199
3902 | 15.608 | 4.264 | 1.288
3903 | 15.612 | 4.264 | 1.253
3904 | 15.616 | 4.264 | 1.175
3905 | 15.62 | 4.26 | 1.202
3906 | 15.624 | 4.26 | 1.24
3907 | 15.628 | 4.264 | 1.249
3908 | 15.632 | 4.264 | 1.167
3909 | 15.636 | 4.264 | 1.23
3910 | 15.64 | 4.264 | 1.223
3911 | 15.644 | 4.26 | 1.222
3912 | 15.648 | 4.264 | 1.249
3913 | 15.652 | 4.264 | 1.247
3914 | 15.656 | 4.264 | 1.265
3915 | 15.66 | 4.264 | 1.261
3916 | 15.664 | 4.26 | 1.275
3917 | 15.668 | 4.264 | 1.284
3918 | 15.672 | 4.264 | 1.177
3919 | 15.676 | 4.264 | 1.278
3920 | 15.68 | 4.264 | 1.249
3921 | 15.684 | 4.26 | 1.264
3922 | 15.688 | 4.26 | 1.199
3923 | 15.692 | 4.264 | 1.239
3924 | 15.696 | 4.26 | 1.232
3925 | 15.7 | 4.26 | 1.216
3926 | 15.704 | 4.264 | 1.249
3927 | 15.708 | 4.264 | 1.286
3928 | 15.712 | 4.264 | 1.267
3929 | 15.716 | 4.26 | 1.148
3930 | 15.72 | 4.26 | 1.288
3931 | 15.724 | 4.264 | 1.301
3932 | 15.728 | 4.264 | 1.259
3933 | 15.732 | 4.26 | 1.191
3934 | 15.736 | 4.264 | 1.259
3935 | 15.74 | 4.26 | 1.238
3936 | 15.744 | 4.26 | 1.162
3937 | 15.748 | 4.264 | 1.255
3938 | 15.752 | 4.264 | 1.222
3939 | 15.756 | 4.26 | 1.265
3940 | 15.76 | 4.26 | 1.231
3941 | 15.764 | 4.264 | 1.276
3942 | 15.768 | 4.264 | 1.265
3943 | 15.772 | 4.264 | 1.234
3944 | 15.776 | 4.264 | 1.269
3945 | 15.78 | 4.26 | 1.234
3946 | 15.784 | 4.26 | 1.177
3947 | 15.788 | 4.264 | 1.323
3948 | 15.792 | 4.26 | 1.27
3949 | 15.796 | 4.264 | 1.207
3950 | 15.8 | 4.26 | 1.251
3951 | 15.804 | 4.26 | 1.216
3952 | 15.808 | 4.26 | 1.238
3953 | 15.812 | 4.264 | 1.197
3954 | 15.816 | 4.26 | 1.215
3955 | 15.82 | 4.264 | 1.209
3956 | 15.824 | 4.26 | 1.319
3957 | 15.828 | 4.26 | 1.195
3958 | 15.832 | 4.26 | 1.213
3959 | 15.836 | 4.26 | 1.226
3960 | 15.84 | 4.26 | 1.226
3961 | 15.844 | 4.26 | 1.164
3962 | 15.848 | 4.264 | 1.222
3963 | 15.852 | 4.26 | 1.203
3964 | 15.856 | 4.264 | 1.278
3965 | 15.86 | 4.26 | 1.184
3966 | 15.864 | 4.26 | 1.215
3967 | 15.868 | 4.264 | 1.214
3968 | 15.872 | 4.264 | 1.216
3969 | 15.876 | 4.26 | 1.223
3970 | 15.88 | 4.26 | 1.15
3971 | 15.884 | 4.264 | 1.248
3972 | 15.888 | 4.26 | 1.176
3973 | 15.892 | 4.26 | 1.245
3974 | 15.896 | 4.26 | 1.158
3975 | 15.9 | 4.26 | 1.218
3976 | 15.904 | 4.264 | 1.179
3977 | 15.908 | 4.26 | 1.223
3978 | 15.912 | 4.264 | 1.278
3979 | 15.916 | 4.264 | 1.256
3980 | 15.92 | 4.26 | 1.269
3981 | 15.924 | 4.264 | 1.234
3982 | 15.928 | 4.264 | 1.189
3983 | 15.932 | 4.264 | 1.256
3984 | 15.936 | 4.26 | 1.175
3985 | 15.94 | 4.26 | 1.26
3986 | 15.944 | 4.26 | 1.212
3987 | 15.948 | 4.264 | 1.3
3988 | 15.952 | 4.26 | 1.251
3989 | 15.956 | 4.264 | 1.223
3990 | 15.96 | 4.26 | 1.229
3991 | 15.964 | 4.264 | 1.181
3992 | 15.968 | 4.26 | 1.221
3993 | 15.972 | 4.26 | 1.167
3994 | 15.976 | 4.264 | 1.251
3995 | 15.98 | 4.26 | 1.192
3996 | 15.984 | 4.26 | 1.242
3997 | 15.988 | 4.26 | 1.233
3998 | 15.992 | 4.264 | 1.233
3999 | 15.996 | 4.26 | 1.264
4000 | 16 | 4.26 | 1.249
4001 | 16.004 | 4.264 | 1.216
4002 | 16.008 | 4.26 | 1.276
4003 | 16.012 | 4.264 | 1.206
4004 | 16.016 | 4.26 | 1.32
4005 | 16.02 | 4.26 | 1.19
4006 | 16.024 | 4.264 | 1.258
4007 | 16.028 | 4.264 | 1.249
4008 | 16.032 | 4.264 | 1.216
4009 | 16.036 | 4.26 | 1.267
4010 | 16.04 | 4.26 | 1.162
4011 | 16.044 | 4.264 | 1.224
4012 | 16.048 | 4.264 | 1.274
4013 | 16.052 | 4.264 | 1.186
4014 | 16.056 | 4.26 | 1.218
4015 | 16.06 | 4.264 | 1.25
4016 | 16.064 | 4.264 | 1.194
4017 | 16.068 | 4.264 | 1.253
4018 | 16.072 | 4.26 | 1.249
4019 | 16.076 | 4.26 | 1.234
4020 | 16.08 | 4.264 | 1.284
4021 | 16.084 | 4.264 | 1.241
4022 | 16.088 | 4.26 | 1.223
4023 | 16.092 | 4.264 | 1.22
4024 | 16.096 | 4.26 | 1.252
4025 | 16.1 | 4.26 | 1.242
4026 | 16.104 | 4.264 | 1.295
4027 | 16.108 | 4.26 | 1.229
4028 | 16.112 | 4.26 | 1.239
4029 | 16.116 | 4.26 | 1.221
4030 | 16.12 | 4.264 | 1.206
4031 | 16.124 | 4.26 | 1.259
4032 | 16.128 | 4.26 | 1.204
4033 | 16.132 | 4.26 | 1.205
4034 | 16.136 | 4.26 | 1.157
4035 | 16.14 | 4.264 | 1.208
4036 | 16.144 | 4.264 | 1.237
4037 | 16.148 | 4.264 | 1.218
4038 | 16.152 | 4.264 | 1.201
4039 | 16.156 | 4.26 | 1.229
4040 | 16.16 | 4.26 | 1.16
4041 | 16.164 | 4.26 | 1.255
4042 | 16.168 | 4.26 | 1.249
4043 | 16.172 | 4.26 | 1.257
4044 | 16.176 | 4.264 | 1.258
4045 | 16.18 | 4.26 | 1.162
4046 | 16.184 | 4.26 | 1.179
4047 | 16.188 | 4.26 | 1.215
4048 | 16.192 | 4.26 | 1.189
4049 | 16.196 | 4.264 | 1.239
4050 | 16.2 | 4.264 | 1.249
4051 | 16.204 | 4.26 | 1.21
4052 | 16.208 | 4.264 | 1.202
4053 | 16.212 | 4.26 | 1.197
4054 | 16.216 | 4.26 | 1.221
4055 | 16.22 | 4.26 | 1.228
4056 | 16.224 | 4.264 | 1.29
4057 | 16.228 | 4.264 | 1.209
4058 | 16.232 | 4.26 | 1.256
4059 | 16.236 | 4.264 | 1.256
4060 | 16.24 | 4.26 | 1.189
4061 | 16.244 | 4.264 | 1.217
4062 | 16.248 | 4.264 | 1.175
4063 | 16.252 | 4.264 | 1.182
4064 | 16.256 | 4.26 | 1.22
4065 | 16.26 | 4.26 | 1.278
4066 | 16.264 | 4.26 | 1.203
4067 | 16.268 | 4.26 | 1.255
4068 | 16.272 | 4.264 | 1.309
4069 | 16.276 | 4.264 | 1.248
4070 | 16.28 | 4.264 | 1.158
4071 | 16.284 | 4.264 | 1.242
4072 | 16.288 | 4.264 | 1.225
4073 | 16.292 | 4.264 | 1.175
4074 | 16.296 | 4.264 | 1.243
4075 | 16.3 | 4.264 | 1.22
4076 | 16.304 | 4.26 | 1.284
4077 | 16.308 | 4.264 | 1.167
4078 | 16.312 | 4.26 | 1.237
4079 | 16.316 | 4.264 | 1.249
4080 | 16.32 | 4.26 | 1.243
4081 | 16.324 | 4.26 | 1.21
4082 | 16.328 | 4.264 | 1.288
4083 | 16.332 | 4.264 | 1.233
4084 | 16.336 | 4.264 | 1.239
4085 | 16.34 | 4.26 | 1.232
4086 | 16.344 | 4.264 | 1.192
4087 | 16.348 | 4.26 | 1.174
4088 | 16.352 | 4.264 | 1.268
4089 | 16.356 | 4.264 | 1.253
4090 | 16.36 | 4.26 | 1.199
4091 | 16.364 | 4.264 | 1.185
4092 | 16.368 | 4.26 | 1.273
4093 | 16.372 | 4.264 | 1.212
4094 | 16.376 | 4.264 | 1.255
4095 | 16.38 | 4.26 | 1.205
4096 | 16.384 | 4.26 | 1.228
4097 | 16.388 | 4.264 | 1.233
4098 | 16.392 | 4.264 | 1.275
4099 | 16.396 | 4.26 | 1.222
4100 | 16.4 | 4.26 | 1.253
4101 | 16.404 | 4.26 | 1.212
4102 | 16.408 | 4.26 | 1.263
4103 | 16.412 | 4.264 | 1.206
4104 | 16.416 | 4.26 | 1.174
4105 | 16.42 | 4.26 | 1.183
4106 | 16.424 | 4.264 | 1.189
4107 | 16.428 | 4.26 | 1.156
4108 | 16.432 | 4.26 | 1.203
4109 | 16.436 | 4.264 | 1.262
4110 | 16.44 | 4.264 | 1.255
4111 | 16.444 | 4.264 | 1.245
4112 | 16.448 | 4.26 | 1.179
4113 | 16.452 | 4.26 | 1.173
4114 | 16.456 | 4.264 | 1.231
4115 | 16.46 | 4.264 | 1.261
4116 | 16.464 | 4.212 | 22.37
4117 | 16.468 | 4.264 | 1.087
4118 | 16.472 | 4.264 | 1.085
4119 | 16.476 | 4.264 | 1.099
4120 | 16.48 | 4.264 | 1.103
4121 | 16.484 | 4.264 | 1.166
4122 | 16.488 | 4.26 | 1.087
4123 | 16.492 | 4.264 | 1.08
4124 | 16.496 | 4.264 | 1.082
4125 | 16.5 | 4.264 | 1.133
4126 | 16.504 | 4.26 | 1.123
4127 | 16.508 | 4.26 | 1.121
4128 | 16.512 | 4.264 | 1.103
4129 | 16.516 | 4.264 | 1.088
4130 | 16.52 | 4.264 | 1.102
4131 | 16.524 | 4.264 | 1.132
4132 | 16.528 | 4.264 | 1.121
4133 | 16.532 | 4.26 | 1.086
4134 | 16.536 | 4.264 | 1.088
4135 | 16.54 | 4.26 | 1.085
4136 | 16.544 | 4.264 | 1.084
4137 | 16.548 | 4.264 | 1.126
4138 | 16.552 | 4.268 | 1.08
4139 | 16.556 | 4.264 | 1.096
4140 | 16.56 | 4.264 | 1.168
4141 | 16.564 | 4.264 | 1.123
4142 | 16.568 | 4.26 | 1.134
4143 | 16.572 | 4.264 | 1.078
4144 | 16.576 | 4.264 | 1.088
4145 | 16.58 | 4.264 | 1.151
4146 | 16.584 | 4.26 | 1.112
4147 | 16.588 | 4.26 | 1.085
4148 | 16.592 | 4.264 | 1.125
4149 | 16.596 | 4.076 | 1.152
4150 | 16.6 | 4.264 | 1.092
4151 | 16.604 | 4.264 | 1.082
4152 | 16.608 | 4.264 | 1.097
4153 | 16.612 | 4.264 | 1.111
4154 | 16.616 | 4.264 | 1.132
4155 | 16.62 | 4.26 | 1.09
4156 | 16.624 | 4.26 | 3.143
4157 | 16.628 | 4.264 | 1.112
4158 | 16.632 | 4.264 | 1.112
4159 | 16.636 | 4.26 | 1.125
4160 | 16.64 | 4.264 | 1.088
4161 | 16.644 | 4.264 | 1.088
4162 | 16.648 | 4.264 | 1.089
4163 | 16.652 | 4.26 | 1.082
4164 | 16.656 | 4.264 | 1.102
4165 | 16.66 | 4.26 | 1.083
4166 | 16.664 | 4.264 | 1.122
4167 | 16.668 | 4.264 | 1.151
4168 | 16.672 | 4.264 | 1.1
4169 | 16.676 | 4.264 | 1.141
4170 | 16.68 | 4.26 | 1.083
4171 | 16.684 | 4.264 | 1.092
4172 | 16.688 | 4.264 | 1.096
4173 | 16.692 | 4.264 | 1.088
4174 | 16.696 | 4.268 | 1.097
4175 | 16.7 | 4.264 | 1.114
4176 | 16.704 | 4.268 | 1.094
4177 | 16.708 | 4.264 | 1.091
4178 | 16.712 | 4.264 | 1.118
4179 | 16.716 | 4.26 | 1.128
4180 | 16.72 | 4.264 | 1.089
4181 | 16.724 | 4.264 | 1.116
4182 | 16.728 | 4.264 | 1.106
4183 | 16.732 | 4.268 | 1.153
4184 | 16.736 | 4.264 | 1.083
4185 | 16.74 | 4.264 | 1.125
4186 | 16.744 | 4.264 | 1.119
4187 | 16.748 | 4.264 | 1.141
4188 | 16.752 | 4.264 | 1.144
4189 | 16.756 | 4.26 | 1.086
4190 | 16.76 | 4.232 | 6.199
4191 | 16.764 | 4.264 | 1.103
4192 | 16.768 | 4.26 | 1.086
4193 | 16.772 | 4.264 | 1.078
4194 | 16.776 | 4.264 | 1.086
4195 | 16.78 | 4.264 | 1.105
4196 | 16.784 | 4.264 | 1.175
4197 | 16.788 | 4.26 | 1.148
4198 | 16.792 | 4.264 | 1.078
4199 | 16.796 | 4.264 | 1.082
4200 | 16.8 | 4.26 | 1.14
4201 | 16.804 | 4.264 | 1.149
4202 | 16.808 | 4.264 | 1.119
4203 | 16.812 | 4.264 | 1.087
4204 | 16.816 | 4.264 | 1.081
4205 | 16.82 | 4.264 | 1.091
4206 | 16.824 | 4.268 | 1.087
4207 | 16.828 | 4.26 | 1.112
4208 | 16.832 | 4.264 | 1.094
4209 | 16.836 | 4.268 | 1.138
4210 | 16.84 | 4.264 | 1.157
4211 | 16.844 | 4.264 | 1.099
4212 | 16.848 | 4.264 | 1.083
4213 | 16.852 | 4.268 | 1.159
4214 | 16.856 | 4.264 | 1.1
4215 | 16.86 | 4.264 | 1.145
4216 | 16.864 | 4.264 | 1.168
4217 | 16.868 | 4.264 | 1.21
4218 | 16.872 | 4.264 | 1.13
4219 | 16.876 | 4.264 | 1.084
4220 | 16.88 | 4.26 | 1.111
4221 | 16.884 | 4.264 | 1.105
4222 | 16.888 | 4.264 | 1.088
4223 | 16.892 | 4.264 | 1.162
4224 | 16.896 | 4.192 | 11.328
4225 | 16.9 | 4.26 | 1.084
4226 | 16.904 | 4.264 | 1.126
4227 | 16.908 | 4.264 | 1.138
4228 | 16.912 | 4.264 | 1.125
4229 | 16.916 | 4.26 | 1.097
4230 | 16.92 | 4.264 | 1.085
4231 | 16.924 | 4.264 | 1.313
4232 | 16.928 | 4.264 | 1.08
4233 | 16.932 | 4.264 | 1.124
4234 | 16.936 | 4.26 | 1.099
4235 | 16.94 | 4.26 | 1.154
4236 | 16.944 | 4.264 | 1.109
4237 | 16.948 | 4.264 | 1.106
4238 | 16.952 | 4.26 | 1.142
4239 | 16.956 | 4.26 | 1.119
4240 | 16.96 | 4.264 | 1.09
4241 | 16.964 | 4.264 | 1.119
4242 | 16.968 | 4.264 | 1.101
4243 | 16.972 | 4.264 | 1.11
4244 | 16.976 | 4.264 | 1.142
4245 | 16.98 | 4.264 | 1.074
4246 | 16.984 | 4.264 | 1.084
4247 | 16.988 | 4.264 | 1.084
4248 | 16.992 | 4.264 | 1.09
4249 | 16.996 | 4.264 | 1.084
4250 | 17 | 4.26 | 1.138
4251 | 17.004 | 4.264 | 1.133
4252 | 17.008 | 4.264 | 1.096
4253 | 17.012 | 4.264 | 1.082
4254 | 17.016 | 4.264 | 1.11
4255 | 17.02 | 4.26 | 1.085
4256 | 17.024 | 4.264 | 1.086
4257 | 17.028 | 4.26 | 1.127
4258 | 17.032 | 4.172 | 1.088
4259 | 17.036 | 4.264 | 1.076
4260 | 17.04 | 4.264 | 1.079
4261 | 17.044 | 4.264 | 1.134
4262 | 17.048 | 4.264 | 1.114
4263 | 17.052 | 4.264 | 1.086
4264 | 17.056 | 4.264 | 1.086
4265 | 17.06 | 4.264 | 1.1
4266 | 17.064 | 4.264 | 1.175
4267 | 17.068 | 4.264 | 1.175
4268 | 17.072 | 4.264 | 1.166
4269 | 17.076 | 4.26 | 1.16
4270 | 17.08 | 4.26 | 1.116
4271 | 17.084 | 4.264 | 1.171
4272 | 17.088 | 4.264 | 1.161
4273 | 17.092 | 4.264 | 1.146
4274 | 17.096 | 4.264 | 1.215
4275 | 17.1 | 4.264 | 1.226
4276 | 17.104 | 4.264 | 1.199
4277 | 17.108 | 4.264 | 1.223
4278 | 17.112 | 4.26 | 1.163
4279 | 17.116 | 4.264 | 1.278
4280 | 17.12 | 4.26 | 1.253
4281 | 17.124 | 4.26 | 1.291
4282 | 17.128 | 4.26 | 1.28
4283 | 17.132 | 4.26 | 1.288
4284 | 17.136 | 4.26 | 1.203
4285 | 17.14 | 4.26 | 1.169
4286 | 17.144 | 4.26 | 1.262
4287 | 17.148 | 4.26 | 1.176
4288 | 17.152 | 4.264 | 1.3
4289 | 17.156 | 4.264 | 1.249
4290 | 17.16 | 4.264 | 1.323
4291 | 17.164 | 4.26 | 1.242
4292 | 17.168 | 4.264 | 1.227
4293 | 17.172 | 4.26 | 1.229
4294 | 17.176 | 4.264 | 1.284
4295 | 17.18 | 4.26 | 1.208
4296 | 17.184 | 4.264 | 1.174
4297 | 17.188 | 4.264 | 1.237
4298 | 17.192 | 4.264 | 1.264
4299 | 17.196 | 4.264 | 1.237
4300 | 17.2 | 4.264 | 1.188
4301 | 17.204 | 4.26 | 1.222
4302 | 17.208 | 4.26 | 1.228
4303 | 17.212 | 4.26 | 1.215
4304 | 17.216 | 4.264 | 1.196
4305 | 17.22 | 4.26 | 1.222
4306 | 17.224 | 4.26 | 1.182
4307 | 17.228 | 4.26 | 1.193
4308 | 17.232 | 4.264 | 1.234
4309 | 17.236 | 4.26 | 1.176
4310 | 17.24 | 4.264 | 1.195
4311 | 17.244 | 4.264 | 1.274
4312 | 17.248 | 4.264 | 1.189
4313 | 17.252 | 4.26 | 1.202
4314 | 17.256 | 4.264 | 1.316
4315 | 17.26 | 4.264 | 1.254
4316 | 17.264 | 4.264 | 1.195
4317 | 17.268 | 4.26 | 1.245
4318 | 17.272 | 4.264 | 1.193
4319 | 17.276 | 4.264 | 1.19
4320 | 17.28 | 4.26 | 1.267
4321 | 17.284 | 4.26 | 1.233
4322 | 17.288 | 4.26 | 1.188
4323 | 17.292 | 4.264 | 1.251
4324 | 17.296 | 4.264 | 1.267
4325 | 17.3 | 4.26 | 1.186
4326 | 17.304 | 4.264 | 1.271
4327 | 17.308 | 4.26 | 1.234
4328 | 17.312 | 4.264 | 1.229
4329 | 17.316 | 4.264 | 1.212
4330 | 17.32 | 4.26 | 1.278
4331 | 17.324 | 4.264 | 1.278
4332 | 17.328 | 4.26 | 1.195
4333 | 17.332 | 4.26 | 1.259
4334 | 17.336 | 4.264 | 1.217
4335 | 17.34 | 4.26 | 1.254
4336 | 17.344 | 4.264 | 1.28
4337 | 17.348 | 4.264 | 1.191
4338 | 17.352 | 4.26 | 1.265
4339 | 17.356 | 4.264 | 1.237
4340 | 17.36 | 4.26 | 1.229
4341 | 17.364 | 4.26 | 1.214
4342 | 17.368 | 4.26 | 1.222
4343 | 17.372 | 4.26 | 1.245
4344 | 17.376 | 4.264 | 1.237
4345 | 17.38 | 4.264 | 1.256
4346 | 17.384 | 4.264 | 1.179
4347 | 17.388 | 4.264 | 1.249
4348 | 17.392 | 4.26 | 1.171
4349 | 17.396 | 4.26 | 1.237
4350 | 17.4 | 4.264 | 1.175
4351 | 17.404 | 4.264 | 1.173
4352 | 17.408 | 4.264 | 1.24
4353 | 17.412 | 4.264 | 1.159
4354 | 17.416 | 4.264 | 1.263
4355 | 17.42 | 4.264 | 1.259
4356 | 17.424 | 4.26 | 1.27
4357 | 17.428 | 4.264 | 1.232
4358 | 17.432 | 4.26 | 1.214
4359 | 17.436 | 4.264 | 1.259
4360 | 17.44 | 4.26 | 1.239
4361 | 17.444 | 4.26 | 1.213
4362 | 17.448 | 4.26 | 1.22
4363 | 17.452 | 4.264 | 1.222
4364 | 17.456 | 4.264 | 1.199
4365 | 17.46 | 4.264 | 1.231
4366 | 17.464 | 4.264 | 1.202
4367 | 17.468 | 4.264 | 1.212
4368 | 17.472 | 4.264 | 1.229
4369 | 17.476 | 4.264 | 1.279
4370 | 17.48 | 4.264 | 1.148
4371 | 17.484 | 4.264 | 1.261
4372 | 17.488 | 4.264 | 1.242
4373 | 17.492 | 4.26 | 1.178
4374 | 17.496 | 4.264 | 1.22
4375 | 17.5 | 4.264 | 1.277
4376 | 17.504 | 4.264 | 1.216
4377 | 17.508 | 4.26 | 1.282
4378 | 17.512 | 4.264 | 1.213
4379 | 17.516 | 4.26 | 1.21
4380 | 17.52 | 4.264 | 1.216
4381 | 17.524 | 4.264 | 1.341
4382 | 17.528 | 4.264 | 1.219
4383 | 17.532 | 4.264 | 1.275
4384 | 17.536 | 4.264 | 1.254
4385 | 17.54 | 4.264 | 1.27
4386 | 17.544 | 4.26 | 1.249
4387 | 17.548 | 4.264 | 1.247
4388 | 17.552 | 4.26 | 1.235
4389 | 17.556 | 4.26 | 1.198
4390 | 17.56 | 4.268 | 1.269
4391 | 17.564 | 4.26 | 1.229
4392 | 17.568 | 4.26 | 1.237
4393 | 17.572 | 4.26 | 1.208
4394 | 17.576 | 4.264 | 1.227
4395 | 17.58 | 4.264 | 1.232
4396 | 17.584 | 4.264 | 1.18
4397 | 17.588 | 4.26 | 1.296
4398 | 17.592 | 4.264 | 1.195
4399 | 17.596 | 4.264 | 1.251
4400 | 17.6 | 4.264 | 1.246
4401 | 17.604 | 4.264 | 1.271
4402 | 17.608 | 4.264 | 1.175
4403 | 17.612 | 4.26 | 1.189
4404 | 17.616 | 4.264 | 1.23
4405 | 17.62 | 4.264 | 1.255
4406 | 17.624 | 4.26 | 1.15
4407 | 17.628 | 4.264 | 1.223
4408 | 17.632 | 4.26 | 1.282
4409 | 17.636 | 4.26 | 1.184
4410 | 17.64 | 4.26 | 1.274
4411 | 17.644 | 4.26 | 1.248
4412 | 17.648 | 4.264 | 1.182
4413 | 17.652 | 4.264 | 1.234
4414 | 17.656 | 4.26 | 1.293
4415 | 17.66 | 4.264 | 1.152
4416 | 17.664 | 4.26 | 1.286
4417 | 17.668 | 4.26 | 1.257
4418 | 17.672 | 4.264 | 1.238
4419 | 17.676 | 4.26 | 1.232
4420 | 17.68 | 4.264 | 1.167
4421 | 17.684 | 4.26 | 1.232
4422 | 17.688 | 4.26 | 1.22
4423 | 17.692 | 4.264 | 1.202
4424 | 17.696 | 4.264 | 1.22
4425 | 17.7 | 4.264 | 1.274
4426 | 17.704 | 4.264 | 1.256
4427 | 17.708 | 4.26 | 1.257
4428 | 17.712 | 4.26 | 1.197
4429 | 17.716 | 4.264 | 1.284
4430 | 17.72 | 4.26 | 1.156
4431 | 17.724 | 4.264 | 1.286
4432 | 17.728 | 4.264 | 1.279
4433 | 17.732 | 4.264 | 1.204
4434 | 17.736 | 4.264 | 1.244
4435 | 17.74 | 4.26 | 1.189
4436 | 17.744 | 4.26 | 1.258
4437 | 17.748 | 4.26 | 1.224
4438 | 17.752 | 4.26 | 1.242
4439 | 17.756 | 4.264 | 1.257
4440 | 17.76 | 4.264 | 1.207
4441 | 17.764 | 4.26 | 1.181
4442 | 17.768 | 4.264 | 1.228
4443 | 17.772 | 4.264 | 1.197
4444 | 17.776 | 4.264 | 1.249
4445 | 17.78 | 4.264 | 1.205
4446 | 17.784 | 4.264 | 1.251
4447 | 17.788 | 4.264 | 1.207
4448 | 17.792 | 4.264 | 1.271
4449 | 17.796 | 4.26 | 1.226
4450 | 17.8 | 4.26 | 1.21
4451 | 17.804 | 4.264 | 1.286
4452 | 17.808 | 4.26 | 1.318
4453 | 17.812 | 4.26 | 1.153
4454 | 17.816 | 4.26 | 1.204
4455 | 17.82 | 4.264 | 1.265
4456 | 17.824 | 4.264 | 1.167
4457 | 17.828 | 4.264 | 1.291
4458 | 17.832 | 4.26 | 1.194
4459 | 17.836 | 4.264 | 1.22
4460 | 17.84 | 4.264 | 1.178
4461 | 17.844 | 4.264 | 1.21
4462 | 17.848 | 4.26 | 1.255
4463 | 17.852 | 4.26 | 1.193
4464 | 17.856 | 4.264 | 1.269
4465 | 17.86 | 4.26 | 1.199
4466 | 17.864 | 4.264 | 1.19
4467 | 17.868 | 4.264 | 1.248
4468 | 17.872 | 4.264 | 1.244
4469 | 17.876 | 4.26 | 1.206
4470 | 17.88 | 4.26 | 1.237
4471 | 17.884 | 4.264 | 1.241
4472 | 17.888 | 4.26 | 1.169
4473 | 17.892 | 4.26 | 1.251
4474 | 17.896 | 4.264 | 1.22
4475 | 17.9 | 4.264 | 1.217
4476 | 17.904 | 4.264 | 1.203
4477 | 17.908 | 4.26 | 1.249
4478 | 17.912 | 4.26 | 1.229
4479 | 17.916 | 4.264 | 1.215
4480 | 17.92 | 4.26 | 1.26
4481 | 17.924 | 4.26 | 1.181
4482 | 17.928 | 4.26 | 1.277
4483 | 17.932 | 4.264 | 1.263
4484 | 17.936 | 4.264 | 1.189
4485 | 17.94 | 4.26 | 1.245
4486 | 17.944 | 4.264 | 1.241
4487 | 17.948 | 4.26 | 1.216
4488 | 17.952 | 4.26 | 1.181
4489 | 17.956 | 4.26 | 1.226
4490 | 17.96 | 4.264 | 1.189
4491 | 17.964 | 4.264 | 1.232
4492 | 17.968 | 4.26 | 1.232
4493 | 17.972 | 4.26 | 1.222
4494 | 17.976 | 4.264 | 1.273
4495 | 17.98 | 4.264 | 1.256
4496 | 17.984 | 4.26 | 1.185
4497 | 17.988 | 4.26 | 1.178
4498 | 17.992 | 4.26 | 1.267
4499 | 17.996 | 4.264 | 1.184
4500 | 18 | 4.264 | 1.241
4501 | 18.004 | 4.264 | 1.201
4502 | 18.008 | 4.26 | 1.224
4503 | 18.012 | 4.26 | 1.234
4504 | 18.016 | 4.264 | 1.224
4505 | 18.02 | 4.26 | 1.222
4506 | 18.024 | 4.26 | 1.22
4507 | 18.028 | 4.264 | 1.199
4508 | 18.032 | 4.26 | 1.243
4509 | 18.036 | 4.264 | 1.216
4510 | 18.04 | 3.936 | 1.238
4511 | 18.044 | 4.26 | 1.099
4512 | 18.048 | 4.264 | 1.083
4513 | 18.052 | 4.26 | 1.084
4514 | 18.056 | 4.26 | 1.123
4515 | 18.06 | 4.264 | 1.207
4516 | 18.064 | 4.26 | 1.098
4517 | 18.068 | 4.26 | 1.08
4518 | 18.072 | 4.26 | 1.095
4519 | 18.076 | 4.264 | 1.151
4520 | 18.08 | 4.264 | 1.096
4521 | 18.084 | 4.264 | 1.201
4522 | 18.088 | 4.264 | 1.092
4523 | 18.092 | 4.264 | 1.09
4524 | 18.096 | 4.26 | 1.088
4525 | 18.1 | 4.264 | 1.084
4526 | 18.104 | 4.264 | 1.085
4527 | 18.108 | 4.264 | 1.13
4528 | 18.112 | 4.264 | 1.084
4529 | 18.116 | 4.264 | 1.113
4530 | 18.12 | 4.264 | 1.094
4531 | 18.124 | 4.264 | 1.135
4532 | 18.128 | 4.264 | 1.097
4533 | 18.132 | 4.26 | 1.145
4534 | 18.136 | 4.264 | 1.118
4535 | 18.14 | 4.264 | 1.133
4536 | 18.144 | 4.264 | 1.128
4537 | 18.148 | 4.264 | 1.081
4538 | 18.152 | 4.264 | 1.108
4539 | 18.156 | 4.264 | 1.084
4540 | 18.16 | 4.264 | 1.153
4541 | 18.164 | 4.264 | 1.111
4542 | 18.168 | 4.264 | 1.137
4543 | 18.172 | 4.264 | 1.159
4544 | 18.176 | 4.26 | 1.126
4545 | 18.18 | 4.264 | 1.078
4546 | 18.184 | 4.26 | 1.111
4547 | 18.188 | 4.264 | 1.097
4548 | 18.192 | 4.264 | 1.083
4549 | 18.196 | 4.268 | 1.136
4550 | 18.2 | 4.24 | 5.477
4551 | 18.204 | 4.264 | 1.108
4552 | 18.208 | 4.264 | 1.099
4553 | 18.212 | 4.264 | 1.082
4554 | 18.216 | 4.264 | 1.132
4555 | 18.22 | 4.268 | 1.082
4556 | 18.224 | 4.26 | 1.091
4557 | 18.228 | 4.26 | 1.083
4558 | 18.232 | 4.264 | 1.082
4559 | 18.236 | 4.264 | 1.086
4560 | 18.24 | 4.264 | 1.15
4561 | 18.244 | 4.26 | 1.08
4562 | 18.248 | 4.26 | 1.099
4563 | 18.252 | 4.264 | 1.099
4564 | 18.256 | 4.264 | 1.131
4565 | 18.26 | 4.264 | 1.079
4566 | 18.264 | 4.264 | 1.083
4567 | 18.268 | 4.264 | 1.12
4568 | 18.272 | 4.264 | 1.084
4569 | 18.276 | 4.264 | 1.086
4570 | 18.28 | 4.26 | 1.146
4571 | 18.284 | 4.26 | 1.08
4572 | 18.288 | 4.264 | 1.078
4573 | 18.292 | 4.26 | 1.119
4574 | 18.296 | 4.264 | 1.106
4575 | 18.3 | 4.264 | 1.126
4576 | 18.304 | 4.264 | 1.117
4577 | 18.308 | 4.264 | 1.095
4578 | 18.312 | 4.264 | 1.076
4579 | 18.316 | 4.264 | 1.08
4580 | 18.32 | 4.26 | 1.081
4581 | 18.324 | 4.264 | 1.087
4582 | 18.328 | 4.264 | 1.16
4583 | 18.332 | 4.26 | 1.125
4584 | 18.336 | 4.212 | 15.677
4585 | 18.34 | 4.264 | 1.074
4586 | 18.344 | 4.26 | 1.102
4587 | 18.348 | 4.264 | 1.076
4588 | 18.352 | 4.264 | 1.142
4589 | 18.356 | 4.264 | 1.144
4590 | 18.36 | 4.264 | 1.195
4591 | 18.364 | 4.264 | 1.162
4592 | 18.368 | 4.264 | 1.084
4593 | 18.372 | 4.264 | 1.099
4594 | 18.376 | 4.264 | 1.087
4595 | 18.38 | 4.264 | 1.094
4596 | 18.384 | 4.264 | 1.131
4597 | 18.388 | 4.264 | 1.121
4598 | 18.392 | 4.26 | 1.094
4599 | 18.396 | 4.264 | 1.088
4600 | 18.4 | 4.264 | 1.08
4601 | 18.404 | 4.264 | 1.083
4602 | 18.408 | 4.264 | 1.183
4603 | 18.412 | 4.264 | 1.115
4604 | 18.416 | 4.264 | 1.103
4605 | 18.42 | 4.264 | 1.101
4606 | 18.424 | 4.264 | 1.105
4607 | 18.428 | 4.26 | 1.077
4608 | 18.432 | 4.264 | 1.124
4609 | 18.436 | 4.264 | 1.139
4610 | 18.44 | 4.264 | 1.156
4611 | 18.444 | 4.264 | 1.14
4612 | 18.448 | 4.264 | 1.086
4613 | 18.452 | 4.264 | 1.142
4614 | 18.456 | 4.264 | 1.081
4615 | 18.46 | 4.264 | 1.084
4616 | 18.464 | 4.264 | 1.15
4617 | 18.468 | 4.264 | 1.134
4618 | 18.472 | 4.112 | 1.125
4619 | 18.476 | 4.264 | 1.115
4620 | 18.48 | 4.264 | 1.075
4621 | 18.484 | 4.264 | 1.09
4622 | 18.488 | 4.26 | 1.086
4623 | 18.492 | 4.264 | 1.11
4624 | 18.496 | 4.264 | 1.123
4625 | 18.5 | 4.26 | 4.621
4626 | 18.504 | 4.264 | 1.113
4627 | 18.508 | 4.264 | 1.135
4628 | 18.512 | 4.264 | 1.105
4629 | 18.516 | 4.264 | 1.152
4630 | 18.52 | 4.264 | 1.084
4631 | 18.524 | 4.264 | 1.084
4632 | 18.528 | 4.26 | 1.09
4633 | 18.532 | 4.264 | 1.091
4634 | 18.536 | 4.264 | 1.084
4635 | 18.54 | 4.264 | 1.078
4636 | 18.544 | 4.264 | 1.159
4637 | 18.548 | 4.264 | 1.141
4638 | 18.552 | 4.264 | 1.086
4639 | 18.556 | 4.264 | 1.078
4640 | 18.56 | 4.264 | 1.084
4641 | 18.564 | 4.264 | 1.154
4642 | 18.568 | 4.264 | 1.109
4643 | 18.572 | 4.264 | 1.086
4644 | 18.576 | 4.264 | 1.12
4645 | 18.58 | 4.264 | 1.098
4646 | 18.584 | 4.264 | 1.078
4647 | 18.588 | 4.264 | 1.099
4648 | 18.592 | 4.264 | 1.078
4649 | 18.596 | 4.264 | 1.13
4650 | 18.6 | 4.264 | 1.127
4651 | 18.604 | 4.264 | 1.191
4652 | 18.608 | 4.264 | 1.177
4653 | 18.612 | 4.264 | 1.097
4654 | 18.616 | 4.26 | 1.084
4655 | 18.62 | 4.264 | 1.088
4656 | 18.624 | 4.264 | 1.111
4657 | 18.628 | 4.264 | 1.117
4658 | 18.632 | 4.264 | 1.119
4659 | 18.636 | 4.26 | 1.096
4660 | 18.64 | 4.264 | 1.095
4661 | 18.644 | 4.264 | 1.119
4662 | 18.648 | 4.264 | 1.178
4663 | 18.652 | 4.268 | 1.187
4664 | 18.656 | 4.264 | 1.204
4665 | 18.66 | 4.26 | 1.215
4666 | 18.664 | 4.264 | 1.189
4667 | 18.668 | 4.26 | 1.138
4668 | 18.672 | 4.264 | 1.187
4669 | 18.676 | 4.264 | 1.204
4670 | 18.68 | 4.264 | 1.229
4671 | 18.684 | 4.264 | 1.134
4672 | 18.688 | 4.264 | 1.252
4673 | 18.692 | 4.26 | 1.225
4674 | 18.696 | 4.264 | 1.258
4675 | 18.7 | 4.264 | 1.189
4676 | 18.704 | 4.264 | 1.247
4677 | 18.708 | 4.26 | 1.257
4678 | 18.712 | 4.264 | 1.225
4679 | 18.716 | 4.26 | 1.216
4680 | 18.72 | 4.264 | 1.234
4681 | 18.724 | 4.264 | 1.269
4682 | 18.728 | 4.264 | 1.237
4683 | 18.732 | 4.26 | 1.218
4684 | 18.736 | 4.26 | 1.166
4685 | 18.74 | 4.264 | 1.229
4686 | 18.744 | 4.264 | 1.238
4687 | 18.748 | 4.264 | 1.262
4688 | 18.752 | 4.26 | 1.156
4689 | 18.756 | 4.26 | 1.225
4690 | 18.76 | 4.26 | 1.274
4691 | 18.764 | 4.26 | 1.255
4692 | 18.768 | 4.26 | 1.155
4693 | 18.772 | 4.264 | 1.265
4694 | 18.776 | 4.264 | 1.249
4695 | 18.78 | 4.26 | 1.188
4696 | 18.784 | 4.264 | 1.238
4697 | 18.788 | 4.26 | 1.223
4698 | 18.792 | 4.26 | 1.217
4699 | 18.796 | 4.26 | 1.241
4700 | 18.8 | 4.264 | 1.243
4701 | 18.804 | 4.264 | 1.271
4702 | 18.808 | 4.264 | 1.256
4703 | 18.812 | 4.264 | 1.222
4704 | 18.816 | 4.264 | 1.3
4705 | 18.82 | 4.268 | 1.21
4706 | 18.824 | 4.26 | 1.224
4707 | 18.828 | 4.26 | 1.223
4708 | 18.832 | 4.264 | 1.251
4709 | 18.836 | 4.264 | 1.282
4710 | 18.84 | 4.264 | 1.21
4711 | 18.844 | 4.26 | 1.166
4712 | 18.848 | 4.26 | 1.208
4713 | 18.852 | 4.26 | 1.222
4714 | 18.856 | 4.26 | 1.247
4715 | 18.86 | 4.26 | 1.18
4716 | 18.864 | 4.26 | 1.302
4717 | 18.868 | 4.264 | 1.265
4718 | 18.872 | 4.26 | 1.235
4719 | 18.876 | 4.264 | 1.245
4720 | 18.88 | 4.264 | 1.207
4721 | 18.884 | 4.26 | 1.154
4722 | 18.888 | 4.26 | 1.265
4723 | 18.892 | 4.26 | 1.245
4724 | 18.896 | 4.26 | 1.219
4725 | 18.9 | 4.264 | 1.239
4726 | 18.904 | 4.26 | 1.22
4727 | 18.908 | 4.26 | 1.174
4728 | 18.912 | 4.264 | 1.22
4729 | 18.916 | 4.26 | 1.228
4730 | 18.92 | 4.26 | 1.276
4731 | 18.924 | 4.26 | 1.212
4732 | 18.928 | 4.264 | 1.23
4733 | 18.932 | 4.264 | 1.226
4734 | 18.936 | 4.26 | 1.231
4735 | 18.94 | 4.264 | 1.184
4736 | 18.944 | 4.264 | 1.213
4737 | 18.948 | 4.26 | 1.261
4738 | 18.952 | 4.26 | 1.257
4739 | 18.956 | 4.264 | 1.231
4740 | 18.96 | 4.26 | 1.155
4741 | 18.964 | 4.264 | 1.206
4742 | 18.968 | 4.264 | 1.199
4743 | 18.972 | 4.26 | 1.255
4744 | 18.976 | 4.264 | 1.16
4745 | 18.98 | 4.264 | 1.235
4746 | 18.984 | 4.264 | 1.228
4747 | 18.988 | 4.264 | 1.241
4748 | 18.992 | 4.264 | 1.309
4749 | 18.996 | 4.264 | 1.297
4750 | 19 | 4.264 | 1.259
4751 | 19.004 | 4.264 | 1.234
4752 | 19.008 | 4.26 | 1.258
4753 | 19.012 | 4.264 | 1.224
4754 | 19.016 | 4.26 | 1.191
4755 | 19.02 | 4.26 | 1.246
4756 | 19.024 | 4.264 | 1.187
4757 | 19.028 | 4.26 | 1.144
4758 | 19.032 | 4.26 | 1.164
4759 | 19.036 | 4.264 | 1.201
4760 | 19.04 | 4.26 | 1.293
4761 | 19.044 | 4.264 | 1.27
4762 | 19.048 | 4.264 | 1.271
4763 | 19.052 | 4.26 | 1.224
4764 | 19.056 | 4.264 | 1.253
4765 | 19.06 | 4.264 | 1.212
4766 | 19.064 | 4.26 | 1.215
4767 | 19.068 | 4.264 | 1.216
4768 | 19.072 | 4.264 | 1.255
4769 | 19.076 | 4.26 | 1.258
4770 | 19.08 | 4.264 | 1.214
4771 | 19.084 | 4.26 | 1.222
4772 | 19.088 | 4.264 | 1.252
4773 | 19.092 | 4.264 | 1.192
4774 | 19.096 | 4.26 | 1.224
4775 | 19.1 | 4.264 | 1.261
4776 | 19.104 | 4.264 | 1.214
4777 | 19.108 | 4.26 | 1.255
4778 | 19.112 | 4.264 | 1.237
4779 | 19.116 | 4.264 | 1.249
4780 | 19.12 | 4.26 | 1.172
4781 | 19.124 | 4.264 | 1.259
4782 | 19.128 | 4.264 | 1.271
4783 | 19.132 | 4.26 | 1.201
4784 | 19.136 | 4.264 | 1.181
4785 | 19.14 | 4.26 | 1.241
4786 | 19.144 | 4.264 | 1.286
4787 | 19.148 | 4.264 | 1.171
4788 | 19.152 | 4.264 | 1.223
4789 | 19.156 | 4.26 | 1.261
4790 | 19.16 | 4.264 | 1.299
4791 | 19.164 | 4.264 | 1.286
4792 | 19.168 | 4.264 | 1.191
4793 | 19.172 | 4.264 | 1.26
4794 | 19.176 | 4.26 | 1.202
4795 | 19.18 | 4.26 | 1.204
4796 | 19.184 | 4.264 | 1.241
4797 | 19.188 | 4.264 | 1.237
4798 | 19.192 | 4.264 | 1.255
4799 | 19.196 | 4.264 | 1.26
4800 | 19.2 | 4.264 | 1.295
4801 | 19.204 | 4.26 | 1.231
4802 | 19.208 | 4.264 | 1.225
4803 | 19.212 | 4.264 | 1.286
4804 | 19.216 | 4.264 | 1.294
4805 | 19.22 | 4.264 | 1.232
4806 | 19.224 | 4.264 | 1.178
4807 | 19.228 | 4.26 | 1.298
4808 | 19.232 | 4.26 | 1.171
4809 | 19.236 | 4.26 | 1.164
4810 | 19.24 | 4.26 | 1.161
4811 | 19.244 | 4.264 | 1.268
4812 | 19.248 | 4.264 | 1.281
4813 | 19.252 | 4.264 | 1.261
4814 | 19.256 | 4.26 | 1.212
4815 | 19.26 | 4.264 | 1.247
4816 | 19.264 | 4.264 | 1.28
4817 | 19.268 | 4.264 | 1.181
4818 | 19.272 | 4.264 | 1.29
4819 | 19.276 | 4.264 | 1.259
4820 | 19.28 | 4.264 | 1.242
4821 | 19.284 | 4.264 | 1.237
4822 | 19.288 | 4.26 | 1.174
4823 | 19.292 | 4.26 | 1.251
4824 | 19.296 | 4.268 | 1.261
4825 | 19.3 | 4.26 | 1.198
4826 | 19.304 | 4.26 | 1.237
4827 | 19.308 | 4.264 | 1.184
4828 | 19.312 | 4.264 | 1.281
4829 | 19.316 | 4.264 | 1.222
4830 | 19.32 | 4.264 | 1.196
4831 | 19.324 | 4.264 | 1.285
4832 | 19.328 | 4.26 | 1.191
4833 | 19.332 | 4.26 | 1.216
4834 | 19.336 | 4.264 | 1.249
4835 | 19.34 | 4.26 | 1.167
4836 | 19.344 | 4.26 | 1.218
4837 | 19.348 | 4.26 | 1.241
4838 | 19.352 | 4.26 | 1.224
4839 | 19.356 | 4.26 | 1.179
4840 | 19.36 | 4.264 | 1.265
4841 | 19.364 | 4.26 | 1.155
4842 | 19.368 | 4.264 | 1.229
4843 | 19.372 | 4.264 | 1.219
4844 | 19.376 | 4.264 | 1.211
4845 | 19.38 | 4.26 | 1.179
4846 | 19.384 | 4.264 | 1.267
4847 | 19.388 | 4.264 | 1.221
4848 | 19.392 | 4.264 | 1.198
4849 | 19.396 | 4.264 | 1.269
4850 | 19.4 | 4.264 | 1.288
4851 | 19.404 | 4.264 | 1.275
4852 | 19.408 | 4.264 | 1.209
4853 | 19.412 | 4.26 | 1.274
4854 | 19.416 | 4.264 | 1.29
4855 | 19.42 | 4.264 | 1.256
4856 | 19.424 | 4.264 | 1.241
4857 | 19.428 | 4.264 | 1.225
4858 | 19.432 | 4.264 | 1.292
4859 | 19.436 | 4.264 | 1.243
4860 | 19.44 | 4.26 | 1.148
4861 | 19.444 | 4.264 | 1.282
4862 | 19.448 | 4.264 | 1.259
4863 | 19.452 | 4.264 | 1.169
4864 | 19.456 | 4.264 | 1.189
4865 | 19.46 | 4.264 | 1.216
4866 | 19.464 | 4.264 | 1.279
4867 | 19.468 | 4.264 | 1.286
4868 | 19.472 | 4.264 | 1.224
4869 | 19.476 | 4.26 | 1.267
4870 | 19.48 | 4.26 | 1.277
4871 | 19.484 | 4.264 | 1.216
4872 | 19.488 | 4.264 | 1.211
4873 | 19.492 | 4.264 | 1.167
4874 | 19.496 | 4.264 | 1.247
4875 | 19.5 | 4.264 | 1.237
4876 | 19.504 | 4.26 | 1.214
4877 | 19.508 | 4.264 | 1.24
4878 | 19.512 | 4.264 | 1.228
4879 | 19.516 | 4.264 | 1.276
4880 | 19.52 | 4.264 | 1.253
4881 | 19.524 | 4.26 | 1.238
4882 | 19.528 | 4.26 | 1.255
4883 | 19.532 | 4.264 | 1.202
4884 | 19.536 | 4.26 | 1.19
4885 | 19.54 | 4.264 | 1.216
4886 | 19.544 | 4.264 | 1.231
4887 | 19.548 | 4.264 | 1.203
4888 | 19.552 | 4.26 | 1.224
4889 | 19.556 | 4.264 | 1.243
4890 | 19.56 | 4.26 | 1.219
4891 | 19.564 | 4.264 | 1.197
4892 | 19.568 | 4.264 | 1.29
4893 | 19.572 | 4.264 | 1.227
4894 | 19.576 | 4.26 | 1.173
4895 | 19.58 | 4.264 | 1.208
4896 | 19.584 | 4.264 | 1.262
4897 | 19.588 | 4.264 | 1.308
4898 | 19.592 | 4.26 | 1.274
4899 | 19.596 | 4.26 | 1.245
4900 | 19.6 | 4.264 | 1.199
4901 | 19.604 | 4.26 | 1.193
4902 | 19.608 | 4.264 | 1.208
4903 | 19.612 | 4.264 | 1.224
4904 | 19.616 | 3.98 | 1.235
4905 | 19.62 | 4.264 | 1.123
4906 | 19.624 | 4.264 | 1.122
4907 | 19.628 | 4.264 | 1.147
4908 | 19.632 | 4.264 | 1.224
4909 | 19.636 | 4.26 | 1.193
4910 | 19.64 | 4.26 | 1.135
4911 | 19.644 | 4.264 | 1.1
4912 | 19.648 | 4.264 | 1.092
4913 | 19.652 | 4.264 | 1.078
4914 | 19.656 | 4.264 | 1.143
4915 | 19.66 | 4.264 | 1.084
4916 | 19.664 | 4.264 | 1.131
4917 | 19.668 | 4.264 | 1.083
4918 | 19.672 | 4.264 | 1.085
4919 | 19.676 | 4.264 | 1.092
4920 | 19.68 | 4.264 | 1.081
4921 | 19.684 | 4.264 | 1.111
4922 | 19.688 | 4.264 | 1.119
4923 | 19.692 | 4.26 | 1.182
4924 | 19.696 | 4.264 | 1.079
4925 | 19.7 | 4.264 | 1.131
4926 | 19.704 | 4.264 | 1.134
4927 | 19.708 | 4.264 | 1.158
4928 | 19.712 | 4.264 | 1.175
4929 | 19.716 | 4.264 | 1.146
4930 | 19.72 | 4.264 | 1.109
4931 | 19.724 | 4.264 | 1.078
4932 | 19.728 | 4.264 | 1.074
4933 | 19.732 | 4.264 | 1.114
4934 | 19.736 | 4.26 | 1.141
4935 | 19.74 | 4.264 | 1.104
4936 | 19.744 | 4.264 | 1.11
4937 | 19.748 | 4.26 | 1.158
4938 | 19.752 | 4.264 | 1.079
4939 | 19.756 | 4.26 | 1.109
4940 | 19.76 | 4.264 | 1.082
4941 | 19.764 | 4.264 | 1.166
4942 | 19.768 | 4.264 | 1.081
4943 | 19.772 | 4.264 | 1.15
4944 | 19.776 | 4.236 | 6.278
4945 | 19.78 | 4.264 | 1.169
4946 | 19.784 | 4.26 | 1.078
4947 | 19.788 | 4.264 | 1.08
4948 | 19.792 | 4.264 | 1.094
4949 | 19.796 | 4.264 | 1.092
4950 | 19.8 | 4.264 | 1.109
4951 | 19.804 | 4.26 | 1.086
4952 | 19.808 | 4.264 | 1.127
4953 | 19.812 | 4.264 | 1.113
4954 | 19.816 | 4.264 | 1.076
4955 | 19.82 | 4.264 | 1.083
4956 | 19.824 | 4.264 | 1.105
4957 | 19.828 | 4.264 | 1.135
4958 | 19.832 | 4.264 | 1.113
4959 | 19.836 | 4.264 | 1.078
4960 | 19.84 | 4.264 | 1.088
4961 | 19.844 | 4.264 | 1.104
4962 | 19.848 | 4.264 | 1.097
4963 | 19.852 | 4.264 | 1.167
4964 | 19.856 | 4.264 | 1.09
4965 | 19.86 | 4.264 | 1.092
4966 | 19.864 | 4.264 | 1.142
4967 | 19.868 | 4.264 | 1.084
4968 | 19.872 | 4.264 | 1.082
4969 | 19.876 | 4.264 | 1.092
4970 | 19.88 | 4.264 | 1.156
4971 | 19.884 | 4.264 | 1.109
4972 | 19.888 | 4.268 | 1.125
4973 | 19.892 | 4.268 | 1.142
4974 | 19.896 | 4.264 | 1.082
4975 | 19.9 | 4.264 | 1.132
4976 | 19.904 | 4.264 | 1.174
4977 | 19.908 | 4.264 | 1.092
4978 | 19.912 | 4.208 | 14.738
4979 | 19.916 | 4.264 | 1.078
4980 | 19.92 | 4.264 | 1.114
4981 | 19.924 | 4.264 | 1.077
4982 | 19.928 | 4.264 | 1.086
4983 | 19.932 | 4.264 | 1.125
4984 | 19.936 | 4.264 | 1.193
4985 | 19.94 | 4.264 | 1.202
4986 | 19.944 | 4.264 | 1.078
4987 | 19.948 | 4.26 | 1.08
4988 | 19.952 | 4.264 | 1.136
4989 | 19.956 | 4.264 | 1.084
4990 | 19.96 | 4.26 | 1.152
4991 | 19.964 | 4.264 | 1.115
4992 | 19.968 | 4.264 | 1.078
4993 | 19.972 | 4.264 | 1.092
4994 | 19.976 | 4.264 | 1.078
4995 | 19.98 | 4.264 | 1.097
4996 | 19.984 | 4.264 | 1.095
4997 | 19.988 | 4.264 | 1.13
4998 | 19.992 | 4.264 | 1.102
4999 | 19.996 | 4.264 | 1.073
5000 | 20 | 4.264 | 1.083

## callibration
|  |  |  | fixed I offset = | 0.031
V reported | I in mA reported | calculated R in Kohms | true R in Kohms | calculated I offset | I with fixed offset | true I | err | range switch
4.545 | 4.589 | 0.99041 | 1 | 0.044 | 4.558 | 4.545 | 0.286% | 30
4.518 | 0.939 | 4.8115 | 5 | 0.0354 | 0.908 | 0.9036 | 0.4869% | 3
4.62 | 0.952 | 4.8529 | 5 | 0.028 | 0.921 | 0.924 | -0.3247% | 30
4.582 | 0.492 | 9.313 | 10 | 0.0338 | 0.461 | 0.4582 | 0.6111% | 3
4.624 | 0.124 | 37.2903 | 50 | 0.03152 | 0.093 | 0.09248 | 0.5623% | 3
4.639 | 0.078 | 59.4744 | 100 | 0.03161 | 0.047 | 0.04639 | 1.315% | 3
4.642 | 0.054 | 85.963 | 200 | 0.03079 | 0.023 | 0.02321 | -0.9048% | 3
4.645 | 0.054 | 86.0185 | 200 | 0.030775 | 0.023 | 0.023225 | -0.9688% | 3
4.643 | 0.046 | 100.9348 | 300 | 0.030523 | 0.015 | 0.015477 | -3.08% | 3
4.644 | 0.043 | 108 | 400 | 0.03139 | 0.012 | 0.01161 | 3.359% | 3